ICS 81.060.30

Q 32

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ T XXX—XXXX

传感器用陶瓷基片通用技术条件

General technical specification of ceramic substrates for sensor

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由XXXXX提出。

本文件由湖南省电子陶瓷标准化技术委员会归口。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

传感器用陶瓷基片通用技术条件

- 范围

本文件规定了传感器用陶瓷基片的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于湖南省内传感器用陶瓷基片。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1409 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长存内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5593  电子元器件结构陶瓷材料

GB/T 5594.2  电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 杨氏弹性模量、泊松比测试方法

GB/T 5594.3  电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 第3部分：平均线膨胀系数测试方法

GB/T 5594.4  电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 第4部分：介电常数和介质损耗角正切值的测试方法

GB/T 5594.5  电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 体积电阻率测试方法

GB/T 6062  产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性

GB/T 6569  精细陶瓷弯曲强度试验方法

GB/T 6900  铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 22588  闪光法测量热扩散系数或导热系数

GB/T 25995  精细陶瓷密度和显气孔率试验方法

GB/T 30859  太阳能电池用硅片翘曲度和波纹度测试方法

RoHS 2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863   关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 传感器 transducer/sensor

能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

[GB/T 7665-2005，定义3.1.1]

注1：敏感元件（sensing element）指传感器能直接感受或响应被测量的部分。

注2：转换元件（transducing element），指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。

注3：当输出为规定的标准信号时，则成为变送器（transmitter）。

- 传感器用陶瓷基片 ceramic substrate for sensor

通过在陶瓷厚片印刷电阻，将陶瓷厚片与薄片按照一定的间距进行封装，外界压力作用在陶瓷薄片的前表面，使薄片产生微小的形变转化成可输出信号的器件。

- 技术条件

  - 外观

基片外观应符合表1的规定。

- 外观

| 序号 | 缺陷 | 缺陷要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 气泡/砂眼 | 不允许 |
| 2 | - 毛刺 |  |
| 3 | - 裂纹 |  |
| 4 | - 气孔区域（能渗透的） |  |
| 5 | - 碎裂 | - 只允许在产品的边缘，以及从边缘起往产品中心不超过0.02inch (0.5mm). 深度不超过产品厚度的30%。长度不限制 |
| 6 | - 脊状凸起 | - 不允许，在平面上，其他地方最多是0.001inch （0.0254mm） |
| 7 | - 表面划伤 | - 划伤深度不超过0.001inch （0.0254mm） |
| 8 | - 凸面 | - 在外围，瑕疵只允许在尺寸标注范围内径向跳动公差/偏转公差 |

  - 结构尺寸偏差

基片尺寸偏差应符合表2的规定。

- 尺寸偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度、宽度 | ±0.3% |
| 2 | 厚度 | ±5% |
| 3 | 翘曲度（长度方向） | ≤0.2% |

  - 材质

陶瓷基片主材为氧化铝，含量96%以上。

  - 性能要求

性能要求应符合表3的规定。

- 性能要求

| 序号 | 项目 | 指标值 | 测试方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗糙度 | 0.3μm-0.7μm | 5.4 |
| 2 | 体积密度 | ≥3.7g/cm3 | 5.5 |
| 3 | 显气孔率 | 0 | 5.5 |
| 4 | 弹性模量 | ≥48*10^6E/GPa(25℃) | 5.6 |
| 5 | 弯曲强度 | ≥350Mpa | 5.7 |
| 6 | 热导率 | ≥24(RT)[W/(m·K)] | 5.8 |
| 7 | 热膨胀系数 | （6.95-7.55）ppm/ ℃（ 从25 ℃-500 ℃） | 5.9 |
| 8 | 抗热震性 | 10次无裂纹 | 5.10 |
| 9 | 体积电阻率 | 1014OHM-CM(25 ℃) | 5.11 |
| 10 | 击穿强度 | ＞15/（kV/mm）（DC） | 5.12 |
| 11 | 介电常数 | 9-10(1MHz,25℃） | 5.13 |
| 12 | 有害元素 | 应符合RoHS 2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863 | 5.15 |

- 试验方法

  - 外观

    - 表面质量的检验肉眼观察，检验可在20W日光灯、节能护眼灯（11W-14W）或自然光下进行。对于产品进行检验时，可借助二次元仪器，变换不同角度进行观察，测缺陷数据时采用千分尺进行测量。

    - 裂纹和气孔区域（能渗透的）应用染料渗透剂试验。将瓶装蓝墨水倒入一容器内，蓝墨水占容器的三分之二，将待检测产品放入蓝墨水中，墨水覆盖整个产品。静置15分钟后，取出产品，将产品表面的蓝墨水清水洗净，在20W的日光灯下进行检测。

  - 尺寸偏差和公差

    - 用检具检验导电管的三个孔的尺寸。

    - 采用专用的检测治具锁紧在高度规上，以产品面为基准，数据清零。然后再将治具放入孔内。得到的尺寸即为孔深。

    - 长度和宽度使用精确度为0.001mm的数显千分尺或其他能够保证测量准确度的测量仪器测量。

    - 厚度使用准确度为0.001mm的千分尺或其他能够保证测量准确度的测量仪器测量，测量点最少应距基片边缘1mm。

    - 翘曲度按GB/T 30859规定的要求进行试验。

  - 材质

按GB/T 6900规定的要求进行试验。

  - 粗糙度

按GB/T 6062规定的要求进行试验。

  - 体积密度、显气孔率

按GB/T 25995规定的要求进行试验。

  - 弹性模量

按GB/T 5594.2规定的要求进行试验。

  - 弯曲强度

取试验样品截面尺寸为（40mm±0.2mm）X（10mm±0.2mm），跨距30mm±0.1mm，按GB/T 6569规定的要求进行试验。

  - 热导率

按GB/T 22588规定的要求进行试验。

  - 热膨胀系数

按GB/T 5594.3规定的要求进行试验。

  - 抗热震性

按GB/T 5594.4规定的要求进行试验。

  - 体积电阻率

按GB/T 5594.5规定的要求进行试验。

  - 击穿强度

按GB/T 5593规定的要求进行试验。

  - 介电常数

按GB/T 5594.4规定的要求进行试验。

  - 有害元素

按RoHS 2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863的方法进行试验。

- 检验规则

  - 组批

由同一配方，在基本相同条件下连续生产并同一时间提交检验的200件陶瓷基片为一个检验批，不足200件时，仍可作为一检验批。

  - 检验分类

产品的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 检验项目及抽样方案

    - 出厂检验

      - 出厂检验项目包括外观、体积密度、显气孔率及表4规定的全部检验项目，按GB/T 2828.1中一次抽样方案进行出厂检验，其检验方案见表4和表5，如有必要，接收质量限也可由供需双方协商规定。

      - 产品外观存在气泡/砂眼、毛刺、裂纹、气孔区域（能渗透的）的禁止接收；产品外观碎裂、脊状凸起、表面划伤、凸面符合3.1要求的范围内进行让步（豁免）接收。

      - 产品出货时，应随机抽取（客户要求全检时全检）十片按图纸全尺寸检测，全部合格才能出货。

- 外观、尺寸出厂检验

| 序号 | 检验项目 | 要求章条号 | 试验方法章条号 | 检查水平（IL） | 接收质量限(AQL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 4.1 | 5.1 | Ⅱ | 0.25 |
| 2 | 尺寸偏差 | 4.2 | 5.2 | Ⅱ | 1.0 |

- 体积密度和显气孔率出厂检验

| 序号 | 检验项目 | 要求章条号 | 试验方法章条号 | 受试品样数 | 允许不合格样品数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度 | 4.4 | 5.5 | 10 | 1 |
| 2 | 显气孔率 | 4.4 | 5.5 | 10 | 0 |

  - 型式检验

型式检验的样品直接从出厂检验合格的产品中抽取或根据检验要求进行制作，按照表6规定的要求进行。有下列情况之一时应做型式检验：

- 首批生产时；

- 正常生产时每年检验一次；

- 原料或生产工艺改变可能影响产品质量时；

- 停产半年或以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果存在较大差异时。

- 型式检验

| 序号 | 检验项目 | 要求章条号 | 试验方法章条号 | 受试样品数 | 允许不合格样品数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 4.1 | 5.1 | 5 | 0 |
| 2 | 尺寸偏差 | 4.2 | 5.2 | 5 | 0 |
| 3 | 材质 | 4.3 | 5.3 | 5 | 0 |
| 4 | 粗糙度 | 4.4 | 5.4 | 5 | 0 |
| 5 | 体积密度 | 4.4 | 5.5 | 5 | 0 |
| 6 | 显气孔率 | 4.4 | 5.5 | 5 | 0 |
| 7 | 弹性模量 | 4.4 | 5.6 | 1 | 0 |
| 8 | 弯曲强度 | 4.4 | 5.7 | 5 | 0 |
| 9 | 热导率 | 4.4 | 5.8 | 1 | 0 |
| 10 | 热膨胀系数 | 4.4 | 5.9 | 1 | 0 |
| 11 | 抗热震性 | 4.4 | 5.10 | 5 | 0 |
| 12 | 体积电阻率 | 4.4 | 5.11 | 2 | 0 |
| 13 | 击穿强度 | 4.4 | 5.12 | 2 | 0 |
| 14 | 介电常数 | 4.4 | 5.13 | 5 | 0 |
| 15 | 电容率 | 4.4 | 5.14 | 5 | 0 |
| 16 | 有害元素 | 4.4 | 5.14 | 5 | 0 |

  - 判定规则

    - 出厂检验

如果出厂检验的所有项目符合表4和表5的规定，则该批陶瓷基片产品合格；如有一项不合格，应从同一批产品中抽取双倍数量的基片对不合格项目进行复检。复检合格时，判该批产品合格；复验仍不合格时，则该批次产品不合格。

    - 型式检验

型式检验中，如果所有项目符合表6的规定，则认为本周期生产的陶瓷基片合格。如果有一项或一项以上不合格，取双倍数量的样品对不合格项目进行复检，若复验合格，则型式检验合格，若复验仍不合格，则型式检验不合格。

- 标志、包装、运输和储存

  - 包装与标志

    - 包装方式应符合客户要求，摆放规范整齐。

    - 包装外表面显眼处，标明产品信息，包括但不限于：

- 品名规格；

- 数量；

- 日期；

- 物料号；

- 生产批号。

- 批次；

- 订单号；

- 本公司名称；

- 生产日期；

- 状态等。

    - 包装内应附带出货检验报告。

  - 存放

- 成品应存放于干燥阴暗处，避免挤压、腐蚀性环境，存储不宜过长。

_________________________________