ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—2021

机动车污染物排放测量用数字大气压温湿度综合仪性能检测方法

Testing methods for digital atmospheric temperature and humidity synthesizer for emission measurement of pollutants from Vehicle

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　性能参数及要求	2

5　测定方法	2

6　性能参数的计算	3

7　报告编写要求	4

前  言

本标准按GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及到专利，本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由湖南省市场监督管理局提出。

本标准由湖南省市场监督管理局归口。

本标准起草单位：湖南省计量检测研究院、北京天创尚邦仪器设备有限公司、北京凯兴德茂仪器设备有限公司。

本标准主要起草人：刘云超、胡 彪、曾麟、林文辉、兰赛、邹轶、王宁、逯文学。

本标准为首次制定。

机动车污染物排放测量用数字大气压温湿度综合仪性能检测方法

- 范围

本标准规定了机动车污染物排放测量用数字大气压温湿度综合仪的性能参数及要求、测定方法、计算方法、报告编写要求。

本标准适用于机动车污染物排放测量用数字大气压温湿度综合仪的性能检测。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3847-2018  柴油车污染物排放限值及测量方法

GB 18285-2018  汽油车污染物排放限值及测量方法

GB/T 11605-2005  湿度测量方法

GB/T 34050-2017  智能温度仪表 通用技术条件

QX/T 220-2013  大气压力计量实验室技术要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1 数字大气压温湿度综合仪  digital atmospheric temperature and humidity synthesizer

- 具有同时显示大气压力、气体温度、气体湿度功能的数字化显示仪表。

- 3.2 气体湿度  gas humidity

- 表征气体中水分含量的多少，可用水分含量、含湿量、绝对湿度及相对湿度等表示。

- 3.3 相对湿度  relative humidity

- 湿气体的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度（即饱和气体的绝对湿度）的比值，也可表示成未饱和气体中水蒸气分压力与相同温度的饱和气体中水蒸气分压力的比值，以%表示。

- 3.4 显示值误差  display value error

- 标准装置在稳定状态下，数字大气压温湿度综合仪的温度、湿度、大气压力显示值与对应的标准器显示值的差值。

- 3.5 有效工作区  valid working zone

- 温度、湿度试验箱用于检测数字大气压温湿度综合仪的区域。

- 3.6 温度、湿度波动度  temperature and humidity fluctuation

- 试验箱达到稳定时间后，其有效工作区内中心点在30min内的极差。

- 3.7 温度、湿度均匀度  temperature and humidity uniformity

- 试验箱达到稳定时间后，其有效工作区内周围各点与中心点之间内任一瞬间的差值绝对值的最大值。

- 3.8 温度、湿度变化率  temperature and humidity change rate

- 试验箱达到稳定时间后，其有效工作区中心点温度在30min之内每1min内极差的最大值。

- 性能参数及要求

- 4.1性能参数

4.1.1 大气温度参数的范围：（-10～60）℃，最大允许误差：±0.5℃。

4.1.2 相对湿度参数的范围：（10～90）%RH，最大允许误差：±3%。

- 4.1.3 大气压力参数的范围：（30～110）hPa，最大允许误差：±1.0kPa。

4.2 测定要求

4.2.1 温度测定时，温度试验箱内湿度小于80%，数字大气压温湿度综合仪放置于试验箱的有效工作区域内，温度试验箱技术指标达到5.2.1的要求。

4.2.2 相对湿度测定时，湿度试验箱内温度恒定在20℃或25℃，数字大气压温湿度综合仪放置于试验箱的有效工作区域内，湿度试验箱技术指标达到5.3.1的要求。

4.2.3 大气压测定时，环境温度控制在（20±1）℃，环境湿度≤85%RH。数字大气压温湿度综合仪在环境条件下放置2h以上，才能进行检测。传压介质可选用洁净、干燥的空气或氮气；当选用氮气对仪器的计量性能存在影响时，应选用空气。检测前应对检测系统进行密封性检查，由于漏气造成的最大压力差不得超过最大允许误差的十分之一。

- 测定方法

- 5.1 总则

- 测量方法包括温度性能检测、相对湿度性能检测、大气压力性能检测。

- 5.2 温度性能检测

5.2.1 测量仪器

标准器：高精度数字温度计，最大允许误差：不大于±0.05℃，显示分辨力0.01℃

配套设备：温度试验箱，温度范围：（-10~60）℃，温度波动不超过±0.2℃，温度均匀度不大于0.3℃，温度变化率不大于0.2℃/min。

5.2.2 检测方法

将数字大气压温湿度综合仪的温度传感器与高精度数字温度计共置温度试验箱内，并确保两者尽可能靠近。

温度点选择-10℃、0℃、20℃、30℃、40℃。按“升温”或“降温”的顺序控制温度试验箱中的温度值，当温度试验箱中的温度值达到温度设定值后稳定30min，分别读取高精度数字温度计的温度测量值和数字大气压温湿度综合仪的温度测量值。

- 5.3 相对湿度性能检测

5.3.1 测量仪器

标准器：精密露点仪，露点温度范围：（-20～40）℃，最大允许误差：±0.2℃，具有相当湿度显示功能，分辨力0.1%RH及以上。

配套设备：湿度试验箱，湿度范围：（10~90）%RH，湿度波动不超过±0.8%RH，温度均匀度不大于1.0%RH，温度变化率不大于0.8%RH/min。

5.3.2 检测方法

将数字大气压温湿度综合仪的湿度传感器与精密露点仪传感器共置于湿度试验箱内，并确保两者尽可能靠近。

湿度点选择20% RH至90% RH每间隔10% RH。设定湿度试验箱的湿度值，由低湿到高湿，当温湿度试验箱达到湿度设定值后稳定30min，分别读取精密露点仪的湿度测量值和大气压温湿度综合仪的湿度测量值。

- 5.4大气压力性能检测

5.4.1 测量仪器

标准器：数字压力计，最大允许误差的绝对值应不大于被检气压计最大允许误差绝对值的三分之一。

配套设备：气体压力控制装置。一般由压力源、真空源、压力调节器组成，必要时包括气压箱。

5.4.2 检测方法

在气压计的测量范围内均匀地选取至少6个整10hPa检测点，其中应包含测量范围上限点和下限点。从测量范围下限点开始依次升压（或从测量范围上限点开始依次降压），进行依次压力循环，在检测过程中，应平稳地升压或降压，按选取的检测点逐点进行1次压力循环的显示值误差。在每个检测点上，稳定后的压力不得偏离该点±5hPa。压力稳定后分别读取并记录标准器和被检气压计的显示值。

- 性能参数的计算

  - 温度示值误差

- Δt=t被测−t标准                                      式（1）

- 式中：Δt—数字大气压温湿度综合仪温度示值误差，℃；

- t被测—数字大气压温湿度综合仪温度显示平均值，℃；

- t标准—数字测温仪显示值平均值，℃

  - 相对湿度示值误差

- ΔH=H被测−H标准                                 式（2）

- 式中：ΔH—数字大气压温湿度综合仪度湿示值误差，%RH；

- H被测—数字大气压温湿度综合仪湿度显示平均值，%RH；

- H标准—精密露点仪显示值平均值，%RH

  - 大气压示值误差

- 式（3）

- 式中：—数字大气压温湿度综合仪各检测点的大气压示值误差，hPa；

- —数字大气压温湿度综合仪各检测点正、反行程示值平均值，hPa；

- —标准器各检测点标准示值，hPa；

- 报告编写要求

a）概述：包括主机型号、规格、使用厂家、制造厂家、测试目的、测试日期、地点、测试单位；

b）测试参加人员，报告编写人、审核人、批准人；

c）测试参照的标准、测试条件；

d）测试仪器及测试方法；

e）测试结果、结果分析及结论；

f）测试时环境参数及其他。