ICS

湖南省地方标准

DB43/T ××××—202x

蚕砂中氯霉素残留量的测定

Determination of chloramphenicol residues in silkworm excrement

（初稿）

2020-××-××发布

2020-××-××实施

湖南省市场监督管理局 发布

DB43

- 目    次

前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围…………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………………1

3 方法提要……………………………………………………………………………………………………1

4 试剂与材料…………………………………………………………………………………………………1

5 仪器与设备…………………………………………………………………………………………………1

6 试样制备……………………………………………………………………………………………………1

7 分析测定……………………………………………………………………………………………………2

8 结果计算……………………………………………………………………………………………………3

9 方法的线性范围、灵敏度、精密度、准确度……………………………………………………………3

附录A（资料性附录）氯霉素的液相色谱-串联质谱图……………………………………………………5

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构与起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由长沙海关技术中心提出，归口于湖南省农业标准化技术委员会。

本文件由长沙海关技术中心负责起草；中国海关科学技术研究中心参加起草。

本文件主要起草人：焦艳娜、朱绍华、齐鹤鸣、肖中宁、崔凤云、梁香、尹雪花、唐会智、成婧、付善良、陆静、陈练。

蚕砂中氯霉素残留量的测定

1  范围

本文件规定了蚕砂中氯霉素残留量的测定方法。

本文件适用于蚕砂中氯霉素残留量的测定。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中：注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

3  方法提要

采用乙酸乙酯提取蚕砂中氯霉素，采用无水硫酸镁和氯化钠提高提取效率，再采用GCB和固相萃取方法净化浓缩，提取液氮吹定容后采用液相色谱-串联质谱仪测定，内标法定量。

4  试剂与材料

- 4.1 乙酸乙酯：色谱纯。

- 4.2 甲醇：色谱纯。

- 4.3 无水硫酸镁（MgSO4）。

- 4.4 氯化钠（NaCl）。

- 4.5 石漠化炭黑（GCB）：40-120 μm。

4.6  C18固相萃取柱，200mg，3mL。

- 4.7 氯霉素物标准品（CAP,Chloramphenicol，CAS号:56-75-7），含量≥98%。

4.8 氘代氯霉素内标（CAP-D5,Chloramphenicol D5，CAS号:202480-68-0） ，含量≥98%.

4.9 氯霉素标准储备液配制：称取氯霉素标准品10 mg（精确到0.1 mg），甲醇溶解，并稀释至100 mL棕色容量瓶中，用甲醇定容，浓度为100 μg/mL。-18℃保存，有效期1年。

4.10 内标储备液配制：取内标10 mg（精确到0.1 mg），用甲醇溶解，并稀释至100 mL容量瓶，用甲醇定容，浓度为100 μg/mL。-18℃保存，有效期１年。

4.11 氯霉素标准工作液：精密量取氯霉素标准储备液适量，用流动相稀释成浓度为10 ng/mL和50 ng/mL的标准工作液.。4℃保存，有效期3个月.

4.12 内标工作液：精密量取内标储备液适量，用流动相稀释成浓度为100 ng/mL的内标工作液。4 ℃保存，有效期3个月.

5  仪器与设备

5.1 液相色谱-串联质谱仪（配电喷雾离子源）；

5.2 分析天平，感量0.0001g，0.01g；

5.3 超声波清洗器；

5.4 旋涡混合器；

5.5 离心机，最高转速大于6000r/min；

5.6 氮吹仪。

6  试样制备与保存

取适量样品，绞碎混匀，均分为2份，装入洁净容器，密封并标明标记。常温保存。

7  分析测定

7.1 提取

称取1 g（精确到0.001 g），加入20μL内标工作液，再加入5 mL水，涡旋震荡1 min，加入10 ml乙酸乙酯，涡旋震荡2 min，超声提取10 min。加入1 g MgSO4和1 gNaCl，涡旋震荡1 min，然后6000 rpm离心5 min。

7.2净化

取上清液6 mL，并加入500 mg GCB，涡旋震荡2 min，再以3000 rpm速度离心3 min，取上清液5 mL，45 ℃氮吹至近干，用5 mL水复溶。

将复溶液注入已活化的固相萃取柱中，使样液保持20滴/min的速度通过固相萃取柱，再用5 mL水淋洗，最后用5 mL甲醇洗脱，收集洗脱液。

洗脱液45 ℃氮吹至近干，用水定容至1 mL，过0.22 μm滤膜，待测。

7.3仪器条件

7.3.1液相色谱参考条件

- a) 色谱柱：ACQUITY UPLC BEH C18，2.1 mm×100 mm，1.7 μm或相当者；

- b) 流动相：甲醇-水（流动相梯度见表1）；

- c) 柱温：35 ℃；

- d) 进样量：5 μL。

表1 流动相梯度洗脱条件

| - 时间/min | - 流速/（mL/ min） | - 水（%） | - 乙腈/（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0.2 | - 70 | - 30 |
| - 5.0 | - 0.2 | - 5 | - 95 |
| - 7.0 | - 0.2 | - 5 | - 95 |
| - 7.1 | - 0.2 | - 70 | - 30 |
| - 8.0 | - 0.2 | - 70 | - 30 |

7.3.2质谱参考条件

- a) 离子源：电喷雾离子源；

- b) 扫描方式：负离子扫描；

- c) 离子源温度：550℃；

d) 电喷雾电压：-4500V；

- e) 气帘气（CUR）：40 psi；

- f) 雾化气（GS1）：40 psi；

g) 辅助气（GS2）：50 psi；

h) 碰撞气（CAD）：8 psi；

- i) 检测方式：多反应监测（MRM）

- j) 氯霉素质谱参数见表2.

表2 氯霉素质谱参数

| - 化合物 | - 母离子 | - 子离子 | - 驻留时间（msec） | - 去簇电压(DP)V | - 碰撞电压(CE)V | - 碰撞室出口电压（CXP）V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 氯霉素 | - 321 | - 151.7* | - 100 | - 74 | - 24 | - 10 |
|  |  | - 256.8 | - 100 | - 74 | - 17 | - 10 |
| - 氘代氯霉素 | - 326.2 | - 157.2* | - 100 | - 94 | - 24 | - 10 |
|  |  | - 261.9 | - 100 | - 94 | - 17 | - 10 |

注：’*’为定量离子对

7.4 标准工作曲线的制备

- 精密量取氯霉素标准工作液和内标标准工作液，用流动相逐级稀释，得到不同浓度氯霉素标准溶液，内标浓度为1 ng/mL，按浓度从低到高依次经液相色谱-串联质谱测定，以测得特征离子质量色谱峰外标和内标峰面积比为纵坐标、对应的标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线。求回归方程和相关系数。

7.5 定性测定

- 在相同试验条件下，试样中待测物质的保留时间与标准溶液中对应的保留时间偏差在±2.5%之内；且试样中定性、定量离子的相对丰度比与浓度接近的标准溶液中对应的定性、定量离子的相对丰度比进行比较，若偏差不超过表3规定的范围，可判定为试样中含有对应的待测物。

- 表3 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| - 相对丰度（%） | - 允许偏差 |
| --- | --- |
| - ＞50 | - ±20 |
| - ＞20~50 | - ±25 |
| - ＞10~20 | - ±30 |
| - ≤10 | - ±50 |

7.6 定量测定

- 取样品溶液和相应的标准溶液经液相色谱-串联质谱测定，按内标法定量。待测物的响应值均应在线性范围内。

7.7 空白试验

除不称取样品外，均按上述测定条件和步骤进行。

7.8 平行试验

- 按以上步骤，对同一试样进行平行试验测定。

8 结果计算

- 用色谱数据处理软件或按公式（１）计算试样中氯霉素含量：

- X=c×V×1000m×1000×K ……………………（1）

- 式中：

- X — 试样中氯霉素的含量，单位为微克每千克（μg/kg）；

- c — 从标准曲线中读出的待测溶液中氯霉素的浓度，单位为微克每升（μg/L）；

- V — 定容体积，单位为毫升（mL）；

- m — 称样量，单位为克（g）；

- K — 稀释倍数。

- 计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，并扣除空白值，结果保留三位有效数字。

9  方法的线性范围、灵敏度、准确度、精密度

9.1线性范围

本方法氯霉素线性范围为0.02 μg/L-5 μg/L。

9.2灵敏度

本方法中氯霉素检测低限为0.1 μg/kg，定量限为0.3 μg/kg。

9.3准确度

本方法中氯霉素添加浓度为0.1μg/Kg-2μg/Kg时，回收率范围为77.7-93.5 %。

9.4重复性与精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。

本方法的相对标准偏差≤10%。

附录A

（资料性目录）

氯霉素的液相色谱-串联质谱图

图1氯霉素标准溶液液相色谱-串联质谱谱图

图2氯霉素内标标准溶液液相色谱-串联质谱图