《土壤中总镉的测定 固体直接进样电热蒸发原子光谱法》

湖南省地方标准征求意见稿

编制说明

湖南省产商品质量检验研究院

2022年 9 月

《土壤中总镉的测定 固体直接进样电热蒸发原子光谱法》

编制说明

1 工作简况

- 1.1任务来源

本标准是根据湘市监标函[2022]4号《湖南省市场监督管理局关于下达2022年第一批地方标准制修订项目计划的通知》，由湖南省产商品质量检验研究院负责制定。项目名称为《土壤中总镉的测定 固体直接进样电热蒸发原子光谱法》的地方标准，计划编号为369。本标准为首次制定，计划周期为12个月。本标准是在加密调查工作基础上，通过调研、完善和再加工形成现有检测方法。

- 1.2 工作过程

标准制定任务下达后，由湖南省产商品质量检验研究院成立标准起草工作组，制定了工作方案，查阅了大量文献资料、并进行了样品收集和实验验证工作，在此基础上编写了本标准的征求意见稿和编制说明。主要工作过程如下：

2022年1月～4月：资料调研与收集，包括国家及行业有关政策法规、国内现状调研及现有国家标准、行业标准等，形成《土壤中总镉的测定 固体直接进样电热蒸发原子光谱法》草案；

2022年4月～2022年6月：收集相关实验样品，依据实验结果优化了实验条件，及时编写了《土壤中总镉的测定 固体直接进样电热蒸发原子光谱法》工作组讨论稿；

2022年6月～9月：根据工作组讨论稿中的意见或建议，进一步完善了实验过程及实验条件，并编写《土壤中总镉的测定 固体直接进样电热蒸发原子光谱法》征求意见稿。

2022年9月～10月：根据征求意见稿中反馈的意见或建议，编写《土壤中总镉的测定 固体直接进样电热蒸发原子光谱法》送审稿和标准编制说明。

2 标准制订的背景及必要性分析

2.1标准制定背景及必要性

自20世纪初发现镉（Cd）以来，镉的产量逐年增加。相当数量的镉通过废气、废水、废渣排入环境，造成污染。经研究发现，镉对土壤的污染主要有水和气两种类型。水污染主要是选矿、电镀、碱性电池等生产的废水排入地面水或渗入地下水引起。气污染主要来自工业废气。镉随废气扩散到工厂四周并自然沉降，污染范围可达数千米，可使工厂周围土壤中的镉浓度达到40 mg/kg。

镉是对人体有害的元素，1974年联合国环境规划署提出具有全球意义的12种危险化合物中，镉被列为首位。在自然界中多以化合态存在，含量很低，大气中含镉量一般不超过0.003 μg/m3，水中不超过10 μg/L，土壤中不超过0.5 mg/kg。低浓度的镉通常不会影响人体健康。镉移动性强，难以降解，工业生产大量的镉被排放到环境中，通过直接接触或食物链富集，引起镉中毒。通过动物研究发现，镉中毒会损伤肠胃、影响肝脏、心脏和肾脏功能，严重会导致死亡。食品中镉污染的主要来源是植物根茎对土壤中镉的吸收，并通过饮用水和饲料进入动物性食品中。研究发现植物性食品中稻谷类食品的镉含量最高。极易通过食物链进入人体，引起人体机能衰退，长期会引起癌症。

湖南地区是镉排放严重地区，曾曝出过“镉大米”事件。湖南生态环境厅和省农委对土壤和农作物中重金属含量高度重视，近年来每年都要开展土壤和农作物中重金属的普查工作，其中镉含量是调查的重中之重。因此对于土壤样品中镉含量的准确测定方法非常关键。

因此面对日益严重的镉污染，加强提升检验能力是迫切需要解决的问题。现有测定土壤中镉含量的方法主要有GB/T 17141-1997《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》、GB/T 17140-1997《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法》、NY/T 1613-2008《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》、HJ 803-2016《土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》、CJ/T 221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》。这些分析方法均需对样品进行消解、提取等前处理过程，不仅耗时长，消耗了大量试剂，给环境带来了污染，仪器灵敏度差，基体干扰重，对检测人员专业技术水平要求较高。本标准是用固体直接进样电热蒸发原子吸收光谱法测定土壤中镉的含量。

- 2.2 参考相关的资料

标准起草工作组查阅大量的国内外文献资料，主要参考文献如下：

[1] 沙拉 托合塔尔汗,娜孜拉 扎曼别克.土壤中重金属含量检测技术分析[J].中国资源综合利用,2018,36(04):120-121+124.

[2] 韩倍雷.我国农田土壤重金属污染现状及检测技术分析[J].环境与发展,201

8,30(11):160+162.

[3] 邵晓龙,魏丽娟.环境卫生监测下的土壤中镉的检测结果分析[J].世界有色金属,2021(11):221-222.

[4] 甘志勇,农耀京,彭靖茹等.超声提取-石墨炉原子吸收光谱法测定土壤中有效态镉[J].理化检验(化学分册),2013,49(11):1315-1317.

[5] 甘杰,许晶,罗岳平等.ICP-MS法同时测定地表水中18种金属元素[J].环境监测管理与技术,2010,22(05):36-38.

[6] 李哲,王宏姝,骆彬彬等.低温灰化-石墨炉原子吸收法测定分析土壤中镉污染的研究[J].医学动物防制,2015,31(09):1055-1056+1059.

[7] 冉烈,李会合.土壤镉污染现状及危害研究进展[J].重庆文理学院学报(自然科学版),2011,30(04):69-73.

[8] 崔玉静,赵中秋,刘文菊等.镉在土壤-植物-人体系统中迁移积累及其影响因子[J].生态学报,2003(10):2133-2143.

[9] Effect of organic acids on the availability of cadmium in wheat[J] Rashmi Nigam,Shalini Srivastava,Satya Prakash,M.M.Srivastava.Chemical Speciation ＆ Bioavailability 2000 (4)

[10] Cadmium availability to wheat in five soil series from the Yonne district,Burgundy, France[J] M. Mench,D. Baize,B. Mocquot.Environmental Pollution 1997 (1)

[11] 李丹,高阳俊,耿春女.食物链途径人体健康风险评估的关键内容探讨[J].环境化学,2015,34(03):431-441.

[12] 李中玺,周丽萍.断续流动在线分离富集-蒸气发生原子荧光光谱法测定复杂环境样品中痕量镉[J].岩矿测试,2006(03):233-238.

[13] 曾咏梅,毛昆明,李永梅.土壤中镉污染的危害及其防治对策[J].云南农业大学学报,2005(03):360-365.

[14] 黄宝圣.镉的生物毒性及其防治策略[J].生物学通报,2005(11):26-28.

[15] 徐继刚,王雷,肖海洋等.我国水环境重金属污染现状及检测技术进展[J].环境科学导刊,2010,29(05):104-108..

[16] 陈冠宁,宋志峰,魏春雁.重金属检测技术研究进展及其在农产品检测中的应用[J].吉林农业科学,2012,37(06):61-64+71.

[17] 陈丽萍,胡恭任.土壤和沉积物中汞的提取与检测方法研究进展[J].环境与健康杂志,2009,26(06):557-560.

[18] Analysis of metal elements of hydrangea sepals at various growing stages by ICP-AES[J] Yuki Toyama-Kato,Kumi Yoshida,Eiji Fujimori,Hiroki Haraguchi,Yoshiyasu Shimizu,Tadao Kondo.Biochemical Engineering Journal 2003 (3)

[19] 姚振兴,辛晓东,司维等.重金属检测方法的研究进展[J].分析测试技术与仪器,2011,17(01):29-35.

[20] 林玲,肖晓峰,刘艇飞.基于固体进样直接测汞法的矿物(煤)中汞检测的不确定度研究[J].能源与环保,2021,43(01):66-69+78.

[21] 曾云军,周斌,陈俊旭,汪泽生.测汞仪测定稻谷及其制品中总汞含量研究[J].粮油食品科技,2016,24(06):63-66.

[22] 刘丽萍,张妮娜,李筱薇等.直接测汞仪测定食品中的总汞[J].中国食品卫生杂志,2010,22(01):19-23.

3 标准制订的原则和技术路线

3.1 标准制订的原则

本标准的编制主要遵循合法性原则、适用性原则和规范性原则。

- 3.1.1合法性原则

- 该标准中有关土壤中镉快速检测项目及方法，是以所收集到的相关法律法规、政策性文件、国家标准、行业标准、专业领域论文著作为主要参考依据，同时在充分调查研究我省测镉仪的生产厂家、我省测镉仪使用客户群体使用现状的基础上进行编写。

- 3.1.2适用性原则

- 充分考虑我省生产和使用的测镉仪的技术特性及在各行业中应用的技术需求，对采用直接进样原子吸收法测定土壤中镉的适用范围、分析原理、试剂和材料、取样制样、测定、数据处理、质量控制等作出了要求，整个标准的构建过程中遵循严谨、科学、系统的研究方法，并有切实可行的理论和实践依据作为指导。

- 3.1.3规范性原则

- 严格按照GB/T 1.1-2020所规定的标准结构和起草规则，以及《湖南省地方标准管理办法（试行）》（湘市监发〔2019〕1号）等所规定的标准编写要求和内容进行编制，确保标准规范有效。

3.2 标准制订的技术参数

目前，我国土壤中镉检测主要依据火焰原子吸收分光光度法、石墨炉原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体光谱法、电感耦合等离子体质谱法等国家标准和行业标准来进行的。在实际检测过程中，从样品的前处理消化到上机，整个流程需要4〜8小时左右，其中前处理的时间需要2〜6小时左右，如果遇到基质较复杂的土壤，处理时间会更长，效率低下且检测误差达20%〜30%，效率和精度都不能满足实际检测的需求。因此，建立更准更快速的无前处理直接测定土壤中镉元素的方法标准，为我省确认土壤是否被镉污染提供强有力的技术支撑，意义重大。编制该方法时主要对样品进样量、标准曲线、方法检出限、定量限、线性范围、准确度、精密度、回收率等质量指标进行确定。

4 方法研究报告

4.1 方法研究目标

本项目拟采用固体直接进样电热蒸发原子吸收光谱法测定土壤中总镉，并进行方法条件的优化，在此基础上确定此分析方法最优的测定条件。建立一个通用性高、准确度高、精密度好、易于操作的检测方法，为土壤环境中镉污染提供快速、准确的监测数据，从而为治理提供参考。

4.2 方法原理

经风干后的土壤样品导入电热蒸发器后，在空气流下加热样品除去水分和有机质，氮氢混合气将热解样品释出的镉经高温填料（催化剂）选择性抓捕送入氢火焰中原子化，镉原子对228.8 nm特征谱线产生吸收，在一定浓度范围内，吸收强度与镉的浓度成正比，采用标准曲线法定量。

4.3 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

4.3.1 镉标准储备液：ρ(Cd)=1000 mg/L，购买有证标准物质或按照GB/T 602进行配制。

4.3.2 硝酸（HNO３）：优级纯。

4.3.3 硝酸溶液（1%）：取10.0 mL硝酸加入100 mL水中，稀释至1000 mL。

4.3.4 镉标准使用溶液：ρ(Cd)=1.0 mg/L，取1.00 mL镉标准储备液（4.1）用硝酸溶液（1%）（4.3）定容至100 mL，常温下可保存1个月。

4.4 仪器和设备

4.4.1 测镉仪：配备有样品舟、燃烧管、热解管、原子吸收分光光度计。参考工作流程图，见图1。

- 1-样品舟、样品、热试剂；2-燃烧和热解气体；3-燃烧炉；4-热解炉；5-火焰原子化器；6-原子吸收分光光度计。

- 图1 测镉仪结构示意图

- 4.4.2 镉空心阴极灯。

- 4.4.3 分析天平：感应量 0.0001g。

- 4.4.4 样品筛

4.5 样品

4.5.1样品的采集和保存

按照 HJ/T 166，采集和保存土壤样品。样品采集后，风干保存备用。

4.5.2 试样的制备

按照 HJ/T 166，将采集的样品在实验室风干或低温烘干（40 ℃以下），然后破碎、过孔径0.150 mm（100目）筛，保存备用。

注：如需测定土壤样品的干物质含量，可按照HJ 613执行。

4.6 分析步骤

4.6.1 标准曲线的制定

分别取 0 µL、5 µL、10 µL、20 µL、40 µL、60 µL、80 µL、100 µL标准使用溶液（4.3.4）进样，此时镉含量分别为0 ng、5 ng、10 ng、20 ng、40 ng、60 ng、80 ng、100 ng，以镉的绝对质量（ng）作为横坐标，以得到的积分吸光度值（峰面积）为纵坐标绘制标准曲线，进行定量分析。

4.6.2仪器参数条件及参考程序

测镉仪主要参数条件参见表4-6-1；分析方法程序见表4-6-2

表4-6-1 测镉仪主要参数条件

| 分析波长 | 228.8 nm |
| --- | --- |
| 灯电流 | 5.0 mA |
| PMT负高压 | 266 V |
| 原子化器 | 氢火焰 |
| 空气流量 | 500 mL/min |
| 氢气流量 | 300mL/min |
| 燃烧炉温度 | 650℃ |
| 热解炉温度 | 750℃ |

表4-6-2 分析方法参考程序

| 序号 | 程序类型 | 时间 （s） | 起始温度（℃） | 升温速度（℃/s） | 目标温度 （℃） | 数据 采集 | 气体 种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥 | 70 | 450 | 0 | 450 | 否 | 空气 |
| 2 | 燃烧 | 40 | 650 | 6 | 650 | 否 | 空气 |
| 3 | 热解/检测 | 80 | 750 | 0 | 750 | 是 | N2+H2 |
| 4 | 气体切换 | 10 | 750 | 0 | 450 | 否 | 空气 |

4.6.3 测定

称取0.01~0.2 g样品（精确至0.0001 g）于样品舟中，加入等质量的热试剂，按照4.6.2推荐的仪器条件和方法程序测试样品。如测得的样品中镉超出标准曲线范围，在保证样品均匀性的条件下可调整称样量。

4.7 结果计算及表述

试样中总镉含量ω按式（1）计算，以质量分数计，单位为毫克每千克（mg/kg）。

ω=      m1×10−3   m∗wd........................................................⑴

式中：

m1—由标准曲线计算所得的样品中镉的绝对质量，单位为纳克（ng）；

m —样品称取的质量，单位为克（g）；

Wd—土壤样品干物质的含量，%

10-3—换算系数。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，当镉的测定结果小于1.00 mg/kg时，保留到小数点后三位；当测定结果大于等于1.00 mg/kg时，保留三位有效数字。

5方法验证

5.1 称样量

分别称取标准样品0.001g、0.005g、0.01g、0.05g、0.1g、0.2g、0.3g、0.4g、0.5g、1.0g样品用测镉仪重复测定5次，测得值结果如下表5-1，GSS-71称样量在0.01-0.2范围时，测得值与证书值(0.104±0.011)较吻合，相对标准偏差在1.55%-2.151%之间；称样量小于0.01g和大于0.2g时，测得值没有落在证书值范围内，相对标准偏差较大，最大值为29.21%；GSS-5称样量在0.005-0.3范围时，测得值与证书值(0.45±0.06)较吻合，相对标准偏差在0.82%-13.22%之间；称样量大于0.4g时，相对标准偏差为25.73%；GSS-38称样量在0.001-0.4范围时，测得值与证书值(2.8±0.2)较吻合，相对标准偏差在1.97%-9.06%之间。考虑仪器条件及实验的操作性，建议在进行实验时称样量在0.01-0.2g之间最佳。

表5-1 不同称样量对结果影响

| 序号 | 样品编号 | 称样量 (g) | 结果 |  |  |  |  | 平均值 （mg/kg） | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | GSS-71 (0.104±0.011) | 0.001 | 0.047 | 0.056 | 0.058 | 0.096 | 0.075 | 0.066 | 29.21 |
|  |  | 0.005 | 0.064 | 0.075 | 0.058 | 0.064 | 0.052 | 0.063 | 13.63 |
|  |  | 0.01 | 0.096 | 0.099 | 0.094 | 0.095 | 0.098 | 0.096 | 2.15 |
|  |  | 0.05 | 0.096 | 0.098 | 0.099 | 0.096 | 0.099 | 0.098 | 1.554 |
|  |  | 0.1 | 0.101 | 0.101 | 0.102 | 0.105 | 0.100 | 0.102 | 1.89 |
|  |  | 0.2 | 0.104 | 0.106 | 0.100 | 0.103 | 0.105 | 0.104 | 2.22 |
|  |  | 0.3 | 0.120 | 0.119 | 0.106 | 0.117 | 0.09 | 0.110 | 11.50 |
|  |  | 0.4 | 0.121 | 0.115 | 0.117 | 0.109 | 0.105 | 0.113 | 5.63 |
|  |  | 0.5 | 0.118 | 0.109 | 0.125 | 0.114 | 0.099 | 0.113 | 8.65 |
|  |  | 1 | 0.112 | 0.131 | 0.124 | 0.105 | 0.117 | 0.118 | 8.60 |
| 2 | GSS-5 (0.45±0.06) | 0.001 | 0.351 | 0.335 | 0.424 | 0.416 | 0.375 | 0.380 | 10.29 |
|  |  | 0.005 | 0.362 | 0.396 | 0.41 | 0.435 | 0.511 | 0.423 | 13.22 |
|  |  | 0.01 | 0.389 | 0.401 | 0.412 | 0.416 | 0.396 | 0.403 | 2.77 |
|  |  | 0.05 | 0.412 | 0.413 | 0.405 | 0.411 | 0.413 | 0.411 | 0.82 |
|  |  | 0.1 | 0.445 | 0.462 | 0.451 | 0.449 | 0.457 | 0.453 | 1.48 |
|  |  | 0.2 | 0.487 | 0.498 | 0.483 | 0.462 | 0.489 | 0.484 | 2.76 |
|  |  | 0.3 | 0.461 | 0.493 | 0.513 | 0.55 | 0.516 | 0.507 | 6.46 |
|  |  | 0.4 | 0.349 | 0.463 | 0.513 | 0.713 | 0.563 | 0.520 | 25.73 |
|  |  | 0.5 | 0.468 | 0.946 | 0.664 | 0.661 | 0.436 | 0.635 | 32.06 |
|  |  | 1 | 0.513 | 0.526 | 0.491 | 0.762 | 0.411 | 0.541 | 24.34 |
| 3 | GSS-38 (2.8±0.2) | 0.001 | 2.86 | 2.61 | 2.54 | 2.64 | 2.46 | 2.62 | 5.72 |
|  |  | 0.005 | 2.59 | 2.67 | 2.88 | 2.76 | 2.25 | 2.63 | 9.06 |
|  |  | 0.01 | 2.76 | 2.86 | 2.87 | 2.75 | 2.89 | 2.83 | 2.33 |
|  |  | 0.05 | 2.86 | 2.75 | 2.86 | 2.89 | 2.9 | 2.85 | 2.10 |
|  |  | 0.1 | 2.91 | 2.91 | 2.95 | 2.98 | 3.05 | 2.96 | 1.97 |
|  |  | 0.2 | 3.05 | 3.15 | 2.98 | 2.98 | 2.83 | 3.00 | 3.90 |
|  |  | 0.3 | 2.86 | 2.96 | 3.02 | 3.15 | 3.01 | 3.00 | 3.50 |
|  |  | 0.4 | 3.15 | 3.35 | 3.11 | 2.98 | 3.06 | 3.13 | 4.42 |
|  |  | 0.5 | 2.96 | 2.84 | 2.76 | 3.15 | 3.08 | 2.96 | 5.47 |

5.2 方法检出限和定量限

按照《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2010）附录A(A.1.1 方法检出限的一般确定方法)中规定，使用1% HNO3溶液（镉含量为0）连续检测7次，根据公式MDL=t（n-1,0.99）*S计算方法检出限。得出检出限位0.00143 mg/kg，定量限为0.0034 mg/kg。

表5-2 方法的空白标准偏差

| 空白样品名称 | 1% HNO3溶液 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 进样量(μL) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 峰面积(∑Abs) | 0.06033 | 0.06122 | 0.06105 | 0.05998 | 0.06042 | 0.06102 | 0.06077 |
| 平均值 xi （单位ΣAbs） | 0.06067 |  |  |  |  |  |  |
| 标准偏差（S） | 0.00036571 |  |  |  |  |  |  |
| 检出限（mg/kg） | 0.00115 |  |  |  |  |  |  |
| 定量线 | 0.0034 |  |  |  |  |  |  |

5.3 方法线性范围

分别取1.0 mg/L镉标准使用溶液0.0 µL、5 µL、10 µL、20 µL、40 µL、60 µL、80 µL、100 µL进样，此时镉含量分别为0 ng、5 ng、10 ng、20 ng、40 ng、60 ng、80 ng、100 ng，以镉的绝对质量（ng）作为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准曲线，得到曲线方程为：Y=0.1598X+0.0342，R²=0.9995，标准曲线的线性良好，相关系数R2≥0.995。

表5-3 标准曲线方程及相关系数

| 进样体积 µL | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉质量 ng | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 峰面积 ΣAbs | 0.0991 | 0.7052 | 1.6853 | 3.2666 | 6.2348 | 9.8843 | 12.754 | 15.9721 |
| 曲线方程 | Y=0.1598X+0.0342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关系数 | R²=0.9995 |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 方法精密度和准确度

选取6种镉含量不同的土壤标准物质和3个土壤样品依据4.6操作步骤分别测定7定其次，结果见表5-4，由表可知，6种标准物质测定的平均值均在证书值的范围内，相对标准偏差在2.65%-8.82%。3个土壤样品的相对偏差在2.55%-8.98%；该方法测定标准物质的准确度和精密度符合要求，

5-4 实验的精密度和准确度

| - 名称 | - 结果（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | - 平均值（mg/kg） | - 标准偏差（%） | - 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  |  |  |
| - GSS-71 - （0.104±0.011） | 0.096 | 0.097 | 0.095 | 0.103 | 0.094 | 0.093 | 0.107 | 0.098 | 0.0052 | 5.29 |
| - GSD-31 - （0.23±0.02） | 0.206 | 0.226 | 0.211 | 0.241 | 0.222 | 0.253 | 0.209 | 0.224 | 0.0176 | 7.85 |
| - GSS-5 - （0.45±0.06） | 0.443 | 0.53 | 0.457 | 0.454 | 0.446 | 0.468 | 0.463 | 0.466 | 0.0296 | 6.36 |
| - GBW07305a - （1.37±0.1） | 1.28 | 1.17 | 1.44 | 1.32 | 1.41 | 1.32 | 1.34 | 1.33 | 0.0883 | 6.66 |
| - GSS-38 - （2.8±0.2） | 2.78 | 2.84 | 2.73 | 2.78 | 2.69 | 2.7 | 2.62 | 2.73 | 0.0725 | 2.65 |
| - GSD-17 - （4.3±0.5） | 4.92 | 3.83 | 3.95 | 3.94 | 3.99 | 4.26 | 4.19 | 4.15 | 0.369 | 8.89 |
| - 22930 | 0.229 | 0.245 | 0.223 | 0.243 | 0.286 | 0.225 | 0.235 | - 0.241 | 2.16 | 8.98 |
| 40491 | 2.47 | 2.33 | 2.30 | 2.34 | 2.51 | 2.28 | 2.38 | - 2.37 | 8.60 | 3.63 |
| 32187 | 7.99 | 8.39 | 7.86 | 7.98 | 8.37 | 7.99 | 8.07 | - 8.09 | 20.66 | 2.55 |

5.5 加标回收

分别对各个样品加标10ng、50ng、70ng、100ng镉标液，每个加标水平制备平行样测定结果见表5-5，通过加标回收，样品加标回收率在94.16%〜100.87%之间，加标回收率符合要求。

5-5 实验的加标回收率

| 平行号 |  | 实际样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GSS-71 |  | GSS-5 |  | GBW07305a |  | GSS-1a |  |
|  |  | 样品 | 加1ug/ml标液测试 | 样品 | 加1ug/ml标液测试 | 样品 | 加2ug/ml标液测试 | 样品 | 加2ug/ml标液测试 |
| 测定结果（单位： ng） | 1 | 11.432 | 21.585 | 46.423 | 94.967 | 67.078 | 126.820 | 85.928 | 175.088 |
|  | 2 | 11.208 | 20.395 | 56.208 | 102.286 | 70.064 | 137.876 | 88.408 | 180.975 |
|  | 3 | 11.660 | 23.097 | 49.278 | 101.541 | 67.519 | 138.205 | 78.118 | 169.091 |
|  | 4 | 10.596 | 21.808 | 47.977 | 97.269 | 69.727 | 138.829 | 82.129 | 182.159 |
|  | 5 | 11.930 | 20.965 | 47.158 | 93.364 | 77.907 | 138.293 | 80.301 | 187.234 |
|  | 6 | 11.349 | 21.379 | 51.555 | 99.988 | 68.101 | 138.855 | 83.347 | 182.114 |
|  | 7 | 11.319 | 20.874 | 50.036 | 97.177 | 76.585 | 139.501 | 89.083 | 176.941 |
| 平均值（单位：ng） |  | 11.356 | 21.443 | 49.805 | 98.085 | 70.997 | 136.911 | 83.902 | 175.372 |
| 加标量（单位：ng） |  | 10 |  | 50 |  | 70 |  | 100 |  |
| 加标回收率 （%） |  | 100.87 |  | 96.56 |  | 94.16 |  | 94.72 |  |

6 方法比对

6.1 不同方法和仪器比对

选取6种镉含量不同的土壤标准物质依据《土壤和沉积物 12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016方法用电感耦合等离子体质谱仪上机测得数据和本标准编制方法测得的数据进比较，结果见表6-1，由表中数据可以看出，6种标准物质（GSS-71、GSD-31、GSS-5、GBW07305a、GSS-38、GSD-17）经过两种不同的方法和仪器测得数据相对标准偏差分别为：0.96%、4.63%、5.59%、0.90%、1.25%、3.31%。比对结果符合要求。

- 表6-1  ICP-MS测定值和测镉仪测定值结果统计表（单位：mg/kg）

| - 名称 |  | - ICP-MS测定结果 |  |  |  |  |  | - 测镉仪测定结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - GSS-71 - （0.104±0.011） | - GSD-31 - （0.23±0.02） | - GSS-5 - （0.45±0.06） | - GBW07305a - （1.37±0.1） | - GSS-38 - （2.8±0.2） | - GSD-17 - （4.3±0.5） | - GSS-71 - （0.104±0.011） | - GSD-31 - （0.23±0.02） | - GSS-5 - （0.45±0.06） | - GBW07305a - （1.37±0.1） | - GSS-38 - （2.8±0.2） | - GSD-17 - （4.3±0.5） |
| - 结果（mg/kg） | - 1 | 0.100 | 0.241 | 0.448 | 1.35 | 2.76 | 3.92 | 0.096 | 0.194 | 0.443 | 1.32 | 2.78 | 3.92 |
|  | - 2 | - 0.098 | 0.203 | 0.396 | 1.47 | 2.91 | 4.13 | 0.093 | 0.206 | 0.530 | 1.27 | 2.82 | 3.83 |
|  | - 3 | - 0.095 | 0.211 | 0.434 | 1.24 | 2.75 | 3.95 | 0.095 | 0.201 | 0.457 | 1.34 | 2.73 | 3.95 |
|  | - 4 | - 0.094 | 0.231 | 0.481 | 1.32 | 2.78 | 4.25 | 0.094 | 0.211 | 0.454 | 1.32 | 2.78 | 3.94 |
|  | - 5 | - 0.094 | 0.202 | 0.431 | 1.42 | 2.89 | 4.33 | 0.094 | 0.202 | 0.446 | 1.41 | 2.69 | 3.99 |
|  | - 6 | - 0.093 | 0.223 | 0.42 | 1.29 | 2.72 | 4.55 | 0.093 | 0.210 | 0.468 | 1.32 | 2.70 | 4.16 |
|  | - 7 | - 0.094 | 0.219 | 0.403 | 1.36 | 2.65 | 4.19 | 0.094 | 0.209 | 0.463 | 1.34 | 2.62 | 4.19 |
| - 平均值（mg/kg） |  | - 0.095 | 0.219 | 0.430 | 1.35 | 2.78 | 4.189 | 0.094 | 0.205 | 0.466 | 1.33 | 2.73 | 4.00 |
| 标准偏差（%） |  | 0.0026 | 0.0144 | 0.0287 | 0.0775 | 0.092 | 0.2187 | 0.0011 | 0.0061 | 0.0296 | 0.0418 | 0.0679 | 0.131 |
| - 相对标准偏差（%） |  | - 2.70 | 6.61 | 6.66 | 5.74 | 3.31 | 5.22 | 1.14 | 2.98 | 6.36 | 3.14 | 2.49 | 3.28 |
| - 两种方法的平均值（mg/kg） |  | - 0.095 | 0.212 | 0.448 | 1.341 | 2.756 | 4.093 |  |  |  |  |  |  |
| - 标准偏差（%） |  | - 0.09 | 0.98 | 2.51 | 1.31 | 3.43 | 13.54 |  |  |  |  |  |  |
| - 相对标准偏差（%） |  | - 0.96 | 4.63 | 5.59 | 0.90 | 1.25 | 3.31 |  |  |  |  |  |  |

6.2 不同实验室方法比对

6.2.1 概述

6.2.2 比对结果

2022年5月至9月，根据标准起草时间进度安排，标准起草组向广电计量检测（湖南）有限公司、核工业二三0研究所、湖南农业大学资源环境学院、湖南省地质调查测试中心、湖南省农业科学院农化检测中心、长沙开元弘盛科技有限公司、湖南省产商品质量检验研究院、湖南省分析测试中心有限公司、湖南省勘测设计院有限公司、益阳生态环境监测中心、中国检验认证集团湖南有限公司11家单位方法验证单位分发了不同镉浓度水平（0.2-15 mg kg-1级别）的5个土壤样品及1个标准质控土壤样品。各验证单位按照标准征求意见稿文本进行实验室间比对实验。要求各单位使用相同的仪器条件对每一个样品重复测定3次，取平均值并计算标准偏差和相对标准偏差。

6.2.2 比对结果

6.2.2.1 各实验室标准曲线

各方法验证单位根据比对要求进行实验，向标准编制小组提供实验的标准曲线方程和相关系数等相关信息和数据，具体详见表6-2，由表可知，各单位再进行实验时绘制标准曲线符合要求，标准曲线的线性良好，相关系数R2≥0.995。，相关系数符合要求。

表6-2 各实验室标准曲线方程及相关系数

| 序号 | 单位名称 | 标准曲线方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | Y=-0.00016777X2+0.1083X+0.9608 Y=-0.0003424X2+0.1509X+1.698 | R2=0.9982 R2=0.9986 |
| 2 | 湖南农业大学资源环境学院 | Y=0.1239X+0.088669 Y=0.0001749X2+0.1135X+0.7554 | R2=0.9972 R2=0.9973 |
| 3 | 核工业二三0研究所 | Y=0.1237X+0.6626 Y=0.0002093X2+0.1479X+0.0749 | R2=0.9999 R2=0.9993 |
| 4 | 湖南省地质调查测试中心 | Y=0.1236X+0.1008 Y=-0.000216X2+0.1502X+0.0749 | R2=0.9989 R2=0.9993 |
| 5 | 湖南省农业科学院农化检测中心 | Y=-0.0001713X2+0.1481X+0.5996 Y=-0.0001763X2+0.1423X+0.3871 | R2=0.9951 R2=0.9994 |
| 6 | 长沙开元弘盛科技有限公司 | Y=0.1227X+0.1538 Y=-0.0002044X2+0.1192X+0.6678 | R2=0.9981 R2=0.9982 |
| 7 | 湖南省产商品质量检验研究院 | Y=0.1741X+0.1571 Y=-0.0003424X2+0.1509X+1.698 | R2=0.9990 R2=0.9993 |
| 8 | 湖南省分析测试中心有限公司 | Y=0.0005159X2+0.144X+0.03952 Y=0.0001826X2+0.1162X+0.6188 | R2=0.9991 R2=0.9989 |
| 9 | 湖南省勘测设计院有限公司 | Y=0.0005667X2+0.1435X+0.1012 Y=0.0001749X2+0.1133X+0.8151 | R2=0.9980 R2=0.9987 |
| 10 | 益阳生态环境监测中心 | Y=0.1219X+0.1643 Y=0.0001631X2+0.1111X+0.7521 | R2=0.9975 R2=0.9990 |
| 11 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | Y=0.1191X+0.1845 Y=0.000191X2+0.1152X+0.6678 | R2=0.9986 R2=0.9982 |

6.2.2.1 实验室间比对结果

2022年9月，各比对实验室根据项目时间进度将分发的比对样品（5个土壤样品及1个标准质控土壤样品）数据提交给标准起草工作组。结果经整理汇总见表6-3，由表可知，4家单位对样品编号为GSS-7质控样进行测定，结果值在0.073〜0.084 mg kg-1之间，相对标准偏差在1.25〜18.96 %之间，实验室间平均值为0.078 mg kg-1，实验室间相对标准偏差为6.63 %；6家单位对样品编号为GSS-5质控样进行测定，结果值在0.470〜0.500 mg kg-1之间，相对标准偏差在1.22〜6.26%之间，实验室间平均值为0.483 mg kg-1，实验室间相对标准偏差为2.06 %；11家单位对样品编号为22930样品进行测定，结果值在0.236〜0.244 mg kg-1之间，相对标准偏差在0.42〜6.80 %之间，实验室间平均值为0.239 mg kg-1，实验室间相对标准偏差为0.88 %；11家单位对样品编号为40940样品进行测定，结果值在2.52〜2.66 mg kg-1之间，相对标准偏差在0.58〜4.19 %之间，实验室间平均值为2.60 mg kg-1，实验室间相对标准偏差为1.49 %；11家单位对样品编号为40941样品进行测定，结果值在2.32〜2.44 mg kg-1之间，相对标准偏差在0.79〜3.36 %之间，实验室间平均值为2.39 mg kg-1，实验室间相对标准偏差为1.40 %；11家单位对样品编号为32187样品进行测定，结果值在7.67〜8.02 mg kg-1之间，相对标准偏差在0.67〜4.59 %之间，实验室间平均值为7.89 mg kg-1，实验室间相对标准偏差为1.16 %；11家单位对样品编号为32187样品进行测定，结果值在7.67〜8.02 mg kg-1之间，相对标准偏差在0.67〜4.59 %之间，实验室间平均值为7.89 mg kg-1，实验室间相对标准偏差为1.16 %；11家单位对样品编号为43216样品进行测定，结果值在11.41〜12.10 mg kg-1之间，相对标准偏差在0.30〜2.97 %之间，实验室间平均值为11.84 mg kg-1，实验室间相对标准偏差为1.76 %。

表6-3 各实验室比对数据统计表

| 序号 | 样品编号 | 单位名称 | 结果（mg/kg） |  |  | 平均值 （mg/kg） | 标准偏差 （%） | 相对标准偏差（%） | 实验室间平均值（mg/kg） | 实验室间相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实验数据1 | 实验数据2 | 实验数据3 |  |  |  |  |  |
| 1 | GSS-7 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 0.091 | 0.066 | 0.067 | 0.075 | 0.014 | 18.96 | 0.078 | 6.63 |
|  |  | 湖南省地质调查院测试中心 | 0.086 | 0.084 | 0.083 | 0.084 | 0.002 | 1.81 |  |  |
|  |  | 湖南省农业科学院农化检测中心 | 0.080 | 0.081 | 0.079 | 0.080 | 0.001 | 1.25 |  |  |
|  |  | 湖南省产商品质量检验研究院 | 0.078 | 0.068 | 0.073 | 0.073 | 0.005 | 6.85 |  |  |
| 2 | GSS-5 | 湖南农业大学资源环境学院 | 0.483 | 0.477 | 0.496 | 0.485 | 0.010 | 2.00 | 0.483 | 2.06 |
|  |  | 核工业二三0研究所 | 0.482 | 0.475 | 0.499 | 0.485 | 0.012 | 2.54 |  |  |
|  |  | 湖南省分析测试中心有限公司 | 0.453 | 0.504 | 0.453 | 0.470 | 0.029 | 6.26 |  |  |
|  |  | 湖南省产商品质量检验研究院 | 0.472 | 0.474 | 0.499 | 0.482 | 0.0150 | 3.12 |  |  |
|  |  | 长沙开元弘盛科技有限公司 | 0.496 | 0.473 | 0.465 | 0.478 | 0.031 | 3.37 |  |  |
|  |  | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 0.493 | 0.505 | 0.501 | 0.500 | 0.006 | 1.22 |  |  |
| 3 | 22930 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 0.250 | 0.237 | 0.231 | 0.239 | 0.010 | 4.06 | 0.239 | 0.88 |
|  |  | 湖南省地质调查院测试中心 | 0.238 | 0.234 | 0.237 | 0.236 | 0.002 | 0.88 |  |  |
|  |  | 湖南省农业科学院农化检测中心 | 0.238 | 0.237 | 0.239 | 0.238 | 0.001 | 0.42 |  |  |
|  |  | 湖南农业大学资源环境学院 | 0.232 | 0.236 | 0.248 | 0.239 | 0.008 | 3.49 |  |  |
|  |  | 核工业二三0研究所 | 0.232 | 0.240 | 0.247 | 0.240 | 0.008 | 3.13 |  |  |
|  |  | 湖南省分析测试中心有限公司 | 0.238 | 0.231 | 0.249 | 0.239 | 0.009 | 3.79 |  |  |
|  |  | 湖南省产商品质量检验研究院 | 0.238 | 0.229 | 0.261 | 0.243 | 0.0165 | 6.80 |  |  |
|  |  | 长沙开元弘盛科技有限公司 | 0.245 | 0.233 | 0.241 | 0.24 | 0.006 | 2.55 |  |  |
|  |  | 湖南省勘测设计院有限公司 | 0.251 | 0.234 | 0.242 | 0.242 | 0.009 | 3.51 |  |  |
|  |  | 益阳生态环境监测中心 | 0.231 | 0.242 | 0.234 | 0.236 | 0.006 | 2.41 |  |  |
|  |  | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 0.249 | 0.252 | 0.232 | 0.244 | 0.011 | 4.41 |  |  |
| 4 | 40940 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 2.488 | 2.705 | 2.615 | 2.60 | 0.109 | 4.19 | 2.60 | 1.49 |
|  |  | 湖南省地质调查院测试中心 | 2.645 | 2.625 | 2.615 | 2.63 | 0.015 | 0.58 |  |  |
|  |  | 湖南省农业科学院农化检测中心 | 2.615 | 2.546 | 2.534 | 2.56 | 0.044 | 1.70 |  |  |
|  |  | 湖南农业大学资源环境学院 | 2.473 | 2.577 | 2.685 | 2.58 | 0.106 | 4.11 |  |  |
|  |  | 核工业二三0研究所 | 2.493 | 2.575 | 2.503 | 2.52 | 0.045 | 1.77 |  |  |
|  |  | 湖南省分析测试中心有限公司 | 2.656 | 2.608 | 2.666 | 2.64 | 0.031 | 1.17 |  |  |
|  |  | 湖南省产商品质量检验研究院 | 2.553 | 2.622 | 2.612 | 2.60 | 0.037 | 1.44 |  |  |
|  |  | 长沙开元弘盛科技有限公司 | 2.498 | 2.608 | 2.646 | 2.58 | 0.077 | 2.97 |  |  |
|  |  | 湖南省勘测设计院有限公司 | 2.622 | 2.567 | 2.682 | 2.62 | 0.058 | 2.19 |  |  |
|  |  | 益阳生态环境监测中心 | 2.587 | 2.725 | 2.652 | 2.66 | 0.069 | 2.6 |  |  |
|  |  | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 2.579 | 2.620 | 2.710 | 2.64 | 0.067 | 2.54 |  |  |
| 5 | 40941 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 2.357 | 2.489 | 2.417 | 2.42 | 0.066 | 2.73 | 2.39 | 1.40 |
|  |  | 湖南省地质调查院测试中心 | 2.423 | 2.435 | 2.326 | 2.39 | 0.060 | 2.50 |  |  |
|  |  | 湖南省农业科学院农化检测中心 | 2.406 | 2.340 | 2.410 | 2.38 | 0.039 | 1.65 |  |  |
|  |  | 湖南农业大学资源环境学院 | 2.272 | 2.388 | 2.400 | 2.35 | 0.071 | 3.00 |  |  |
|  |  | 核工业二三0研究所 | 2.272 | 2.305 | 2.375 | 2.32 | 0.053 | 2.27 |  |  |
|  |  | 湖南省分析测试中心有限公司 | 2.377 | 2.464 | 2.392 | 2.41 | 0.047 | 1.93 |  |  |
|  |  | 湖南省产商品质量检验研究院 | 2.337 | 2.435 | 2.381 | 2.38 | 0.049 | 2.06 |  |  |
|  |  | 长沙开元弘盛科技有限公司 | 2.412 | 2.397 | 2.502 | 2.44 | 0.057 | 2.33 |  |  |
|  |  | 湖南省勘测设计院有限公司 | 2.365 | 2.437 | 2.376 | 2.39 | 0.039 | 1.62 |  |  |
|  |  | 益阳生态环境监测中心 | 2.385 | 2.402 | 2.423 | 2.40 | 0.019 | 0.79 |  |  |
|  |  | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 2.441 | 2.285 | 2.340 | 2.36 | 0.079 | 3.36 |  |  |
| 6 | 32187 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 8.042 | 7.788 | 8.224 | 8.02 | 0.219 | 2.73 | 7.89 | 1.16 |
|  |  | 湖南省地质调查院测试中心 | 7.782 | 7.828 | 7.943 | 7.85 | 0.083 | 1.06 |  |  |
|  |  | 湖南省农业科学院农化检测中心 | 8.147 | 7.837 | 7.795 | 7.926 | 0.192 | 2.43 |  |  |
|  |  | 湖南农业大学资源环境学院 | 7.907 | 7.762 | 7.995 | 7.89 | 0.118 | 1.49 |  |  |
|  |  | 核工业二三0研究所 | 7.634 | 7.729 | 7.648 | 7.67 | 0.051 | 0.67 |  |  |
|  |  | 湖南省分析测试中心有限公司 | 7.691 | 7.964 | 8.146 | 7.93 | 0.229 | 2.89 |  |  |
|  |  | 湖南省产商品质量检验研究院 | 7.751 | 7.961 | 7.792 | 7.83 | 0.111 | 1.42 |  |  |
|  |  | 长沙开元弘盛科技有限公司 | 7.588 | 8.109 | 7.832 | 7.84 | 0.261 | 3.32 |  |  |
|  |  | 湖南省勘测设计院有限公司 | 7.761 | 8.055 | 8.055 | 7.96 | 0.170 | 2.13 |  |  |
|  |  | 益阳生态环境监测中心 | 7.522 | 8.204 | 8.087 | 7.94 | 0.365 | 4.59 |  |  |
|  |  | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 8.162 | 8.011 | 7.627 | 7.93 | 0.276 | 3.48 |  |  |
| 7 | 43216 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 11.701 | 11.371 | 12.035 | 11.70 | 0.332 | 2.84 | 11.84 | 1.76 |
|  |  | 湖南省地质调查院测试中心 | 12.185 | 11.808 | 12.273 | 12.10 | 0.247 | 2.04 |  |  |
|  |  | 湖南省农业科学院农化检测中心 | 11.400 | 11.453 | 11.390 | 11.41 | 0.034 | 0.30 |  |  |
|  |  | 湖南农业大学资源环境学院 | 11.964 | 11.971 | 12.125 | 12.00 | 0.091 | 0.76 |  |  |
|  |  | 核工业二三0研究所 | 11.907 | 12.252 | 12.288 | 12.10 | 0.210 | 1.73 |  |  |
|  |  | 湖南省分析测试中心有限公司 | 11.610 | 12.300 | 11.817 | 11.91 | 0.354 | 2.97 |  |  |
|  |  | 湖南省产商品质量检验研究院 | 11.792 | 11.931 | 11.752 | 11.83 | 0.094 | 0.79 |  |  |
|  |  | 长沙开元弘盛科技有限公司 | 11.448 | 11.644 | 12.063 | 11.72 | 0.314 | 2.68 |  |  |
|  |  | 湖南省勘测设计院有限公司 | 11.913 | 12.168 | 11.700 | 11.93 | 0.234 | 1.96 |  |  |
|  |  | 益阳生态环境监测中心 | 11.951 | 11.714 | 11.529 | 11.73 | 0.212 | 1.80 |  |  |
|  |  | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 11.582 | 11.684 | 12.165 | 11.81 | 0.311 | 2.64 |  |  |

7 与开题报告的差异说明

无

8 预期达到的经济效果及社会效益

8.1经济收益

新型检测技术培训收益，承担上级下达的检测任务的事业收益，对社会上企业和个人的委托检测产生的直接收益，为企业和个人就检测数据准确性产生的纠纷进行仲裁、维权等收益。

8.2 社会效益

本标准建立更准更快速的无前处理直接测定土壤中镉元素的方法标准，减少化学试剂的使用，从而减少在实验过程中化学试剂对环境的污染，降低检测人员的劳动强度，能为我省快速确认土壤是否被镉污染提供强有力的技术支撑。

9 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

编制本标准前详细查阅了国内外标准发布部门的相关信息，至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相类同或相似标准。

10 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合现行法律、法规和规章的要求，与其它相关标准之间不存在矛盾之处。本标准的制定会快速确认土壤是否被镉污染提供强有力的技术方法。

11 标准实施建议对标准实施提出建议和意见

标准发布实施后，由标准主管部门通报标准发布信息。建议在本标准颁布后，及时组织有关县市标准管理部门，广泛宣传本标准，同时举办由科研、生产单位参加的有关本标准实施培训班，促进该标准技术推广应用，保障本标准在我省镉污染区及第三方检测机构等单位顺利实施，鼓励相关单位积极采用本标准。

12 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

13 废止现行相关标准的建议

该标准为首次制定，与现行国家标准和行业标准协调一致，不涉及标准废止的建议。

14 其它应予说明的事项

无。