ICS 27.010

F01

DB43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—20xx

微晶石墨测试方法 第1部分：

石墨化度的测定

Test method for amorphous graphite－Part 1：Determination of

graphitization degree

征求意见稿

2023- XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020规则起草。

本标准由湖南大学提出。

本标准由湖南省石墨标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湖南大学、郴州市产商品质量监督检验所、湖南有色产业投资集团有色环保研究院。

本标准主要起草人：

微晶石墨测试方法 第1部分：石墨化度的测定

- 范围

本标准规定了X射线衍射法测定微晶石墨石墨化度的术语和定义、原理、试剂和材料、仪器和设备、试样制备、试验步骤、试验数据处理和试验报告。

本标准适用于天然微晶石墨原料及制品石墨化度的测定，其它石墨材料的石墨化度测定也可参考使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3519  微晶石墨

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语与定义

GB/T 3519中的术语和定义及下列术语和定义适用于本标准。

  - 石墨化度

石墨化度是指石墨晶体结构接近理想石墨晶体结构的程度，石墨化度用字母G表示，G数值用百分数（%）表示。

- 原理

石墨化度是评价石墨晶体结构完善程度的重要物理量，通常以（002）晶面间距d002做为评价石墨化度的指标。本方法先采用氢氟酸对试样进行去除二氧化硅等杂质处理，再采用弦中法对添加单晶硅内标物的微晶石墨样品X射线衍射图的分析处理，精确检测其晶面间距d002，再经公式计算得到石墨化度G值。

- 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅适用确认为分析纯以上的试剂和符合GB/T 6682标准要求的水。

  - 单晶硅粉：光谱纯，粒度全部通过200目（75μm）标准筛。

  - 氢氟酸：1+3。

- 仪器和设备

  - X射线衍射仪：CuKα靶，综合稳定度优于1%，测角仪在20°～30°(2θ)的准确度优于±0.01°(2θ)，能以≤1°/min（步长≤0.02°）的速度进行扫描。

  - 标准筛：200目（75μm）。

  - 烘箱：室温～200℃，±5℃可控。

  - 电热板：室温～200℃，±5℃可控。

  - 电子天平：感量0.0001g

  - 真空抽滤装置。

  - 聚四氟乙烯烧杯：250mL。

  - 玛瑙研钵：体表光滑、无明显划痕。

  - 定量滤纸：快速，直径125mm、150mm。

  - 精密pH试纸。

- 试样制备

  - 将约100g试样全部粉碎至通过200目（75μm）标准筛。

  - 称取约20g试样，置于聚四氟乙烯烧杯中，然后往烧杯中加入约100mL氢氟酸（5.3），将烧杯置于电热板上于100℃加热60min，期间每隔10min用聚四氟乙烯棒搅拌试料，结束后取下烧杯，用定量滤纸在真空抽滤装置中快速过滤，滤渣用水反复冲洗至接近中性，以上操作均在通风柜内进行。

  - 将滤渣置于烘箱内于110℃±5℃干燥至恒重，取出冷却后用玛瑙研钵充分研碎后备测。

  - 按一定比例（如1:0.3）称取石墨粉试样和单晶硅内标物，在玛瑙研钵中混合均匀制成衍射试样。取适量衍射试样置于试样板凹槽中，再用玻璃板压实刮平，保证衍射试样和试样板面水平且表面光滑。

- 试验步骤

  - 启动X射线衍射仪，按设备使用说明调整仪器状态。

  - 将压有试样的试样板平稳放到测角仪的试验台上，抬升试验台至测试位置，关好防辐射窗门。

  - 启动衍射测试程序，在2θ为20°～30°的范围内以步长0.02°，1°/min的速度进行扫描，得到衍射图样。

  - 采用弦中法对得到的衍射图分别进行寻峰等处理，确定经修正的试样衍射峰的角度值（2θ）

- 试验数据处理

  - 按公式（1）计算衍射半角（θ），计算结果修约到小数点后三位：

- ………………….…………………….…..（1）

- 式中:

- θ——石墨试样（002）晶面经校正后的衍射半角值，单位为度（°）；

- 28.4420——硅标样（111）晶面的衍射角标准值，单位为度（°）；

- 2θsi——硅标样（111）晶面的衍射角实测值，单位为度（°）；

- 2θg——石墨试样（002）晶面的衍射角实测值，单位为度（°）。

  - 按公式（2）计算石墨试样（002）晶面间距d002，计算结果修约到小数点后五位：

………………….…………………….…..（2）

- 式中:

- d002——石墨试样（002）晶面间距，单位为纳米（nm）；

- λ——X射线波长，单位为纳米（nm）；

- θ——石墨试样（002）晶面经校正后的衍射半角值，单位为度（°）。

  - 按公式（3）计算石墨化度，计算结果修约到小数点后一位：

……………………….………………..（3）

- 式中:

- G——石墨化度，单位为百分数(%)；

- d002——试样的（002）晶面间距，单位为纳米 (nm)；

- 0.3440和0.3354分别为完全未石墨化乱层结构和理想石墨（002）晶面间距值，单位为纳米 (nm)。

- 石墨化度测试结果取两次平行测试结果的平均值，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

- 试验报告

试验报告应当包括下列内容：

- 识别样品、实验室和试验日期所需的全部资料；

- 引用标准；

- 结果及其表示；

- 使用的分析线；

- 测定中发现的异常现象；

- 对结果可能已产生影响的本文件中未作规定的各种操作或任选的操作。

_________________________________