《微晶石墨测试方法 第1部分：石墨化度的测定》

地方标准编制说明

一、工作简况

（一）、任务来源

根据《湖南省市场监督管理局关于下达2021年第一批地方标准制修订项目计划的通知》湘市监标函〔2021〕33号，由湖南大学等单位制定《微晶石墨测试方法 第1部分：石墨化度的测定》地方标准。本标准由湖南省石墨标准化技术委员会（HUN/TC11）归口。

（二）主要工作过程

2021年3月接到制定任务后，立即成立标准起草小组，开始进行标准的调研工作。标准起草小组结合国内生产企业和用户的实际情况，并查阅了国内外相关的技术标准文献，征求了部分行业专家意见，并采集有代表性的样品进行了测试分析，初步形成了工作组讨论稿。

2021年4月15日在郴州市召开了本标准的研讨会，参会的相关委员、专家对标准的技术路线提出了很多有实际意义的指导意见，会后标准起草小组根据指导意见对实验方案进行了完善，并重新对相关代表性样品进行了测试分析。2022年2月21日采用腾讯视频会议的方式召开了本标准的研讨会，参会的相关专家对标准进行逐字逐句讨论，提出了很多有实际意义的修改意见，会后，标准起草小组根据讨论意见进行修改，形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

（一）编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行起草。

（二）主要技术内容

1、试验设备和试剂

1）X射线衍射仪：CuKα靶，综合稳定度优于1%，测角仪在20°～30°(2θ)的准确度优于±0.01°(2θ)，能以≤1°/min（步长≤0.02°）的速度进行扫描。

2）标准筛：200目（75μm）。

3）烘箱：室温～200℃，±5℃可控。

4）电子天平：感量0.1mg。

5）电热板：室温～200℃，±5℃可控。

6）真空抽滤装置。

7）聚四氟乙烯烧杯：250mL。

8）玛瑙研钵：体表光滑、无明显划痕。

9）定量滤纸：快速，直径125mm、150mm。

10）精密pH试纸。

11）氢氟酸：分析纯。

12）单晶硅粉：光谱纯，粒度全部通过200目（75μm）标准筛。

2、试验步骤

2.1 试样制备

- 将约100g试样全部粉碎至通过200目（75μm）标准筛。称取约20g试样，置于聚四氟乙烯烧杯中，然后往烧杯中加入约100mL氢氟酸，将烧杯置于电热板上于100℃加热60min，期间每隔10min用聚四氟乙烯棒搅拌试料，结束后取下烧杯，用定量滤纸在真空抽滤装置中快速过滤，滤渣用水反复冲洗至接近中性，以上操作均在通风柜内进行。将滤渣置于烘箱内于110℃±5℃干燥至恒重，取出冷却后用玛瑙研钵充分研碎后备测。按一定比例（如1:0.3）称取石墨粉试样和单晶硅内标物，在玛瑙研钵中混合均匀制成衍射试样。取适量衍射试样置于试样板凹槽中，再用玻璃板压实刮平，保证衍射试样和试样板面水平且表面光滑。

  - 测试步骤

    - 启动X射线衍射仪，按设备使用说明调整仪器状态。

- 2.2.2 将压有试样的试样板平稳放到测角仪的试验台上，抬升试验台至测试位置，关好防辐射窗门。

- 2.2.3 启动衍射测试程序，在2θ为20°～30°的范围内以步长0.02°，1°/min的速度进行扫描，得到衍射图样。

- 2.2.4 采用弦中法对得到的衍射图进行寻峰等处理，确定经修正的试样衍射峰的角度值（2θ）

3、结果计算

- 按公式（1）计算衍射半角（θ）：

- …………………………………………（1）

- 式中:

- θ——石墨试样（002）晶面经校正后的衍射半角值，单位为度（°）；

- 28.4420——硅标样（111）晶面的衍射角标准值，单位为度（°）；

- 2θsi——硅标样（111）晶面的衍射角实测值，单位为度（°）；

- 2θg——石墨试样（002）晶面的衍射角实测值，单位为度（°）。

- 按公式（2）计算石墨试样（002）晶面间距d002，计算结果修约到小数点后四位：

- …………………………………………（2）

- 式中:

- d002——石墨试样（002）晶面间距，单位为纳米（nm）；

- λ——X射线波长，单位为纳米（nm）；

- θ——石墨试样（002）晶面经校正后的衍射半角值，单位为度（°）。

- 按公式（3）计算石墨化度，计算结果修约到小数点后一位：

- ………………………………………（3）

- 式中:

- G——石墨化度，单位为百分数(%)；

- d002——试样的（002）晶面间距，单位为纳米 (nm)；

- 0.3440和0.3354分别为完全未石墨化乱层结构和理想石墨（002）晶面间距值，单位为纳米 (nm)。

- 石墨化度测试结果取两次平行测试结果的平均值，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

- 三、主要试验情况分析

针对本标准，采集了3中不同石墨化度的微晶石墨矿样，分别对原矿样及提纯试样进行了测试。

1、原矿衍射花样

图1 原矿XRD图谱

由图1原矿XRD图谱可知，试样含有一定量矿物杂质，尤其是石英（SiO2）杂质的（101）衍射峰与石墨的（002）衍射峰非常接近，相互重叠，给结果分析造成很大干扰，因此不宜用原矿衍射花样直接进行石墨化度分析，为准确测定试样的石墨化度，应先对试样进行提纯处理以排除杂质尤其是SiO2杂质的干扰。

2、纯化试样分析

试样经氢氟酸提纯处理后，采用单晶硅为内标物，在2θ为20°～30°的范围内以步长0.02°，1°/min的速度进行扫描得到衍射花样如图2所示。由图可知，三个石墨试样的衍射花样均有明显的（002）衍射峰，但峰形均不对称，衍射峰左边均有肩峰，石墨晶体发育程度越差的样品肩峰越明显。分别采用峰顶法、弦中法和重心法分析了试样的d002层间距和石墨化度，结果见表1。由表1分析结果可知，所有试样采用峰顶法、弦中法和重心法的分析结果均有一定差异，结果依次减小。特别是对于3#试样，采用峰顶法测得的石墨化度为85.5%，从数据看属于较好的石墨，采用重心法测得的结果为-23.4%，从结果看属于完全未石墨化的乱层结构范畴，峰顶法及重心法分析结果与衍射花样特征均不相符，而采用弦中法的分析结果为45.0%，相较而言更符合衍射花样特征。因此，本标准石墨化度分析建议采用弦中法。

图2 纯化试样XRD图谱

表1 试样层间距及石墨化度结果

| 样品代号 | 层间距及石墨化度结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 峰顶法 |  | 弦中法 |  | 重心法 |  |
|  | d002/nm | G/% | d002/nm | G/% | d002/nm | G/% |
| 1# | 0.33596 | 93.5 | 0.33618 | 90.9 | 0.33695 | 82.0 |
| 2# | 0.33724 | 78.6 | 0.33855 | 63.4 | 0.33924 | 55.3 |
| 3# | 0.33665 | 85.5 | 0.34013 | 45.0 | 0.34601 | -23.4 |

四、标准中涉及专利情况

本标准经起草小组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

天然石墨是碳的结晶矿物之一，具有优异的耐高温、耐腐蚀、抗辐射、导电、导热等性能，广泛应用于电子、军事、航天、国防、核工业等领域，是我国继稀土之外的又一优势矿产资源。随着现代科技的迅猛发展和国家新材料、新能源领域的不断拓宽，具有战略主导地位的石墨产品将具有越来越广阔的应用前景。

我国石墨矿产资源丰富，而我省是我国乃至全球最大的微晶石墨（亦称土状石墨、隐晶质石墨）蕴藏区和产区，保有微晶石墨矿石储量B+C+D级五千余万吨。位于郴州市鲁塘镇的微晶石墨矿储量约占全球微晶石墨储量的70%，是世界“微晶石墨之都”；此外，位于湘中的冷水江和新化的微晶石墨中型矿均已开始利用，使我省形成了以鲁塘为中心的微晶石墨产业集群。

石墨化度是石墨材料的关键性能参数之一，直接与石墨的导电、导热、润滑性能密切相关，不同石墨化度的产品应用领域不一样。天然微晶石墨一般是由于岩体侵入煤系地层引起煤层接触变质而成，由于变质程度的不同导致石墨化程度不同。因此，准确测定微晶石墨的石墨化度，对于科学指导微晶石墨制品的开发、应用具有重要理论和现实意义。然而，目前国内外尚无天然石墨石墨化度测试方法标准，因此，研究制定微晶石墨石墨化度测试方法标准，对于创建自主知识产权的技术标准，开发我国特别是我省微晶石墨产业经济发展急需的检测技术，保障我国相关生产和使用单位的利益具有重要的理论和现实意义。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

经过广泛查阅，尚未找到有关的国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定的过程中，没有出现重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准建议为地方推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

为了推广贯彻本标准，我们建议：

组织措施：标准颁布后，由湖南省石墨标准化技术委员会举办标准宣贯会。

技术措施：标准颁布后，由各相关单位依据本标准对《微晶石墨测试方法 第1部分：石墨化度的测定》进行检验。

实施日期：本标准批准后，建议在三个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无其它应予说明的问题。

标准起草小组

湖南省石墨标准化技术委员会

2022 年10月22 日