DB43

ICS 13.020.40

CCS Z 10

湖南省地方标准

DB43/T XXX - 2023

水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法

（征求意见稿）

Water quality—Determination of perchlorate—Ion chromatography

发 布

2023-XX-XX 发布

湖南省生态环境厅

湖南省市场监督管理局

2023-XX-XX 实施

目  次

前  言	ii

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 方法原理	1

4 干扰及消除	1

5 试剂和材料	1

6 仪器和设备	2

7 样品	2

8 分析步骤	3

9 结果计算与表示	4

10 准确度	4

11 质量保证和质量控制	5

12 废物处置	5

13 注意事项	5

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南省生态环境监测中心、湖南省岳阳生态环境监测中心、湖南省衡阳生态环境监测中心、国检测试控股集团湖南华科科技有限公司、湖南省环境保护科学研究院。

本文件验证单位：湖南省株洲生态环境监测中心、湖南省永州生态环境监测中心、湖南水科检验检测有限公司、湖南省常德生态环境监测中心、湖南省邵阳生态环境监测中心、湖南省怀化生态环境监测中心、核工业二三O研究所、湖南省郴州生态环境监测中心、江西省生态环境监测中心、四川省成都生态环境监测中心站、长沙市浏阳生态环境监测站。

本文件自2023年XX月XX日起实施。

水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法

警告:实验室中使用的高氯酸盐、甲醇等化学试剂对人体健康有害，操作时应按规定要求佩戴防护器具，避免接触皮肤和衣物。

# 1 适用范围

本文件规定了测定水中高氯酸盐的离子色谱法。

本文件适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中高氯酸盐的测定。

# 当进样体积为500 uL，采用碳酸盐淋洗体系时，方法检出限为0.004 mg/L，测定下限为0.016 mg/L；当进样体积为500 uL，采用氢氧根淋洗体系时，方法检出限为0.005 mg/L，测定下限为0.020 mg/L。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ 494 水质采样技术指导

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

HJ 164 地下水环境监测技术规范

# 3 方法原理

样品中的高氯酸盐经阴离子色谱柱交换分离，电导检测器检测，根据保留时间定性，外标法定量。

# 4 干扰及消除

4.1 若发生色谱峰重叠，可通过降低淋洗液浓度、降低流速方式实现有效分离。

4.2 水样中较高浓度的金属离子、氯离子、硫酸根离子、疏水性有机物等会影响柱效，缩短色谱柱使用寿命。可使用Na型离子净化柱消除或降低样品中的金属离子的影响；使用Ag型离子净化柱消除或降低样品中氯离子的影响；使用Ba型离子净化柱消除或降低硫酸根离子的影响；使用C18或同类净化柱消除或降低疏水性有机物的影响。

# 5 试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。实验用水为电阻率≥18MΩ.cm (25°C)，并经过0.45 μm微孔滤膜过滤的去离子水。

5.1 高氯酸盐钠水合物(NaClO4·H2O)：纯度>98%。

5.2 氢氧化钾(KOH)：优级纯。

5.3 碳酸钠(Na2CO3)：使用前应于105 ℃士5 ℃干燥2h，置于干燥器内保存。

5.4 碳酸氢钠(NaHCO3)：使用前应置于干燥器内平衡24 h。

5.5 甲醇(CH3OH)：色谱纯。

5.6 高氯酸盐标准储备溶液[ρ(ClO4 -)=1000.0 mg/L]：准确称取1.4120 g高氯酸盐钠水合物溶于适量水中，全量转入1000 mL容量瓶中，用水定容至标线，混匀，转移至试剂瓶中，常温下可保存1个月。亦可购买市售有证标准物质。

5.7 高氯酸盐标准使用液[ρ(ClO4 -)=10.00 mg/L]：准确移取1.00 mL高氯酸盐标准贮备液(5.6)于100 mL容量瓶中，用水定容至标线，混匀，转移至试剂瓶中，常温下可保存1个月。

5.8 淋洗液。

5.8.1 碳酸盐淋洗液:c(Na2CO3)=4.5 mmol/L，c(NaHCO3)=1.4 mmol/L。

准确称取0.9540 g碳酸钠(5.3)和0.2352 g碳酸氢钠(5.4)，溶于少量水中，全量转移至2000 mL容量瓶中，用水定容至标线，混匀后立即转移至淋洗液瓶。

5.8.2 氢氧根淋洗液: c(KOH)=40 mmol/L。

准确称取4.4800 g氢氧化钾，溶于少量水中，全量转移至2000 mL容量瓶中，用水定容至标线，混匀后立即转移至淋洗液瓶。

注:也可根据仪器及色谱柱使用说明书配制淋洗液，或使用淋洗液在线发生装置自动生成。

# 6 仪器和设备

6.1 样品瓶：聚乙烯等塑料材质或玻璃材质，容积不少于40 mL。

6.2 离子色谱仪：具有电导检测器、连续自循环再生抑制器。

6.3 色谱柱。

6.3.1 阴离子色谱柱I：填料为聚苯乙烯/二乙烯基苯等高聚物基质，具有烷基/烷醇基季铵盐离子交换基团，配相应阴离子保护柱，或其他等效阴离子色谱柱，适用于碳酸盐淋洗液。

6.3.2 阴离子色谱柱II：填料为聚乙基乙烯基苯/二乙烯基苯，具有季铵盐离子交换基团，配相应阴离子保护柱，或其他等效阴离子色谱柱，适用于氢氧根淋洗液。

6.4 注射器：1 mL~10 mL。

6.5 水系针式微孔滤膜过滤器：孔径0.45 μm，醋酸纤维、聚乙烯及聚醚砜等材质。

6.6 离子净化柱：Na型、Ag型和Ba型，规格1.0 g~2.5 g。

6.7 有机物净化柱：C18或同类净化柱，规格0.5 g~2.0 g。

6.8 一般实验室常用仪器和设备。

# 7 样品

7.1 样品的采集和保存

按照HJ 494、HJ 91.1、HJ 91.2和HJ 164的相关规定采集样品。将样品置于样品瓶(6.1)中，无需添加固定剂。采集的样品应尽快分析；常温保存，可保存14 d。

7.2 试样的制备

样品经水系针式微孔滤膜过滤器(6.5)过滤后可直接测定。

若样品中存在较高浓度金属离子、氯离子或硫酸根离子，可使用离子净化柱(6.6)净化去除。先用注射器(6.4)抽取10 mL实验用水洗涤净化柱，静置至少15 min。然后，用注射器抽取适量样品缓慢注入净化柱，弃去初始滤液，收集流出液过滤后测定。

若样品中疏水性有机物含量较高，可用有机物净化柱(6.7)处理。先用注射器(6.4)抽取5 mL甲醇(5.5)洗涤净化柱，再用注射器抽取10 mL实验用水进行洗涤，静置至少10 min。然后，用注射器抽取适量样品缓慢注入净化柱，弃去初始滤液，收集流出液过滤后测定。

注:洗涤液以及样品通过净化柱(6.6、6.7)时，速度不宜过快，流速宜控制在每秒1滴~2滴，或按照产品说明书操作。

7.3 空白试样的制备

以实验用水代替样品，按照与试样制备(7.2)相同的步骤进行空白试样的制备。

# 8 分析步骤

8.1 离子色谱分析参考条件

8.1.1 碳酸盐淋洗条件

阴离子色谱柱I (6.3.1)，流速：1.2 mL/min，柱温:30 ℃，进样体积：500 μL。

此参考条件下高氯酸盐标准溶液色谱图参见附录A中图A.1。

8.1.2 氢氧根淋洗条件

阴离子色谱柱II (6.3.2)，流速：1.0 mL/min, 电导池温度：30℃，柱温：30℃，进样体积：500 μL。此参考条件下高氯酸盐标准溶液色谱图参见附录A中图A.2。

8.2 校准曲线的建立

分别准确移取0.00 mL、0.050 mL、0.100 mL、0.250 mL、0.500 mL、2.50 mL、5.00 mL高氯酸盐标准使用液(5.7)置于7个50 mL容量瓶中，用水定容至标线，混匀。配制成质量浓度为0mg/L、0.010 mg/L、0.020 mg/L、0.050 mg/L、0.100 mg/L、0.500 mg/L、1.00 mg/L的高氯酸盐标准系列。也可根据被测样品中高氯酸盐的浓度水平自行确定合适的标准系列浓度范围。按浓度由低到高的顺序依次进样，以高氯酸盐的质量浓度为横坐标，峰高(或峰面积)为纵坐标，建立校准曲线。

8.3 试样的测定

按照与绘制标准曲线相同的色谱条件(8.1)和步骤(8.2)，将试样(7.2)注入离子色谱仪测定高氯酸盐浓度，以保留时间定性，仪器响应值定量。

注: 若测定结果超出标准曲线范围，应将样品用实验用水稀释处理后重新测定;可预先稀释50至100倍后试进样，再根据所得结果选择适当的稀释倍数重新进样分析，同时记录样品稀释倍数(f)。

8.4 空白试样的测定

按照与试样相同的色谱条件(8.1)和步骤(8.2)，将空白试样(7.3)注入离子色谱仪测定高氯酸盐浓度，以保留时间定性，仪器响应值定量。

# 9 结果计算与表示

9.1 结果计算

样品中高氯酸盐的质量浓度按照公式(1)进行计算:

(1)

式中: ρ——样品中高氯酸盐的质量浓度，mg/L;

h——试样中高氯酸盐的峰面积(或峰高);

h0——实验室空白试样中高氯酸盐的峰面积(或峰高);

a——回归方程的截距;

b——回归方程的斜率;

f——样品的稀释倍数。

9.2 结果表示

当样品含量小于1 mg/L时，结果保留至小数点后三位；当样品含量大于或等于1 mg/L时，

结果保留三位有效数字。

# 10 准确度

10.1 精密度

7个实验室分别对含高氯酸盐浓度为（3.99±0.38）mg/L的统一标准样品用碳酸盐淋洗体系进行了6次重复测定，实验室内相对标准偏差范围为0.5%～2.9%，重复性限为0.16 mg/L，再现性限为0.23 mg/L；6个实验室分别对含高氯酸盐浓度为（3.99±0.38）mg/L的统一标准样品用氢氧根淋洗体系进行了6次重复测定，实验室内相对标准偏差范围为0.4%～4.9%，重复性限为0.28 mg/L，再现性限为0.40 mg/L。7个实验室分别对地下水样品、地表水样品、生活污水样品，以及工业废水样品用碳酸盐淋洗体系进行了6次重复测定，实验室内相对标准偏差范围分别为0.2%～3.6%，0.0%～6.8%，1.8%～5.0%，0.7%～2.5%；6个实验室对地下水样品、地表水样品、生活污水样品，以及工业废水样品用氢氧根淋洗体系进行了6次重复测定，实验室内相对标准偏差范围为0.4%～3.6%，0.8%～2.9%，1.3%～2.2%，0.7%～2.7%。

方法精密度结果详见附录B中表B.1。

10.2 正确度

7个实验室分别用碳酸盐淋洗体系对含高氯酸盐浓度为（3.99±0.38）mg/L的统一标准样品进行了6次重复测定：相对误差分别为-0.25%～3.6%，相对误差最终值分别为1.4%±3.3%；6个实验室分别用氢氧根淋洗体系对含高氯酸盐浓度为（3.99±0.38）mg/L的统一标准样品进行了6次的重复测定，相对误差分别为-3.8%～3.3%，相对误差最终值分别为0.23%±0.5%。7个实验室分别用碳酸盐淋洗体系对高氯酸盐加标浓度分别为0.020 mg/L、0.300 mg/L、0.100 mg/L的地下水样品、地表水样品、生活污水样品，以及加标浓度范围为10.0 mg/L～15.0 mg/L的工业废水样品进行了6次重复测定，加标回收率范围分别为90.0%～105%，95.0%～120%，91.0%～108%，85.3%～100%；6个实验室分别用氢氧根淋洗体系对高氯酸盐加标浓度分别为0.020 mg/L、0.300 mg/L、0.100 mg/L的地下水样品、地表水样品、生活污水样品，以及加标浓度范围为10.0 mg/L～15.0 mg/L的工业废水样品进行了6次重复测定，加标回收率范围分别为85.0%～95.0%，98.0～120%，92.0%～100%，89.0%～111%。方法正确度结果详见附录B中表B.2和表B.3。

# 11 质量保证和质量控制

11.1 空白实验

每20个或每批次样品(少于20个)，应至少做1个空白试样分析，空白试样测定结果应低于方法检出限。否则应查明原因，重新分析直至合格之后才能测定样品。

11.2 相关性检验

标准曲线应至少包含6个浓度点(含0浓度点)，线性相关系数应≥0.995，否则应重新绘制标准曲线。

11.3 连续校准

每批次(≤20个)样品，应分析一个标准曲线中间点浓度的标准溶液，其测定结果与标准曲线该点浓度之间的相对误差应≤10%。否则，应重新绘制标准曲线。

11.4 精密度控制

每批次(≤10个)样品，应至少测定10%的平行双样，样品数量少于10个时，应至少测定一个平行双样。平行双样测定结果的相对偏差应≤10%。

11.5 正确度控制

每20个或每批次样品(少于20个)至少测定1个基体加标样或有证标准物质，加标回收率应控制在80%~120%之间，有证标准物质测定值应在其给出的不确定度范围内。

# 12 废物处置

实验过程中产生的废物应分类收集，集中保管，并做好相应标识，依法委托有资质的单位处理。

# 13 注意事项

13.1 使用前处理净化柱净化处理时，若阻力较大，可选用1 mL~2 mL小体积注射器。

13.2 硫酸根等强保留离子，若在分析时间内不能将其洗脱，会残留在色谱柱中，影响柱效，可通过提高淋洗液浓度、增大流速、增加分析时间等方式解决。

附录A

(资料性附录)

高氯酸盐参考色谱图

碳酸盐淋洗体系、氢氧根淋洗体系下高氯酸盐标准溶液离子色谱图见图A.1、图A.2。

图A.1  高氯酸盐标准溶液离子色谱图(碳酸盐淋洗体系)

图A.2  高氯酸盐标准溶液离子色谱图(氢氧根淋洗体系)

附录B

(资料性附录)

方法准确度

11个实验室使用不同淋洗液体系测定的精密度和正确度结果汇总见表B.1、表B.2和表B.3。

表B.1 方法精密度

| 淋洗液类型 | 样品类型 | 浓度（mg/L） | 实验室内相对 标准偏差（%） | 实验室间相对 标准偏差（%） | 重复性限 （mg/L） | 再现性限 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐淋洗体系 | 标准样品 | 3.99±0.38 | 0.5～2.9 | 1.6 | 0.16 | 0.23 |
|  | 地下水加标 | 0.020 | 0.2～3.6 | / | / | / |
|  | 地表水加标 | 0.300 | 0.00～6.8 | / | / | / |
|  | 生活污水加标 | 0.100 | 1.8～5.0 | / | / | / |
|  | 工业废水加标 | 10.0~15.0 | 0.7～2.5 | / | / | / |
| 氢氧根 淋洗体系 | 标准样品 | 3.99±0.38 | 0.4～4.9 | 2.8 | 0.28 | 0.40 |
|  | 地下水加标 | 0.020 | 0.4～3.6 | / | / | / |
|  | 地表水加标 | 0.300 | 0.8～2.9 | / | / | / |
|  | 生活污水加标 | 0.100 | 1.3～2.2 | / | / | / |
|  | 工业废水加标 | 10.0~15.0 | 0.7～2.7 | / | / | / |

表B.2 方法正确度（标准样品）

| 体系 | 浓度（mg/L） | 相对误差（%） | 相对误差最终值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐淋洗体系 | 3.99±0.38 | -0.25～3.59 | 1.38±3.3 |
| 氢氧根淋洗体系 | 3.99±0.38 | -3.8%～3.30 | 0.23±0.5 |

表B.3 方法正确度（实际样品）

| 体系 | 样品类型 | 原始浓度 （mg/L） | 加标浓度 （mg/L） | 加标回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸盐淋洗体系 | 地下水加标 | 0.013～0.014 | 0.032～0.035 | 90.0～105 |
|  | 地表水加标 | 0.342～0.359 | 0.627～0.674 | 95.0～106 |
|  | 生活污水加标 | 0.047～0.058 | 0.143～0.162 | 91.0～108 |
|  | 工业废水加标 | 22.6～24.6 | 32.6～37.8 | 85.3～100 |
| 氢氧根淋洗体系 | 地下水加标 | 0.010～0.021 | 0.030～0.038 | 85.0～95.0 |
|  | 地表水加标 | 0.318～0.366 | 0.612～0.716 | 98.0～120 |
|  | 生活污水加标 | 0.047～0.058 | 0.142～0.160 | 92.0～100 |
|  | 工业废水加标 | 22.2～24.7 | 32.6～41.3 | 89.0～111 |