附件四：

测量不确定度评定（示例）

《集料压碎值试模校准规范》

（征求意见稿）

编写组

2023年9月

粗集料压碎值试模试筒内径测量不确定度评定

A.1  概述

A.1.1  计量标准：游标卡尺

A.1.2  被测对象：粗集料压碎值试模试筒内径

A.1.3  测量方法：温度21℃，湿度56%RH，使用游标卡尺直接测量粗集料压碎值试模试筒内径。在大致均匀分布三个位置分别进行，每个位置测量一次，取三个位置测量结果的平均值作为测量结果。

A.2  测量模型

l=l—                         （A.1）

式中：

l──粗集料压碎值试模试筒内径，mm；

l—──粗集料压碎值试模试筒3个位置内径测量结果的平均值，mm。

A.3  方差和灵敏系数

依据  uc2(y)=∂f∂xi2u2(xi)

有 uc2(l)=c2(l—)u2(l—)

式中:

c(l—)=∂f∂l— ，则： uc(l)=u(l—)

A.4  标准不确定度评定

A.4.1  测量重复性引入的标准不确定度分量u1（l—）

使用游标卡尺对粗集料压碎值试模试筒一处内径重复测量10次，得到测量列为:

单位：mm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150.06 | 150.08 | 150.14 | 150.06 | 150.10 | 150.08 | 150.12 | 150.04 | 150.16 | 150.12 | 150.096 |

计算单次测量标准偏差，则：

δ=0.037mm

取三次测量结果平均值为最终测量结果，故：

u1（l—）=δ3=0.022mm

A.4.2  游标卡尺示值误差引入的标准不确定度分量u2（l—）

测量范围为300mm时，其示值误差要求为±0.04mm，假设为均匀分布，则：

u2(l—)=0.043=0.023mm

A.5  合成标准不确定度

A.5.1  标准不确定度分量汇总见表A.1

表A.1  标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量u(xi) |  | 不确定度分量 | 标准不确定度值 u(xi) | Ci | ci⋅u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(l—) | u1（l—） | 测量重复性 | 0.022mm | 1 | 0.022mm |
|  | u2（l—） | 游标卡尺示值误差 | 0.023mm | 1 | 0.023mm |

A.5.2  合成标准不确定度uc的计算

uc(l—)=u(l—)

=0.0222+0.0232

= 0.032mm

A.6 扩展不确定度U

取k=2，则扩展不确定度U为：

U = 0.032mm×2

=0.07mm

A.7 实验结论

通过上述实验,对实验数据和结果分析可知，规范中计量性能要求规定为±1mm，满足U <13MPE，故该方法是可靠的。本校准规范中确定的校准条件、校准用设备、校准方法和计量特性可以满足集料压碎值试模校准和使用要求，具备可操作性、经济性和适用性。