湖南省地方计量技术规范

JJF （湘）xx-2023

集料压碎值试模校准规范

Calibration Specification for

Moulds of Aggregate Crushing Value

- (征求意见稿)

xxxx―xx―xx发布                       xxxx―xx―xx实施

湖南省市场监督管理局 发布

集料压碎值试模校准规范

JJF（湘） xx—2023

Calibration Specification for

Moulds of Aggregate Crushing Value

归 口 单 位 ：湖南省市场监督管理局

主要起草单位 ：湖南省计量检测研究院

湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心

本规范委托湖南省计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

肖小平（湖南省计量检测研究院）

石远菊（湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心）

粟静文（湖南省计量检测研究院）

袁帅雄（湖南省计量检测研究院）

参加起草人：

麻  理（湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心）

徐  超（湖南省计量检测研究院）

邓顺乾（湖南省计量检测研究院）

方  毅（湖南省计量检测研究院）

目    录

引言	(Ⅱ)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  概述	(1)

4  计量特性	(2)

4.1粗、细集料压碎值试模计量特性要求	(2)

4.2道砟标准集料、道砟集料压碎值试模计量特性要求	(2)

5  校准条件	(3)

5.1 环境条件	(3)

5.2校准项目和校准用设备	(3)

6  校准方法	(4)

6.1试筒内径	(4)

6.2试筒高度	(4)

6.3试筒壁厚	(4)

6.4压头直径	(4)

6.5压头压杆直径	(4)

6.6压头总长	(5)

6.7压头厚度	(5)

6.8底板外径	(5)

6.9底板中间厚度	(5)

6.10底板边缘厚度	(5)

7  校准结果表达	(5)

8  复校时间间隔	(5)

附录A  粗集料压碎值试模试筒内径测量不确定度评定(示例)	(6)

附录B  校准证书内容及内页格式	(9)

附录C  原始记录内容及格式(推荐)	(11)

引  言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制订工作的基础性系列计量技术法规。

本规范为首次发布。

集料压碎值试模校准规范

1  范围

本规范适用于工程建设用集料压碎值试模的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 14684-2022 建设用砂

GB/T 14685-2022 建设用卵石、碎石

TB/T 2140.2-2018 铁路碎石道砟第2部分：试验方法

JTG E42-2005 公路工程集料试验规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本规范。

3  概述

集料压碎值试模主要由压头、试筒和底板三部分组成,组装后其外观如图1所示，压头外观如图2所示、试筒外观如图3所示、底板外观如图4所示。在工程建设行业中，根据试验适用对象的不同，可分为粗集料压碎值试模和细集料压碎值试模；在铁路工程建设行业中,由于其专业性试验要求，分为道砟标准集料压碎值试模和道砟集料压碎值试模。

图1  集料压碎值试模外观图             图2  集料压碎值试模压头外观图

1—压头  2—试筒  3—底板

图3  集料压碎值试模试筒外观图            图4  集料压碎值试模底板外观图

压碎值是衡量集料力学性能的重要指标之一，其目的是衡量集料在一定的荷载下抵抗压碎能力，用以评定其在工程建设中的适用性。其工作过程为：将一定质量的集料装入试模，集料按规定要求颠实或夯实，由加力装置在规定的时间内施加规定的力，集料受力后会发生破碎，用规定孔径的标准筛对集料进行筛分，然后用电子天平称量筛分出破碎的集料质量，通过公式计算其与试验前集料总质量的百分比，即得到该集料的压碎值。

4计量特性

4.1粗、细集料压碎值试模计量特性：

粗、细集料压碎值试模计量特性要求见表1。

表1  粗、细集料压碎值试模计量特性要求

| 校准项目 | 计量特性要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 粗集料压碎值试模/mm | 细集料压碎值试模/mm |
| 试筒内径 | 150.00±0.30 | 77.00±0.30 |
| 试筒高度 | 126.50±1.50 | 70.00±1.00 |
| 试筒壁厚 | ≥12.00 | ≥10.00 |
| 压头直径 | 149.00±0.20 | 75.00±0.20 |
| 压头压杆直径 | 124.50±24.50 | 50.00±5.00 |
| 压头总长 | 105.00±5.00 | 75.00±2.50 |
| 压头厚度 | ≥25.00 | ≥20.00 |
| 底板外径 | 210.00±10.00 | 117.00±5.00 |
| 底板中间厚度 | 6.40±0.20 | 6.40±0.20 |
| 底板边缘厚度 | 10.00±0.20 | 10.00±0.20 |

4.2道砟标准集料、道砟集料压碎值试模计量特性要求：

道砟标准集料、道砟集料压碎值试模计量特性要求见表2。

表2  道砟标准集料、道砟集料压碎值试模计量特性要求

| 校准项目 | 计量特性要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 道砟标准集料压碎值试模/mm | 道砟集料压碎值试模/mm |
| 试筒内径 | 152.00±1.00 | 210.00±1.00 |
| 试筒高度 | 125.00±1.00 | 260.00±5.00 |
| 试筒壁厚 | 5.00±0.30 | 5.00±0.30 |
| 压头直径 | 150±0.20 | 208±0.20 |
| 压头压杆直径 | 60±2.50 | 80±2.50 |
| 压头总长 | 110～150 | 135～200 |
| 压头厚度 | ≥50 | ≥60 |
| 底板外径 | 172±10 | 284±10 |
| 底板中间厚度 | 10±0.20 | 10±0.20 |
| 底板边缘厚度 | 20±0.20 | 20±0.20 |

注：以上计量特性要求不用于合格性判别，仅供参考。

5  校准条件

5.1环境条件

温度：10℃～35℃；相对湿度：不大于85%；应在无振动等其他对校准结果不产生影响的环境下进行。

5.2校准项目和校准用设备

校准项目和校准用设备见表3。

表3  校准项目和校准用设备

| 校准项目 | 校准用设备及其计量特性要求 |
| --- | --- |
| 试筒内径 | 游标卡尺MPE：±0.04mm |
| 试筒高度 |  |
| 试筒壁厚 |  |
| 压头直径 |  |
| 压头压杆直径 |  |
| 压头总长 |  |
| 压头厚度 |  |
| 底板直径 |  |
| 底板中间厚度 | 板厚千分尺MPE：±0.004mm |
| 底板边缘厚度 | 游标卡尺MPE：±0.04mm |

注：也可选用满足测量不确定度要求的其他校准用设备进行。

6  校准方法

首先检查外观和各部分的相互作用。试模应无砂眼、毛刺、损伤、锈蚀和变形等影响试验结果的缺陷，各部件工作面及配合面应平整、光滑。试筒与底板组装后，试筒底部应完全接触底板上工作面且不发生侧滑；将压头放入试筒内，手握压杆上下拉动时，压头可在试筒上下全范围内自由升降。

6.1试筒内径

使用游标卡尺直接测量。应在大致均匀分布三个位置分别进行，每个位置测量一次，取平均值作为测量结果。

6.2试筒高度

使用游标卡尺测量。应在大致均匀分布三个位置分别进行，每个位置测量一次，取平均值作为测量结果。

6.3试筒壁厚

使用游标卡尺测量试筒壁厚。应在大致均匀分布三个位置分别进行，每个位置测量一次，取最小值作为测量结果。

6.4压头直径

使用游标卡尺测量。应在相互垂直的两个位置分别进行，每个位置测量一次，取平均值作为测量结果。

6.5压头压杆直径

使用游标卡尺测量。应在相互垂直的两个位置分别进行，每个位置测量一次，取平均值作为测量结果。

6.6压头总长

将压头朝下放于平板上，使用游标卡尺测量，沿压头上平面相互垂直两个直径方向选取两处测量压头总长度，取平均值作为测量结果。

6.7压头厚度

使用游标卡尺测量。用游标卡尺测量压头上、下两平面之间距离，大致均匀分布三个位置分别进行，取最小值作为测量结果。

6.8底板外径

使用游标卡尺测量。应在相互垂直的两个位置分别进行，每个位置测量一次，取平均值作为测量结果。

6.9底板中间厚度

使用板厚千分尺测量。选择任意一条直径，在该直径三个不同位置进行，其中应包含底板正中心位置，每个位置测量一次，取平均值作为测量结果。

6.10底板边缘厚度

使用游标卡尺测量。应在大致均匀分布三个位置分别进行，每个位置测量一次，取平均值作为测量结果。

7  校准结果表达

经校准后的集料压碎值试模，出具校准证书，给出校准结果及测量不确定度。粗集料压碎值试模试筒内径测量不确定度评定（示例）见附录A，校准证书内容及内页格式（推荐）见附录B。

8  复校时间间隔

建议复校时间间隔为一年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身的质量等诸因素所决定，因此，送校单位也可根据实际情况自主决定复校时间间隔。

附录A

粗集料压碎值试模试筒内径测量不确定度评定(示例)

A.1  概述

A.1.1  计量标准：游标卡尺

A.1.2  被测对象：粗集料压碎值试模试筒内径

A.1.3  测量方法：温度21℃，湿度56%RH，使用游标卡尺直接测量粗集料压碎值试模试筒内径。在大致均匀分布三个位置分别进行，每个位置测量一次，取三个位置测量结果的平均值作为测量结果。

A.2  测量模型

l=l—                         （A.1）

式中：

l──粗集料压碎值试模试筒内径，mm；

l—──粗集料压碎值试模试筒3个位置内径测量结果的平均值，mm。

A.3  方差和灵敏系数

依据  uc2(y)=∂f∂xi2u2(xi)

有 uc2(l)=c2(l—)u2(l—)

式中:

c(l—)=∂f∂l— ，则： uc(l)=u(l—)

A.4  标准不确定度评定

A.4.1  测量重复性引入的标准不确定度分量u1（l—）

使用游标卡尺对粗集料压碎值试模试筒一处内径重复测量10次，得到测量列为:

单位：mm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150.06 | 150.08 | 150.14 | 150.06 | 150.10 | 150.08 | 150.12 | 150.04 | 150.16 | 150.12 | 150.096 |

计算单次测量标准偏差，则：

δ=0.037mm

取三次测量结果平均值为最终测量结果，故：

u1（l—）=δ3=0.022mm

A.4.2  游标卡尺示值误差引入的标准不确定度分量u2（l—）

测量范围为300mm时，其示值误差要求为±0.04mm，假设为均匀分布，则：

u2(l—)=0.043=0.023mm

A.5  合成标准不确定度

A.5.1  标准不确定度分量汇总见表A.1

表A.1  标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量u(xi) |  | 不确定度分量 | 标准不确定度值 u(xi) | Ci | ci⋅u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(l—) | u1（l—） | 测量重复性 | 0.022mm | 1 | 0.022mm |
|  | u2（l—） | 游标卡尺示值误差 | 0.023mm | 1 | 0.023mm |

A.5.2  合成标准不确定度uc的计算

uc(l—)=u(l—)

=0.0222+0.0232

= 0.032mm

A.6 扩展不确定度U

取k=2，则扩展不确定度U为：

U = 0.032mm×2

=0.07mm

附录B

- 校准证书内容及内页格式

B.1  建议校准证书包括以下信息：

a）标题“校准证书” ；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准日期，如果与校准结果的有效性应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用计量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  校准证书内页格式见表B.1

表B.1  集料压碎值试模校准证书内页格式（推荐）

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试筒内径 |  |  |
| 2 | 试筒高度 |  |  |
| 3 | 试筒壁厚 |  |  |
| 4 | 压头直径 |  |  |
| 5 | 压头压杆直径 |  |  |
| 6 | 压头压杆总长 |  |  |
| 7 | 压头厚度 |  |  |
| 8 | 底板外径 |  |  |
| 9 | 底板中间厚度 |  |  |
| 10 | 底板边缘厚度 |  |  |

校准：                      核验：

注：校准证书的内容应符合JJF1071《国家计量校准规范编写规则》的要求。由于各实验室对校准证书有自己的设计，本附录仅建议与校准结果相关部分的内页格式。其中的部分内容可以由于实验室的证书格式不同而在其他部分表述。

附录C

原始记录内容及格式（推荐）

委托单位：                                     仪器名称：

制造厂：                                     型号规格：

出厂编号：                             校准条件：温度     ℃　湿度      ％RH

校准依据：

校准地点：

| 校准用设备 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 | 其 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 校准项目 | 测量次数 |  |  |  | 测量结果 | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试筒内径 |  |  |  |  |  |  |
| 试筒高度 |  |  |  |  |  |  |
| 试筒壁厚 |  |  |  |  |  |  |
| 压头总长 |  |  |  |  |  |  |
| 压头直径 |  |  |  |  |  |  |
| 压头压杆直径 |  |  |  |  |  |  |
| 压头厚度 |  |  |  |  |  |  |
| 底板中间厚度 |  |  |  |  |  |  |
| 底板边缘厚度 |  |  |  |  |  |  |
| 底板外径 |  |  |  |  |  |  |