附件4

《汽油氧化安定性测定仪（诱导期法）校准规范》

试验报告

- 实验目的

- 规范起草小组在参考相关的技术标准和各生产厂技术说明书的基础上，为了确认本规范规定的计量性能指标和校准方法是否合理。

- 实验项目

- 依据校准规范，按照规范上的方法步骤，对校准项目进行多次实验，并对实验结果进行统计分析，以获得对校准项目方法可靠性的验证。

- 实验结果

- 为了验证校准规范的可行性，特挑选典型的使用范围比较广的液体浴和固体浴汽油氧化安定性测定仪各3台进行校准，并给出实验报告。在6台汽油氧化安定性测定仪校准试验中，结果均在制定的计量特性指标范围内。根据试验结果，本校准规范规定的计量特性要求和校准方法能够符合汽油氧化安定性测定仪的校准要求，各项要求充分、合理，校准方法严谨、可行，规范具备了科学性、合理性和可行性，适用于现场校准工作。验证试验结果汇总如下，试验原始数据见附件：

- 1、液体浴汽油氧化安定性测定仪实验结果汇总

| - 序号 | - 生产厂家 | - 仪器型号 | - 温度示值误差℃ | - 温度均匀性℃ | - 温度波动度℃ | - 压力示值误差kPa | - 压力回程误差kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 长沙卡顿海克尔仪器有限公司 | - KD-R2031 | - 0.1 | - 0.2 | - 0.2 | - 1.4 | - 0.2 |
| - 2 | - 湖南加法仪器仪表有限公司 | - JF8018-1 | - 0.1 | - 0.2 | - 0.1 | - -0.8 | - 0.2 |
| - 3 | - 上海旭风科学仪器有限公司 | - XF8018Z | - 0.1 | - 0.1 | - 0.1 | - -2.0 | - 0.4 |

- 2、固体浴汽油氧化安定性测定仪试验结果汇总

| - 序号 | - 生产厂家 | - 仪器型号 | - 升温时间min | - 温度示值误差℃ | - 温度波动度℃ | - 压力示值误差kPa | - 压力回程误差kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 长沙卡顿海克尔仪器有限公司 | - KD-R2032 | - 50 | - 0.4 | - 0.4 | - 1.6 | - 0.4 |
| - 2 | - 湖南加法仪器仪表有限公司 | - JF8018-2 | - 50 | - 0.3 | - 0.2 | - 1.4 | - 0.2 |
| - 3 | - 上海旭风科学仪器有限公司 | - XF8018ZJ | - 50 | - 0.3 | - 0.2 | - 1.6 | - 0.2 |

- 3、试验结果中，所有汽油氧化安定性的校准结果均在规范制定的计量特性要求范围内，本规范制定计量特性指标合理、校准方法科学可靠。

附件:

氧化安定性测定仪校准记录格式（液体浴）

| 委托单位 | 长沙卡顿海克尔仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 自动汽油氧化安定性测试仪 |  | 型号/规格 |  | KD-R2031 |  |  |
| 制造厂 | 长沙卡顿海克尔仪器有限公司 |  |  | 测量范围 |  |  |  |
| 环境温度 | 27.4 ℃ | 环境湿度 |  |  |  | 52 %RH |  |

一、外观及工作正常性检查

二、温度校准

| 校准温度 /℃ | 时间 |  | 显 示 温 度 /℃ |  | 测量值/℃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | O |  | C |  | D |
| 100 | 0min |  | 100.0 |  | 99.8 | 99.7 | 99.7 |  | 99.8 |  | 99.6 |
|  | 5min |  | 100.0 |  | 99.8 | 99.8 | 99.8 |  | 99.9 |  | 99.7 |
|  | 10min |  | 100.0 |  | 99.9 | 99.9 | 99.9 |  | 99.9 |  | 99.8 |
|  | 15min |  | 100.0 |  | 100.0 | 99.8 | 100.0 |  | 100.0 |  | 99.9 |
|  | 20min |  | 100.0 |  | 99.9 | 99.7 | 100.1 |  | 99.8 |  | 99.9 |
|  | 25min |  | 100.0 |  | 99.8 | 99.7 | 100.0 |  | 99.7 |  | 99.8 |
|  | 30min |  | 100.0 |  | 99.7 | 99.6 | 99.8 |  | 99.8 |  | 99.7 |
| 平均值/℃ |  |  | 100.0 |  | 99.8 | 99.7 | 99.9 |  | 99.8 |  | 99.7 |
| 示值误差/℃ |  | 0.1 |  | 温度均匀性/℃ |  | 0.2 |  | 温度波动性/℃ |  | 0.2 |  |

三、压力校准

| 校准点/kPa |  |  |  | 0 |  | 350 | 700 | 1250 |  | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值/kPa |  |  |  | 0 |  | 350.0 | 700.0 | 1250.0 |  | 1600.0 |
| 显示值/kPa |  | 上行程 |  | 0 |  | 351.2 | 699.8 | 1251.3 |  | 1599.9 |
|  |  | 下行程 |  | 0 |  | 351.4 | 699.7 | 1251.2 |  | 1599.9 |
| 示值误差/kPa | 1.4 |  | 回程误差/kPa |  | 0.2 |  | 扩展不确定度/kPa（k=2) |  |  |  |

校准：周仁发	核验：周雄	校准日期：2023年8月14日

氧化安定性测定仪校准记录格式（液体浴）

| 委托单位 | 湖南加法仪器仪表有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 自动汽油氧化安定性测试仪 |  | 型号/规格 |  | JF8018-1 |  |  |
| 制造厂 | 湖南加法仪器仪表有限公司 |  |  | 测量范围 |  |  |  |
| 环境温度 | 28.3 ℃ | 环境湿度 |  |  |  | 54 %RH |  |

一、外观及工作正常性检查

二、温度校准

| 校准温度 /℃ | 时间 |  | 显 示 温 度 /℃ |  | 测量值/℃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | O |  | C |  | D |
| 100 | 0min |  | 100.0 |  | 100.2 | 100.3 | 100.1 |  | 100.3 |  | 100.2 |
|  | 5min |  | 100.0 |  | 100.3 | 100.3 | 100.2 |  | 100.2 |  | 100.3 |
|  | 10min |  | 100.0 |  | 100.2 | 100.4 | 100.1 |  | 100.2 |  | 100.3 |
|  | 15min |  | 100.0 |  | 100.1 | 100.3 | 100.0 |  | 100.1 |  | 100.2 |
|  | 20min |  | 100.0 |  | 100.1 | 100.2 | 100.1 |  | 100.2 |  | 100.3 |
|  | 25min |  | 100.0 |  | 100.2 | 100.1 | 100.2 |  | 100.3 |  | 100.4 |
|  | 30min |  | 100.0 |  | 100.2 | 100.2 | 100.1 |  | 100.2 |  | 100.3 |
| 平均值/℃ |  |  | 100.0 |  | 100.2 | 100.3 | 100.1 |  | 100.2 |  | 100.3 |
| 示值误差/℃ |  | 0.1 |  | 温度均匀性/℃ |  | 0.2 |  | 温度波动性/℃ |  | 0.1 |  |

三、压力校准

| 校准点/kPa |  |  |  | 0 |  | 350 | 700 | 1250 |  | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值/kPa |  |  |  | 0 |  | 350.0 | 700.0 | 1250.0 |  | 1600.0 |
| 显示值/kPa |  | 上行程 |  | 0 |  | 349.2 | 699.5 | 1249.5 |  | 1599.2 |
|  |  | 下行程 |  | 0 |  | 349.3 | 699.7 | 1249.8 |  | 1599.2 |
| 示值误差/kPa | -0.8 |  | 回程误差/kPa |  | 0.2 |  | 扩展不确定度/kPa（k=2) |  |  |  |

校准：周仁发	核验：周雄	校准日期：2023年8月23日

氧化安定性测定仪校准记录格式（液体浴）

| 委托单位 | 上海旭风科学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 自动汽油氧化安定性测试仪 |  | 型号/规格 |  | XF8018Z |  |  |
| 制造厂 | 上海旭风科学仪器有限公司 |  |  | 测量范围 |  |  |  |
| 环境温度 | 27.6 ℃ | 环境湿度 |  |  |  | 53 %RH |  |

一、外观及工作正常性检查

二、温度校准

| 校准温度 /℃ | 时间 |  | 显 示 温 度 /℃ |  | 测量值/℃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | O |  | C |  | D |
| 100 | 0min |  | 100.0 |  | 100.1 | 100.1 | 100.0 |  | 100.2 |  | 100.2 |
|  | 5min |  | 100.0 |  | 100.1 | 100.2 | 100.1 |  | 100.2 |  | 100.2 |
|  | 10min |  | 100.0 |  | 100.2 | 100.2 | 100.1 |  | 100.3 |  | 100.2 |
|  | 15min |  | 100.0 |  | 100.2 | 100.1 | 100.0 |  | 100.2 |  | 100.3 |
|  | 20min |  | 100.0 |  | 100.2 | 100.1 | 100.1 |  | 100.2 |  | 100.2 |
|  | 25min |  | 100.0 |  | 100.1 | 100.0 | 100.1 |  | 100.1 |  | 100.2 |
|  | 30min |  | 100.0 |  | 100.0 | 100.1 | 100.2 |  | 100.1 |  | 100.1 |
| 平均值/℃ |  |  | 100.0 |  | 100.1 | 100.1 | 100.1 |  | 100.2 |  | 100.2 |
| 示值误差/℃ |  | 0.1 |  | 温度均匀性/℃ |  | 0.1 |  | 温度波动性/℃ |  | 0.1 |  |

三、压力校准

| 校准点/kPa |  |  |  | 0 |  | 350 | 700 | 1250 |  | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值/kPa |  |  |  | 0 |  | 350.0 | 700.0 | 1250.0 |  | 1600.0 |
| 显示值/kPa |  | 上行程 |  | 0 |  | 349.0 | 701.0 | 1248.0 |  | 1601.0 |
|  |  | 下行程 |  | 0 |  | 349.2 | 701.4 | 1248.3 |  | 1601.0 |
| 示值误差/kPa | -2.0 |  | 回程误差/kPa |  | 0.4 |  | 扩展不确定度/kPa（k=2) |  |  |  |

校准：周仁发	核验：周雄	校准日期：2023年9月7日

氧化安定性测定仪校准记录格式（金属浴）

| 委托单位 | 长沙卡顿海克尔仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 自动汽油氧化安定性测试仪 |  | 型号/规格 |  | KD-R2032 |  |  |
| 制造厂 | 长沙卡顿海克尔仪器有限公司 |  |  | 测量范围 |  |  |  |
| 环境温度 | 27.8 ℃ | 环境湿度 |  |  |  | 52 %RH |  |

一、外观及工作正常性检查

二、升温时间校准

| 测量时间/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量温度/℃ | 26 | 32 | 45 | 59 | 73.5 | 86.5 | 93.2 | 95 | 96 | 97.3 | 98.3 | 99 |

三、温度校准

| 测量时间/min | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 温度平均值 | 温度示值误差 | 温度波动性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示温度/℃ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.4 | 0.4 |
| 测量温度/℃ | 99 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.6 |  |  |

四、压力校准

| 校准点/kPa |  |  |  | 0 |  | 350 | 700 | 1250 |  | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值/kPa |  |  |  | 0 |  | 350.0 | 700.0 | 1250.0 |  | 1600.0 |
| 显示值/kPa |  | 上行程 |  | 0 |  | 351.3 | 699.8 | 1251.4 |  | 1600.0 |
|  |  | 下行程 |  | 0 |  | 351.6 | 699.4 | 1251.0 |  | 1600.0 |
| 示值误差/kPa | 1.6 |  | 回程误差/kPa |  | 0.4 |  | 扩展不确定度/kPa（k=2) |  |  |  |

校准：周仁发	核验：周雄	校准日期：2023年9月24日

氧化安定性测定仪校准记录格式（金属浴）

| 委托单位 | 湖南加法仪器仪表有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 自动汽油氧化安定性测试仪 |  | 型号/规格 |  | JF8018-2 |  |  |
| 制造厂 | 湖南加法仪器仪表有限公司 |  |  | 测量范围 |  |  |  |
| 环境温度 | 27.8 ℃ | 环境湿度 |  |  |  | 52 %RH |  |

一、外观及工作正常性检查

二、升温时间校准

| 测量时间/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量温度/℃ | 25.2 | 31.5 | 44 | 61 | 74 | 87.2 | 94.5 | 95.1 | 96.3 | 97.8 | 98.8 | 99.6 |

三、温度校准

| 测量时间/min | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 温度平均值 | 温度示值误差 | 温度波动性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示温度/℃ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 0.4 |
| 测量温度/℃ | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.7 |  |  |

四、压力校准

| 校准点/kPa |  |  |  | 0 |  | 350 | 700 | 1250 |  | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值/kPa |  |  |  | 0 |  | 350.0 | 700.0 | 1250.0 |  | 1600.0 |
| 显示值/kPa |  | 上行程 |  | 0 |  | 351.3 | 699.8 | 1251.4 |  | 1600.0 |
|  |  | 下行程 |  | 0 |  | 351.1 | 699.6 | 1251.3 |  | 1600.0 |
| 示值误差/kPa | 1.4 |  | 回程误差/kPa |  | 0.2 |  | 扩展不确定度/kPa（k=2) |  |  |  |

校准：周仁发	核验：周雄	校准日期：2023年10月10日

氧化安定性测定仪校准记录格式（金属浴）

| 委托单位 | 上海旭风科学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 自动汽油氧化安定性测试仪 |  |  | 型号/规格 |  | XF8018ZJ |  |  |
| 制造厂 | 湖南加法仪器仪表有限公司 |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |
| 标准器名称 | 型号 | 编号 | 准确度/不确定度 |  | 标准器证书编号 |  |  | 有效期 |
| 环境温度 | 27.4 ℃ |  | 环境湿度 |  |  |  | 52 %RH |  |

一、外观及工作正常性检查

二、升温时间校准

| 测量时间/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量温度/℃ | 24.3 | 30.7 | 45.2 | 61.2 | 73.8 | 88 | 94.2 | 95.7 | 96.5 | 97.9 | 98.7 | 99.5 |

三、温度校准

| 测量时间/min | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 温度平均值 | 温度示值误差 | 温度波动性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示温度/℃ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 0.4 |
| 测量温度/℃ | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.7 |  |  |

四、压力校准

| 校准点/kPa |  |  |  | 0 |  | 350 | 700 | 1250 |  | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值/kPa |  |  |  | 0 |  | 350.0 | 700.0 | 1250.0 |  | 1600.0 |
| 显示值/kPa |  | 上行程 |  | 0 |  | 351.5 | 699.7 | 1251.6 |  | 1600.0 |
|  |  | 下行程 |  | 0 |  | 351.3 | 699.8 | 1251.4 |  | 1600.0 |
| 示值误差/kPa | 1.6 |  | 回程误差/kPa |  | 0.2 |  | 扩展不确定度/kPa（k=2) |  |  |  |

校准：周仁发	核验：周雄	校准日期：2023年10月14日