附件 4

湖南省地方计量技术规范

《电容器耐久性试验电源校准规范》

试验报告

《电容器耐久性试验电源校准规范》起草组

2023年11月

电流转换标准校准规范

实验报告1

- 实验目的

验证《电容器耐久性试验电源校准规范》的校准项目的技术要求及校准方法。

- 实验项目

实验项目：基本误差测试。

- 实验被校仪器

| 名 称 | 型号规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 电容器耐久性试验电源 | SP3010AH型 | 南通市恒生电子设备厂 |

- 实验校准用设备

| 名 称 | 型号规格 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 数字万用表 | 34401A | 6位半 |
| 精密同轴分流器 | TH0400 | 交直流差：≤ 30 ppm@53 Hz |
| 直流电阻箱 | ZX92A型 | 0.1级 |

- 实验条件

| 项目 | 实验条件 | 是否符合规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 22℃ | 符合 |
| 相对湿度 | 62% | 符合 |
| 供电电源 | 220 V | 符合 |
| 实验地点 | 湖南艾华集团股份有限公司 | / |
| 实验人员 | 陈坤锋、喻旭东 | / |
| 实验日期 | 2023年10月 | / |

- 实验过程

依据《电解电容耐久性试验电源校准规范》中条款7.2实施。

- 实验数据

1  外观及功能检查:

| 检查项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 外观 | 符合 |
| 工作正常性检查 | 符合 |

2  基本误差测量

直流电压误差：

| 量程/V | 示值/V | 标准值/V | 示值误差/V | 最大允许误差/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60.00 | 60.6252 | -0.6252 | ±1.21 |
|  | 300.00 | 300.456 | -0.456 | ±6.01 |
|  | 600.00 | 600.862 | -0.862 | ±12.01 |

直流电流误差：

| 量程/A | 示值/A | 标准值/A | 示值误差/A | 最大允许误差/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 0.09250 | 0.00750 | ±0.015 |
|  | 0.50 | 0.49382 | 0.00618 | ±0.035 |
|  | 1.00 | 0.99722 | 0.00278 | ±0.060 |

纹波电压误差：                                                频率：100kHZ

| 量程/V | 示值/V | 标准值/V | 示值误差/V | 最大允许误差/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3.00 | 2.9956 | 0.0046 | 0.08 |
|  | 15.00 | 14.9523 | 0.0477 | 0.32 |
|  | 30.00 | 30.9218 | 0.0782 | 0.62 |

纹波电流误差：                                                频率：100kHZ

| 量程/A | 示值/A | 标准值/A | 示值误差/A | 最大允许误差/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.00 | 0.9850 | 0.0150 | ±0.04 |
|  | 5.00 | 4.9893 | 0.0107 | ±0.12 |
|  | 10.00 | 9.9825 | 0.0175 | ±0.22 |

频率误差：                                                纹波电压：15V

| 量程/Hz | 示值/kHz | 标准值/kHz | 示值误差/kHz | 最大允许误差/kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100k | 1 | 0.991 | 0.009 | ±0.05 |
|  | 50 | 49.993 | 0.007 | ±0.5 |
|  | 100 | 99.990 | 0.010 | ±1.0 |

- 结论

《电容器耐久性试验电源校准规范》对于其参数的校准和技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。

电流转换标准校准规范

实验报告2

- 一、实验目的

验证《电容器耐久性试验电源校准规范》的校准项目的技术要求及校准方法。

- 二、实验项目

实验项目：基本误差测试。

- 三、实验被校仪器

| 名 称 | 型号规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 电容器耐久性试验电源 | TN-DRX16 | 江苏特智智能装备股份有限公司 |

- 四、实验校准用设备

| 名 称 | 型号规格 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 数字万用表 | 34401A | 6位半 |
| 精密同轴分流器 | TH0400 | 交直流差：≤ 30 ppm@53 Hz |
| 直流电阻箱 | ZX92A型 | 0.1级 |

- 五、实验条件

| 项目 | 实验条件 | 是否符合规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 22℃ | 符合 |
| 相对湿度 | 62% | 符合 |
| 供电电源 | 220 V | 符合 |
| 实验地点 | 湖南艾华集团股份有限公司 | / |
| 实验人员 | 陈坤锋、喻旭东 | / |
| 实验日期 | 2023年10月 | / |

- 六、实验过程

依据《电解电容耐久性试验电源校准规范》中条款7.2实施。

- 七、实验数据

1  外观及功能检查:

| 检查项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 外观 | 符合 |
| 工作正常性检查 | 符合 |

2  基本误差测量

直流电压误差：

| 量程/V | 示值/V | 标准值/V | 示值误差/V | 最大允许误差/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60.00 | 59.8225 | 0.1775 | ±1.21 |
|  | 300.00 | 298.322 | 1.678 | ±6.01 |
|  | 600.00 | 599.353 | 0.647 | ±12.01 |

直流电流误差：

| 量程/A | 示值/A | 标准值/A | 示值误差/A | 最大允许误差/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 0.09833 | 0.00167 | ±0.015 |
|  | 0.50 | 0.48382 | 0.01618 | ±0.035 |
|  | 1.00 | 0.98727 | 0.01273 | ±0.060 |

纹波电压误差：                                                频率：100kHZ

| 量程/V | 示值/V | 标准值/V | 示值误差/V | 最大允许误差/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3.00 | 2.9526 | 0.0474 | 0.08 |
|  | 15.00 | 14.8200 | 0.1800 | 0.32 |
|  | 30.00 | 30.7682 | 0.2318 | 0.62 |

纹波电流误差：                                                频率：100kHZ

| 量程/A | 示值/A | 标准值/A | 示值误差/A | 最大允许误差/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.00 | 0.9826 | 0.0174 | ±0.04 |
|  | 5.00 | 4.9291 | 0.0709 | ±0.12 |
|  | 10.00 | 9.8560 | 0.1440 | ±0.22 |

频率误差：                                                纹波电压：15V

| 量程/Hz | 示值/kHz | 标准值/kHz | 示值误差/kHz | 最大允许误差/kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100k | 1 | 0.995 | 0.005 | ±0.05 |
|  | 50 | 49.996 | 0.004 | ±0.5 |
|  | 100 | 99.982 | 0.018 | ±1.0 |

- 八、结论

《电容器耐久性试验电源校准规范》对于其参数的校准和技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。

电流转换标准校准规范

实验报告3

- 一、实验目的

验证《电容器耐久性试验电源校准规范》的校准项目的技术要求及校准方法。

- 二、实验项目

实验项目：基本误差测试。

- 三、实验被校仪器

| 名 称 | 型号规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 电容器耐久性试验电源 | TW-S22 | 深圳市图为仪器设备有限公司 |

- 四、实验校准用设备

| 名 称 | 型号规格 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 数字万用表 | 34401A | 6位半 |
| 精密同轴分流器 | TH0400 | 交直流差：≤ 30 ppm@53 Hz |
| 直流电阻箱 | ZX92A型 | 0.1级 |

- 五、实验条件

| 项目 | 实验条件 | 是否符合规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 22℃ | 符合 |
| 相对湿度 | 62% | 符合 |
| 供电电源 | 220 V | 符合 |
| 实验地点 | 湖南艾华集团股份有限公司 | / |
| 实验人员 | 陈坤锋、喻旭东 | / |
| 实验日期 | 2023年10月 | / |

- 六、实验过程

依据《电解电容耐久性试验电源校准规范》中条款7.2实施。

- 七、实验数据

1  外观及功能检查:

| 检查项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 外观 | 符合 |
| 工作正常性检查 | 符合 |

2  基本误差测量

直流电压误差：

| 量程/V | 示值/V | 标准值/V | 示值误差/V | 最大允许误差/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60.00 | 59.7235 | 0.2765 | ±1.21 |
|  | 300.00 | 298.352 | 1.648 | ±6.01 |
|  | 600.00 | 598.525 | 1.475 | ±12.01 |

直流电流误差：

| 量程/A | 示值/A | 标准值/A | 示值误差/A | 最大允许误差/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 0.09725 | 0.00275 | ±0.015 |
|  | 0.50 | 0.47922 | 0.02078 | ±0.035 |
|  | 1.00 | 0.98358 | 0.01642 | ±0.060 |

纹波电压误差：                                                频率：100kHZ

| 量程/V | 示值/V | 标准值/V | 示值误差/V | 最大允许误差/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 3.00 | 2.9621 | 0.0379 | 0.08 |
|  | 15.00 | 14.7355 | 0.2645 | 0.32 |
|  | 30.00 | 30.7138 | 0.2862 | 0.62 |

纹波电流误差：                                                频率：100kHZ

| 量程/A | 示值/A | 标准值/A | 示值误差/A | 最大允许误差/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.00 | 0.9829 | 0.0171 | ±0.04 |
|  | 5.00 | 4.9572 | 0.0428 | ±0.12 |
|  | 10.00 | 9.8927 | 0.1073 | ±0.22 |

频率误差：                                                纹波电压：15V

| 量程/Hz | 示值/kHz | 标准值/kHz | 示值误差/kHz | 最大允许误差/kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100k | 1 | 0.990 | 0.010 | ±0.05 |
|  | 50 | 49.992 | 0.008 | ±0.5 |
|  | 100 | 99.932 | 0.068 | ±1.0 |

- 八、结论

《电容器耐久性试验电源校准规范》对于其参数的校准和技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。