| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

水产养殖环境（水体、底泥）中大环内酯类抗生素的测定 液相色谱-串联质谱法

Determination of macrolide antibiotics in water and sediment from aquaculture environment by liquid chromatography-tandem mass spectrometry

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	1

5 试剂与材料	1

6 仪器与设备	2

7 样品	3

8 测定步骤	3

9 结果计算和表述	6

10 检测方法的灵敏度、准确度和精密度	6

附录A  （资料性） 8种大环内酯类药物中英文通用名称、化学分子式和CAS号	8

附录B  （资料性） 标准溶液特征离子质量色谱图	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省水产科学研究所、农业农村部渔业产品质量检验测试中心（长沙）。

本文件主要起草人：万译文、杨霄、何咏、李小玲、谢仲桂、曾春芳、索纹纹、陈湘艺、刘伶俐、雷琴、肖维、洪波、尹升福、谢玉昆、黄向荣、黄华伟。

水产养殖环境（水体、底泥）中大环内酯类抗生素的测定 液相色谱-串联质谱法

范围

本文件规定了水产养殖环境（水体、底泥）中大环内酯类抗生素测定的液相色谱-串联质谱测定方法。

本文件适用于水产养殖环境（水体、底泥）中脱水红霉素、罗红霉素、克拉霉素、竹桃霉素、吉他霉素、交沙霉素、泰乐菌素、替米考星的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 17378.5 海洋监测规范 第5部分：沉积物分析

HJ 494 水质 采样技术指导

SL 187 水质采样技术规程

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

水试样中的目标物经HLB固相萃取柱富集和净化，底泥试样中的目标物经氨化乙腈提取，PSA和C18吸附剂净化。净化后的溶液用带有电喷雾离子源的液相色谱-串联质谱仪测定，内标法定量。

试剂与材料

除另有规定外，所有试剂均为分析纯；水应为符合GB/T 6682规定的一级水。

试剂

甲醇（CH3OH）：色谱纯。

乙腈（CH3CN）：色谱纯。

甲酸（HCOOH）：色谱纯。

氯化钠（NaCl）。

氨水（NH3 ▪ H2O）。

无水硫酸镁（MgSO4）

乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）。

溶液配制

0.1%甲酸水溶液：取甲酸0.5 mL，用水稀释至500 mL。

甲酸-乙腈溶液：取乙腈30 mL，用0.1%甲酸水溶液稀释至100 mL。

1%氨化乙腈：取氨水5 mL，用乙腈稀释至500 mL。

标准品

大环内酯类抗生素：脱水红霉素、罗红霉素、克拉霉素、竹桃霉素、吉他霉素、交沙霉素、泰乐菌素、替米考星含量均≥95.0%，具体内容见附录A。

内标：罗红霉素-D7含量≥95.0%，具体内容见附录A。

标准溶液配制

标准储备液（100 μg/mL）：取大环内酯类抗生素标准品各约10 mg，精密称定，用甲醇溶解并稀释至100 mL，配制成浓度均为100 μg/mL的标准储备液。4 ℃避光保存，有效期3个月。

      - 5.4.2 内标储备液（100 μg/mL）：取罗红霉素-D7标准品约10 mg，精密称定，用甲醇溶解并稀释至100 mL，配制成浓度均为100 μg/mL的标准储备液。4℃避光保存，有效期3个月。

      - 5.4.3  混合标准工作液（1.0 μg/mL）：分别精密量取标准标准储备液各1 mL，于100 mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，配制成浓度为 1.0 μg/mL的混合标准中间液。4 ℃避光保存，有效期1个月。

      - 5.4.4  内标标准工作液（1.0 μg/mL）：精密量取内标标准储备液1 mL，于100 mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，配制成浓度为 1.0 μg/mL的混合标准中间液。4 ℃避光保存，有效期1个月。

材料

HLB固相萃取柱：500 mg/6 mL。

PSA（N-丙基乙二胺）吸附剂：粒径40 μm～63 μm或相当者。

C18（十八烷基键合硅胶）吸附剂：粒径40 μm～63 μm或相当者。

微孔滤膜：0.45 μm玻璃纤维滤膜和0.22 μm尼龙滤膜。

仪器与设备

液相色谱-串联质谱仪，配有电喷雾离子源。

分析天平：感量0.01 g和0.00001 g。

冷冻干燥机。

涡旋混合器。

高速离心机：转速≥10000 r/min。

超声波清洗器。

固相萃取装置。

氮吹仪。

旋转蒸发仪。

pH计。

样品

样品采集

水样采集应符合SL 187的要求。底泥样品采集应符合HJ 494的要求。

试样制备

采集的水样经0.45 μm玻璃纤维滤膜过滤后，置于样品瓶中，在0℃～4℃避光保存。采集的底泥样品经冷冻干燥机冷冻干燥后，剔除石块和植物体等异物，用研钵研磨后过60目（孔径0.25 mm）网筛，在0℃～4℃避光保存。

空白试样制备

选取不含大环内酯类抗生素的同类样品，按照7.2的方法制备。

测定步骤

提取

水

量取100 mL（准确至±0.5 mL）试样，用甲酸调节pH至6.0（±0.2），加入50μL内标标准工作液，再加入0.1 g乙二酸四乙酸二钠，混合均匀。无需提取，待净化。

底泥

称取2 g（准确至±0.02 g）试样于50 mL离心管中，加入2 mL水润湿，加入1%氨化乙腈10 mL，涡旋混合1 min，超声提取10 min，加入氯化钠2 g，涡旋混合1 min，6000 r/min离心8 min，取上清液并转移至20 mL具塞刻度试管中，残渣用10 mL 1%氨化乙腈重复提取一次，合并上清液，用乙腈定容至20 mL，混匀，备用。

净化

水

HLB固相萃取柱依次用5 mL甲醇、5 mL水活化。取水样过柱，控制流速不超过5 mL/min。待水样全部通过小柱后，用10 mL水淋洗，减压抽干，用8 mL甲醇洗脱。收集洗脱液，45℃下氮气吹至近干。用1.00 mL 甲酸-乙腈溶液溶解残渣，过0.22 μm尼龙滤膜，供液相色谱-串联质谱仪测定。

底泥

移取10.00 mL上述备用液至50 mL离心管中，加入无水硫酸镁 600 mg,PSA 吸附剂100 mg，C18 吸附剂40 mg，涡旋振荡1 min，10000 r/min离心5 min，转移上清液至50 mL茄形瓶中，45℃下减压浓缩至近干，用2.00 mL 甲酸-乙腈溶液溶解残渣，取上清液过0.22 μm尼龙滤膜，供液相色谱-串联质谱仪测定。

底泥试样含水率测定

应符合GB 17378.5的要求。

标准曲线制备

精密量取混合标准工作液、内标标准工作液适量，用甲酸-乙腈溶液配制成大环内酯类抗生素浓度为0.5 μg/L、1 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、20 μg/L和50 μg/L 的系列混合标准工作液，其中内标溶液的浓度均为50 μg/L，供液相色谱-串联质谱仪测定。以待测物和内标物特征离子质量色谱峰峰面积比为纵坐标、对应的待测物和内标物标准溶液浓度比为横坐标，绘制标准曲线，求得回归方程和相关系数。

测定

液相色谱参考条件

色谱柱：C18 (100×2.1 mm,粒径2.6 μm)，或相当者；

流动相：A为乙腈，B为0.1%甲酸水溶液，梯度洗脱条件见表1；

进样量：5 μL；

流速：0.3 mL/min；

柱温：40℃。

流动相梯度洗脱条件

| 时间（min） | A (%) | B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 90 |
| 1.0 | 10 | 90 |
| 7.0 | 85 | 15 |
| 8.0 | 85 | 15 |
| 8.1 | 10 | 90 |
| 10.0 | 10 | 90 |

质谱参考条件

- 离子源：电喷雾离子源；

- 扫描方式：正离子扫描；

- 检测方式：多反应监测（MRM）；

- 喷雾电压：5.5 kV；

- 脱溶剂气温度：550 ℃；

- 多反应监测母离子、子离子、去簇电压和碰撞能量见表2。

多反应监测母离子、子离子、去簇电压和碰撞能量

| 化合物名称 | 母离子 m/z | 子离子 m/z | 去簇电压 V | 碰撞能量 eV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱水红霉素 | 716.5 | 558.4a | 100 | 24 |
|  |  | 158.1 | 100 | 40 |
| 罗红霉素 | 837.5 | 679.5a | 106 | 32 |
|  |  | 158.1 | 106 | 42 |
| 克拉霉素 | 748.4 | 158.1a | 88 | 38 |
|  |  | 590.3 | 88 | 29 |
| 竹桃霉素 | 688.4 | 544.4a | 107 | 25 |
|  |  | 158.1 | 107 | 38 |
| 吉他霉素 | 772.4 | 174.3a | 72 | 43 |
|  |  | 109.3 | 72 | 60 |
| 交沙霉素 | 828.4 | 174.1a | 90 | 43 |
|  |  | 109.3 | 90 | 60 |
| 泰乐菌素 | 916.4 | 174.1a | 81 | 50 |
|  |  | 772.2 | 81 | 45 |
| 替米考星 | 869.5 | 696.4a | 112 | 58 |
|  |  | 174.1 | 112 | 57 |
| 罗红霉素-D7 | 844.5 | 158.1 | 106 | 42 |
| 注：a 为定量离子。 |  |  |  |  |

定性测定

在相同测试条件下，试样中待测物的保留时间与标准工作液中待测物的保留时间一致，偏差在±2.5%以内，且试样中待测物定性离子的相对丰度与浓度相当的标准溶液对应的定性离子的相对丰度一致。其允许偏差应符合表3的要求。

定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度，% | ＞50 | ＞20～50 | ＞10～20 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差，% | ± 20 | ± 25 | ± 30 | ± 50 |

定量测定

按8.5.1和8.5.2设定仪器条件，取标准工作溶液、试样溶液、空白试样溶液等体积进样测定，外标法定量。标准工作溶液和试样溶液中目标物的响应值均应在仪器检测线性范围内。大环内酯类抗生素标准溶液特征离子质量色谱图参见附录B。

空白实验

按照与上述测定步骤相同的条件进行空白试样（7.3）的测定。

结果计算和表述

水中待测物含量按式（1）计算。计算结果须扣除空白值，保留两位有效数字。

X1=Ci×VV0	()

式中：

X1  ——试样中待测物的含量，单位为微克每升（μg/L）；

Ci  ——从标准工作曲线得到的待测物溶液浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V    ——试样最终定容体积，单位为毫升（mL）；

V0  ——试样体积，单位为毫升（mL）；

底泥中待测物含量按式（2）计算。计算结果须扣除空白值，保留两位有效数字。

X2=Ci×V1×VV2×m×(1−w)	()

式中：

X2  ——试样中待测物的含量，单位为微克每千克（μg/kg）；

V1  ——试样提取液体积，单位为毫升（mL）；

V2      准确移取的备用液体积，单位为毫升（mL）；

m      试样质量，单位为克（g）；

w      试样含水率，单位为质量分数（%）。

检测方法的灵敏度、准确度和精密度

灵敏度

本方法在水产养殖环境水体中8种大环内酯类抗生素的检出限均为0.002 μg/L，定量限均为0.005 μg/L；在水产养殖环境底泥中8种大环内酯类抗生素的检出限均为0.5 μg/kg，定量限均为1.0 μg/kg。

准确度

本方法水体在0.005 μg/L～0.5 μg/L添加浓度水平上的回收率为70%～120%；底泥在 1 μg/kg～100 μg/kg添加浓度水平上的回收率为60%～120%。

精密度

本方法的批内相对标准偏差≤ 15%，批间相对标准偏差≤ 15 %。

（资料性）
8种大环内酯类药物中英文通用名称、化学分子式和CAS号

8种大环内酯类药物中英文通用名称、化学分子式和CAS号见表A.1。

表A.1 8种大环内酯类药物中英文通用名称、化学分子式和CAS号

| 中文通用名称 | 英文通用名称 | 化学分子式 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱水红霉素 | Anhydroerythromycin A | C37H65NO12 | 23893-13-2 |
| 罗红霉素 | Roxithromycin | C41H26N2O15 | 80214-83-1 |
| 克拉霉素 | Clarithromycin | C38H69NO13 | 81103-11-9 |
| 竹桃霉素 | Oleandomycin | C35H61NO12 | 3922-90-5 |
| 吉他霉素 | Kitasamycin | C40H67NO14 | 1392-21-8 |
| 交沙霉素 | Josamycin | C42H69NO15 | 16846-24-5 |
| 泰乐菌素 | Tylosin | C46H77NO17 | 1401-69-0 |
| 替米考星 | Tilmicosin | C46H80N2O13 | 108050-54-0 |
| 罗红霉素-D7 | Roxithromycin-D7 | C41H69D7N2O15 | 2095110-69-1 |

（资料性）
标准溶液特征离子质量色谱图

标准溶液特征离子质量色谱图见图B.1。

  - 图B.1大环内酯类抗生素标准溶液特征离子质量色谱图（10.0 μg/L ）