附件

授权型式评价项目表

| 序号 | 开展型式评价的计量器具名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许 误差 | 依据文件名称及 编号 | 授权日期 | 有效期至 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创自动测量 血压计 | （0～40）kPa | MPE: ±0.4kPa | 无创自动测量血压计检定规程附录A 型式评价项目和试验方法 JJG 692-2010 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 2 | 无创非自动测量 血压计 | （0～40）kPa | MPE: ±0.5kPa | 血压计和血压表型式评价大纲 JJF 1420-2013 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 3 | 玻璃体温计 | 普通人体用体温计：（35～42）℃； 新生儿用体温计： （30～40）℃； 兽用体温计： （35～43）℃ | 新生儿用体温计 MPE：±0.15℃； 其他体温计 MPE ：（-0.15℃，+0.10℃） | 玻璃体温计型式评价 大纲 JJF 1783-2019 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 4 | 医用电子体温计 | （35～42）℃ | T＜35.3， MPE：±0.3℃； 35.3≤T＜37.0， MPE：±0.2℃； 37.0＜T≤39.0， MPE：±0.1℃； 39.0＜T≤41.0， MPE：±0.2℃； 41.0＜T ，MPE：±0.3℃； | 间歇测量医用电子体温计型式评价大纲 JJF 1778-2019 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 5 | 红外耳温计 | （35～42）℃ | T＜35.0 ，MPE：±0.3℃； 35.0≤T≤42.0 ，MPE：±0.2℃； 42.0＜T， MPE：±0.3℃； | 红外耳温计型式评价 大纲 JJF1577-2016 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 6 | 差压式流量计 | 气体：（0.1～7000）m3/h；液体：（0.01～1200）m3/h | 1.0级及以下 | 差压式流量计型式评价大纲 JJF1590-2016 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 7 | 涡轮流量计 | 气体：（0.1～7000）m3/h；液体：（0.01～1200）m3/h | 气体：1.0级及以下 液体：0.2级及以下 | 涡轮流量计检定规程附录A型式评价大纲 JJG1037-2008 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 8 | 涡街流量计 | 气体：（0.1～7000）m3/h；液体：（0.01～1200）m3/h | 气体：1.0级及以下 液体：0.2级及以下 | 涡街流量计检定规程附录A型式评价大纲 JJG1029-2007 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 9 | 超声流量计 | 气体：（0.016～7000）m3/h；液体：（0.01～1200）m3/h | 气体：0.5级及以下 液体：0.2级及以下 | 超声流量计检定规程附录A超声流量计型式 评价 JJG1030-2007 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 10 | 气体腰轮流量计 | （0.016～7000）m3/h | 1.0级及以下 | 气体容积式流量计型式评价大纲JJF2111-2024 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 11 | 电磁流量计 | （0.01～1200）m3/h | 0.2级及以下 | 电磁流量计检定规程附录A型式评价大纲JJG1033-2007 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 12 | 热式气体质量流量计 | （0.016～7000）m3/h | 1.0级及以下 | 热式气体质量流量计型式评价大纲JJF1623-2017 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 13 | 科里奥利质量流量计 | 气体：（0.016～7000）m3/h；液体：（0.01～1200）m3/h | 气体：1.0级及以下 液体：0.15级及以下 | 科里奥利质量流量计型式评价大纲JJF1591-2016 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 14 | 烘干法水分测定仪（数字指示水分测定仪） | （0～120）g | 级、级 | 烘干法水分测定仪型式评价大纲JJF1367-2022 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 15 | 一氧化碳检测报警器 | （0～2000）μmol/mol | MPE: ±5μmol/mol或 ±10% | 一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJF 1421-2013 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 16 | 二氧化硫气体检测仪 | （0～20）×10-6mol/mol | MPE: ±5%FS | 二氧化硫气体检测报警仪型式评价大纲 JJF 1364-2012 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 17 | 烟气分析仪 | SO2、NO：（0～500）mg/m3；O2：（0～25）% | MPE: ±5% | 烟气分析仪型式评价大纲JJF 1362-2012 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 18 | 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器 | （0～50）μmol/mol | MPE: ±5%FS | 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲JJF 1523-2015 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 19 | 硫化氢气体分析仪 | （0～100）μmol/mol | MPE: ±2 μmol/mol或±10%（满足其一即可） | 硫化氢气体检测仪型式评价大纲 JJF 1363-2019 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 20 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | 6%～33% | MPE: ±0.5% | 电容法和电阻法谷物水分测定仪型式评价大纲 JJF 1380-2012 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 21 | 原棉水分测定仪 | 3%～13% | MPE: ±0.3% （≥3.0%~≤6.0%）；MPE: ±0.2%（＞6.0%~≤11.0%）；MPE: ±0.3%（＞11.0%~≤13.0%） | 原棉水分测定仪型评 大纲 JJF 1381-2012 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 22 | 呼出气体酒精含量检测仪 | （0.00～2.00）mg/L | MPE：（-0.04 ～0）mg/L；或相对误差：-10%～0，满足其中之一即可。 | 呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲 JJF 1785-2019 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 23 | 电流互感器（干式） | 供电气测量使用、频率为50Hz、额定二次电流为5A或1A的电磁式电流互感器（浇注式），测量区间为额定电流的1%～120% | 0.1级，0.2级，0.5级，1.0级，0.2S级，0.5S级 | 测量用互感器型式评价大纲第4部分： 电流互感器 JJF 1701.4-2019 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 24 | 电磁式电压互感器（干式） | 供电气测量使用、频率为50Hz、额定一次电压35kV及以下，额定二次电压为100V或100/3V的电磁式电压互感器（浇注式），测量区间为额定电压的80%～120% | 0.1级，0.2级，0.5级，1.0级 | 测量用互感器型式评价大纲第3部分：电磁式电压互感器 JJF 1701.3-2019 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 复查 |
| 25 | 三相组合互感器 （干式） | 供电气测量使用、额定频率50Hz、设备最高电压Um≤40.5kV的电磁式三相组合互感器 | 电压：0.2级，0.5级，1.0级 电流：0.2级，0.5级，1.0级，0.2S级，0.5S级 | 测量用互感器型式评价大纲第6部分：三相组合互感器 JJF 1701.6-2019 | 2025年6月26日 | 2030年6月25日 | 新建 |