湖南省地方校准规范

# 《不规则微型储罐》

# 容量测量结果不确定度评定报告

规范编制组

2024年09月

湖南省地方校准规范

《不规则微型储罐》

容量测量结果不确定度评定报告

1概述

按本规范的校准方法，通过测量质量、温度等参数确定不规则微型储罐容量。

1.1被校不规则储罐

以标称容量52L的不规则微型储罐为例进行测量结果不确定度评定。

1.2 标准器

选用的电子天平MAX70kg，d=0.1g，准确度等级级。

1.3 配套设备

温度计量程（0～50）℃，MPE：±0.1℃。

1.4测量结果

测量有关数据见表1。

表1  校准数据

| 校准数据 | 校准次数（次） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 实测质量m（g） | 51720.4 | 51771.0 | 51749.1 | 51693.3 | 51762.4 | 51689.1 | 51695.5 | 51659.8 | 51677.1 | 51639.0 | 51705.7 |
| 水温t （℃） | 26.0 | 26.2 | 26.9 | 26.3 | 26.8 | 26.7 | 26.8 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 26.5 |
| K(t) （cm3/g） | 1.003986 | 1.004029 | 1.004186 | 1.004051 | 1.004163 | 1.004140 | 1.004163 | 1.003986 | 1.004073 | 1.004163 | 1.004096 |
| 实际容量值V1（mL） | 51926.5 | 51979.6 | 51965.7 | 51902.7 | 51977.9 | 51903.1 | 51910.7 | 51865.7 | 51887.6 | 51854.0 | 51917.4 |
| 示值误差（%） | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.16 |

2 测量模型

不规则微型储罐容量示值误差按公式（1）计算：

E=V0−V20V20×100%                     （1）

其中：

V20=m（ρB−ρA）ρB（ρw−ρA）1+β20−t                 （2）

式中： E ——容量相对示值误差，%；

V20 ——标准温度20 ℃时的被校储罐的实际容量，mL；

V0 ——被校储罐标称容量，mL；

m  ——被校储罐内所能容纳校准介质的质量，g；

ρB  ——砝码密度，取8.00 g/cm3；

ρA  ——测定时实验室内的空气密度，取0.0012 g/cm3；

ρw  ——校准介质t ℃时的密度，g/cm3；

β ——被测储罐的体胀系数，取β=50×10-6℃-1；

t  ——校准时储罐内介质温度，℃；

3方差和传播系数

3.1合成方差

由公式（2）看出，影响测量不确定度的因素有：容量测量重复性、天平的准确度、砝码密度、空气密度、水密度测量、量器体胀系数和水温度测量等引入的不确定度，各不确定度分量相互独立、互不相关，有：

u(V)2=cuV12+c12um2+c22uρB2+c32uρA2+c42uρw2+c52uβ2+c62ut23.2灵敏系数

标称容量52L的不规则微型储罐为例，根据表E.1中测量数据有：

m=51705.7g, V1=51917.4mL, ρB=8.00gcm3，ρA=0.0012gcm3，

β=50×10−6，ρw=0.996648gcm3，t=26.5℃。

灵敏系数有：

c1=∂V∂m=(ρB−ρA)ρB(ρw−ρA)1+β(20−t)=1.004 cm3g；

c2=∂V∂ρB=mρAρB2(ρw−ρA)1+β(20−t)=0.974 cm6g；

c3=∂V∂ρA=m(ρB−ρw)ρB(ρw−ρA)21+β(20−t)=4.567104 cm6g；

c4=∂V∂ρw=−m(ρB−ρA)ρB(ρw−ρA)21+β(20−t) =-5.216104 cm6g；

c5=∂V∂β=m(ρB−ρA)ρB(ρw−ρA)(20−t)=-3.362105 cm3⋅℃；

c6=∂V∂t=−m(ρB−ρA)ρB(ρw−ρA)β=-2.598 cm3⋅℃-1

4标准不确定度一览表

| 标准不确 定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 uxi | 灵敏系数 ci=∂V∂xi | 合成标准不确定度分量ci×uxi(mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uV1 | 容量测量重复性 | 4.472 mL | 1 | 4.472 |
| um | 天平的准确度 | 0.866g | 1.004cm3g | 0.870 |
| uρB | 砝码密度 | 0.115×10-3gcm3 | 0.974cm6g | 0.11210-3 |
| uρA | 空气密度 | 1.00010-7gcm3 | 4.567104cm6g | 4.56710-3 |
| uρw | 水密度测量 | 2.88710-6gcm3 | -5.216104cm6g | 0.151 |
| uβ | 量器体胀系数 | 2.88710-6℃-1 | -3.362105cm3⋅℃ | 0.971 |
| ut | 水温度测量 | 0.289℃ | -2.598cm3⋅℃-1 | 0.751 |

5计算分量标准不确定度

5.1容量测量A类不确定度

在重复性条件下被校储罐测量数据见表E.1，测量数据经处理得单次测量实验标准偏差：

s(V)=1n-1i=1n(V−V)2= 14.139 mL

实际测量时，在重复条件下连续测量10次，以10次测量的算术平均值作为测量结果，则可得标准不确定度为

u(V1)=s(V)10= 4.472 mL

5.2容量测量B类不确定度

5.2.1质量测量引起不确定度分量um

u(m)=1.53=0.866g所用电子天平称量误差为±1.5g，它服从均匀分布，所以：

5.2.2砝码密度引起不确定度分量

砝码密度的扩展不确定度为0.200 mg/cm3(k=2)，它服从均匀分布，所以：

u(ρB)=0.2003=0.115mgcm3=0.115×10−3gcm35.2.3空气密度引起不确定度分量

u(ρA)=1.730×10−73=1.000×10−7gcm3空气密度的测量误差为±1.73010-7g/cm3，它服从均匀分布，所以：

5.2.4水密度测量引起不确定度分量

因校准介质为去离子水，所以密度采用了国际实用温标水密度值，其测量误差为±510-6g/cm3，它服从均匀分布，所以：

u(ρw)=5×10−63=2.887×10−6gcm3

5.2.5容器体胀系数引入的不确定度分量

容器体胀系数的误差为±510-6℃-1，它服从均匀分布，所以：

u(β)=5×10−63=2.887×10−6℃-1

5.2.6水温度测量引起不确定度分量

水温度的测量误差为±0.5℃，它服从均匀分布，所以：

u(t)=0.53=0.289℃

6合成标准不确定度

u(V)=uV2+c12uM2+c22uρB2+c32uρA2+c42uρW2+c52uβ2+c62ut2 算得：                       u(V)= 4.8 mL

相对标准不确定度表示：

ur(V)=4.852000=0.92×10−4，

取ur(V)=1.0×10−4。

7扩展不确定度

取k=2，被校不规则微型储罐容量测量结果扩展不确定度：

U(V)=2×u(V) =2×4.8=9.6 mL，k=2

或 Ur(V)=2.0×10−4，k=2