附件 4

湖南省地方计量技术规范

《高精度气体层流流量计校准规范》

实验报告

《高精度气体层流流量计校准规范》起草组

2024年05月

高精度气体层流流量计校准规范

实验报告

- 实验目的

验证《高精度气体层流流量计校准规范》的校准项目的技术要求及校准方法。

- 实验项目

实验项目：示值误差和重复性。

- 实验被校仪器

| 名 称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术指标 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体层流流量计 | 5E3-VCR-V-Q | 6996 | 0.5级 | FLUKE |
| 气体层流流量计 | 3E4-VCR-V-Q | 7008 | 0.5级 | FLUKE |
| 气体层流流量计 | 3E4-VCR-V-Q | 6998 | 0.5级 | FLUKE |

- 实验校准用设备

| 名 称 | 型号规格 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| p.V.T.t法气体流量标准装置 | 100L | U =0.05%（k=2） |

- 实验条件

| 项目 | 实验条件 | 是否符合规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | (5～35)℃ | 符合 |
| 相对湿度 | ≤85% | 符合 |
| 大气压力 | (86～106) kPa | 符合 |
| 实验地点 | 湖南省计量检测研究院 | / |
| 实验人员 | 徐旷宇 扶志勇 | / |
| 实验日期 | 2024年4月~5月 | / |

- 实验过程

依据《高精度气体层流流量计校准规范》中条款7.2实施。

- 实验数据

- 正压法测量

1.1. 正压法测得编号6998修正后数据

| 喷嘴标称流量 （m³/h） | 标准流量（L/min） | 进气时间 s | 修正后时间s | 修正后标准流量（L/min） | 表上压力（kPa） | 被检表流量（L/min） | 误差（%） | 平均误差（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 38.8411 | 50.0820 | 50.2820 | 38.6866 | 237.039 | 38.5166 | -0.44 | -0.42 | 0.02 |
|  | 38.9556 | 50.0820 | 50.2820 | 38.8007 | 237.565 | 38.6317 | -0.44 |  |  |
|  | 38.9220 | 50.0820 | 50.2820 | 38.7672 | 237.506 | 38.6131 | -0.40 |  |  |
| 2 | 29.8020 | 100.0840 | 100.2840 | 29.7426 | 196.798 | 29.5973 | -0.49 | -0.50 | 0.01 |
|  | 29.7817 | 100.0830 | 100.2830 | 29.7223 | 196.457 | 29.5761 | -0.49 |  |  |
|  | 29.7733 | 100.0840 | 100.2840 | 29.7139 | 196.636 | 29.5619 | -0.51 |  |  |
| 1 | 20.6084 | 100.0830 | 100.2830 | 20.5673 | 187.293 | 20.4332 | -0.65 | -0.56 | 0.10 |
|  | 20.5951 | 100.0820 | 100.2820 | 20.5540 | 187.446 | 20.4421 | -0.54 |  |  |
|  | 20.5911 | 100.0820 | 100.2820 | 20.5500 | 187.373 | 20.4515 | -0.48 |  |  |
| 0.6 | 9.5299 | 300.0780 | 300.2780 | 9.5236 | 133.356 | 9.5062 | -0.18 | -0.20 | 0.06 |
|  | 9.5187 | 300.0810 | 300.2810 | 9.5124 | 133.172 | 9.4975 | -0.16 |  |  |
|  | 9.5061 | 300.0830 | 300.2830 | 9.4998 | 133.477 | 9.4748 | -0.26 |  |  |
| 0.4 | 7.2852 | 300.0790 | 300.2790 | 7.2803 | 133.066 | 7.2713 | -0.12 | -0.11 | 0.02 |
|  | 7.2846 | 300.0800 | 300.2800 | 7.2797 | 133.477 | 7.2735 | -0.09 |  |  |
|  | 7.2810 | 300.0810 | 300.2810 | 7.2762 | 133.295 | 7.2674 | -0.12 |  |  |
| 0.2 | 4.0747 | 300.0780 | 300.2780 | 4.0720 | 133.758 | 4.0721 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
|  | 4.0660 | 300.0780 | 300.2780 | 4.0633 | 133.698 | 4.0639 | 0.01 |  |  |
|  | 4.0642 | 300.0790 | 300.2790 | 4.0615 | 133.807 | 4.0621 |  |  |  |

1.2. 正压法测得编号7008修正后数据

| 喷嘴标称流量 （m³/h） | 标准流量（L/min） | 进气时间 s | 修正后时间s | 修正后标准流量（L/min） | 表上压力（kPa） | 被检表流量（L/min） | 误差（%） | 平均误差（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 38.8736 | 50.0800 | 50.2800 | 38.7190 | 239.100 | 38.5860 | -0.34 | -0.35 | 0.00 |
|  | 38.8657 | 50.0790 | 50.2790 | 38.7111 | 239.100 | 38.575 | -0.35 |  |  |
|  | 38.8501 | 50.0780 | 50.2780 | 38.6956 | 239.100 | 38.562 | -0.35 |  |  |
| 2 | 29.7678 | 50.0790 | 50.2790 | 29.6494 | 177.900 | 29.5200 | -0.44 | -0.43 | 0.00 |
|  | 29.8025 | 50.0790 | 50.2790 | 29.6840 | 177.900 | 29.556 | -0.43 |  |  |
|  | 29.7933 | 50.0780 | 50.2780 | 29.6748 | 177.900 | 29.546 | -0.43 |  |  |
| 1 | 16.0220 | 100.0830 | 100.2830 | 15.9900 | 153.600 | 15.9100 | -0.50 | -0.42 | 0.11 |
|  | 15.9920 | 100.0830 | 100.2830 | 15.9601 | 153.600 | 15.89 | -0.44 |  |  |
|  | 16.0453 | 50.0830 | 50.2830 | 15.9815 | 153.600 | 15.932 | -0.31 |  |  |
| 0.6 | 14.2530 | 100.0820 | 100.2820 | 14.2246 | 175.200 | 14.1640 | -0.43 | -0.38 | 0.04 |
|  | 14.2338 | 100.0830 | 100.2830 | 14.2054 | 175.200 | 14.153 | -0.37 |  |  |
|  | 14.2190 | 100.0830 | 100.2830 | 14.1906 | 175.200 | 14.141 | -0.35 |  |  |
| 0.4 | 7.9292 | 300.0820 | 300.2820 | 7.9239 | 143.500 | 7.8975 | -0.33 | -0.32 | 0.02 |
|  | 7.9252 | 300.0810 | 300.2810 | 7.9199 | 143.500 | 7.8963 | -0.30 |  |  |
|  | 7.9275 | 300.0780 | 300.2780 | 7.9222 | 143.500 | 7.8971 | -0.32 |  |  |
| 0.2 | 4.0668 | 300.0780 | 300.2780 | 4.0641 | 133.700 | 4.0661 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
|  | 4.0659 | 300.0790 | 300.2790 | 4.0632 | 133.700 | 4.064 | 0.02 |  |  |
|  | 4.0634 | 300.0780 | 300.2780 | 4.0607 | 133.700 | 4.0623 | 0.04 |  |  |

1.3. 正压法测得编号6996修正后数据

| 喷嘴标称流量 （m³/h） | 标准流量（L/min） | 进气时间 s | 修正后时间s | 修正后标准流量（L/min） | 表上压力 （kPa） | 被检表流量（L/min） | 误差（%） | 平均误差（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 1.0636 | 720.0660 | 720.2660 | 1.0633 | 143.083 | 1.0528 | -0.99 | -0.94 | 0.07 |
|  | 1.0627 | 720.0720 | 720.2720 | 1.0624 | 142.537 | 1.0531 | -0.88 |  |  |
|  | 1.0622 | 720.0740 | 720.2740 | 1.0619 | 142.420 | 1.0519 | -0.94 |  |  |
| 0.2 | 2.4223 | 400.0740 | 400.2740 | 2.4211 | 124.956 | 2.3968 | -1.00 | -1.04 | 0.09 |
|  | 2.4424 | 400.0770 | 400.2770 | 2.4412 | 125.085 | 2.4136 | -1.13 |  |  |
|  | 2.4400 | 400.0770 | 400.2770 | 2.4388 | 125.096 | 2.4149 | -0.98 |  |  |
| 0.6 | 4.1318 | 400.0770 | 400.2770 | 4.1297 | 141.081 | 4.0685 | -1.48 | -1.52 | 0.04 |
|  | 4.1269 | 400.0760 | 400.2760 | 4.1248 | 140.499 | 4.0618 | -1.53 |  |  |
|  | 4.1251 | 400.0770 | 400.2770 | 4.1230 | 140.403 | 4.0592 | -1.55 |  |  |
| 6 | 6.1032 | 300.0770 | 300.2770 | 6.0991 | 177.382 | 6.0034 | -1.57 | -1.60 | 0.02 |
|  | 6.1288 | 300.0790 | 300.2790 | 6.1247 | 177.363 | 6.0263 | -1.61 |  |  |
|  | 6.1359 | 300.0790 | 300.2790 | 6.1318 | 177.167 | 6.0331 | -1.61 |  |  |
| 0.6 | 8.1436 | 200.0770 | 200.2770 | 8.1355 | 209.148 | 8.0179 | -1.45 | -1.42 | 0.02 |
|  | 8.1375 | 200.0770 | 200.2770 | 8.1294 | 208.819 | 8.0143 | -1.42 |  |  |
|  | 8.1348 | 200.0780 | 200.2780 | 8.1267 | 209.177 | 8.0118 | -1.41 |  |  |
| 0.6 | 9.9804 | 150.0810 | 150.2810 | 9.9671 | 236.995 | 9.8627 | -1.05 | -1.08 | 0.04 |
|  | 9.9868 | 150.0820 | 150.2820 | 9.9735 | 237.294 | 9.8631 | -1.11 |  |  |
|  | 9.9903 | 150.0820 | 150.2820 | 9.9770 | 237.113 | 9.8687 | -1.09 |  |  |

2  负压法测量

2.1. 负压法测得编号7008修正后数据

| 喷嘴标称流量 （m³/h） | 标准流量（L/min） | 进气时间 s | 修正后时间s | 修正后标准流量（L/min） | 被检表流量（L/min） | 误差（%） | 平均误差（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 2.941 | 300.081 | 300.2810 | 2.9390 | 2.9455 | 0.22 | 0.24 | 0.02 |
|  | 2.9412 | 300.082 | 300.2820 | 2.9392 | 2.9468 | 0.26 |  |  |
|  | 2.9411 | 300.082 | 300.2820 | 2.9391 | 2.9465 | 0.25 |  |  |
| 0.4 | 5.1893 | 300.0820 | 300.2820 | 5.1858 | 5.187 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  | 5.1883 | 300.0750 | 300.2750 | 5.1848 | 5.185 | 0.00 |  |  |
|  | 5.1884 | 300.0820 | 300.2820 | 5.1849 | 5.186 | 0.02 |  |  |
| 0.6 | 6.6429 | 300.0820 | 300.2820 | 6.6385 | 6.6300 | -0.13 | -0.13 | 0.01 |
|  | 6.6451 | 300.0840 | 300.2840 | 6.6407 | 6.632 | -0.13 |  |  |
|  | 6.6452 | 300.0820 | 300.2820 | 6.6408 | 6.633 | -0.12 |  |  |
| 1 | 8.7301 | 300.0810 | 300.2810 | 8.7243 | 8.724 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
|  | 8.7298 | 300.0820 | 300.2820 | 8.7240 | 8.728 | 0.05 |  |  |
|  | 8.7294 | 300.0830 | 300.2830 | 8.7236 | 8.725 | 0.02 |  |  |
| 2 | 10.6594 | 100.0820 | 100.2820 | 10.6381 | 10.6810 | 0.40 | 0.42 | 0.03 |
|  | 10.6554 | 100.0830 | 100.2830 | 10.6341 | 10.679 | 0.42 |  |  |
|  | 10.6519 | 100.0830 | 100.2830 | 10.6307 | 10.6785 | 0.45 |  |  |

2.2. 负压法测得编号6998修正后数据

| 喷嘴标称流量 （m³/h） | 标准流量（L/min） | 进气时间 s | 修正后时间s | 修正后标准流量（L/min） | 被检表流量（L/min） | 误差（%） | 平均误差（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 2.9513 | 300.081 | 300.2810 | 2.9493 | 2.9613 | 0.41 | 0.40 | 0.01 |
|  | 2.9518 | 300.081 | 300.2810 | 2.9498 | 2.9615 | 0.40 |  |  |
|  | 2.9526 | 300.082 | 300.2820 | 2.9506 | 2.9625 | 0.40 |  |  |
| 0.4 | 5.1814 | 300.0790 | 300.2790 | 5.1779 | 5.1857 | 0.15 | 0.16 | 0.02 |
|  | 5.1811 | 300.0830 | 300.2830 | 5.1776 | 5.1852 | 0.15 |  |  |
|  | 5.1785 | 300.0820 | 300.2820 | 5.1751 | 5.1845 | 0.18 |  |  |
| 0.6 | 6.6500 | 300.0790 | 300.2790 | 6.6456 | 6.6510 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
|  | 6.6517 | 300.0810 | 300.2810 | 6.6473 | 6.6527 | 0.08 |  |  |
|  | 6.6518 | 300.0800 | 300.2800 | 6.6474 | 6.653 | 0.08 |  |  |
| 1 | 8.7835 | 100.0800 | 100.2800 | 8.7660 | 8.7895 | 0.27 | 0.29 | 0.03 |
|  | 8.7834 | 100.0800 | 100.2800 | 8.7659 | 8.7916 | 0.29 |  |  |
|  | 8.7831 | 100.0800 | 100.2800 | 8.7656 | 8.7930 | 0.31 |  |  |
| 2 | 10.8489 | 100.0820 | 100.2820 | 10.8273 | 10.8920 | 0.60 | 0.60 | 0.01 |
|  | 10.8489 | 100.0820 | 100.2820 | 10.8273 | 10.8910 | 0.59 |  |  |
|  | 10.8494 | 100.0820 | 100.2820 | 10.8278 | 10.8930 | 0.60 |  |  |

2.3. 负压法测得编号6998修正后数据

| 喷嘴标称流量 （m³/h） | 标准流量（L/min） | 进气时间 s | 修正后时间s | 修正后标准流量（L/min） | 被检表流量（L/min） | 误差（%） | 平均误差（%） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.015 | 0.2294 | 720.0720 | 720.2720 | 0.2293 | 0.229 | -0.15 | -0.13 | 0.03 |
|  | 0.2295 | 720.0700 | 720.2700 | 0.2294 | 0.2291 | -0.15 |  |  |
|  | 0.2297 | 720.0730 | 720.2730 | 0.2296 | 0.2294 | -0.10 |  |  |
| 0.025 | 0.3809 | 720.0720 | 720.2720 | 0.3808 | 0.3794 | -0.37 | -0.33 | 0.05 |
|  | 0.3806 | 720.0710 | 720.2710 | 0.3805 | 0.3794 | -0.29 |  |  |
|  | 0.3805 | 720.0700 | 720.2700 | 0.3804 | 0.3791 | -0.34 |  |  |
| 0.05 | 0.7079 | 720.0720 | 720.2720 | 0.7077 | 0.7034 | -0.61 | -0.62 | 0.01 |
|  | 0.7080 | 720.0710 | 720.2710 | 0.7078 | 0.7034 | -0.62 |  |  |
|  | 0.7078 | 720.0740 | 720.2740 | 0.7076 | 0.7032 | -0.62 |  |  |
| 0.2 | 1.7581 | 300.0820 | 300.2820 | 1.7569 | 1.7426 | -0.82 | -0.82 | 0.01 |
|  | 1.7572 | 300.0830 | 300.2830 | 1.7560 | 1.7416 | -0.82 |  |  |
|  | 1.7573 | 300.0830 | 300.2830 | 1.7561 | 1.7415 | -0.83 |  |  |
| 0.4 | 2.1591 | 300.0820 | 300.2820 | 2.1577 | 2.1395 | -0.84 | -0.83 | 0.02 |
|  | 2.1602 | 300.0830 | 300.2830 | 2.1588 | 2.1412 | -0.81 |  |  |
|  | 2.1613 | 300.0820 | 300.2820 | 2.1599 | 2.1419 | -0.83 |  |  |
| 0.6 | 2.2924 | 300.0810 | 300.2810 | 2.2909 | 2.2727 | -0.79 | -0.80 | 0.01 |
|  | 2.2923 | 300.0820 | 300.2820 | 2.2908 | 2.2725 | -0.80 |  |  |
|  | 2.2922 | 300.0810 | 300.2810 | 2.2907 | 2.2723 | -0.80 |  |  |
| 1 | 2.3464 | 300.0840 | 300.2840 | 2.3448 | 2.3224 | -0.96 | -1.00 | 0.04 |
|  | 2.3457 | 300.0820 | 300.2820 | 2.3441 | 2.3205 | -1.01 |  |  |
|  | 2.3454 | 300.0830 | 300.2830 | 2.3438 | 2.3197 | -1.03 |  |  |

- 结论

《高精度气体层流流量计校准规范》对于其参数的校准和技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。