湖南省地方校准规范

《平板玻璃测厚仪校准规范》

试验报告

规范编写组

2024年10月

原始记录（试验1）

委托单位：         A1                          仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：       林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：       201000484             校准条件：温度  20.8 ℃　湿度  76  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：   肖小平、粟静文、石远菊               实验日期： 2024.4.19

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.15 | 5.12 | 10.13 | 15.13 |  | 20.14 | 25.14 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.15 | 5.12 | 10.13 | 15.15 |  | 20.13 | 25.14 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.15 | 5.12 | 10.13 | 15.15 |  | 20.13 | 25.14 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.15 | 5.12 | 10.13 | 15.14 |  | 20.13 | 25.14 |
| 示值误差（mm） |  |  | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.04 |  | -0.03 | -0.04 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |  | 0.01 | 0.00 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  | 5.14 | -0.03 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 5.96 | 5.97 | 5.97 |  | 5.97 | -0.02 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.14 | 10.13 | 10.13 |  | 10.13 | -0.03 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.12 | 10.11 | 10.12 |  | 10.12 | -0.04 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.97 | 11.95 | 11.96 |  | 11.96 | -0.04 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.18 | 15.17 | 15.16 |  | 15.17 | 0.01 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.16 | 15.16 | 15.16 |  | 15.16 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.93 | 11.94 | 11.94 |  | 11.94 | -0.06 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.16 | 20.16 | 20.15 |  | 20.16 | 0.00 |

| 原始记录（试验2） 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

委托单位：       A2                            仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：       林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：       201000490             校准条件：温度  19 ℃　湿度  53  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：     方毅、肖小平、粟静文               实验日期： 2024.4.19

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.15 | 5.20 | 10.23 | 15.27 |  | 20.31 | 25.38 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.15 | 5.20 | 10.23 | 15.27 |  | 20.31 | 25.38 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.15 | 5.20 | 10.23 | 15.27 |  | 20.31 | 25.38 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.15 | 5.20 | 10.23 | 15.27 |  | 20.31 | 25.38 |
| 示值误差（mm） |  |  | -0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |  | 0.15 | 0.20 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.20 | 5.18 | 5.20 |  | 5.19 | 0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 6.00 | 6.00 | 6.02 |  | 6.01 | 0.02 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.32 | 10.28 | 10.28 |  | 10.29 | 0.13 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  | 10.28 | 0.12 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |  | 12.05 | 0.05 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.23 | 15.23 | 15.23 |  | 15.23 | 0.05 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |  | 15.27 | 0.09 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |  | 12.05 | 0.05 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.35 | 20.35 | 20.39 |  | 20.36 | 0.20 |

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

原始记录（试验3）

委托单位：         A3                          仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：       林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：       201000484             校准条件：温度  21.4 ℃　湿度  75  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：   肖小平、粟静文、石远菊               实验日期： 2024.4.22

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.16 | 5.16 | 10.16 | 15.10 |  | 20.12 | 25.13 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.16 | 5.16 | 10.16 | 15.10 |  | 20.12 | 25.12 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.17 | 5.16 | 10.16 | 15.09 |  | 20.12 | 25.12 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.16 | 5.16 | 10.16 | 15.10 |  | 20.12 | 25.12 |
| 示值误差（mm） |  |  | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.08 |  | -0.04 | -0.06 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.17 | 5.15 | 5.16 |  | 5.16 | -0.01 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 5.98 | 5.97 | 5.97 |  | 5.97 | -0.02 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.14 | 10.12 | 10.12 |  | 10.13 | -0.03 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.14 | 10.12 | 10.13 |  | 10.13 | -0.03 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.94 | 11.96 | 11.94 |  | 11.95 | -0.05 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.13 | 15.12 | 15.14 |  | 15.13 | -0.05 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.16 | 15.17 | 15.16 |  | 15.16 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.96 | 11.95 | 11.94 |  | 11.95 | -0.05 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.09 | 20.15 | 20.11 |  | 20.12 | -0.04 |

原始记录（试验4）

委托单位：         A4                          仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：       林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：       21000324             校准条件：温度  20.4 ℃　湿度  72  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：   肖小平、粟静文、石远菊               实验日期： 2024.3.12

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.15 | 5.15 | 10.16 | 15.12 |  | 20.12 | 25.13 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.14 | 5.13 | 10.17 | 15.14 |  | 20.13 | 25.13 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.14 | 5.14 | 10.17 | 15.13 |  | 20.12 | 25.12 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.14 | 5.14 | 10.17 | 15.13 |  | 20.12 | 25.13 |
| 示值误差（mm） |  |  | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.04 |  | -0.04 | -0.05 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  | 0.01 | 0.01 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.15 | 5.15 | 5.16 |  | 5.15 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 5.96 | 5.97 | 5.96 |  | 5.96 | -0.03 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.16 | 10.16 | 10.15 |  | 10.16 | 0.00 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.14 | 10.15 | 10.16 |  | 10.15 | -0.01 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.97 | 11.96 | 11.95 |  | 11.96 | -0.04 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.13 | 15.14 | 15.14 |  | 15.14 | -0.04 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.15 | 15.14 | 15.16 |  | 15.15 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.96 | 11.96 | 11.95 |  | 11.96 | -0.04 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.11 | 20.13 | 20.11 |  | 20.12 | -0.04 |

原始记录（试验5）

委托单位：     A5                            仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：     林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：     2100425                校准条件：温度  19.4 ℃　湿度  68  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：   肖小平、粟静文、石远菊               实验日期： 2024.1.26

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.19 | 5.18 | 10.19 | 15.16 |  | 20.20 | 25.20 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.18 | 5.16 | 10.19 | 15.18 |  | 20.21 | 25.22 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.17 | 5.18 | 10.19 | 15.19 |  | 20.20 | 25.21 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.18 | 5.17 | 10.19 | 15.18 |  | 20.20 | 25.21 |
| 示值误差（mm） |  |  | +0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |  | +0.04 | +0.03 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |  | 0.01 | 0.02 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.18 | 5.17 | 5.16 |  | 5.17 | 0.00 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 5.98 | 5.99 | 6.00 |  | 5.99 | 0.00 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.20 | 10.19 | 10.19 |  | 10.19 | +0.03 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.19 | 10.18 | 10.19 |  | 10.19 | +0.03 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.96 | 11.96 | 11.97 |  | 11.96 | -0.04 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.18 | 15.19 | 15.18 |  | 15.18 | 0.00 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.16 | 15.16 | 15.18 |  | 15.17 | 0.00 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.96 | 11.95 | 11.95 |  | 11.95 | -0.05 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.20 | 20.21 | 20.21 |  | 20.21 | 0.05 |

原始记录（试验6）

委托单位：       A6                            仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：       林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：       20100484              校准条件：温度  15.2 ℃　湿度  50  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：   肖小平、粟静文、石远菊               实验日期： 2024.4.23

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.15 | 5.17 | 10.13 | 15.13 |  | 20.12 | 25.08 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.15 | 5.18 | 10.13 | 15.13 |  | 20.11 | 25.09 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.16 | 5.17 | 10.12 | 15.12 |  | 20.12 | 25.10 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.15 | 5.17 | 10.13 | 15.13 |  | 20.12 | 25.09 |
| 示值误差（mm） |  |  | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.04 |  | -0.04 | -0.09 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |  | 0.02 | 0.02 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.15 | 5.16 | 5.15 |  | 5.15 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 5.95 | 5.94 | 5.95 |  | 5.95 | -0.04 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.17 | 10.16 | 10.15 |  | 10.15 | 0.00 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  | 10.14 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.91 | 11.91 | 11.92 |  | 11.91 | -0.09 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.18 | 15.18 | 15.17 |  | 15.18 | 0.00 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.14 | 15.15 | 15.17 |  | 15.15 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.96 | 11.96 | 11.96 |  | 11.96 | -0.04 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.10 | 20.10 | 20.11 |  | 20.10 | -0.06 |

原始记录（试验7）

委托单位：       A7                            仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：       林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：       20100484              校准条件：温度  18.2 ℃　湿度  49  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：   肖小平、粟静文、石远菊               实验日期： 2024.4.23

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.15 | 5.13 | 10.13 | 15.13 |  | 20.13 | 25.13 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.15 | 5.14 | 10.14 | 15.16 |  | 20.13 | 25.12 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.15 | 5.13 | 10.13 | 15.14 |  | 20.13 | 25.13 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.15 | 5.13 | 10.13 | 15.14 |  | 20.13 | 25.13 |
| 示值误差（mm） |  |  | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |  | -0.03 | -0.05 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |  | 0.00 | 0.01 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |  | 5.15 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 5.95 | 5.97 | 5.97 |  | 5.96 | -0.03 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.13 | 10.12 | 10.12 |  | 10.12 | -0.04 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.13 | 10.13 | 10.14 |  | 10.13 | -0.03 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  | 11.94 | -0.06 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.13 | 15.13 | 15.15 |  | 15.14 | -0.04 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.13 | 15.14 | 15.15 |  | 15.14 | -0.04 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.95 | 11.96 | 11.95 |  | 11.95 | -0.05 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.14 | 20.09 | 20.10 |  | 20.11 | -0.05 |

原始记录（试验8）

委托单位：       A8                            仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：       林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：       201000484             校准条件：温度  22.2 ℃　湿度  66  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：   肖小平、粟静文、石远菊               实验日期： 2024.4.24

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.14 | 5.14 | 10.14 | 15.13 |  | 20.10 | 25.12 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.14 | 5.15 | 10.14 | 15.15 |  | 20.10 | 25.12 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.14 | 5.15 | 10.14 | 15.14 |  | 20.10 | 25.12 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.14 | 5.15 | 10.14 | 15.14 |  | 20.10 | 25.12 |
| 示值误差（mm） |  |  | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |  | -0.06 | -0.06 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |  | 5.15 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 5.97 | 5.96 | 5.95 |  | 5.96 | -0.03 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.12 | 10.14 | 10.14 |  | 10.13 | -0.03 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.14 | 10.13 | 10.13 |  | 10.13 | -0.03 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  | 11.94 | -0.06 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.13 | 15.13 | 15.15 |  | 15.14 | -0.04 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.15 | 15.16 | 15.15 |  | 15.15 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.92 | 11.92 | 11.94 |  | 11.93 | -0.07 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.15 | 20.15 | 20.15 |  | 20.15 | -0.01 |

原始记录（试验9）

委托单位：       A9                            仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：       林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：       201000484             校准条件：温度  25.2 ℃　湿度  58  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：   肖小平、粟静文、石远菊               实验日期： 2024.4.24

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.17 | 5.15 | 10.15 | 15.14 |  | 20.12 | 25.13 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.15 | 5.15 | 10.15 | 15.15 |  | 20.13 | 25.14 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.15 | 5.15 | 10.15 | 15.15 |  | 20.13 | 25.13 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.16 | 5.15 | 10.15 | 15.15 |  | 20.13 | 25.13 |
| 示值误差（mm） |  |  | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |  | -0.03 | -0.05 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.14 | 5.15 | 5.14 |  | 5.14 | -0.03 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 5.97 | 5.97 | 5.98 |  | 5.97 | -0.02 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.14 | 10.13 | 10.13 |  | 10.13 | -0.03 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.13 | 10.12 | 10.13 |  | 10.13 | -0.03 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.94 | 11.95 | 11.95 |  | 11.95 | -0.05 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.13 | 15.15 | 15.15 |  | 15.14 | -0.04 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.16 | 15.16 | 15.16 |  | 15.16 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  | 11.94 | -0.06 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.11 | 20.11 | 20.11 |  | 20.11 | -0.05 |

原始记录（试验10）

委托单位：     A10                            仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：     林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：     2100425                校准条件：温度  21.5 ℃　湿度  69  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：     肖小平、粟静文、石远菊               实验日期： 2024.5.10

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.11 | 5.18 | 10.23 | 15.24 |  | 20.24 | 25.30 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.11 | 5.18 | 10.23 | 15.24 |  | 20.24 | 25.30 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.11 | 5.18 | 10.23 | 15.24 |  | 20.24 | 25.30 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.11 | 5.18 | 10.23 | 15.24 |  | 20.24 | 25.30 |
| 示值误差（mm） |  |  | -0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |  | +0.08 | +0.12 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  | 5.18 | 0.01 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 | 0.01 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |  | 10.23 | 0.07 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |  | 10.23 | 0.07 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  | 12.03 | 0.04 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |  | 15.19 | 0.02 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |  | 15.24 | 0.06 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  | 12.06 | 0.04 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.20 | 20.24 | 20.24 |  | 20.23 | 0.07 |

原始记录（试验11）

委托单位：       A6                            仪器名称：  平板玻璃测厚仪

制造厂：       林上科技                      型号规格：   LS201

出厂编号：       2100354              校准条件：温度  20.2 ℃　湿度  65  ％RH

校准地点：     湖南省计量院工程中心2130室

实验人员：   肖小平、粟静文、石远菊               实验日期： 2024.4.29

| 标准器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板玻璃测厚仪校准装置 | (2～25)mm | 自编号：gcgy001 | 钢球直径：U=5μm，k=2； 平板玻璃厚度：U=6μm，k=2。 |

| 序号 |  | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 单层玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 第1次（mm） |  |  | 2.16 | 5.16 | 10.16 | 15.10 |  | 20.12 | 25.13 |
| 第2次（mm） |  |  | 2.16 | 5.16 | 10.16 | 15.10 |  | 20.12 | 25.12 |
| 第3次（mm） |  |  | 2.17 | 5.16 | 10.16 | 15.09 |  | 20.12 | 25.12 |
| 平均值（mm） |  |  | 2.16 | 5.16 | 10.16 | 15.10 |  | 20.12 | 25.12 |
| 示值误差（mm） |  |  | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.08 |  | -0.04 | -0.06 |
| 2 |  | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（mm） |  |  | 2.166 | 5.174 | 10.163 | 15.175 |  | 20.164 | 25.182 |
| 重复性（mm） |  |  | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
| 3 |  | 中空玻璃厚度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  | 标准值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 平均值 | 示值误差 |
| 第一组 | 玻璃1（mm） |  | 5.174 | 5.17 | 5.15 | 5.16 |  | 5.16 | -0.01 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 5.992 | 5.98 | 5.97 | 5.97 |  | 5.97 | -0.02 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 10.163 | 10.14 | 10.12 | 10.12 |  | 10.13 | -0.03 |
| 第二组 | 玻璃1（mm） |  | 10.163 | 10.14 | 10.12 | 10.13 |  | 10.13 | -0.03 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.94 | 11.96 | 11.94 |  | 11.95 | -0.05 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 15.175 | 15.13 | 15.12 | 15.14 |  | 15.13 | -0.05 |
| 第三组 | 玻璃1（mm） |  | 15.175 | 15.16 | 15.17 | 15.16 |  | 15.16 | -0.02 |
|  | 间隔层厚度（mm） |  | 11.996 | 11.96 | 11.95 | 11.94 |  | 11.95 | -0.05 |
|  | 玻璃2（mm） |  | 20.164 | 20.09 | 20.15 | 20.11 |  | 20.12 | -0.04 |

温度变化分析（试验12）

选取同一台仪器（LS201，NO：201000484，林上科技），分别在温度为15℃、18℃、20℃、21℃、22℃、25℃附近共6个点进行试验，结果比较如下：

| 单层玻璃厚度示值误差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  | 2.166 |  | 5.174 |  | 10.163 |  |  | 15.175 |  | 20.164 |  | 25.182 |  |
| 15.2℃ |  | 2.15 |  | 5.17 |  | 10.13 |  |  | 15.13 |  | 20.12 |  | 25.09 |  |
| 18.2℃ |  | 2.15 |  | 5.13 |  | 10.13 |  |  | 15.16 |  | 20.13 |  | 25.13 |  |
| 20.8℃ |  | 2.15 |  | 5.12 |  | 10.13 |  |  | 15.14 |  | 20.13 |  | 25.14 |  |
| 21.4℃ |  | 2.16 |  | 5.16 |  | 10.16 |  |  | 15.10 |  | 20.12 |  | 25.12 |  |
| 22.2℃ |  | 2.14 |  | 5.15 |  | 10.14 |  |  | 15.14 |  | 20.10 |  | 25.12 |  |
| 25.2℃ |  | 2.15 |  | 5.15 |  | 10.15 |  |  | 15.15 |  | 20.13 |  | 25.13 |  |
| 最大差 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.03 |  |  | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |
| 中空玻璃厚度示值误差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  | 标准值 | 15.2℃ |  | 18.2℃ |  | 20.8℃ | 21.4℃ |  | 22.2℃ |  | 25℃ |  | 最大差 |
| 第一组 | 玻璃1 | 5.174 | 5.15 |  | 5.15 |  | 5.14 | 5.16 |  | 5.15 |  | 5.14 |  | 0.02 |
|  | 间隔层厚度 | 5.992 | 5.95 |  | 5.96 |  | 5.97 | 5.97 |  | 5.96 |  | 5.97 |  | 0.02 |
|  | 玻璃2 | 10.163 | 10.16 |  | 10.12 |  | 10.13 | 10.13 |  | 10.13 |  | 10.13 |  | 0.04 |
| 第二组 | 玻璃1 | 10.163 | 10.14 |  | 10.13 |  | 10.12 | 10.13 |  | 10.13 |  | 10.13 |  | 0.02 |
|  | 间隔层厚度 | 11.996 | 11.91 |  | 11.94 |  | 11.96 | 11.95 |  | 11.94 |  | 11.95 |  | 0.05 |
|  | 玻璃2 | 15.175 | 15.18 |  | 15.14 |  | 15.17 | 15.13 |  | 15.14 |  | 15.14 |  | 0.05 |
| 第三组 | 玻璃1 | 15.175 | 15.15 |  | 15.14 |  | 15.16 | 15.16 |  | 15.15 |  | 15.16 |  | 0.02 |
|  | 间隔层厚度 | 11.996 | 11.96 |  | 11.95 |  | 11.94 | 11.95 |  | 11.93 |  | 11.94 |  | 0.03 |
|  | 玻璃2 | 20.164 | 20.10 |  | 20.11 |  | 20.16 | 20.12 |  | 20.15 |  | 20.11 |  | 0.06 |