湖南省地方计量技术规范

JJF （湘）xx-2024

平板玻璃测厚仪校准规范

Calibration Specification for Thickness Meters of Flat Glass

- (征求意见稿)

202×-××-××发布 　              202×-××-××实施

湖南省市场监督管理局 发布

| - 平板玻璃测厚仪校准规范Calibration Specification for - Thickness Meters of Flat Glass | JJF（湘）××－202× |
| --- | --- |

归 口 单 位：湖南省市场监督管理局

主要起草单位：湖南省计量检测研究院

湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心

常德市计量测试检定所

本规范委托湖南省计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

肖小平（湖南省计量检测研究院）

石远菊（湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心）

徐彦坤（常德市计量测试检定所）

粟静文（湖南省计量检测研究院）

参加起草人：

麻  理（湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心）

兰  双（湖南省计量检测研究院）

方  毅（湖南省计量检测研究院）

邓顺乾（湖南省计量检测研究院）

目    录

引言	(Ⅱ)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  术语	(1)

3.1 中空玻璃	(1)

3.2 厚薄差	(1)

4  概述	(1)

5  计量特性	(2)

6  校准条件	(3)

6.1 环境条件	(3)

6.2校准项目和测量标准	(3)

7  校准方法	(3)

7.1外观和各部分相互作用	(3)

7.2单层玻璃厚度示值误差、重复性	(3)

7.3中空玻璃各层厚度、间隔层厚度和总厚度示值误差、重复性	(4)

8  校准结果表达	(4)

9  复校时间间隔	(4)

附录A  单层玻璃厚度示值误差测量不确定度评定(示例)	(5)

附录B  校准证书内容及内页格式(推荐)	(8)

附录C  原始记录内容及格式(推荐)	(10)

引  言

JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制订工作的基础性系列计量技术法规。

本规范为首次发布。

平板玻璃测厚仪校准规范

1  范围

本规范适用于测量范围为（2～60）mm平板玻璃测厚仪（以下简称测厚仪）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 11614 平板玻璃

GB/T 11944 中空玻璃

GB/T 15764 平板玻璃术语

GB/T 36261 建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本规范。

3  术语

3.1 中空玻璃insulating glass unit

两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘接密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。

3.2 厚薄差thickness wedge

同一片玻璃厚度的最大值与最小值之差。

4  概述

测厚仪一般由激光器、整形狭缝、光电线阵接收器、数据采集与处理及显示单元等构成。其测量参数一般有单层玻璃厚度、中空玻璃各层玻璃厚度、中空玻璃间隔层厚度和中空玻璃总厚度。其工作原理如图 1所示，由激光器发出的线激光束经整形狭缝整形后，照射到被测玻璃上表面，分成两束光，第一束光直接反射到光电线阵接收器上；另一束光经玻璃折射后照射到被测玻璃下表面，再反射回上表面，经再次折射后，其出射光也照射到光电线阵接收器上。这两束线激光会在光电线阵接收器上形成两条有一定间距的平行光斑，通过物理方法可以测量此间距，再根据菲涅尔公式计算可得到被测玻璃厚度。

图1  测厚仪工作原理图

1—激光器  2—被测玻璃  3—光电线阵接收器

D=Δ2tanarcsinsinθn                       （1）

式中：

D ──被测玻璃厚度，mm；

Δ──光电线阵接收器上两光斑之间间距，mm；

θ──激光束初始入射角，°；

n ──被测玻璃折射率。

5  计量特性

测厚仪计量特性要求见表1。

表1  测厚仪计量特性要求

| 校准项目 |  | 计量特性要求/mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层玻璃厚度、 中空玻璃各层厚度 | 示值误差 | D＜5 | 5≤D＜8 | 8≤D＜12 | ≥12 |
|  |  | ±0.05 | ±0.07 | ±0.10 | ±0.15 |
|  | 重复性 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 中空玻璃 间隔层厚度 | 示值误差 | ±0.20 |  |  |  |
|  | 重复性 | 0.10 |  |  |  |
| 中空玻璃总厚度 | 示值误差 | ±0.20 |  |  |  |
|  | 重复性 | 0.10 |  |  |  |

注：以上计量特性要求不用于合格性判别，仅供参考。

6  校准条件

6.1环境条件

温度：18℃～22℃；相对湿度：不大于70%；应在无振动、无阳光直射、其他对校准结果不产生影响的环境下进行。

6.2校准项目和测量标准

校准项目和测量标准见表3。

表3  校准项目和测量标准

| 校准项目 | 测量标准及其计量特性 |
| --- | --- |
| 单层玻璃厚度示值误差、重复性 | 玻璃厚度标准块：厚度（2～25）mm、U≤0.005mm； 厚薄差≤0.005mm。 |
| 中空玻璃各层厚度示值误差、重复性 | 玻璃厚度标准块：厚度（2～25）mm、U≤0.005mm； 厚薄差≤0.005mm； 标准钢球：直径（6～20）mm、U≤0.005mm；相同直径钢球之间直径差不大于0.005mm。 |
| 中空玻璃间隔层厚度示值误差、重复性 |  |
| 中空玻璃总厚度示值误差、重复性 |  |

注：也可选用满足测量不确定度要求的其他测量标准进行校准。

7  校准方法

7.1 外观和各部分相互作用

检查测厚仪工作应正常，其工作基面应平整、无异物，安放在玻璃厚度标准块上时状态应平稳。

7.2单层玻璃厚度示值误差、重复性

分别使用厚度为2mm、5mm、10mm、15mm、20mm和25mm的玻璃厚度标准块对平板玻璃测厚仪进行校准。

每个校准点选择在距离玻璃厚度标准块边缘15mm以内位置进行，重复测量三次，取三次平均值作为该校准点厚度测量结果，分别按公式（2）和（3）计算该校准点厚度示值误差和重复性。

ΔDi=Di—−Di0                            （2）

式中：

ΔDi──该校准点单层玻璃厚度示值误差，mm；

Di0──该校准点玻璃厚度标准块厚度，mm；

D—i──该校准点测厚仪三次测量平均值，mm。

δ=Dimax−Dimin                         （3）

式中：

δ──该校准点单层玻璃厚度重复性，mm；

Dimax──该校准点单层玻璃厚度最大值，mm；

Dimin──该校准点单层玻璃厚度最小值，mm。

最后取各校准点结果中绝对值最大的作为校准结果。

7.3 中空玻璃各层厚度、间隔层厚度和总厚度示值误差、重复性

7.3.1 使用厚度为5mm和10mm的玻璃厚度标准块各一块和三个直径为6mm的标准钢球，模拟组合成中空玻璃（两玻一腔），再用测厚仪在离玻璃厚度标准块边缘不小于15mm处进行测量。分别读取各层玻璃厚度、间隔层厚度和总厚度，重复测量三次，取三次平均值作为该校准点测量结果，再根据公式（2）和（3）分别计算该校准点的示值误差和重复性。

7.3.2 使用厚度为10mm和15mm的玻璃厚度标准块各一块和三个直径为12mm的标准钢球，按照7.3.1进行校准。

7.3.3 使用厚度为10mm和20mm的玻璃厚度标准块各一块和三个直径为20mm的标准钢球，按照7.3.1进行校准。

最后取各校准点结果中绝对值最大的作为校准结果。

注：必要时，也可根据测厚仪的出厂技术参数或送校单位实际工作需求，对校准点和中空玻璃的组合方式作出适当调整，参照以上方法进行校准。

8  校准结果表达

经校准后的测厚仪，出具校准证书，给出校准结果及测量不确定度。测厚仪单层玻璃厚度示值误差测量不确定度评定（示例）见附录A，校准证书内容及内页格式（推荐）见附录B。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔为一年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身的质量等诸因素所决定，因此，送校单位也可根据实际情况自主决定复校时间间隔。

附录A

测厚仪单层玻璃厚度示值误差测量不确定度评定(示例)

A.1  概述

A.1.1  计量标准：玻璃厚度标准块

A.1.2  被测对象：测厚仪单层玻璃厚度示值误差

A.1.3  测量方法：温度21℃，湿度56%RH，使用玻璃厚度标准块校准平板玻璃测厚仪，读取单层玻璃厚度，重复测量三次，取平均值，计算其与玻璃厚度标准块厚度之差作为测量结果。

A.2  测量模型

ΔDi=Di—−Di0                         （A.1）

式中：

ΔDi──测厚仪单层厚度示值误差，mm；

D—i──测厚仪三次测量平均值，mm；

Di0──玻璃厚度标准块厚度，mm。

A.3  方差和灵敏系数

依据  uc2(y)=∂f∂xi2u2(xi)，有

uc2(ΔDi)=c2(Di—)u2(Di—)+c2(Di0)u2(Di0)

式中:

c(Di—)=∂f∂Di—=1，c(Di0)=∂f∂Di0=−1 ；

则：uc2(ΔDi)=u2(Di—)+u2(Di0)

A.4  标准不确定度评定

A.4.1 测量重复性引入的标准不确定度u1（D—i）

使用测厚仪对标准玻璃重复测量10次，得到测量结果为:

单位：mm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | 2.14 | 2.12 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.12 |

根据贝塞尔公式，计算单次测量实验标准差，则：

δ=0.008 mm

取三次测量结果平均值为测量结果，故：

u1（D—i）=δ3=0.005 mm

A.4.2 测厚仪分辨力引入的标准不确定度u2（Di）

测厚仪分辨力为0.01mm，在半宽范围内为均匀公布，则：

u2（Di）= 0.0053=0.003 mm

此项和A.4.1测量重复性引入的不确定度，取较大者。

A.4.3 玻璃厚度标准块厚度测量不确定度引入的标准不确定度u3（Di0）

玻璃厚度标准块厚度的测量不确定度为0.005 mm，k=2，则：

u3(Di0)=0.0052=0.003 mm

A.4.4 玻璃厚度标准块厚薄差引入的标准不确定度u4（Di0）

玻璃厚度标准块厚薄差要求为0.005mm，假设为均匀分布，则：

u4(Di0)=0.0053=0.003 mm

A.5  合成标准不确定度

A.5.1 标准不确定度汇总见表A.1

表A.1  标准不确定度汇总表

| 标准不确定度u(xi) | 标准不确定度 | u(xi) | Ci | ci⋅u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u2（D—i） | 测量重复性 | 0.005 mm | 1 | 0.005 mm |
| u2（Di0） | 玻璃厚度标准块厚度 | 0.003 mm | 1 | 0.003 mm |
| u3（Di0） | 玻璃厚度标准块厚薄差 | 0.003 mm | 1 | 0.003 mm |

A.5.2 合成标准不确定度uc的计算

uc2(ΔDi)=u2(Di—)+u2(Di0)

=0.0052+0.0032+0.0032

= 0.007 mm

A.6 扩展不确定度U

取k=2，则扩展不确定度U为：

U = 0.007 mm×2

=0.02 mm

附录B

- 校准证书内容及内页格式

B.1  建议校准证书包括以下信息：

a）标题“校准证书” ；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准日期，如果与校准结果的有效性应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用计量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2  校准证书内页格式见表B.1

表B.1  平板玻璃测厚仪校准证书内页格式（推荐）

| 序号 | 校准项目 |  | 校准结果/mm | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单层玻璃厚度 | 示值误差 |  |  |
| 2 |  | 重复性 |  |  |
| 3 | 中空玻璃各层厚度 | 示值误差 |  |  |
| 4 |  | 重复性 |  |  |
| 5 | 中空玻璃间隔层厚度 | 示值误差 |  |  |
| 6 |  | 重复性 |  |  |
| 7 | 中空玻璃总厚度 | 示值误差 |  |  |
| 8 |  | 重复性 |  |  |

校准：                      核验：

注：校准证书的内容应符合JJF1071《国家计量校准规范编写规则》的要求。由于各实验室对校准证书有自己的设计，本附录仅建议与校准结果相关部分的内页格式。其中的部分内容可以由于实验室的证书格式不同而在其他部分表述。

附录C

原始记录内容及格式（推荐）

委托单位：                                     仪器名称：

制造厂：                                     型号规格：

出厂编号：                    校准条件：温度          ℃　湿度           ％RH

校准依据：　　　　　　　　　　校准地点：

| 测量标准 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术特征 | 其 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1、单层玻璃（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、中空玻璃（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  | 标准值 | 第1次 |  | 第2次 |  | 第3次 |  | 平均值 |  | 示值误差 |  | 重复性 |
| 第一组 | 玻璃1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二组 | 玻璃1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三组 | 玻璃1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |