湖南省地方校准规范《平板玻璃测厚仪》

# 测量不确定度评定

规范编制组

2024年10月

“平板玻璃测厚仪单层玻璃厚度示值误差”

测量不确定度评定

1  概述

1.1  计量标准：玻璃厚度标准块

1.2  被测对象：测厚仪单层玻璃厚度示值误差

1.3  测量方法：温度21℃，湿度56%RH，使用玻璃厚度标准块校准平板玻璃测厚仪，读取单层玻璃厚度，重复测量三次，取平均值，计算其与玻璃厚度标准块厚度之差作为测量结果。

2  测量模型

ΔDi=Di—−Di0                         （1）

式中：

ΔDi──测厚仪单层厚度示值误差，mm；

D—i──测厚仪三次测量平均值，mm；

Di0──玻璃厚度标准块厚度，mm。

3  方差和灵敏系数

依据  uc2(y)=∂f∂xi2u2(xi)，有

uc2(ΔDi)=c2(Di—)u2(Di—)+c2(Di0)u2(Di0)

式中:

c(Di—)=∂f∂Di—=1，c(Di0)=∂f∂Di0=−1 ；

则：uc2(ΔDi)=u2(Di—)+u2(Di0)

4  标准不确定度评定

4.1 测量重复性引入的标准不确定度u1（D—i）

使用测厚仪对标准玻璃重复测量10次，得到测量结果为:

单位：mm

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | 2.14 | 2.12 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.12 |

根据贝塞尔公式，计算单次测量实验标准差，则：

δ=0.008 mm

取三次测量结果平均值为测量结果，故：

u1（D—i）=δ3=0.005 mm

4.2 测厚仪分辨力引入的标准不确定度u2（Di）

测厚仪分辨力为0.01mm，在半宽范围内为均匀公布，则：

u2（Di）= 0.0053=0.003 mm

此项和A.4.1测量重复性引入的不确定度，取较大者。

4.3 玻璃厚度标准块厚度测量不确定度引入的标准不确定度u3（Di0）

玻璃厚度标准块厚度的测量不确定度为0.005 mm，k=2，则：

u3(Di0)=0.0052=0.003 mm

4.4 玻璃厚度标准块厚薄差引入的标准不确定度u4（Di0）

玻璃厚度标准块厚薄差要求为0.005mm，假设为均匀分布，则：

u4(Di0)=0.0053=0.003 mm

5  合成标准不确定度

5.1 标准不确定度汇总见表A.1

表1  标准不确定度汇总表

| 标准不确定度u(xi) | 标准不确定度 | u(xi) | Ci | ci⋅u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u2（D—i） | 测量重复性 | 0.005 mm | 1 | 0.005 mm |
| u2（Di0） | 玻璃厚度标准块厚度 | 0.003 mm | 1 | 0.003 mm |
| u3（Di0） | 玻璃厚度标准块厚薄差 | 0.003 mm | 1 | 0.003 mm |

5.2 合成标准不确定度uc的计算

uc2(ΔDi)=u2(Di—)+u2(Di0)

=0.0052+0.0032+0.0032

= 0.007 mm

6 扩展不确定度U

取k=2，则扩展不确定度U为：

U = 0.007 mm×2

=0.02 mm