湖南省地方计量技术规范

- JJF（湘）xx－2024

指针式微差压表

Pointer Type Micro-differential Pressure Gauge

(征求意见稿)

2024-xx-xx发布                      　　　2025-xx-xx实施

湖南省市场监督管理局发布

JJF（湘）××××－××××

指针式微差压表校准规范

Calibration Specification for Pointer

Type Micro-Differential Pressure Gauge

归口单位：湖南省市场监督管理局

主要起草单位：怀化市检验检测中心

参加起草单位：湖南省计量检测研究院

张家界市计量测试检定所

本规范委托起草单位怀化市检验检测中心负责解释

本规范主要起草人：

易传豪（怀化市检验检测中心）

李升东（怀化市检验检测中心）

罗宏泉（怀化市检验检测中心）

唐海峰（湖南省计量检测研究院）

参加起草人：

龚竹琼（张家界市计量测试检定所）

吴  桐（怀化市检验检测中心）

曾  维（湖南省计量检测研究院）

目    录

引言 ……………………………………………………………………………（Ⅱ）

1 范围……………………………………………………………………………（1）

2 引用文件………………………………………………………………………（1）

3 术语和计量单位………………………………………………………………（1）

4 概述 …………………………………………………………………………（1）

5 计量特性…………………………………………………………………（2）

6 校准条件………………………………………………………………………（2）

6.1 环境条件……………………………………………………………………（2）

6.2 标准器………………………………………………………………（2）

6.3 辅助设备………………………………………………………………（3）

7 校准项目和校准方法…………………………………………………………（3）

7.1 外观和工作正常性检查……………………………………………………（3）

7.2 零位误差……………………………………………………………………（3）

7.3静压零位误差………………………………………………………………（3）

7.4 示值误差……………………………………………………………………（4）

7.5 回程误差……………………………………………………………………（5）

7.6 指针偏转平稳性……………………………………………………………（5）

8校准结果表达…………………………………………………………………（5）

9复校时间间隔…………………………………………………………………（5）

附录A 校准原始记录参考格式 ………………………………………………（6）

附录B 校准证书的内容 ………………………………………………………（7）

附录C 工作介质高度差引起的校准附加误差修正方法……………………（9）

附录 D指针式微差压表示值误差测量不确定度评定示例………………（10）

引    言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1008-2008《压力计量名词术语及定义》和JJF 1059. 1-2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范进行制定。

本规范的主要技术内容参考了JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG 875-2019《数字压力计》、JB/T 9274-1999《膜盒压力表》，针对指针式微差压表的技术指标进行了细化、补充。

本规范为首次发布。

指针式微差压表校准规范

# 范围

本规范适用于测量范围为(-2.5～2.5）kPa的指针式微差压表的校准。

# 引用文件

JJG 2071-2013《（-2.5～2.5）kPa压力计量器具检定系统表》

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、 压力真空表和真空表》

JJG 875-2019《数字压力计》

JB/T 12015-2014《膜片式差压表》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本规范。

# 术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  指针式微差压表  Pointer type micro-differential pressure gauge

通过指针在分度盘上指示测量到的微小差压值的压力仪表。

3.1.2  零位误差  zero position error

压力表处于无压力状态时，其指针在零点位置上的偏差。

3.1.3  静压零位误差  zero offset error of static pressure

指针式微差压表零位稳定后，在高、低压端口同时施加某一静态压力后，零位示值的变化量。

3.1.4  差压  differential pressure

两个相关压力之间的差值。

3.1.5  高压端 high-pressure end

标有“+”或“H”符号的一端，即为差压表的高压连接端。

3.1.6  低压端low-pressure end

标有“-”或“L”符号的一端，即为差压表的低压连接端。

3.2  计量单位

法定计量单位为Pa (帕斯卡），或是它的十进倍数单位kPa。

# 概述

指针式微差压表主要用于气体压力差值的测量。其工作原理是当被测气体压力作用于由膜片隔离的两个腔室时，膜片发生位移带动片簧及固定在上面的磁钢移动，通过磁耦合使螺旋轴转动，由指针在分度盘上指示出压力值。指针式微差压表外形通常为圆形，具有透明表盖、高低压输入端口等。

# 计量特性

5.1  示值误差

指针式微差压表示值误差不超过表1的规定。

表1  最大允许误差

| 序号 | 测量范围（） | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤60Pa | ±2.4Pa |
| 2 | 60Pa＜≤250Pa | ±4.0%FS |
| 3 | 250Pa＜≤2500Pa | ±2.5%FS |

5.2  静压零位误差

静压零位误差应不大于表1规定的最大允许误差绝对值的1/2。

5.3  零位误差

指针式微差压表指针偏离零位误差应不大于表1所规定的最大允许误差。

5.4  回程误差

指针式微差压表的回程误差应不大于最大允许误差的绝对值。

5.5  指针偏转平稳性

在测量范围内，指针偏转应平稳，无跳动或卡针现象。

注:以上指标不做合格判定依据，仅供校准及测量不确定度评定时参考。

# 校准条件

6.1  环境条件

a）环境温度：（20±5）℃；

b）环境湿度：≤85%RH；

c）环境压力：大气压。

在校准前，被校仪表应在以上规定的环境条件下至少静置2h。仪表在校准过程中，不能有影响校准读数的振动、强电磁场和气体流动等外界干扰。

6.2  标准器

标准器的最大允许误差绝对值应不大于被校指针式微差压表最大允许误差绝对值的1/3。

标准器可在下列仪器中选择：

a）数字压力计(年稳定性合格）；

b）补偿式微压计；

c）其它符合校准要求的标准器。

### 6.3  辅助设备

a）压力源；

b）三通接头及导管；

c）水平调节支架。

# 校准项目和校准方法

7.1  外观和工作正常性检查

a）指针式微差压表应装配牢固、无松动现象；

b）表盖应无色透明，不得有妨碍读数的缺陷和损伤；

c）分度盘应平整光洁，数字及各标志应清晰可辨；

d）具有调零装置的指针式微差压表，其调零装置应灵活可靠，调零准确。

e)指针式微差压表应有如下标志：产品名称、计量单位和数字、测量范围、出厂编号、生产年份、制造商或商标、高低压输入端口等。

## 7.2  零位误差

在6.1规定的环境条件下，将指针式微差压表按正常工作位置放置(垂直放置），

并使其高、低压端同时与大气相通，目力观测。零位误差校准应在示值误差校准前后各做一次。

## 7.3  静压零位误差

先将指针式微差压表的高压端口和低压端口用导管相连，再将指针调准零位，通过压力源向指针式微差压表缓慢加压到测量范围上限压力，待压力稳定后，读取指针式微差压表的零位示值变化量。连续进行三次，取变化量绝对值的最大值为指针式微差压表的静压零位误差。连接方法如图1所示。

三通接头    高压端           低压端

标准器

指针式

微差压表

压力源

图1  静压零位误差校准连接示意图

## 7.4  示值误差

a）指针式微差压表的示值校准是采用标准器示值与被校仪表示值直接比较的方法，各校准点的示值误差都应符合5.1的要求。校准前调整标准装置和被校仪表位置，使其尽量在同一水平面上。当两者的参考位置不在同一水平面时，参考位置高度差引起的附加误差不大于被校指针式微差压表最大允许误差的1/5，否则进行附加误差修正，修正方法见附录C。

b）有调零装置的指针式微差压表，在示值校准前调准零位，在整个校准过程中不允许调整零位。

c）仅有正压量程的指针式微差压表的连接方法：用压力导管将指针式微差压表的高压端口、标准器和压力源相连，并保证连接处密封不漏气，同时使指针式微差压表的低压端与大气相通。连接方法如图2所示。

有正负两个量程的指针式微差压表，先将被校仪表高压端口与标准器、压力源相连，按校准过程依次进行示值校准；然后将被校仪表低压端口与标准器、压力源相连，另一端口通大气，随后进行示值误差校准。

高压端         三通接头    高压端            低压端

标准器

指针式

微差压表

压力源

图2  正压量程示值误差校准连接示意图

d）示值误差校准点应按标有数字的分度线选取。校准时，用压力源从零位开始缓慢地加压到第一个校准点(即标准器的示值），待标准器压力值稳定后，读取指针式微差压表的示值(按分度值的1/5估读），指针式微差压表的示值与标准器的示值之差为该校准点的示值误差。逐次对各选取的校准点进行校准，直到指针式微差压表测量上限，然后缓慢降压，按原校准点依次进行反行程校准，直至零位。有正负两个量程的指针式微差压表，需分别进行正负两个压力量程的示值误差校准。

示值误差的计算：在升压和降压行程中，各个校准点的示值误差按以下公式计算：

（1）

（2）

式中：——指针式微差压表的示值误差，(k)Pa；

/——指针式微差压表的升压、降压行程的压力示值，(k)Pa；

——标准器的压力示值，(k)Pa。

每个校准点在正、反行程的校准中均得到两个示值误差，取两个示值误差中偏离标准器示值较大者为该校准点的示值误差。取各校准点的示值误差中的绝对值最大者为该指针式微差压表的示值误差。

7.5  回程误差

回程误差利用示值误差测得的数据进行计算。指针式微差压表同一校准点升压和降压示值之差的绝对值为该表校准点的回程误差。取各点回程误差中的最大值为该表的回程误差。回程误差按以下公式计算：

（3）

式中：——指针式微差压表的回程误差，(k)Pa；

/——指针式微差压表的升压、降压行程的压力示值，(k)Pa；

7.6  指针偏转平稳性

在示值误差的校准过程中，目力观测指针的偏转情况。

# 校准结果的表达

校准记录应尽可能详尽地记载测量数据和计算结果，推荐的校准记录格式见附录A。示值误差的测量不确定度应按JJF1059.1-2012的要求评定，不确定度评定实例见附录D。经校准的仪器应出具校准证书，校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录B。

# 复校时间间隔

根据使用的实际情况确定，用户可自行确定仪器复校时间间隔，建议不超过1年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

校准原始记录参考格式

| 送校单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  | 环境温度 |  |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |
| 标准器名称 | 测量范围 |  |  | 准确度等级或不确定度或最大允许误差 |  |  | 设备编号 |  |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期 |  |
| 校准依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、外观和工作正常性检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、零位误差（Pa） |  |  | 第1次 |  |  |  |  | 第2次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、静压零位误差（Pa） |  |  | 第1次 |  |  |  |  | 第2次 |  |  |  | 第3次 |  |  |  |
| 4、指针偏转平稳性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、示值误差（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 的压力值 |  | 被校表示值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  | 回程误差 |  |  |
|  |  | 升压 |  |  | 降压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量结果的扩展不确定度=　  　，k=2。

校准员：                    核验员：                    校准日期：

# 附录B

# 校准证书的内容

B.1校准证书至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点(如果与实验室的地址不同）；

d）校准证书的编号，每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识：制造单位、名称、型号及出厂编号；

g）校准日期；

h）校准单位校准专用章；

i）校准所依据的技术规范的名称及代号；

j）校准所用的主要计量标准器具，包括名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差、证书编号及有效期：

k）校准时的环境温度、湿度；

1）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）校准人员与核验人员的签名；

n）校准证书批准人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明：

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2校准证书 (内页）格式

校准结果

1、外观和工作正常性检查：

2、零位误差：

3、静压零位误差：

4、指针偏移平稳性：

5、最大回程误差：

6、最大示值误差：

单位：（Pa）

| 标准器的 压力值 | 升压 | 降压 |
| --- | --- | --- |

测量结果的扩展不确定度=　  　，k=2。

以下空白

# 附录C

# 工作介质高度差引起的校准附加误差修正方法

校准前应调整标准器或被校指针式微差压表，尽量使两者的参考位置在同一水平面上。当两者的参考位置不在同一水平面上时，因参考位置高度差引起的校准附加误差应不大于被校指针式微差压表最大允许误差的1/5，即当高度差不大于公式(4）的计算结果时，引入的误差可以忽略不计。

（4）

式中：——传压介质的密度，kg/m3；

——校准地点的重力加速度，m/s2；

——取压面不在同一水平面上引起的高度差，m；

——被校指针式微差压表的最大允许误差，Pa；

否则，应进行附加误差修正，附加误差修正值按公式（5）计算。

（5）

式中：——高度差引起的附加误差修正值，Pa。

# 附录D

指针式微差压表示值误差测量不确定度评定示例

D.1  概述

D.1.1  测量依据：JJF (湘）xx-xxxx《指针式微差压表》校准规范。

D.1.2  环境条件：温度：(20±5）℃；相对湿度不大于85%。

D.1.3  测量标准：

0.05级数字压力计，最大允差：±1.25Pa， 测量范围：(-2.5～2.5）kPa。

D.1.4  被测对象：

指针式微差压表，准确度等级：4.0级，测量范围：(0～500）Pa。

D.1.5  测量方法：

采用直接比较法，将标准器0.05级数字压力计与被测指针式微差压表通过压力导管正确连接，然后加压至校准点，当标准器压力值稳定时，读取被测指针式微差压表示值，被测指针式微差压表示值与标准器示值之差，即为该指针式微差压表的示值误差。

D.2  测量模型

D.2.1  测量模型

式中：——被校表的示值误差；

——被校仪表示值；

——标准器示值。

D.2.2  灵敏系数

D.2.3  传播定律公式

因各输入量之间彼此独立不相关，根据不确定度传播定律，指针式微差压表示值误差的合成标准确定度由以下公式计算：

D.3  全部输入量的标准不确定度评定

D.3.1  输入量的标准不确定度的评定

输入量的标准不确定度的主要来源如下：

a）被校指针式微差压表的分辨率引入的标准不确定度，用B类标准不确定度评定。该表的最小分度值为10 Pa，由于示值估读到其分度值的1/5，即2Pa，所引起的误差为±2Pa，按均匀分布考虑，包含因子，其标准不确定度为。

b）被校指针式微差压表的测量重复性引入的标准不确定度，用A类标准不确定度评定。在工作条件下，对选定的指针式微差压表，准确度等级为4.0级，测量范围为(0～500）Pa，对其500Pa测量点重复测量10次，得到测量值为：

| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504 | 504 | 506 | 502 | 506 | 502 | 504 | 504 | 506 | 506 |

平均值为：Pa

单次实验标准偏差为：Pa

在实际校准过程中测量1次，所以由重复性测量引入的标准不确定度为Pa。根据不确定度评定的要求，分辨率引入的标准不确定度与测量重复性引入的不确定度，两者取较大值，所以=1.58Pa

D.3.2  输入量的标准不确定度的评定

输入量的不确定度主要来源于0.05级数字压力计的不确定度，采用B类方法进行评定。0.05级数字压力计的最大允许误差为±1.25Pa，认为其服从均匀分布，故：

各个标准不确定度分量汇总于表D.1。

表D.1  标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定 度来源 | 标准不 确定度值 | 概率分布 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 1.58 Pa | 正态 | 1 | 1.58 Pa |
|  | 标准器 | 0.72 Pa | 均匀 | -1 | 0.72 Pa |

D.4  合成标准不确定度的评定

合成标准不确定度为：Pa

D.5  扩展不确定度的评定

取包含因子，扩展不确定度为：Pa