水中悬浮物在线分析仪校准规范

试验报告

水中悬浮物在线分析仪校准规范起草小组

2025年10月

目录

一、概述	3

二、校准技术特性	3

三、试验参与试验的仪器	4

四、试验数据	4

五、总结	11

水中悬浮物在线分析仪校准规范试验报告

# 一、概述

为了考察和验证水中悬浮物在线分析仪校准规范确定的各项技术指标科学、合理、适用，所采取的试验方法具有较强的可操作性，起草单位选取了目前市场上12家水中悬浮物在线分析仪的生产厂商，按照尽量覆盖的原则，对12台水中悬浮物在线分析仪，针对相对示值误差、重复性、稳定性技术指标进行校准试验，并对校准数据进行了统计汇总。

各水中悬浮物在线分析仪相关信息见表1，校准过程中所用的试验材料、设备以及试验方法均以水中悬浮物在线分析仪校准技术规范为依据。

表1 参与验证试验的仪器信息汇总

| 序号 | 生产厂家 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HACH | SC200 | 2004C0212444 |
| 2 | 山东环美分析仪器有限公司 | HD-WN01 | HM19112605 |
| 3 | 青岛精诚仪器仪表有限公司 | SZ-SSB | 2023080523 |
| 4 | 山东天穹智能科技有限公司 | FT-ZS10 | FT-100918 |
| 5 | 河南绥净环保科技有限责任公司 | SS500M型 | SS500M202401 |
| 6 | Bebur | BT6108-Soli | 202401C00192 |
| 7 | 甘丹科技河北有限公司 | GD32-14410 | 140191 |
| 8 | 上海科蓝仪表科技有限公司 | KL-1806 | KL20210000413 |
| 9 | 无锡泽钜环保科技有限公司 | WXZJ-680 | 470917 |
| 10 | 河北飞梦电子科技有限公司 | FM-ZX-XF | 201102006 |
| 11 | 合肥恩帆仪器设备有限公司 | EF-2H型 | 23/22076 |
| 12 | 科创星光（北京）科技有限公司 | XG108 | 1909C0183159 |

# 二、试验标准设备

校准技术规范编写中，以精密温度计和电子天平作为校准标准

- 表2校准设备一览表

| 设备名称 | 测量范围 | 技术要求 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | (0~220)g | 分度值：0.1 mg | 32691407 |
| 高岭土 | GBW03121a | 国家有证标准物质 | GBW03121a |
| 容量瓶 | 1000mL | A级 | 114247 |
| 容量瓶 | 500mL | A级 | 515024 |
| 容量瓶 | 200mL | A级 | 514486 |
| 容量瓶 | 100mL | A级 | 514505 |

- 试验条件与方法

- 环境温度：(5~40)℃，相对湿度：≤85%。周围无影响正常校准工作的电磁干扰和机械振动。

- 试验方法：按照水中悬浮物在线分析仪校准技术规范所规定的方法进行试验。各性能指标的具体实验方法详见实验数据部分。

## 四、试验数据

## 4.1 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为SC200，厂家为山东环美分析仪器有限公司,仪器编号为2004C0212444，试验数据见表3

表3 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（mg/L） | 实测值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 200 | 214 | 214 | 214 | 214 | 7.0% | 3.0 |
| 500 | 518 | 518 | 518 | 518 | 3.6% | 2.5 |
| 800 | 823 | 823 | 823 | 823 | 2.9% | 2.2 |

重复性 0.2%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 518 | 518 | 519 | 520 | 520 | 519 | 518 |

稳定性 0.6%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 518 | 521 | 516 | 515 | 516 |

## 4.2 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为HD-WN01，厂家为山东环美分析仪器有限公司，仪器编号为HM19112605，试验数据见表4

表4 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（g/L） | 实测值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 10 | 10.15 | 10.09 | 10.16 | 10.13 | 1.3 | 2.1 |
| 25 | 24.25 | 24.19 | 24.38 | 24.27 | -2.9 | 1.9 |
| 40 | 36.67 | 36.81 | 36.59 | 36.69 | -8.3 | 1.9 |

重复性1.4%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 24.25 | 25.19 | 24.38 | 24.34 | 24.51 | 24.20 | 24.44 |

稳定性1.3%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 24.25 | 24.57 | 24.22 | 24.28 | 24.05 |

## 4.3 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为SZ-SSB，厂家为山东天穹智能科技有限公司,仪器编号为2023080523，试验数据见表5

表5 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（mg/L） | 实测值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 40 | 41.8 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 4.5% | 2.6 |
| 100 | 102.4 | 102.8 | 102.4 | 102.5 | 2.5% | 2.0 |
| 160 | 161.7 | 162.4 | 162.8 | 162.3 | 1.4% | 1.9 |

重复性 0.2%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 102.4 | 102.8 | 102.7 | 103.1 | 102.5 | 102.9 | 102.6 |

稳定性 0.7%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 102.4 | 102.9 | 102.4 | 103.1 | 101.9 |

## 4.4 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为FT-ZS10，厂家为山东天穹智能科技有限公司,仪器编号为FT-100918，试验数据见表6

表6 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（mg/L） | 实测值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 400 | 431 | 429 | 415 | 425 | 6.3% | 2.0 |
| 1000 | 978 | 975 | 991 | 981 | -1.9% | 1.9 |
| 1600 | 1545 | 1532 | 1529 | 1535 | -4.0% | 1.8 |

重复性 1.4%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 978 | 991 | 964 | 968 | 985 | 954 | 960 |

稳定性 1.6%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 975 | 991 | 967 | 972 | 969 |

## 4.5 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为SS500M型，厂家为河南绥净环保科技有限责任公司,仪器编号为SS500M202401，试验数据见表7

表7 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（g/L） | 实测值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 6 | 6.317 | 6.345 | 6.328 | 6.330 | 5.5% | 3.0 |
| 15 | 15.198 | 15.156 | 15.172 | 15.175 | 1.2% | 2.6 |
| 24 | 23.886 | 23.891 | 23.865 | 23.881 | -0.5% | 2.3 |

重复性0.2%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 15.198 | 15.156 | 15.212 | 15.159 | 15.215 | 15.243 | 15.187 |

稳定性0.7%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 15.198 | 15.307 | 15.285 | 15.162 | 15.148 |

## 4.6 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为BT6108-Soli，厂家为Bebur,仪器编号为202401C00192，试验数据见表8

表8 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（g/L） | 实测值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 100 | 101.5 | 103.4 | 102.8 | 102.6 | 2.6% | 2.5 |
| 250 | 254.7 | 255.9 | 258.1 | 256.2 | 2.5% | 2.4 |
| 400 | 411.8 | 409.5 | 415.9 | 412.4 | 3.1% | 2.0 |

重复性0.7%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 254.7 | 258.1 | 253.7 | 255.0 | 252.8 | 256.4 | 254.8 |

稳定性1.3%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 254.7 | 258.1 | 253.0 | 251.8 | 255.6 |

## 4.7 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为GD32-14410，厂家为甘丹科技河北有限公司,仪器编号为140191，试验数据见表9

表9 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（mg/L） | 实测值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 600 | 589 | 595 | 587 | 590 | -1.6% | 2.2 |
| 1500 | 1402 | 1385 | 1377 | 1388 | -7.5% | 2.0 |
| 2400 | 2257 | 2281 | 2214 | 2251 | -6.2% | 1.9 |

重复性1.1%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1402 | 1415 | 1382 | 1395 | 1424 | 1418 | 1398 |

稳定性1.2%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1402 | 1385 | 1394 | 1375 | 1389 |

## 4.8 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为KL-1806，厂家为上海科蓝仪表科技有限公司,仪器编号为KL20210000413，试验数据见表10

表10 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（mg/L） | 实测值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 1000 | 1054 | 1017 | 1021 | 1031 | 3.1% | 2.1 |
| 2500 | 2385 | 2412 | 2420 | 2406 | -3.8% | 1.9 |
| 4000 | 4189 | 4235 | 4287 | 4237 | 5.9% | 1.8 |

重复性0.6%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 2385 | 2420 | 2379 | 2394 | 2403 | 2415 | 2397 |

稳定性1.4%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 2385 | 2394 | 2418 | 2369 | 2376 |

## 4.9 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为WXZJ-680，厂家为无锡泽钜环保科技有限公司,仪器编号为470917，试验数据见表11

表11 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（mg/L） | 实测值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 2000 | 2149 | 2127 | 2133 | 2136 | 6.8% | 1.9 |
| 5000 | 5077 | 5154 | 5080 | 5104 | 2.1% | 1.8 |
| 8000 | 7896 | 7924 | 7745 | 7855 | -1.8% | 1.8 |

重复性1.3%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 5077 | 5128 | 5017 | 5056 | 5097 | 5214 | 5149 |

稳定性2.0%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 5128 | 5045 | 5219 | 5089 | 5026 |

## 4.10 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为FM-ZX-XF，厂家为无河北飞梦电子科技有限公司,仪器编号为201102006，试验数据见表12

表12 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（mg/L） | 实测值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 300 | 294.1 | 289.7 | 291.3 | 291.7 | -2.8% | 3.2% |
| 750 | 742.9 | 745.9 | 742.4 | 743.7 | -0.8% | 3.2% |
| 1200 | 1057.2 | 1121.5 | 1079.3 | 1086.0 | -9.5% | 2.4% |

重复性0.6%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 742.9 | 750.8 | 754.1 | 744.0 | 748.6 | 755.1 | 747.8 |

稳定性1.6%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 750.8 | 738.6 | 742.9 | 748.8 | 755.4 |

## 4.11 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为EF-2H型，厂家为无合肥恩帆仪器设备有限公司,仪器编号为23/22076，试验数据见表13

表13 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（mg/L） | 实测值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 200 | 192.875 | 185.027 | 187.593 | 188.498 | -5.8% | 2.8 |
| 500 | 477.291 | 472.098 | 465.924 | 471.771 | -5.6% | 2.5 |
| 800 | 749.087 | 752.866 | 760.949 | 754.301 | -5.7% | 2.3 |

重复性1.6%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 478.386 | 472.548 | 468.091 | 481.900 | 473.515 | 466.224 | 459.873 |

稳定性4.0%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 478.386 | 460.945 | 459.057 | 464.698 | 475.475 |

## 4.12 仪器为水中悬浮物在线分析仪，型号为XG108，厂家为科创星光（北京）科技有限公司,仪器编号为1909C0183159，试验数据见表14

表14 水中悬浮物在线分析仪试验数据

相对示值误差

| 标准值（g/L） | 实测值（g/L） |  |  | 平均值（g/L） | 相对误差（%） | 测量不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 6 | 6.278 | 6.195 | 6.214 | 6.229 | 3.8% | 3.1 |
| 15 | 15.467 | 15.390 | 15.428 | 15.428 | 2.9% | 2.6 |
| 24 | 24.678 | 24.529 | 24.792 | 24.666 | 2.8% | 2.4 |

重复性0.8%

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 15.467 | 15.289 | 15.390 | 15.571 | 15.302 | 15.606 | 15.448 |

稳定性3.6%

| 测量次数 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 15.647 | 15.389 | 15.722 | 15.316 | 15.090 |

# 五、总结

在水中悬浮物在线分析仪校准技术方法的编写工作过程中，起草小组以衡量法的基础理论为依据、参考了国内技术资料及相关标准（无相关国际建议）、以大量试验数据为技术依据，并结合不同行业领域专家的意见和建议，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，完成了常用水中悬浮物在线分析仪及特殊水中悬浮物在线分析仪校准技术方法的编写，经过大量试验证明，水中悬浮物在线分析仪的校准，操作性强，校准特性设置合理，满足仪器校准的需求。