附件5

《水中悬浮物在线分析仪校准规范》

不确定度分析报告

《水中悬浮物在线分析仪校准规范》起草小组

2025年10月

测量结果的不确定度评定示例

1  校准方法

以量程上限为100 mg/L的悬浮物分析仪为例进行浓度示值误差测量结果不确定度评定。

1.1  环境条件：温度(5~40)℃，相对湿度≤85%。

1.2  计量标准：高岭土国家有证标准物质、电子天平、单标线容量瓶。

1.3  测量方法：

1)  按照附录A的方法分别配制20 mg/L、50 mg/L、80 mg/L的悬浮物校准用液体；
2)  仪器开机预热，待稳定工作后，按仪器使用说明书要求对仪器进行校正。重复测量20 mg/L、50 mg/L、80 mg/L的悬浮物校准用液体3次，取算术平均值作为仪器的示值，计算示值误差。

2  测量模型及不确定度计算公式

2.1  测量模型

浓度示值误差测量模型：

∆c=c-cscs×100%                    （1）

式中：

∆c——相对示值误差，%；

c——3次测量结果的算术平均值，mg/L；

cs——悬浮物校准用液体浓度标准值，mg/L。

2.2  不确定度计算公式

由于各输入量的不确定度之间彼此不相关，有

uc2∆c=c2cu2c+c2csu2cs             （2）

灵敏系数为：

cc=∂∆c∂c=1csccs=∂∆c∂cs=-ccs2

由于仪器浓度测量平均值c和悬浮物校准用液体浓度标准值cs量值相近，可近似认为：ccs≈1。那么，浓度示值误差的合成标准不确定度u∆c可简化为式（3）：

ucr∆c=ur2c+ur2cs                 （3）

式中：

urc——仪器浓度测量结果平均值引入的相对不确定度分量；

urcs——测量点标准值引入的相对不确定度分量。

3  输入量的不确定度分析与评定

3.1  不确定度分量来源及其描述

各不确定度分量来源及其描述见表1。

表1  不确定度分量来源及其描述

| 序号 | 不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度分量描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | urc | 测量结果平均值 引入的相对不确定度 | 测量重复性引入的相对不确定度urc |
| 2 | urcs | 浓度标准值 引入的相对不确定度 | 标准物质引入的相对不确定度ur1cs |
|  |  |  | 电子天平称重引入的相对不确定度urm |
|  |  |  | 容量瓶定容引入的相对不确定度urV |

3.2  输入量c的不确定度urc的评定

urc的评定采用预估重复性计算相对标准偏差的方法。对标准值20 mg/L、50 mg/L和80 mg/L的三种悬浮物校准用液体重复测量10次，所得测量数据见表2。

表2  重复性测量数据汇总表

（单位：mg/L）

| 校准点 | 10次测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 20 | 18.9 | 18.8 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 18.8 | 18.7 | 19.4 | 18.6 | 19.4 | 19.02 |
| 50 | 47.2 | 48.9 | 47.1 | 48.6 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | 46.7 | 47.5 | 48.5 | 47.87 |
| 80 | 76.2 | 75.9 | 76.4 | 77.1 | 77.5 | 75.4 | 76.9 | 76.4 | 75.7 | 77.3 | 76.48 |

10次测量数据分散性的相对标准偏差s可用式（D.4）计算：

s=1c×i=1nci-c2n-1×100%                （4）

因此，计算得到在校准点20 mg/L、50 mg/L、80 mg/L处的相对标准偏差分别为：

校准点20 mg/L处，s=1.56%；

校准点50 mg/L处，s=1.52%；

校准点80 mg/L处，s=0.92%。

在实际示值误差校准时，校准结果采用重复测量3次的算术平均值，由测量重复性引入的相对不确定度用式（5）计算：

urc=s3                          （5）

因此，计算得到在校准点20 mg/L、50 mg/L、80 mg/L处的相对不确定度分别为：

校准点20 mg/L处，urc=0.90%；

校准点50 mg/L处，urc=0.88%；

校准点80 mg/L处，urc=0.53%。

3.3  输入量cs的不确定度urcs的评定

输入量cs的不确定度分量urcs的来源有：一是标准物质引入的不确定度，二是悬浮物校准用液体配制过程引入的不确定度。

配制后液体的标准值cs按式（D.6）计算：

cs=mV                             （6）

式中：

m——电子天平称重的质量，g；

V——容量瓶定容的体积，mL。

因此，输入量cs的不确定度urcs的不确定度为：

urcs=ur12cs+ur2m+ur2V           （7）

3.3.1  标准物质引入的相对不确定度ur1cs

高岭石的晶体化学式为2SiO2·Al2O3·2H2O，其主要化学组成为SiO2、Al2O3和H2O。由标准物质证书可知，SiO2的标准值为43.41%，不确定度为0.19%，k=2；Al2O3的标准值为34.77%，不确定度为0.25%，k=2；H2+O的标准值为13.24%，不确定度为0.19%，k=2。由标准物质引入的相对不确定度ur1cs按式（8）计算得到：

ur1cs=0.19%2×43.41%2+0.25%2×34.77%2+0.19%2×13.24%2=0.83%     （8）

3.3.2  电子天平称重引入的相对不确定度urm

按照附录A的方法配制20 mg/L、50 mg/L、80 mg/L的校准用液体需要用分度值为0.01 mg的电子天平分别称量0.01 g、0.01 g、0.016 g的样品。电子天平溯源的扩展不确定度为0.17 mg，k=2，由电子天平称重引入的相对不确定度urm按式（9）、式（10）计算得到：

urm=0.17 mg2×10 mg×100%=0.85%              （9)

urm=0.17 mg2×16 mg×100%=0.53%             (10)

3.3.3  容量瓶定容引入的相对不确定度urV

按照附录A的方法配制20 mg/L、50 mg/L、80 mg/L的校准用液体需要分别用到500 mL、200 mL、200 mL的单标线容量瓶。根据JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程，20℃时A级200 mL单标线容量瓶最大允许误差为±0.15 mL，A级500 mL单标线容量瓶最大允许误差为±0.25 mL，按均匀分布，由容量瓶定容引入的不确定度urV按式（11）、式（12）计算得到：

urV=0.15 mL3×200 mL×100%=0.043%          (11)

urV=0.25 mL3×500 mL×100%=0.029%          (12)

输入量cs在校准点20 mg/L、50 mg/L、80 mg/L处的相对不确定度urcs按式（7）计算得到：

校准点20 mg/L处，urcs=1.19%；

校准点50 mg/L处，urcs=1.19%；

校准点80 mg/L处，urcs=0.99%。

D.4  标准不确定度汇总

标准不确定度汇总见表3。

表3 标准不确定度汇总

| 不确定度来源 | 20 mg/L | 50 mg/L | 80 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果平均值引入的相对不确定度urc | 0.90% | 0.88% | 0.53% |
| 浓度标准值引入的相对不确定度urcs | 1.19% | 1.19% | 0.99% |

D.5  合成标准不确定度

合成标准不确定度用式（13）计算：

ucr∆c=ur2c+ur2cs                  （13）

因此，计算得到在校准点20 mg/L、50 mg/L、80 mg/L处的相对合成标准不确定度分别为：

校准点20 mg/L处，ucr∆c=1.50%；

校准点50 mg/L处，ucr∆c=1.48%；

校准点80 mg/L处，ucr∆c=1.13%。

6  扩展不确定度

浓度示值误差测量结果的相对扩展不确定度用式（D.14）计算：

Ur∆c=k×ucr∆c                 （14）

取包含因子k=2，则在校准点20 mg/L、50 mg/L、80 mg/L处的相对扩展不确定度分别为：

校准点20 mg/L处，Ur∆c=3.0%；

校准点50 mg/L处，Ur∆c=3.0%；

校准点80 mg/L处，Ur∆c=2.3%。