药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机灭菌温度偏差校准不确定度评定示例

1  被校对象

隧道式灭菌干燥机（安瓿瓶灭菌），灭菌设定温度：330℃。

2  标准器及配套设备

温度巡检仪，测量范围：（0～420）℃，分辨力：0.001℃，U=0.07℃（k=2）。

3  校准方法

按照本规范要求将标准器布置于灭菌物输送带相应位置、设置标准器采样时间间隔，选择用户常用的操作程序开启运行。读取标准器在灭菌维持时间内的测量数据，并计算灭菌温度偏差。

由于灭菌温度上偏差与下偏差的不确定来源相同，因此本规范仅以上偏差为例进行不确定度评定。

4  测量模型

∆Tmax=Tmax-Ts                     （1）

式中：

∆Tmax——灭菌温度上偏差，℃；

Tmax——灭菌时间内各校准点的实测最高温度值，℃；

Ts ——灭菌设定温度，℃。

5  方差和灵敏度系数

对式（1）各分量求偏导，各分量灵敏系数如下：

c1=∂（∆Tmax）∂（Tmax）=1                  （2）

6  测量不确定度来源

6.1 标准不确定度的来源

不确定度来源：被校对象测量重复性与标准器分辨力大者引入的标准不确定度分量，标准器不确定度引入的标准不确定度分量。

6.2灭菌温度上偏差测量重复性引入的标准不确定度u1

对被校隧道式灭菌干燥机（安瓿瓶灭菌）做10次独立重复测量，计算并记录灭菌温度上偏差数据，如表1所示。

表1 灭菌温度上偏差测量重复性数据

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Tmax/℃ | 8.254 | 7.621 | 6.979 | 7.254 | 7.502 | 7.041 | 6.854 | 6.145 | 5.873 | 6.382 |

根据贝塞尔公式，计算得到标准偏差s= 0.721℃。实际测量过程，测得最高温度均是单次测量值，故u1= s= 0.721℃。

6.3标准器分辨力引入的标准不确定度分量

标准器分辨力为0.001℃，区间半宽a为0.0005，按均匀分布，k = 3，计算其引入的不确定度分量约等于0℃，故不予考虑。

6.4 标准器不确定度引入的标准不确定度分量u2

由上级溯源证书可知，标准器的不确定度U = 0.07℃，k = 2，则标准器不确定度引入的不确定度分量：

u2=U/k=0.035℃（3）

7  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量一览表见表2。

表2标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度ui值 | 灵敏系数c1 | c1ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.721℃ | 1 | 0.721℃ |
| u2 | 标准器不确定度 | 0.035℃ |  | 0.035℃ |

8  合成标准不确定度uc

根据公式uc2=u12+u22，计算uc=0.72℃。

9  扩展不确定度

取包含因子k=2，根据公式U=kuc，计算：U=1.5℃（k=2）。

药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机灭菌温度波动度校准不确定度评定示例

1  被校对象

隧道式灭菌干燥机（口服液玻璃瓶灭菌），灭菌设定温度：330℃。

2  校准用标准器及配套设备

温度巡检仪，测量范围：（0～420）℃，分辨力：0.001℃，U=0.07℃（k=2）。

3  校准方法

按照本规范要求将标准器布置于灭菌物输送带相应位置、设置标准器采样时间间隔，选择用户常用的操作程序开启运行。读取标准器在灭菌维持时间内的测量数据，并计算灭菌温度波动度。

4  测量模型

∆Tf=∆Tf、（1）

式中：

∆Tf ——被校干燥机的灭菌温度波动度，℃；

∆Tf、——标准器测得的被校干燥机的灭菌温度波动度，按7.2.3中式（3）计算，℃。

5  方差和灵敏度系数

对式（1）求偏导，灵敏系数如下：

c=∂（∆Tf）∂（∆Tf、）=1（2）

6  标准不确定度分量

6.1 标准不确定度的来源

不确定度来源：被校对象测量重复性与标准器分辨力大者引入的标准不确定度分量，标准器不确定度引入的标准不确定度分量。

6.2 灭菌温度波动度测量重复性引入的标准不确定度u1

对被校隧道式灭菌干燥机做10次独立重复测量，计算并记录灭菌温度波动度数据，如表1所示。

表1 灭菌温度波动度重复性数据

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Tf/℃ | 4.720 | 4.498 | 4. 113 | 3.996 | 3.119 | 3.472 | 3.003 | 3.183 | 2.918 | 2.721 |

根据贝塞尔公式，计算s=0.722℃。实际测量过程中得最高温度和最低温度，均是单次测量得到，则u1=s=0.722℃。

6.3标准器分辨力引入的标准不确定度分量

标准器分辨力为0.001℃，区间半宽a为0.0005，按均匀分布，k =3，计算其引入的不确定度分量约等于0℃，故不予考虑。

6.4 标准器不确定度引入的标准不确定度分量u2

由上级溯源证书可知，标准器的不确定度U = 0.07℃，k = 2，则标准器不确定度引入的不确定度分量：

u2=U/k=0.035℃（3）

7  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量一览表见表2。

表2 标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度ui值 | 灵敏系数c1 | c1ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.722℃ | 1 | 0.722℃ |
| u2 | 标准器不确定度 | 0.035℃ |  | 0.035℃ |

8  合成标准不确定度uc

根据公式uc2=u12+u22，计算uc=0.73℃。

9  扩展不确定度

取包含因子k=2，根据公式U=kuc，计算：U=1.5℃（k=2）。

药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机灭菌温度均匀性校准不确定度评定示例

1  被校对象

隧道式灭菌干燥机（口服液玻璃瓶灭菌），灭菌设定温度：330℃。

2  校准用标准器及配套设备

温度巡检仪，测量范围：（0～420）℃，分辨力：0.001℃，U=0.07℃（k=2）。

3  校准方法

按照本规范要求将标准器布置于灭菌物输送带相应位置、设置标准器采样时间间隔，选择用户常用的操作程序开启运行。在灭菌维持时间内，取每次测量中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值。

4  测量模型

∆Tu=∆Tu、（1）

式中：

∆Tu——被校干燥机的灭菌温度均匀性，℃；

∆Tu、——标准器测得的被校干燥机的灭菌温度均匀性，按7.2.4中式（4）计算，℃；

5  方差和灵敏度系数

对式（1）求偏导，灵敏系数如下：

c=∂∆Tu∂（∆Tu、）=1（2）

6  标准不确定度分量

6.1 标准不确定度的来源

不确定度来源：被校对象测量重复性与标准器分辨力大者引入的标准不确定度分量，标准器不确定度引入的标准不确定度分量。

6.2 灭菌温度均匀性测量重复性引入的标准不确定度u1

对被校隧道式灭菌干燥机做10次独立重复测量，计算并记录灭菌温度均匀性数据，如表1所示。

表1 灭菌温度均匀性重复性数据

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Tu/℃ | 3.569 | 3.176 | 2.983 | 1.354 | 1.781 | 1.659 | 1.849 | 2.194 | 1.718 | 2.034 |

根据贝塞尔公式，计算s=0.746℃。实际测量过程中最高温度和最低温度，均是单次测量得到，则u1=s=0.746℃。

6.3标准器分辨力引入的标准不确定度分量

标准器分辨力为0.001℃，区间半宽a为0.0005，按均匀分布，k =3，计算其引入的不确定度分量约等于0℃，故不予考虑。

6.4 标准器不确定度引入的标准不确定度分量u2

由上级溯源证书可知，标准器的不确定度U = 0.07℃，k = 2，则标准器不确定度引入的不确定度分量：

u2=U/k=0.035℃（3）

7  标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量一览表见表2

表2 标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度ui值 | 灵敏系数c1 | c1ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.746℃ | 1 | 0.746℃ |
| u2 | 标准器不确定度 | 0.035℃ |  | 0.035℃ |

8  合成标准不确定度uc

根据公式uc2=u12+u22，计算uc=0.75℃。

9  扩展不确定度

取包含因子k=2，根据公式U=kuc，计算：U=1.5℃（k=2）。