《药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机校准规范》

# （征求意见稿）

试验报告

《药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机校准规范》编制组

2025年 10月

《药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥校准规范》

试验报告

为验证《药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机校准规范》（征求意见稿）所规定的校准项目和校准方法的适用性和可操作性，验证本规范所列计量特性指标的科学性，本规范编制组选择现有设备主流的生产厂家主要有湖南千山制药机械股份有限公司生产的ASMR系列、楚天科技股份有限公司生产的KSZ系列等隧道式灭菌干燥机（以下简称干燥机）进行试验验证。

本规范编制组借助制药企业相关在用隧道式灭菌干燥机设备，使用符合技术要求的温度巡检仪在本规范规定的环境条件下，按照本规范制定的校准项目和校准方法对隧道式灭菌干燥机各指标参数进行试验验证。试验准备如下：

环境条件：

温度：（18~25）℃；湿度：≤85%RH；周围无强烈的振动及腐蚀性气体存在，无其它冷、热源影响。

测量标准：

| 标准器名称 | 型号/出厂编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 溯源机构 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度检测校准系统 | 2638A/43660049 | (0~420)℃ | U = 0.07℃,k=2 | 湖南省计量检测研究院 | 2026.7.27 |
| 电子秒表 | PC2008/ | (0~1)h | MPE：0.1s/h | 湖南省计量检测研究院 | 2026.7.03 |

温度标准器的测温探头如图1布置，输送带两侧的编号①和⑩探头须贴近边缘布置。

预热段                高温灭菌段                冷却段

灭菌物输送带

传动方向

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

图1 测温标准器布置位置示意图

部分试验数据如下：

附件1为：药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机试验1（安瓿瓶灭菌）；

附件2为：药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机试验2（抗生素玻璃瓶灭菌）；

附件3为：药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机试验3（口服液玻璃瓶灭菌）。

附件1

药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机试验

| 委托单位 |  |  |  | 湖南千山制药机械股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校设备 | 设备名称 |  |  | 隧道式灭菌干燥机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格/型号 |  |  |  | ASMR620/43 |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  | 湖南千山制药机械股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 202412010 |  |  |  |
|  | 外观及功能 |  |  | 外观结构完好，功能正常、运行稳定，标识清晰完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用规格 |  |  |  | 安瓿灭菌 |  |  |  |
| 测量标准 | 标准器名称 |  |  |  | 编号 |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 溯源机构 |  |  |  | 有效期至 |  |
|  | 温湿度检测校准系统 |  |  |  | 43660049 |  |  |  |  | (0~420)℃ |  |  |  | U = 0.07℃,k=2 |  |  |  |  |  |  |  | 湖南省计量院 |  |  |  | 2026.7.27 |  |
|  | 电子秒表 |  |  |  | / |  |  |  |  | (0~1)h |  |  |  | MPE：0.1s/h |  |  |  |  |  |  |  | 湖南省计量院 |  |  |  | 2026.7.03 |  |
| 校准依据 |  |  | 本起草规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  | 温度： 20.4 ℃； 湿度： 51 %RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭菌设定温度/℃ |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  | 灭菌设定时间/min |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 采样时间间隔/s |  |  |  |  |  | 30 |
| 次数 编号 |  | 标准器实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | Timin |  | Timax |
| ① |  | 332.119 |  | 334.020 |  | 335.863 |  |  | 336.286 |  | 336.802 |  |  |  | 332.916 |  | 336.533 | 336.418 |  |  | 336.213 |  | 336.107 |  | 332.119 |  | 336.802 |
| ② |  | 332.438 |  | 334.351 |  | 336.196 |  |  | 336.619 |  | 337.136 |  |  |  | 333.834 |  | 336.866 | 336.751 |  |  | 336.546 |  | 336.440 |  | 332.438 |  | 337.136 |
| ③ |  | 333.071 |  | 334.166 |  | 336.567 |  |  | 336.714 |  | 336.727 |  |  |  | 332.515 |  | 337.088 | 337.032 |  |  | 336.380 |  | 336.983 |  | 332.515 |  | 337.088 |
| ④ |  | 332.952 |  | 334.716 |  | 336.687 |  |  | 337.087 |  | 337.498 |  |  |  | 333.418 |  | 336.987 | 337.494 |  |  | 336.389 |  | 337.489 |  | 332.952 |  | 337.498 |
| ⑤ |  | 333.436 |  | 335.140 |  | 337.014 |  |  | 336.652 |  | 337.502 |  |  |  | 333.668 |  | 336.426 | 336.818 |  |  | 337.266 |  | 337.019 |  | 333.436 |  | 337.502 |
| ⑥ |  | 334.565 |  | 335.871 |  | 336.119 |  |  | 336.629 |  | 336.457 |  |  |  | 334.915 |  | 336.513 | 336.389 |  |  | 335.488 |  | 335.304 |  | 334.565 |  | 336.629 |
| ⑦ |  | 333.103 |  | 334.685 |  | 336.306 |  |  | 337.170 |  | 337.188 |  |  |  | 333.307 |  | 335.152 | 337.162 |  |  | 337.017 |  | 336.940 |  | 333.103 |  | 337.188 |
| ⑧ |  | 335.416 |  | 335.062 |  | 335.751 |  |  | 335.498 |  | 335.065 |  |  |  | 334.799 |  | 336.240 | 336.041 |  |  | 336.023 |  | 335.162 |  | 334.799 |  | 336.240 |
| ⑨ |  | 332.738 |  | 334.574 |  | 336.211 |  |  | 336.632 |  | 336.921 |  |  |  | 332.971 |  | 337.109 | 336.944 |  |  | 336.260 |  | 336.799 |  | 332.738 |  | 337.109 |
| ⑩ |  | 334.367 |  | 334.963 |  | 335.769 |  |  | 335.826 |  | 336.377 |  |  |  | 334.719 |  | 335.967 | 335.704 |  |  | 335.207 |  | 334.589 |  | 334.367 |  | 336.377 |
| Tminj |  | 332.119 |  | 334.020 |  | 335.751 |  |  | 335.498 |  | 335.065 |  |  |  | 332.515 |  | 335.152 | 335.704 |  |  | 335.207 |  | 334.589 |  |  |  |  |
| Tmaxj |  | 335.416 |  | 335.871 |  | 337.014 |  |  | 337.170 |  | 337.502 |  |  |  | 334.915 |  | 337.109 | 337.494 |  |  | 337.266 |  | 337.489 |  |  |  |  |
| Tmin |  |  |  | 332.119℃ |  |  | Tmax |  |  |  |  |  | 337.502℃ |  |  |  | 灭菌开始时间/s |  |  |  | 0 |  | 灭菌结束时间/s |  |  |  | 360 |
| 灭菌温度下偏差/℃ |  |  |  |  |  |  |  | 2.119 |  |  |  |  |  |  |  |  | U/℃ (k = 2) |  |  |  |  |  | 1.5℃ |  |  |  |  |
| 灭菌温度上偏差/℃ |  |  |  |  |  |  |  | 7.502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭菌温度波动度/℃ |  |  |  |  |  |  |  | 4.698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5℃ |  |  |  |  |
| 灭菌温度均匀性/℃ |  |  |  |  |  |  |  | 2.163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5℃ |  |  |  |  |
| 灭菌维持时间/s |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：罗树坤核验员：刘海斌校准日期：20250821

附件2

药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机试验

| 委托单位 |  |  |  | 楚天科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校设备 | 设备名称 |  |  | 隧道式灭菌干燥机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格/型号 |  |  |  | KSZ620/75B |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  | 楚天科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 10103 |  |  |  |
|  | 外观及功能 |  |  | 外观结构完好，功能正常、运行稳定，标识清晰完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用规格 |  |  |  | (2~100)mL抗生素玻璃灭菌 |  |  |  |
| 测量标准 | 标准器名称 |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  | 溯源机构 |  |  |  | 有效期至 |  |
|  | 温湿度检测校准系统 |  |  |  | 43660049 |  |  |  |  |  | (0~420)℃ |  |  |  | U = 0.07℃,k=2 |  |  |  |  |  |  | 湖南省计量院 |  |  |  | 2026.7.27 |  |
|  | 电子秒表 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | (0~1)h |  |  |  | MPE：0.1s/h |  |  |  |  |  |  | 湖南省计量院 |  |  |  | 2026.7.03 |  |
| 校准依据 |  |  | 本起草规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  | 温度： 19.2 ℃； 湿度： 61 %RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭菌设定温度/℃ |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 灭菌设定时间/min |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 采样时间间隔/s |  |  |  |  |  | 30 |
| 次数 编号 |  | 标准器实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | Timin |  | Timax |
| ① |  | 329.196 |  | 331.107 |  | 332.95 |  |  |  | 333.373 |  |  | 333.802 |  |  | 333.916 | 333.833 |  | 333.505 |  | 333.300 |  | 333.194 |  | 329.196 |  | 333.916 |
| ② |  | 329.525 |  | 331.438 |  | 333.282 |  |  |  | 333.706 |  |  | 334.136 |  |  | 333.949 | 333.866 |  | 333.838 |  | 333.633 |  | 333.527 |  | 329.525 |  | 334.136 |
| ③ |  | 329.889 |  | 331.200 |  | 333.422 |  |  |  | 333.463 |  |  | 333.443 |  |  | 334.276 | 333.92 |  | 334.171 |  | 333.711 |  | 334.103 |  | 329.889 |  | 334.276 |
| ④ |  | 332.478 |  | 333.456 |  | 333.507 |  |  |  | 333.614 |  |  | 334.121 |  |  | 334.06 | 334.203 |  | 334.318 |  | 332.93 |  | 332.823 |  | 332.478 |  | 334.318 |
| ⑤ |  | 332.722 |  | 334.425 |  | 334.113 |  |  |  | 333.745 |  |  | 333.934 |  |  | 334.126 | 334.389 |  | 334.196 |  | 333.722 |  | 332.764 |  | 332.722 |  | 334.425 |
| ⑥ |  | 329.913 |  | 332.275 |  | 334.072 |  |  |  | 333.954 |  |  | 334.515 |  |  | 334.141 | 333.424 |  | 334.269 |  | 334.121 |  | 333.775 |  | 329.913 |  | 334.515 |
| ⑦ |  | 329.982 |  | 331.901 |  | 333.508 |  |  |  | 333.544 |  |  | 333.891 |  |  | 334.161 | 334.094 |  | 334.643 |  | 333.954 |  | 334.587 |  | 329.982 |  | 334.643 |
| ⑧ |  | 330.048 |  | 331.448 |  | 333.389 |  |  |  | 334.110 |  |  | 334.422 |  |  | 333.904 | 333.027 |  | 334.149 |  | 333.844 |  | 333.691 |  | 330.048 |  | 334.422 |
| ⑨ |  | 329.734 |  | 331.191 |  | 333.05 |  |  |  | 333.549 |  |  | 334.06 |  |  | 334.373 | 334.169 |  | 333.622 |  | 333.996 |  | 333.832 |  | 329.734 |  | 334.373 |
| ⑩ |  | 332.302 |  | 332.019 |  | 332.749 |  |  |  | 332.437 |  |  | 332.106 |  |  | 331.762 | 334.114 |  | 333.563 |  | 332.837 |  | 332.578 |  | 331.762 |  | 334.114 |
| Tminj |  | 329.013 |  | 331.107 |  | 332.749 |  |  |  | 332.437 |  |  | 332.106 |  |  | 331.762 | 333.027 |  | 333.505 |  | 332.837 |  | 332.578 |  |  |  |  |
| Tmaxj |  | 332.722 |  | 334.425 |  | 334.113 |  |  |  | 334.11 |  |  | 334.795 |  |  | 334.423 | 334.389 |  | 334.743 |  | 334.121 |  | 334.587 |  |  |  |  |
| Tmin |  |  |  | 329.196℃ |  |  |  | Tmax |  |  |  |  |  | 334.643℃ |  |  | 灭菌开始时间/s |  |  |  | 0 |  | 灭菌结束时间/s |  |  |  | 330 |
| 灭菌温度下偏差/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.804 |  |  |  |  |  |  |  | U/℃ (k = 2) |  |  |  |  |  | 1.5℃ |  |  |  |  |
| 灭菌温度上偏差/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭菌温度波动度/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5℃ |  |  |  |  |
| 灭菌温度均匀性/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5℃ |  |  |  |  |
| 灭菌维持时间/s |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：罗树坤核验员：刘海斌校准日期：20250819

附件3

药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机试验

| 委托单位 |  |  |  | 楚天科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校设备 | 设备名称 |  |  | 隧道式灭菌干燥机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格/型号 |  |  |  | KSZ620/43-EA |  |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  | 楚天科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 21011 |  |  |  |
|  | 外观及功能 |  |  | 外观结构完好，功能正常、运行稳定，标识清晰完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用规格 |  |  |  | (5~100)mL口服液玻璃灭菌 |  |  |  |
| 测量标准 | 标准器名称 |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  | 溯源机构 |  |  |  | 有效期至 |  |
|  | 温湿度检测校准系统 |  |  |  | 43660049 |  |  |  |  |  | (0~420)℃ |  |  |  | U = 0.07℃,k=2 |  |  |  |  |  |  | 湖南省计量院 |  |  |  | 2026.7.27 |  |
|  | 电子秒表 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | (0~1)h |  |  |  | MPE：0.1s/h |  |  |  |  |  |  | 湖南省计量院 |  |  |  | 2026.7.03 |  |
| 校准依据 |  |  | 本起草规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  | 温度： 19.6℃； 湿度： 60 %RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭菌设定温度/℃ |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  | 灭菌设定时间/min |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 采样时间间隔/s |  |  |  |  |  | 20 |
| 次数 编号 |  | 标准器实测温度值/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | Timin |  | Timax |
| ① |  | 332.703 |  | 332.804 |  | 332.444 |  |  |  | 332.282 |  |  | 332.533 |  |  | 332.777 | 333.808 |  | 333.277 |  | 332.654 |  | 332.059 |  | 332.059 |  | 333.808 |
| ② |  | 331.203 |  | 332.001 |  | 332.844 |  |  |  | 333.267 |  |  | 333.602 |  |  | 333.916 | 333.833 |  | 333.399 |  | 333.194 |  | 333.088 |  | 331.203 |  | 333.916 |
| ③ |  | 332.470 |  | 332.434 |  | 333.518 |  |  |  | 333.141 |  |  | 333.554 |  |  | 333.692 | 333.888 |  | 333.059 |  | 332.292 |  | 332.079 |  | 332.079 |  | 333.888 |
| ④ |  | 331.419 |  | 331.332 |  | 333.177 |  |  |  | 333.600 |  |  | 333.535 |  |  | 333.949 | 333.866 |  | 333.732 |  | 333.527 |  | 333.421 |  | 331.332 |  | 333.949 |
| ⑤ |  | 331.302 |  | 331.378 |  | 333.429 |  |  |  | 333.988 |  |  | 333.697 |  |  | 333.771 | 333.989 |  | 333.637 |  | 333.838 |  | 333.670 |  | 331.302 |  | 333.989 |
| ⑥ |  | 331.212 |  | 331.237 |  | 333.133 |  |  |  | 333.949 |  |  | 333.864 |  |  | 333.968 | 333.641 |  | 333.809 |  | 333.512 |  | 333.325 |  | 331.212 |  | 333.968 |
| ⑦ |  | 331.288 |  | 331.664 |  | 333.466 |  |  |  | 333.914 |  |  | 333.828 |  |  | 333.984 | 331.621 |  | 333.989 |  | 333.894 |  | 333.859 |  | 331.288 |  | 333.989 |
| ⑧ |  | 331.344 |  | 331.455 |  | 333.012 |  |  |  | 333.561 |  |  | 333.658 |  |  | 333.641 | 333.862 |  | 333.796 |  | 333.241 |  | 333.423 |  | 331.344 |  | 333.862 |
| ⑨ |  | 331.269 |  | 331.421 |  | 333.644 |  |  |  | 333.387 |  |  | 333.325 |  |  | 333.709 | 333.814 |  | 333.597 |  | 333.134 |  | 333.027 |  | 331.269 |  | 333.814 |
| ⑩ |  | 331.489 |  | 331.851 |  | 332.765 |  |  |  | 333.059 |  |  | 333.365 |  |  | 333.069 | 333.468 |  | 331.954 |  | 332.413 |  | 331.782 |  | 331.489 |  | 333.468 |
| Tminj |  | 331.203 |  | 331.237 |  | 332.444 |  |  |  | 332.282 |  |  | 332.533 |  |  | 332.777 | 331.621 |  | 331.954 |  | 332.292 |  | 331.782 |  |  |  |  |
| Tmaxj |  | 332.703 |  | 332.804 |  | 333.644 |  |  |  | 333.988 |  |  | 333.864 |  |  | 333.984 | 333.989 |  | 333.989 |  | 333.894 |  | 333.859 |  |  |  |  |
| Tmin |  |  |  | 331.203℃ |  |  |  | Tmax |  |  |  |  |  | 333.989 ℃ |  |  | 灭菌开始时间/s |  |  |  | 0 |  | 灭菌结束时间/s |  |  |  | 500 |
| 灭菌温度下偏差/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.203 |  |  |  |  |  |  |  | U/℃ (k = 2) |  |  |  |  |  | 1.5℃ |  |  |  |  |
| 灭菌温度上偏差/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭菌温度波动度/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5℃ |  |  |  |  |
| 灭菌温度均匀性/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5℃ |  |  |  |  |
| 灭菌维持时间/s |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：罗树坤核验员：刘海斌校准日期：20250819

校准项目试验验证汇总如下：

1灭菌温度偏差

|  |  | 灭菌温度偏差结果汇总 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安瓿瓶灭菌 | 上偏差 | （5.873~8.254）℃ | 不超过±15℃ |
|  | 下偏差 | （0.902~2.214）℃ |  |
| 口服液玻璃瓶灭菌 | 上偏差 | （3.436~4.991）℃ | 不超过±5℃ |
|  | 下偏差 | （-1.578~1.355）℃ |  |
| 抗生素玻璃瓶灭菌 | 上偏差 | （4.192~6.708）℃ | 不超过±10℃ |
|  | 下偏差 | （-0.804~1.421）℃ |  |

2灭菌温度波动度

|  | 灭菌温度波动度结果汇总 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 安瓿瓶灭菌 | （3.720~4.880）℃ | ≤5℃ |
| 口服液玻璃瓶灭菌 | （1.450~2.996）℃ | ≤3℃ |
| 抗生素玻璃瓶灭菌 | （4.339~4.760）℃ | ≤5℃ |

3灭菌温度均匀性

|  | 灭菌温度均匀性结果汇总 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 安瓿瓶灭菌 | （1.969~3.118）℃ | ≤10℃ |
| 口服液玻璃瓶灭菌 | （1.650~3.569）℃ |  |
| 抗生素玻璃瓶灭菌 | （1.790~3.003）℃ |  |

4灭菌维持时间

|  | 灭菌设定时间 | 灭菌维持时间结果汇总 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安瓿瓶灭菌 | 5min | （330~360）s | 不小于 灭菌设定时间 |
| 口服液玻璃瓶灭菌 | 8min | （500~520）s |  |
| 抗生素玻璃瓶灭菌 | 5min | （330~360）s |  |

药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机试验结果汇总如附件4：

附件4-1

药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机(安瓿灭菌)试验结果汇总

| 序号 | 生产厂家 | 产品型号 | 灭菌设定温度/℃ | 灭菌温度偏差/℃ |  | 灭菌温度 波动度/℃ | 灭菌温度 均匀性/℃ | 灭菌维持时间/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下偏差 | 上偏差 |  |  |  |
| 1 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/75B | 330 | 1.360 | 6.145 | 4.785 | 2.748 | 360 |
| 2 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/43B | 330 | 1.450 | 8.254 | 4.823 | 3.118 | 360 |
| 3 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ420/20B | 330 | 1.278 | 5.873 | 4.269 | 1.969 | 330 |
| 4 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR620/43 | 320 | 0.902 | 6.854 | 4.803 | 2.125 | 360 |
| 5 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR620/43 | 330 | 1.428 | 6.979 | 4.880 | 2.481 | 360 |
| 6 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR620/43 | 330 | 2.119 | 7.502 | 4.776 | 2.026 | 360 |
| 7 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR620/43 | 330 | 2.214 | 7.621 | 4.797 | 2.008 | 360 |
| 8 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR620/60 | 330 | 2.091 | 6.969 | 4.545 | 2.066 | 330 |
| 9 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR920/86 | 330 | 2.080 | 6.854 | 3.720 | 2.079 | 330 |
| 10 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR920/100 | 330 | 1.310 | 7.254 | 4.113 | 2.424 | 330 |

附件4-2

药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机(口服液玻璃瓶灭菌)试验结果汇总

| 序号 | 生产厂家 | 产品型号 | 灭菌设定温度/℃ | 灭菌温度偏差/℃ |  | 灭菌温度 波动度/℃ | 灭菌温度 均匀性/℃ | 灭菌维持时间/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下偏差 | 上偏差 |  |  |  |
| 1 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/43-EA | 320 | 1.355 | 4.454 | 1.519 | 1.765 | 520 |
| 2 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/43-EA | 330 | -0.113 | 4.991 | 2.821 | 3.569 | 520 |
| 3 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/43-EA | 330 | 1.203 | 3.989 | 2.756 | 1.659 | 500 |
| 4 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/43-EA | 330 | 1.229 | 4.435 | 1.513 | 1.781 | 500 |
| 5 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/60B | 320 | -1.578 | 3.603 | 1.450 | 3.243 | 520 |
| 6 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/60B | 330 | 0.911 | 4.973 | 2.968 | 3.136 | 520 |
| 7 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR620/43 | 330 | 1.053 | 4.904 | 1.851 | 2.089 | 500 |
| 8 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR620/60 | 330 | 0.549 | 4.490 | 2.996 | 1.684 | 500 |
| 9 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR920/86 | 330 | 0.809 | 4.467 | 2.995 | 1.650 | 500 |
| 10 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR920/100 | 330 | -0.973 | 3.436 | 2.990 | 2.305 | 520 |

附件4-3

药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机(抗生素玻璃瓶灭菌)试验结果汇总

| 序号 | 生产厂家 | 产品型号 | 灭菌设定温度/℃ | 灭菌温度偏差/℃ |  | 灭菌温度 波动度/℃ | 灭菌温度 均匀性/℃ | 灭菌维持时间/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下偏差 | 上偏差 |  |  |  |
| 1 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/75B | 330 | -0.804 | 4.643 | 4.720 | 2.069 | 330 |
| 2 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/75B | 300 | -0.525 | 4.623 | 4.656 | 2.717 | 360 |
| 3 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/75B | 330 | -0.286 | 4.212 | 4.498 | 2.588 | 360 |
| 4 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ620/43B | 330 | -0.304 | 6.171 | 4.666 | 3.003 | 360 |
| 5 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ420/20B | 330 | -0.510 | 4.020 | 4.339 | 1.790 | 330 |
| 6 | 楚天科技股份有限公司 | KSZ920/100B | 330 | 1.421 | 6.708 | 4.640 | 2.291 | 360 |
| 7 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR620/43 | 330 | 0.325 | 4.921 | 4.460 | 1.974 | 330 |
| 8 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR620/60 | 330 | 0.144 | 4.973 | 4.386 | 2.044 | 330 |
| 9 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR920/86 | 330 | -0.417 | 4.192 | 4.609 | 2.100 | 360 |
| 10 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | ASMR920/100 | 330 | 0.116 | 5.994 | 4.760 | 2.295 | 360 |

干燥灭菌的杀菌热力强度FH（min），系参照基准温度T0 =170℃下的标准干燥灭菌时间得出。

以附件2（抗生素玻璃瓶灭菌）的试验数据为例，根据空载试验数据分析(计算每支探头的10次测量的温度平均值)，第⑩支探头附近为此隧道式灭菌干燥机冷点，验证其FH值是否满足要求。

FH计算：

计算公式如下：

FH=∑∆t×10(T1-T0)/Z

式中：

T1  ——实测温度；

T0  ——为灭菌保证温度170℃；

Z——温度变化升高的灭菌率，灭菌为20，除热原为54；

∆t ——灭菌时间，如每30s取一个数据，5min中计算FH值为10个数据，则∆t为0.5。

此次实验中灭菌时间为所有温度传感器的实测温度超过设定温度减灭菌温度偏差最大允许误差的绝对值即（330~10）℃，至某一支实测温度低于设定值减10℃。以干燥机冷点实测最低温度（331.762℃,采样时间间隔30s，5min中计算FH值为10个数据）作最保守的杀菌热力强度（Z=54）估量，以此温度验证，FH= 5142≥1365（合格标准为：FH ≥1365），符合要求。

以上述同样方法验证附件1（安瓿灭菌）以冷点实测最低温度（332.119℃,采样时间间隔30s，5min中计算FH值为10个数据）作最保守的杀菌热力强度（Z=54）估量, 以此温度验证，FH =4892≥1365（合格标准为：FH ≥1365），符合要求。

同样方法验证附件3（口服液玻璃瓶灭菌）以冷点实测最低温度（331.489℃，采样时间间隔20s，1min中计算FH值为3个数据）作最保守的杀菌热力强度（Z=54）估量, 以此温度验证，FH = 3261≥1365（合格标准为：FH ≥1365），符合要求。

试验结果：

参照本规范中的校准方法，通过对市场上主流药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机进行试验，并通过干燥灭菌的杀菌热力强度计算对试验进行了验证；实验结果表明，本规范能够较好的评价药用玻璃瓶隧道式灭菌干燥机性能，本规范规定的校准项目和试验方法具有可操作性，计量特性指标科学合理，适用于现场校准工作。