《液压式盘卷秤校准规范》试验报告

1 目的

选取有代表性的液压式盘卷秤进行试验，验证所制定的《液压式盘卷秤校准规范》的科学性、合理性和可行性。

2 验证方法

在制定规范过程中，起草小组做了大量的试验，为规范的制定积累了充足的试验数据和经验，为验证其科学性、合理性和可行性，选取具有代表性的使用单位（湖南华菱湘潭钢铁有限公司）、选取市场占有率较高的生产企业（北京首昌衡器有限公司和余姚太平洋称重工程有限公司），依据制定的校准规范逐条进行试验，并依据规范附录所提供的校准记录格式出具记录（见附录）。

3 试验数据分析

（1）对规范中第5条计量特性、第6条校准条件进行了逐条检查，通过检查认为，规范所规定的计量特性要求能够涵盖液压式盘卷秤的技术要求，校准条件内容完整、充分，且容易满足。

（2）按照规范要求对计量特性进行了逐项校准，通过计量特性校准认为，规范所规定的校准方法完整、充分，能够保证对秤的各项计量性能的校准。通过校准后，能够实现对秤的计量数据有效溯源，规范中第7条规定的校准方法严谨可靠，且充分考虑了被检秤的特性，具有较强的可操作性。

4 试验验证结论

经验证，本规范所规定的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法能够符合液压式盘卷秤的校准要求，各项要求充分、合理，校准方法严谨、可行，规范具备了科学性、合理性和可行性，能够对液压式盘卷秤有效溯源。

附录 液压式盘卷秤原始记录1

证书编号：

| 委托单位 | / |  |  | 生产厂家 | 北京大和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 中准确度等级 | 最大秤量 | 3 t | 最小秤量 | 20 kg |
| 型号/规格 | HCS-3t | 出厂编号 | 1220CW0001 | 分度值 | 1 kg |
| 校准依据 | JJF（湘）XXX-2025《液压式盘卷秤校准规范》 |  |  |  |  |
| 温度 | 35℃ | 湿度 | 60% | 校准地点 | 一高线 轧钢车间 |
| 校准人员 | / |  | 核验人员 | / |  |
| 校准日期 | 2025年7月22日 |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准器 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 准确度等级 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砝码组 01-04 | M1等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码组 01-31 | M12等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码 1306 1307 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |
|  | 砝码 2811-2820 2811-2820 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |

校准前检查

一、外观检查 承载器无变形、活动自如，承载器限位间隙适中，秤体螺栓紧固，显示仪表无损坏。

二、电气信号检查 信号输出符合说明书要求，数值显示稳定。

三、液压升降装置检查 系统联动状态正常、无卡顿、漏油现象。

校准项目

| 零点误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷△L |  |  |  | 误差E0 |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |
| 示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L | 示值 ↓I↑ |  |  | 附加载荷 ↓△L↑ |  | 误差 ↓E↑ |  |  | 修正误差 ↓Ec↑ |  |  | 测量不确定度 U（k=2） |
| 20 | 20 | 20 |  | 0.4 | 0.8 | 0.1 |  | -0.3 | 0.1 | -0.3 |  | 0.12 |
| 500 | 500 | 500 |  | 0.7 | 0.9 | -0.2 |  | -0.4 | -0.2 | -0.4 |  | 0.12 |
| 1500 | 1500 | 1500 |  | 0.6 | 0.6 | -0.1 |  | -0.1 | -0.1 | -0.1 |  | 0.17 |
| 2000 | 2000 | 2000 |  | 0.5 | 0.8 | 0 |  | -0.3 | 0 | -0.3 |  | 0.20 |
| 3000 | 3000 | / |  | 1.2 | / | -0.7 |  | / | -0.7 | / |  | 0.28 |
| 重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 重复性 ER |
| 1 | 1500 |  |  | 1500 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  | 0.1 |
| 2 |  |  |  | 1500 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1500 |  | 0.4 |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 偏载 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 修正误差 Ec |
| 始端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 末端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  | -0.1 |
| 载荷在不同行程的示值变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷（kg） | 行程 |  |  |  |  | 示值（kg） |  |  |  |  |  | 示值变化（kg） |
| 1500 | 零位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 中间位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 称重位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |

附录 液压式盘卷秤原始记录2

证书编号：

| 委托单位 | / |  |  | 生产厂家 |  | 北京首昌衡器有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 中准确度等级 | 最大秤量 | 2 t | 最小秤量 |  | 20 kg |  |
| 型号/规格 | HCS-2t | 出厂编号 | 090W0006 | 分度值 |  | 1 kg |  |
| 校准依据 | JJF（湘） XXX-2025《液压式盘卷秤校准规范》 |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | 8℃ | 湿度 | 60% |  | 校准地点 |  | 高二线 |
| 校准人员 | / |  | 核验人员 |  | / |  |  |
| 校准日期 | 2025年1月7日 |  |  |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准器 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 准确度等级 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砝码组 01-04 | M1等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码组 01-31 | M12等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码 2811-2820 2811-2820 | M1等级 | TJM202406-00007 | 2025-06-11 |

校准前检查

一、外观检查 承载器无严重变形、活动自如，承载器限位间隙适中，秤体螺栓紧固，显示仪表无损坏。

二、电气信号检查 信号输出正常，数值显示稳定。

三、液压升降装置检查 系统联动状态正常，无卡顿、漏油现象。

校准项目

| 零点误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷△L |  |  |  | 误差E0 |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |
| 示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L | 示值 ↓I↑ |  |  | 附加载荷 ↓△L↑ |  | 误差 ↓E↑ |  |  | 修正误差 ↓Ec↑ |  |  | 测量不确定度 U（k=2） |
| 20 | 20 | 20 |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0.24 |
| 500 | 500 | 500 |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.24 |
| 1000 | 1000 | 1000 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.28 |
| 1500 | 1500 | 1500 |  | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.30 |
| 2000 | 2000 | / |  | 0.3 | / | 0.2 |  | / | 0.2 | / |  | 0.36 |
| 重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 重复性 ER20 |
| 1 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 2 |  |  |  | 1000 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1000 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 偏载 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 修正误差 Ec |
| 始端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 末端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 载荷在不同行程的示值变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷（kg） | 行程 |  |  |  |  | 示值（kg） |  |  |  |  |  | 示值变化（kg） |
| 1000 | 零位 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 中间位 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 称重位 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |

附录 液压式盘卷秤原始记录3

证书编号：

| 委托单位 | / |  |  | 生产厂家 | 北京首昌衡器有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 中准确度等级 | 最大秤量 | 3 t | 最小秤量 | 20 kg |
| 型号/规格 | SCS-3 | 出厂编号 | 20240301 | 分度值 | 1 kg |
| 校准依据 | JJF（湘） XXX-2025《液压式盘卷秤校准规范》 |  |  |  |  |
| 温度 | 32℃ | 湿度 | 62% | 校准地点 | 三高线成品车间 |
| 校准人员 | / |  | 核验人员 | / |  |
| 校准日期 | 2025年7月9日 |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准器 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 准确度等级 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砝码组 01-04 | M1等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码组 01-31 | M12等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码 1306 1307 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |
|  | 砝码 2811-2820 2811-2820 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |

校准前检查

一、外观检查 承载器无变形，承载器限位间隙适中，秤体螺栓紧固，显示仪表无损坏。

二、电气信号检查 信号输出符合说明书要求，数值显示稳定。

三、液压升降装置检查 系统联动状态正常，无卡顿、漏油现象。

校准项目

| 零点误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷△L |  |  |  | 误差E0 |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |
| 示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L | 示值 ↓I↑ |  |  | 附加载荷 ↓△L↑ |  | 误差 ↓E↑ |  |  | 修正误差 ↓Ec↑ |  |  | 测量不确定度 U（k=2） |
| 20 | 20 | 20 |  | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 0.24 |
| 500 | 500 | 500 |  | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.1 |  | 0.24 |
| 1500 | 1500 | 1500 |  | 0.6 | 0.8 | -0.1 |  | -0.3 | -0.1 | -0.3 |  | 0.30 |
| 2000 | 2000 | 2000 |  | 0.8 | 0.5 | -0.3 |  | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.36 |
| 3000 | 3000 | / |  | 1.0 | / | -0.5 |  | / | -0.5 | / |  | 0.46 |
| 重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 重复性 ER |
| 1 | 1500 |  |  | 1500 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  | 0.2 |
| 2 |  |  |  | 1500 |  | 0.8 |  |  | -0.3 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1500 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  |  |
| 偏载 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 修正误差 Ec |
| 始端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.7 |  |  | -0.2 |  |  | -0.2 |
| 末端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 载荷在不同行程的示值变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷（kg） | 行程 |  |  |  |  | 示值（kg） |  |  |  |  |  | 示值变化（kg） |
| 1500 | 零位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 中间位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 称重位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |

附录 液压式盘卷秤原始记录4

证书编号：

| 委托单位 | / |  |  | 生产厂家 |  | 北京首昌衡器有限公司 公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 中准确度等级 | 最大秤量 | 3 t | 最小秤量 |  | 20 kg |  |
| 型号/规格 | HCS-3t | 出厂编号 | 0706-002 | 分度值 |  | 1 kg |  |
| 校准依据 | JJF（湘） XXX-2025《液压式盘卷秤校准规范》 |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | 32℃ | 湿度 | 61% |  | 校准地点 |  | 三线成品车间 |
| 校准人员 | / |  | 核验人员 |  | / |  |  |
| 校准日期 | 2025年7月7日 |  |  |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准器 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 准确度等级 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砝码组 01-04 | M1等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码组 01-31 | M12等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码 1306 1307 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |
|  | 砝码 2811-2820 2811-2820 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |

校准前检查

一、外观检查 承载器无严重变形、活动自如，承载器限位间隙适中，秤体螺栓紧固，传感器上下球碗轴心线垂直一致，显示仪表无损坏。

二、电气信号检查 零点信号输出符合说明书要求，数值显示稳定。

三、液压升降装置检查 系统联动状态正常，无卡顿、漏油现象。

校准项目

| 零点误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷△L |  |  |  | 误差E0 |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | -0.1 |  |
| 示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L | 示值 ↓I↑ |  |  | 附加载荷 ↓△L↑ |  | 误差 ↓E↑ |  |  | 修正误差 ↓Ec↑ |  |  | 测量不确定度 U（k=2） |
| 20 | 20 | 20 |  | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.36 |
| 500 | 500 | 500 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.36 |
| 1500 | 1500 | 1500 |  | 0.8 | 0.8 | -0.3 |  | -0.3 | -0.2 | -0.2 |  | 0.38 |
| 2000 | 2000 | 2000 |  | 0.7 | 0.6 | -0.2 |  | -0.1 | -0.1 | 0 |  | 0.40 |
| 3000 | 3000 | / |  | 1.2 | / | -0.7 |  | / | -0.6 | / |  | 0.44 |
| 重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 重复性 ER |
| 1 | 1500 |  |  | 1500 |  | 0.8 |  |  | -0.3 |  |  | 0.3 |
| 2 |  |  |  | 1500 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1500 |  | 0.8 |  |  | -0.3 |  |  |  |
| 偏载 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 修正误差 Ec |
| 始端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.7 |  |  | -0.2 |  |  | -0.1 |
| 末端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  | 0 |
| 载荷在不同行程的示值变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷（kg） | 行程 |  |  |  |  | 示值（kg） |  |  |  |  |  | 示值变化（kg） |
| 1500 | 零位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 中间位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 称重位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |

附录 液压式盘卷秤原始记录5

证书编号：

| 委托单位 | / |  |  | 生产厂家 | 余姚太平洋称重工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 中准确度等级 | 最大秤量 | 3 t | 最小秤量 | 20 kg |
| 型号/规格 | SCS-3t | 出厂编号 | 20230902 | 分度值 | 1 kg |
| 校准依据 | JJF （湘）XXX-2025《液压式盘卷秤校准规范》 |  |  |  |  |
| 温度 | 34℃ | 湿度 | 65% | 校准地点 | 新精品高线 |
| 校准人员 | / |  | 核验人员 | / |  |
| 校准日期 | 2025年7月11日 |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准器 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 准确度等级 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砝码组 01-31 | M12等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码 1306 1307 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |
|  | 砝码 2811-2820 2811-2820 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |

校准前检查

一、外观检查 承载器无严重变形，承载器限位间隙适中，秤体螺栓紧固，显示仪表无损坏。

二、电气信号检查 零点信号输出、激励电压输出符合说明书要求，数值显示稳定。

三、液压升降装置检查 系统联动状态正常，无卡顿、漏油现象。

校准项目

| 零点误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷△L |  |  |  | 误差E0 |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |
| 示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L | 示值 ↓I↑ |  |  | 附加载荷 ↓△L↑ |  | 误差 ↓E↑ |  |  | 修正误差 ↓Ec↑ |  |  | 测量不确定度 U（k=2） |
| 20 | 20 | 20 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0.12 |
| 500 | 500 | 500 |  | 0.6 | 0.6 | -0.1 |  | -0.1 | -0.1 | -0.1 |  | 0.12 |
| 1500 | 1500 | 1500 |  | 0.6 | 0.8 | -0.1 |  | -0.3 | -0.1 | -0.3 |  | 0.17 |
| 2000 | 2000 | 2000 |  | 0.8 | 0.8 | -0.3 |  | -0.3 | -0.3 | -0.3 |  | 0.20 |
| 3000 | 3000 | / |  | 1.0 | / | -0.5 |  | / | -0.5 | / |  | 0.28 |
| 重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 重复性 ER |
| 1 | 1500 |  |  | 1500 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  | 0.1 |
| 2 |  |  |  | 1500 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1500 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  |  |
| 偏载 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 修正误差 Ec |
| 始端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.5 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |
| 末端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  | -0.1 |
| 载荷在不同行程的示值变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷（kg） | 行程 |  |  |  |  | 示值（kg） |  |  |  |  |  | 示值变化（kg） |
| 1500 | 零位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 中间位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 称重位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |

附录 液压式盘卷秤原始记录6

证书编号：

| 委托单位 | / |  |  | 生产厂家 | 余姚太平洋称重工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 中准确度等级 | 最大秤量 | 3 t | 最小秤量 | 20 kg |
| 型号/规格 | HCS-3t | 出厂编号 | 20230901 | 分度值 | 1 kg |
| 校准依据 | JJF（湘） XXX-2025《液压式盘卷秤校准规范》 |  |  |  |  |
| 温度 | 36℃ | 湿度 | 51% | 校准地点 | 新精品高线 |
| 校准人员 | / |  | 核验人员 | / |  |
| 校准日期 | 2025年8月12日 |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准器 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 准确度等级 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砝码组 01-04 | M1等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码组 01-31 | M12等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码 1306 1307 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |
|  | 砝码 2811-2820 2811-2820 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |

校准前检查

一、外观检查 承载器无严重变形，承载器限位间隙适中，秤体螺栓紧固，传感器上下球碗轴心线垂直一致，显示仪表无损坏。

二、电气信号检查 零点信号输出、激励电压输出符合说明书要求，数值显示稳定。

三、液压升降装置检查 系统联动状态正常，无卡顿、漏油现象。

校准项目

| 零点误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷△L |  |  |  | 误差E0 |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |
| 示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L | 示值 ↓I↑ |  |  | 附加载荷 ↓△L↑ |  | 误差 ↓E↑ |  |  | 修正误差 ↓Ec↑ |  |  | 测量不确定度 U（k=2） |
| 20 | 20 | 20 |  | 0.7 | 0.6 | -0.2 |  | -0.1 | -0.2 | -0.1 |  | 0.36 |
| 500 | 500 | 500 |  | 0.8 | 0.6 | -0.3 |  | -0.1 | -0.3 | -0.1 |  | 0.38 |
| 1500 | 1500 | 1500 |  | 0.5 | 0.8 | 0 |  | -0.3 | 0 | -0.3 |  | 0.46 |
| 2000 | 2000 | 2000 |  | 0.9 | 0.7 | -0.4 |  | -0.2 | -0.4 | -0.2 |  | 0.50 |
| 3000 | 3000 | / |  | 0.8 | / | -0.3 |  | / | -0.3 | / |  | 0.66 |
| 重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 重复性 ER |
| 1 | 1500 |  |  | 1500 |  | 0.8 |  |  | -0.3 |  |  | 0.3 |
| 2 |  |  |  | 1500 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1500 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 偏载 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 修正误差 Ec |
| 始端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 末端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  | -0.1 |
| 载荷在不同行程的示值变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷（kg） | 行程 |  |  |  |  | 示值（kg） |  |  |  |  |  | 示值变化（kg） |
| 1500 | 零位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 中间位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 称重位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |

附录 液压式盘卷秤原始记录7

证书编号：

| 委托单位 | / |  |  | 生产厂家 | 北京首昌衡器有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 中准确度等级 | 最大秤量 | 4 t | 最小秤量 | 40 kg |
| 型号/规格 | HCS-4t | 出厂编号 | 20250501 | 分度值 | 2 kg |
| 校准依据 | JJF（湘） XXX-2025《液压式盘卷秤校准规范》 |  |  |  |  |
| 温度 | 26℃ | 湿度 | 55% | 校准地点 | 首昌衡器厂房内 |
| 校准人员 | / |  | 核验人员 | / |  |
| 校准日期 | 2025年5月12日 |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准器 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 准确度等级 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砝码 01-75 | M1等级 | LXZF25-00176 | 2026-04-15 |
|  | 砝码 01-14 | M2等级 | FM2025-00013 | 2026-04-16 |
|  | 砝码 001-013 1307 | M2等级 | FM2025-00013 | 2026-04-16 |
|  | 砝码组36709 | M2等级 | FM2025-00010 | 2026-04-16 |

校准前检查

一、外观检查 承载器无严重变形、活动自如，承载器限位间隙适中，秤体螺栓紧固，显示仪表无损坏。

二、电气信号检查 零点信号输出、激励电压输出符合说明书要求，数值显示稳定。

三、液压升降装置检查 系统联动状态正常，无卡顿、漏油现象。

校准项目

| 零点误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷△L |  |  |  | 误差E0 |  |
| 20 |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
| 示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L | 示值 ↓I↑ |  |  | 附加载荷 ↓△L↑ |  | 误差 ↓E↑ |  |  | 修正误差 ↓Ec↑ |  |  | 测量不确定度 U（k=2） |
| 40 | 40 | 40 |  | 0.8 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.24 |
| 1000 | 1000 | 1000 |  | 0.8 | 0.8 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.26 |
| 2000 | 2000 | 2000 |  | 1 | 0.8 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0.30 |
| 3000 | 3000 | 3000 |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.34 |
| 4000 | 4000 | / |  | 0.8 | / | 0.2 |  | / | 0.2 | / |  | 0.42 |
| 重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 重复性 ER |
| 1 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0.8 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 2 |  |  |  | 2000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 2000 |  | 0.8 |  |  | 0.2 |  |  |  |
| 偏载 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 修正误差 Ec |
| 始端 | 2000 |  |  | 2000 |  | 0.8 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 末端 | 2000 |  |  | 2000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 载荷在不同行程的示值变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷（kg） | 行程 |  |  |  |  | 示值（kg） |  |  |  |  |  | 示值变化（kg） |
| 2000 | 零位 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 中间位 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 称重位 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |

附录 液压式盘卷秤原始记录8

证书编号：

| 委托单位 | / |  |  | 生产厂家 | 北京首昌衡器有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 中准确度等级 | 最大秤量 | 3 t | 最小秤量 | 20 kg |
| 型号/规格 | SCS-3t | 出厂编号 | 20250901 | 分度值 | 1 kg |
| 校准依据 | JJF（湘） XXX-2025《液压式盘卷秤校准规范》 |  |  |  |  |
| 温度 | 21℃ | 湿度 | 50% | 校准地点 | 首昌衡器厂房内 |
| 校准人员 | / |  | 核验人员 | / |  |
| 校准日期 | 2025年9月9日 |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准器 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 准确度等级 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砝码 01-75 | M1等级 | LXZF25-00176 | 2026-04-15 |
|  | 砝码 01-14 | M2等级 | FM2025-00013 | 2026-04-16 |
|  | 砝码 001-013 1307 | M2等级 | FM2025-00013 | 2026-04-16 |
|  | 砝码组36709 | M2等级 | FM2025-00010 | 2026-04-16 |

校准前检查

一、外观检查 承载器无严重变形、活动自如，承载器限位间隙适中，秤体螺栓紧固，传感器上下球碗轴心线垂直一致，显示仪表无损坏。

二、电气信号检查 零点信号输出、激励电压输出符合说明书要求，数值显示稳定。

三、液压升降装置检查 系统联动状态正常，无卡顿、漏油现象。

校准项目

| 零点误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷△L |  |  |  | 误差E0 |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |
| 示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L | 示值 ↓I↑ |  |  | 附加载荷 ↓△L↑ |  | 误差 ↓E↑ |  |  | 修正误差 ↓Ec↑ |  |  | 测量不确定度 U（k=2） |
| 20 | 20 | 20 |  | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.1 |  | 0.36 |
| 500 | 500 | 500 |  | 0.6 | 0.5 | -0.1 |  | 0 | -0.1 | 0 |  | 0.38 |
| 1500 | 1500 | 1500 |  | 0.6 | 0.8 | -0.1 |  | -0.3 | -0.1 | -0.3 |  | 0.40 |
| 2000 | 2000 | 2000 |  | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.1 |  | 0.40 |
| 3000 | 3000 | / |  | 0.8 | / | -0.3 |  | / | -0.3 | / |  | 0.44 |
| 重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 重复性 ER |
| 1 | 1500 |  |  | 1500 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0.3 |
| 2 |  |  |  | 1500 |  | 0.8 |  |  | -0.3 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1500 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 偏载 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 修正误差 Ec |
| 始端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  | -0.1 |
| 末端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 载荷在不同行程的示值变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷（kg） | 行程 |  |  |  |  | 示值（kg） |  |  |  |  |  | 示值变化（kg） |
| 1000 | 零位 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 中间位 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 称重位 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |

附录 液压式盘卷秤原始记录9

证书编号：

| 委托单位 | / |  |  | 生产厂家 | 余姚太平洋称重工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 中准确度等级 | 最大秤量 | 3 t | 最小秤量 | 20 kg |
| 型号/规格 | SCS-3t | 出厂编号 | 2500102 | 分度值 | 1 kg |
| 校准依据 | JJF（湘） XXX-2025《液压式盘卷秤校准规范》 |  |  |  |  |
| 温度 | 33℃ | 湿度 | 60% | 校准地点 | 厂内 |
| 校准人员 | / |  | 核验人员 | / |  |
| 校准日期 | 2025年8月13日 |  |  |  |  |

校准用计量器具信息

| 计量标准器 | 名称 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 准确度等级 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砝码组 01-04 | M1等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码组 01-31 | M12等级 | 2024120505402008 | 2025-11-14 |
|  | 砝码 1306 1307 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |
|  | 砝码 2811-2820 2811-2820 | M1等级 | TJM202506-00008 | 2026-06-11 |

校准前检查

一、外观检查 承载器无严重变形、活动自如，承载器限位间隙适中，秤体螺栓紧固，显示仪表无损坏。

二、电气信号检查 信号输出符合说明书要求，数值显示稳定。

三、液压升降装置检查 系统联动状态正常，无卡顿、漏油现象。

校准项目

| 零点误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷L |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷△L |  |  |  | 误差E0 |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |
| 示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L | 示值 ↓I↑ |  |  | 附加载荷 ↓△L↑ |  | 误差 ↓E↑ |  |  | 修正误差 ↓Ec↑ |  |  | 测量不确定度 U（k=2） |
| 20 | 20 | 20 |  | 0.5 | 0.6 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.1 |  | 0.36 |
| 500 | 500 | 500 |  | 0.6 | 0.5 | -0.1 |  | 0 | -0.1 | 0 |  | 0.36 |
| 1500 | 1500 | 1500 |  | 0.8 | 0.5 | -0.3 |  | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.38 |
| 2000 | 2000 | 2000 |  | 0.5 | 0.8 | 0 |  | -0.3 | 0 | -0.3 |  | 0.40 |
| 3000 | 3000 | / |  | 1.0 | / | -0.5 |  | / | -0.5 | / |  | 0.44 |
| 重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 重复性 ER |
| 1 | 1500 |  |  | 1500 |  | 0.8 |  |  | -0.3 |  |  | 0.3 |
| 2 |  |  |  | 1500 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1500 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 偏载 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷 L |  |  | 示值 I |  | 附加载荷 △L |  |  | 误差 E |  |  | 修正误差 Ec |
| 始端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  | -0.1 |
| 末端 | 1000 |  |  | 1000 |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 载荷在不同行程的示值变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷（kg） | 行程 |  |  |  |  | 示值（kg） |  |  |  |  |  | 示值变化（kg） |
| 1500 | 零位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 中间位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 称重位 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |