液压式盘卷秤测量结果不确定度评定报告

1测量方法

1.1测量依据：JJF××××-202×《液压式盘卷秤校准规范》。

1.2测量标准：M1等级标准砝码。

1.3被测对象：以最大量程为3 t、实际分度值d为1 kg的液压式盘卷秤为校准对象，进行测量不确定度评定。

1.4 环境条件：环境温度：30℃；相对湿度：65%RH。

1.5测量过程：按照本规范的要求和步骤，在规定的环境条件下，在承载器上直接加卸砝码或固定载荷接近最大值，测定各校准点称量的示值误差。

1.6称量点选取：选取试验载荷为3000 kg称量点进行评定。

2  测量模型

2.1  建模

根据《液压式盘卷秤校准规范》中的要求和称量方法，建立测量模型：

E=P-L=I+0.5d-ΔL-L（1）

式中：

E——称量化整前误差；

P——称量化整前的示值；

I——秤的示值；

ΔL——附加砝码质量；

L——载荷质量；

d——秤的实际分度值。

当液压式盘卷秤具备扩展指示装置时，公式（1）可直接简化为：

E=I-L（2）

2.2  灵敏系数

I的灵敏系数：c1=∂E∂I=1（3）
   L的灵敏系数：c2=∂E∂L=-1（4）

3  测量不确定度的来源

3.1  测量不确定度的来源有：

- 重复性引入的标准不确定度；

b) 分辨力引入的标准不确定度；

c) 标准砝码引入的标准不确定度；

d) 偏载引入的标准不确定度。

4  测量不确定度的评定

4.1  重复性引入的不确定度分量u1

重复性引入的不确定度分量采用A类不确定度的评定方法，由极差法确定：

u1=RC（5）

式中：

R——极差；

C——极差系数。

在重复性条件下，依据本规范选用Max/2=1500 kg砝码对盘卷秤重复独立测量n=3次，读取数据（单位kg）分别为：1500.0、1500.2、1500.0。极差R = 1500.2-1500.0 = 0.2 kg，极差系数，被测量估计值的标准不确定度：

u1=RC=0.21.69≈0.12(kg)

4.2  分辨力引入的不确定度分量u2

示值的分辨力引入的不确定度分量，符合均匀分布，取k=3，因此u2由公式（6）确定：

u2=0.1d23=0.029d（6）

示例中液压式盘卷秤的分度值d=1 kg，因此：

u2=0.1d23=0.1×123=0.029（kg）

当计算得到的重复性引入的不确定度分量大于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，此时重复性中已经包含分辨力对测得值的影响，故不再考虑分辨力所引入的不确定度分量。当重复性引入的不确定度分量小于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，应当用分辨力引入的不确定度分量代替重复性分量。

因重复性测量已包含分辨力引入的不确定度成分，因此仅考虑重复性测量引入的不确定度。即：

u1≈0.12（kg）

4.3  由标准砝码引入的不确定度分量u3

由于标准砝码质量的实际值和标称值存在误差，采用B类不确定度评定方法进行评定，对于砝码采用均匀分布处理，取k=3，砝码引入的不确定度分量u3由公式（7）确定：

u3=MPE3（7）

每个砝码组合的质量值强相关，相关系数为1，因此由砝码质量引入的测量不确定度分量u3由公式（8）确定：

u3=i=1nMPE/3（8）

依据规范选用满足Max=3000 kg规格的M1等级砝码做标准不确定度分量u3评定，根据JJG99-2022《砝码》，3000 kg规格的M1等级砝码最大允许误差为±0.15 kg，因此标准不确定度分量为：

u3=MPE3=0.153≈0.087 kg

4.4  偏载引入的不确定度分量u4

同一载荷在不同位置示值偏差与载荷值成比例，假设为均匀分布，其引入的标准不确定度u4由公式（9）确定：

u4=IDL/(LeI23)（9）

式中：

I——被校准点的示值；

DL——同一载荷在不同位置示值最大值与最小值之差；

LeI——同一载荷在不同示值位置测试试验载荷标准值。

测得偏载数据见表1。

表1偏载测试数据

单位：kg

| 位置 | 载荷L | 示值I | 附加砝码△L | 误差E | 修正误差Ec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | *10 | 10 | 0.5 | * 0.0 | / |
| 始端 | 1000 | 1000 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 末端 | 1000 | 1000 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |

取偏载实验时测得最大修正误差0.2 kg，则：

u4=IDL/(LeI23)=0.2×3000/1000×2×3≈0.17kg
4.5  合成标准不确定度

合成标准不确定度由公式（10）、（11）确定。

当重复性引入的不确定度分量大于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时：

ucE=u12+u32+u42（10）

当重复性引入的不确定度分量小于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时：

ucE=u22+u32+u42（11）

通过上述分析和估算，可将不确定来源按其类型、数值、灵敏度系数、概率分布、包含因子及标准不确定度等进行汇总, 见表2。

表2 标准不确定度汇总一览表

| 标准不确定分量u(xi) | 不确定度来源 | 类型 | 标准不确定度公式 | 标准不确定度（kg） | Ci | ¦Ci¦•u(xi)（kg） | 估计概率分布 | 包含因子k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性 | A | u1=RC | 0.12 | +1 | 0.12 | 正态 | 2 |
| u3 | 标准砝码 | B | u3=MPE3 | 0.087 | -1 | 0.087 | 均匀 | 3 |
| u4 | 偏载 | B | u4=IDL/(LeI23) | 0.17 | +1 | 0.17 | 均匀 | 3 |

则：合成标准不确定度：

uc(E)=u12+u32+u42

=0.122+0.0872+0.172≈0.23kg

4.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度由公式（12）确定：

U=kuc=2uc（12）

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U = kuc= 2×0.23 kg = 0.46 kg