JJF（湘）XX -2025

[image: image1.wmf]2

min

max

p

p

p

-

=

D


湖南省地方计量技术规范

   JJF（湘）XX－2025

导管耐负压测试仪校准规范

Calibration Specification of Negative Pressure Resistance Tester of Tube
（征求意见稿）

2025-xx-xx发布         　　　            2026-xx-xx实施

湖南省市场监督管理局发 布
	导管耐负压测试仪校准规范
Calibration Specification of Negative Pressure Resistance Tester of Tube
	


归  口 单 位：湖南省市场监督管理局
主要起草单位：湖南省计量检测研究院
参加起草单位：常德市计量测试检定所
              永州市计量测试检定所
本规范委托湖南省计量检测研究院负责解释
本规范主要起草人：
曾  麟   （湖南省计量检测研究院）
郭  询   （湖南省计量检测研究院）
邹  轶   （湖南省计量检测研究院）
王思思   （湖南省计量检测研究院）
参加起草人：
侯亚平   （湖南省计量检测研究院）
张莉丽   （常德市计量测试检定所）
付文超   （湖南省计量检测研究院）
易平安   （永州市计量测试检定所）
　　 
目
录
引言………………………………………………………………………………（Ⅱ）

范围 …………………………………………………………………………（1）
引用文件………………………………………………………………………（1）
术语和计量单位………………………………………………………………（1）
4  概述……………………………………………………………………………（1）
5  计量特性  ……………………………………………………………………（1）
6  校准条件   ……………………………………………………………………（2）
6.1 环境条件   …………………………………………………………………（2）

6.2 工作介质   …………………………………………………………………（2）

6.3 测量标准及其他设备  ………………………………………………………（2）
7
校准项目和校准方法  ………………………………………………………（2）
7.1 外观检查   …………………………………………………………………（2）
7.2 零位漂移   …………………………………………………………………（3）

7.3 压力示值误差   ……………………………………………………………（3）

7.4 压力回程误差   ……………………………………………………………（3）

7.5 压力控制稳定性   …………………………………………………………（3）

7.6 时间测量误差   ……………………………………………………………（4）

8 校准结果表达 …………………………………………………………………（4）
9 复校时间间隔 …………………………………………………………………（5）
附录A 导管耐负压测试仪校准原始记录格式 …………………………………（6）
附录B 校准证书内页格式 ………………………………………………………（7）
附录C
导管耐负压测试仪压力示值误差测量不确定度评定实例  …………（8）
引    言
本规范按照JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》为基础性系列规范进行制定。
本规范主要参考JJG 875-2019《数字压力计检定规程》、JJG 1107-2015 《自动标准压力发生器检定规程》、YY/T 0267-2025《血液净化体外循环系统　血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器及血液浓缩器用体外循环血路/液路》、YY/T 1730-2020《一次性使用血液透析导管》编制而成。
本规范为首次发布。
导管耐负压测试仪校准规范
1 范围
本规范适用于压力测量下限小于等于-93.3kPa的导管耐负压测试仪校准。

2 引用文件

本规范引用以下文件：

JJG 875-2019 数字压力计

JJG 1107-2015 自动标准压力发生器
YY/T 0267-2025血液净化体外循环系统　血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器及血液浓缩器用体外循环血路/液路

YY/T 1730-2020 一次性使用血液透析导管 
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位
3.1  术语
3.1.1  导管耐负压测试仪  negative pressure resistance tester of tube
一种通过负压测试来检测血液透析用导管泄漏情况的专用设备。

3.1.2  控制稳定性  control stability
测试仪的输出负压在一定时间内保持在有限边界区域的能力。

[来源：JJG 1107-2015，3.1.2]
3.2  计量单位
导管耐负压测试仪使用的法定计量单位为Pa（帕斯卡），或是它的十进倍数单位：hPa、kPa。
4 概述

导管耐负压测试仪（以下简称“测试仪”）是一种通过负压测试来检测血液透析用导管泄漏情况的专用设备。测试时，将待测试的导管连接到测试仪器的测试接口上，然后启动测试仪内置的负压发生装置产生目标压力并保持一定时间，内置压力传感器监测压力并在测试仪信号采集终端显示实时压力值。测试过程中，如果导管存在泄漏，大量气体将进入测试系统中，目标压力无法稳定，测试系统压力上升超过目标压力阈值范围，测试结果不合格。如果导管不泄漏，则测试仪的压力维持在设定值阈值附近，测试结果合格。
5 计量特性
5.1  零位漂移
测试仪1h内的零位漂移一般不超过最大允许误差绝对值的1/2。

5.2  压力示值误差
测试仪的压力示值误差一般不超过最大允许误差。

5.3  压力回程误差
测试仪的压力回程误差一般不超过最大允许误差绝对值。

5.4  控制稳定性
测试仪在-93.3kPa进行10min耐压试验，其控制稳定性一般不超过最大允许误差绝对值。

5.5  时间示值误差
测试仪在-93.3kPa进行10min耐压试验，其时间示值误差一般不超过±1s。

注：上述计量特性不做合格与否的判定。
6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1环境温度：（20±5）℃；

6.1.2环境湿度：≤75%RH；
6.1.3大气压：（80~106）kPa；
6.1.4测试仪须在规定的环境条件下放置2h以上方可校准。

6.2 工作介质

工作介质一般为洁净、干燥的空气。
6.3  测量标准及其他设备

6.3.1压力示值以及控制功能测量标准一般选用0.05级及以上数字压力计，且周期稳定性合格，其测量范围应不小于测试仪的测量范围，最大允许误差绝对值应不大于测试仪最大允许误差绝对值的1/3，分辨力不小于测试仪分辨力的1/10；宜使用具备峰峰值记录功能的数字压力计。
6.3.2时间测量标准一般选用电子秒表，MPE：±0.5s/d。
6.3.3 大气压监测：数字式气压计，测量范围覆盖（81~106）kPa，MPE：±0.2kPa。
7 校准项目和校准方法

7.1 外观检查
测试仪应在铭牌上或明显位置处标明产品名称、型号、测量范围、最大允许误差、制造单位（商标）、出厂编号等信息；测试仪的数字显示应笔画齐全，不应出现缺笔画的现象；测试仪的结构及接（插）件应完好牢固，开关、按钮等功能键不应有影响使用的故障。
7.2 零位漂移
按照测试仪说明书的要求预热和预压后，在大气压力下，测试仪有调零功能的可将初始值调到零，每隔15 min记录一次显示值直到1h。各显示值与初始值的最大差值为测试仪零位漂移。

7.3压力示值误差

将测试仪与压力标准器相连接，校准点不少于5点，所选取的校准点应较均匀分布在测量范围内，其中必测点为-93.3kPa，如当地大气压过低导致测试仪无法满足要求，则应校准至测试仪当前负压能力上限。

校准前先做1次预压（从零位抽真空至测量下限，然后通大气），校准时控制测试仪从零点开始均匀缓慢地施加负压至第一个校准点，待压力稳定后读取标准器和测试仪的示值，测试仪示值与标准器示值之差即为该点的示值误差；如此依次在所选取的校准点进行校准直至测量下限，然后再逐点进行升压校准直至零点；降压和升压时应平稳，避免有冲击和过压现象，共进行1个循环的校准，每个校准点可以得到2次读数的示值误差，取其中绝对值最大者作为该校准点的示值误差。

7.4压力回程误差

回程误差的校准与示值误差校准同时进行，取同一校准点校准时的降压、升压示值之差的绝对值作为该校准点的回程误差。

7.5压力控制稳定性

将测试仪与测量标准相连接，选择-93.3kPa作为校准点（如当地大气压过低导致测试仪无法满足要求，则选择测试仪当前负压能力上限为校准点），可根据客户实际需求另外增加校准点；启动测试仪控制功能待压力输出值稳定后，读取测量标准10min的示值并记录最大值与最小值，二者之差的1/2为压力控制稳定性，按公式(1)计算：

	
	
[image: image16.png]



	(1)


式中：Δp——压力控制稳定性，kPa；


[image: image2.wmf]max

p

 ——10min内测量标准的示值最大值，kPa；


[image: image3.wmf]min

p

——10min内测量标准的示值最小值，kPa。

7.6 时间示值误差

与压力控制稳定性参数同时进行，测试仪进入10min压力控制稳定性校准程序后，立即启动电子秒表开始计时，待完成压力控制稳定性时结束计时，记录秒表实测时间，秒表读数与600s的差值，即为时间示值误差。
8 校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应包括以下信息：

a) 标题: “校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点；

d) 校准证书编号、页码及总页数的标识；

e) 客户名称；

f) 被校仪器的制造单位、名称、型号及编号；

g) 校准单位校准专用章；

h) 校准日期；

i)校准所依据的技术规范名称及代号；

j) 本次校准所用主要测量设备名称、型号、准确度等级或不确定度或最大允许误差、仪器编号、证书编号及有效期；

k) 校准时的环境温度、相对湿度；

l) 校准结果及其测量不确定度；

m) 对校准规范偏离的说明（若有）；

n) 复校时间间隔的建议；

o) “校准证书”的校准人、核验人、批准人签名及签发日期；

p) 校准结果仅对被校仪器本次测量有效的声明；

q) 未经实验室书面批准，部分复制证书或报告无效的声明。

9 复校时间间隔 

由于复校时间间隔的长短是由测试仪的使用情况、使用者、测试仪本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为1年。


附录A
导管耐负压测试仪校准原始记录（推荐样式）
委托单位：                              样品名称：
生产厂家：                型号规格：               出厂编号：
校准依据：                校准环境：    温度  ℃；湿度  ％RH；大气压： 

校准地点：                               最大允许误差：
	所使用的标准器名称
	型号规格
	编  号
	技术特征

	
	
	
	

	
	
	
	


外观检查：(符合要求；(不符合要求，情况说明：               

零位漂移：

	时间/min
	
	
	
	
	

	示值/kPa
	
	
	
	
	


压力示值校准：                                    计量单位：kPa
	标准器示值
	测试仪示值
	示值误差
	测量不确定度U，k=2
	回程误差

	降压
	升压
	降压
	升压
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


压力控制稳定性：                                  计量单位：kPa
	校准点
	10min内标准器示值
	压力控制稳定性

	
	最小值
	最大值
	

	
	
	
	


5.时间示值误差校准：                                  计量单位：s
	时间校准点
	标准器示值
	示值误差
	测量不确定度U，k=2

	600
	
	
	


校准人员：              核验人员：                 校准日期：

附录B
                     校准证书内页参考格式
1.外观检查：
2.零位漂移：
3.压力示值校准：                                    计量单位：kPa
	标准器示值
	测试仪示值
	示值误差
	测量不确定度U，k=2
	回程误差

	降压
	升压
	降压
	升压
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.压力控制稳定性：

5.时间测量误差：

附录C
导管耐负压测试仪压力示值误差测量不确定度评定实例
C.1（测量方法）概述
以测量范围（-95～0）kPa、分辨力0.1kPa、最大允许误差±0.5kPa的导管耐负压测试仪（以下简称测试验仪）为例，选用测量范围（-100～0）kPa、0.05级数字压力计为测量标准，采用直接比较法进行校准。校准环境温度（20±5）℃，相对湿度不大于80%。

在测量范围内选取5个校准点，从零开始平稳抽真空至各校准点，待压力稳定后分别读取标准器的压力值和测试仪示值，然后增加压力至各校准点，完成1次循环测量。测试仪压力示值与标准器压力示值之差为测试仪的示值误差。
C.2数学（测量）模型：

压力指示仪示值误差数学模型为：


[image: image4.wmf]P

P

P

i

-

=

D


式中：
[image: image5.wmf]P

D

—压力测试仪示值误差；


[image: image6.wmf]i

P

—测试仪示值；


[image: image7.wmf]P

—压力标准器示值。

C.3 方差及灵敏系数

由数学模型可计算得到灵敏系数为：
Pi的灵敏系数：
[image: image8.wmf]1

1

=

¶

D

¶

=

i

P

P

c


P的灵敏系数：
[image: image9.wmf]1

2

-

=

¶

D

¶

=

P

P

c


C.4 不确定度来源
测试仪重复性和分辨力中较大者引入的标准不确定度u1
标准器数字压力计引入的不确定度u2
标准器数字压力计和测试仪感压面高度差引入的标准不确定度u3
C.5 标准不确定度评定

由于测试仪各校准点需考量的标准不确定度大小几乎一致，因此只需要评典型压力点-93.3kPa的不确定度便可。
C.5.1 测试仪重复性和分辨力中较大者引入的测量不确定度分量u1。

重复性引入的标准不确定度分量计算用 A类评定方法，在-93.3kPa的压力测量点，重复测量10次，其标准偏差s=0.09kPa；分辨力为0.1kPa，则分辨力引入的不确定度分量为：0.1kPa×0.29=0.029kPa，其值小于重复性引入的标准不确定度分量，因此：

[image: image10.wmf]kPa

09

.

0

1

=

=

s

u


C.5.2 计量标准器引入的不确定度分量u2。

采用B类评定方法，标准器数字压力计测量范围为（-100~0）kPa，准确度等级为0.05级，则标准器的最大允许误差为±0.05kPa。属均匀分布，取
[image: image11.wmf]3

=

k

，则：


[image: image12.wmf]kPa

03

.

0

3

05

.

0

1

»

=

u


C.5.3 标准器数字压力计和测试仪感压面高度差引入的标准不确定度u3。

在校准过程中，标准器和测试仪的高度差一般不超过10cm，由于使用气体校准，且压力不大，气柱高度差引入的误差很小，可以忽略，因此可以认为：

[image: image13.wmf]0

3

=

u


C.6 合成标准不确定评定

因各不确定度分量之间互不相关，则合成标准不确定为：

[image: image14.wmf]kPa

1

.

0

03

.

0

09

.

0

2

2

2

3

2

2

2

1

=

+

=

+

+

=

u

u

u

u

c


C.7扩展不确定度的评定
取包含因子k=2，则扩展不确定度
[image: image15.wmf]kPa

2

.

0

2

=

=

c

u

U

。

C.8 报告测量不确定度

导管耐负压测试仪的压力示值误差测量扩展不确定度为：U= 0.2kPa，k=2。




JJF（湘）××—2025









_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

