《矿物棉密度测定仪校准规范》

不确定度评定报告

《矿物棉密度测定仪校准规范》编写组

2025年10月

矿物棉密度测定仪外筒内径测量不确定度评定示例

1   概述

1.1  测量环境：

温度23.0℃；相对湿度62%。

1.2  测量标准器：

游标卡尺（0~300）mm；

1.3  被测对象：

矿物棉密度测定仪 型号规格：GBT5480-8.8。

1.4  测量过程:

将矿物棉密度测定仪放置在平板上，用游标卡尺直接测量外筒内径。

2   矿物棉密度测定仪外筒内径测量不确定度评定

2.1 测量模型

外筒内径测量的测量模型

# D=Di

# 式中：

# D–外筒内径值，mm；

# Di–外筒内径三次测量的平均值，mm；

# Di–外筒内径第i次测量值，mm（i=1,2,3）；

2.2 方差和灵敏系数

依据            uc2y=∂f∂xi2u2(xi)

有              uc2D=c2Diu2（Di）

式中            cDi=∂f∂Di=1

故              uc2D=u2（Di）

2.3  标准不确定度的评定

2.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1

对外筒内径进行3次测量，取3次测量的平均值作为计算结果，用极差法计算实验标准偏差，标准不确定度u1及数据如下：

单位：mm

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 均值 | u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外筒内径 | 149.88 | 149.81 | 149.74 | 149.81 | 0.048 |

2.3.2 游标卡尺分辨率引入的标准不确定度分量u2

游标卡尺的分辨率为0.01mm，半宽为0.005mm，假设其引入的误差服从均匀分布，则有：

u2=∆3= 0.0029mm

示值重复性和仪器分辨率引入的标准不确定度分量，两者取其中较大者。

2.3.3 游标卡尺示值误差引入的标准不确定度分量u3

游标卡尺的示值误差为±0.04mm，假设服从均匀分布，则：

u3=0.043=0.023 mm

2.4 合成标准不确定度

2.4.1 标准不确定度分量汇总见下表

| 标准不确定度分量u（xi） |  | 不确定度来源 | 标准不确定度值 u（xi） | ci=∂f∂xi | ci.u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Di) | u1 | 示值重复性 | 0.048mm | 1 | 0.048mm |
|  | u3 | 游标卡尺示值误差 | 0.023mm | 1 | 0.023mm |

2.4.2 合成标准不确定度uc的计算

ucDi=0.0482+0.0232

=0.051mm

2.4.3 扩展不确定度U

取k=2，则扩展不确定度U为：

U=0.051×2=0.11mm

矿物棉密度测定仪内筒质量测量不确定度评定示例

1   概述

1.1  测量环境：

温度23.0℃；相对湿度62%。

1.2  测量标准器：

电子秤 Max：30kg， e=d=10g， 准确度等级 。

1.3  被测对象：

矿物棉密度测定仪 型号规格：GBT5480-8.8 。

1.4  测量过程:

将矿物棉密度测定仪的内筒质量放在电子秤上，等稳定后读取数值。

2   矿物棉密度测定仪内筒质量测量不确定度评定

2.1. 测量模型

内筒质量测量的测量模型

# m=mi

# 式中：

# m–内筒质量值，kg；

# mi–内筒质量3次测量的平均值，kg；

# mi–内筒质量第i次测量值，kg（i=1,2,3）；

2.2  方差和灵敏系数

依据            uc2y=∂f∂xi2u2(xi)

有              uc2m=c2miu2（mi）

式中            cmi=∂f∂mi=1

故              uc2m=u2（mi）

2.3  标准不确定度的评定

2.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1

对内筒质量进行3次测量，取3次测量的平均值作为计算结果，用极差法计算实验标准偏差，标准不确定度u1及数据如下：

单位：kg

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 均值 | u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外筒内径 | 8.790 | 8.790 | 8.790 | 8.790 | 0.000 |

2.3.2 电子秤分辨率引入的标准不确定度分量u2

电子秤的分辨率为0.01kg，半宽为0.005kg，假设其引入的误差服从均匀分布，则有：

u2=∆3=0.0029kg

示值重复性和仪器分辨率引入的标准不确定度分量，两者取其中较大者。

2.3.3 电子秤示值误差引入的标准不确定度分量u3

本电子秤在20kg以内的最大允许误差为：±0.01kg，假设服从均匀分布，则：

u3=0.013=0.0058 kg

2.4 合成标准不确定度

| 标准不确定度分量u（xi） |  | 不确定度来源 | 标准不确定度值u（xi） | ci=∂f∂xi | ci.u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(mi) | u1 | 示值重复性 | 0.0029kg | 1 | 0.0029kg |
|  | u3 | 电子秤示值误差 | 0.0058kg | 1 | 0.0058kg |

2.4.1 标准不确定度分量汇总见下表

2.4.2 合成标准不确定度uc的计算

ucDi=0.00292+0.00582

=0.0065kg

2.4.3 扩展不确定度U

取k=2，则扩展不确定度U为：

U=0.0065×2=0.013kg