| 湖 南 省 地 方 计 量 技 术 规 范 |  |
| --- | --- |
| JJF（湘）XX-2025 |  |
| 矿物棉密度测定仪校准规范 |  |
| Calibration Specification for Mineral Wool Density Testers |  |

（征求意见稿）

、

| XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省市 场监督管 理 局 | 发 |  | 布 |  |

JJF（湘）XX-2025 矿物棉密度测定仪校准规范 Calibration Specification for Mineral Wool Density Tester

归口单位：湖南省市场监督管理局

主要起草单位：张家界市质量计量检验检测中心

湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心

湖南南方检测认证有限公司

本规范委托张家界市质量计量检验检测中心负责解释

本规范主要起草人：

昌  海（张家界市质量计量检验检测中心）

田  云（湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心）

张  举（湖南南方检测认证有限公司）

参加起草人：

滕树轩（湘西土家族苗族自治州质量检验及计量检定中心）

王  涯（张家界市质量计量检验检测中心）

陈立风（张家界市质量计量检验检测中心）

龚竹琼（张家界市质量计量检验检测中心）

秦成岗（张家界市质量计量检验检测中心）

目录

引言	( II )

1 范围	( 1 )

2 引用文件	( 1 )

3概述	 ( 1 )

4计量特性	........................ ( 2 )

4.1 外观及装配配合	............................ ............................................................................ ( 2 )

4.2尺寸	( 2 )

4.3 质量	( 2 )

5校准条件	 ( 2 )

5.1 环境条件	 ( 2 )

5.2计量标准器及配套设备	 ( 3 )

6校准项目和校准方法	 ( 3 )

6.1 校准项目	 ( 3 )

6.2 校准方法	( 3 )

7校准结果的表达	 ( 4 )

7.1校准原始记录	( 4 )

7.2校准证书	( 4 )

8复校时间间隔	 ( 5 )

附录A矿物棉密度测定仪校准原始记录	( 6 )

附录B校准证书内页格式	( 7 )

附录C.1矿物棉密度测定仪外筒内径测量不确定度评定示例	 ( 8 )

附录C.2矿物棉密度测定仪内筒质量测量不确定度评定示例	( 10 )

# 引  言

JJF 1001–2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071–2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1–2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订工作的基础性系列计量技术法规。

本规范为首次发布。

矿物棉密度测定仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于矿物棉密度测定仪的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 5480–2017矿物棉及其制品试验方法

JJG（交通）190–2023 压碎值指标测定仪检定规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3概述

矿物棉密度测定仪又称体积密度测量桶，用来测量原棉或粒状棉的体积密度，评价矿物棉原棉和粒状棉物理性能指标。

矿物棉密度测定仪主要由外筒和内筒组成，内、外筒用相同的金属材料制成，其结构示意图如图1所示。

外筒                              内筒

D–外筒内径  H–外筒内高  d–内筒外径  h–内筒高度

图1  矿物棉密度测定仪结构示意图

测量的原理为：称取100g原棉，均匀放入测量筒的外筒内，然后将内筒轻轻放入外筒中，5分钟后，再测量内筒高出外筒的高度差Δh，带入公式（1）计算，从而得到原棉的密度。

ρ=5.66×103Δh（1）

式中：

ρ     —原棉或粒状棉的体积密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

5.66×103—试样质量除以测量外筒内底面积所得的常数，单位为克每平方米（g/m2）；

Δh      —试样厚度，单位为毫米（mm）。

# 4计量特性

4.1外观及装配配合

矿物棉密度测定仪内、外筒表面应无残损、锈蚀、砂眼和变形等影响其计量特性的缺陷；上下拉动，内筒在外筒中应能够上下自由移动。

4.2  尺寸

矿物棉密度测定仪尺寸标称值见表1。

单位：mm

| 名称 |  | 标称值 |
| --- | --- | --- |
| 内筒 | 外径 | 149 |
|  | 高度 | 150 |
| 外筒 | 内径 | 150 |
|  | 内高 | 150 |

表1 矿物棉密度测定仪尺寸标称值

4.3  质量

内筒质量 8.8kg，最大允许误差（MPE）：±0.1kg。

# 5校准条件

5.1  环境条件

5.1.1 环境温度：（16~28）℃；

5.1.2 相对湿度：30%~80%；

5.1.3 校准应在无明显振动环境下进行。

5.2  计量标准器及配套设备

计量标准器及配套设备见表2。

| 序号 | 校准项目 |  | 计量标准器及配套设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内筒 | 外径 | 计量标准器： 1、游标卡尺：测量范围（0~300）mm，分度值不大于0.02mm，最大允许误差：±0.04mm； 2、深度卡尺：测量范围（0~300）mm，分度值不大于0.02mm，最大允许误差：±0.04 mm。 配套设备： 平板：尺寸不小于200mm×200mm，准确度等级不低于1级。 |
| 2 |  | 高度 |  |
| 3 | 外筒 | 内径 |  |
| 4 |  | 内高 |  |
| 5 | 内筒质量 |  | 电子秤：Max：30kg，e=d=10 g，。 |

注：也可选用满足范围和误差要求的其他测量标准进行。

表2 计量标准器及配套设备

# 6  校准项目及校准方法

6.1  校准项目见表3

| 序号 | 项目名称 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及装配配合 | 6.2.1 |
| 2 | 内筒外径 | 6.2.2 |
| 3 | 内筒高度 | 6.2.3 |
| 4 | 外筒内径 | 6.2.4 |
| 5 | 外筒内高 | 6.2.5 |
| 6 | 内筒质量 | 6.2.6 |

表3  校准项目一览表

6.2   校准方法

6.2.1  外观及装配配合检查

# 目测外观应完好，外筒内壁和内筒外壁无影响测量的机械损伤。将内筒置入空外筒后，内、外筒筒口端面不应有目视可见的高度差。

# 6.2.2 内筒外径

# 将内筒按圆周均分三等分，并在筒外缘等高度处标记，将内筒放置于平板上。用游标卡尺测量前，先闭合量爪，确认主尺与游标零刻度线对齐。分别测量3个标记点的直径，取3个直径测量值的平均值作为测量结果。

# 6.2.3  内筒高度

# 将内筒按圆周均分三等分，并在筒口外缘标记，将内筒放置于平板上。用深度卡尺测量前，先闭合量爪，确认主尺与游标零刻度线对齐。分别测量3个标记点的高度，取3个高度测量值的平均值作为测量结果。

# 6.2.4  外筒内径

# 将外筒按圆周均分三等分，并在筒口外缘标记，将内筒放置于平板上。测量前，先闭合量爪，确认主尺与游标零刻度线对齐。分别测量3个标记点的直径，取3个直径测量值的平均值作为测量结果。

# 6.2.5  外筒内高

# 将外筒按圆周均分三等分，并在筒口外缘标记，将外筒放置于平板上。测量前，先闭合量爪，确认主尺与游标零刻度线对齐。分别测量3个标记点的深度，取3个深度测量值的平均值作为测量结果。

# 6.2.6  内筒质量

# 用电子秤测量内筒质量，等稳定后读取电子秤上显示值即为内筒的质量，连续测量3次，取平均值作为测量结果。

# 7校准结果的表达

7.1 校准原始记录

见附录A。

7.2 校准证书

校准结果应在校准证书（报告）上反映，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a)  标题:“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

h)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

i)  校准环境的描述；

j)  校准结果及其测量不确定度的说明；

k)  校准证书和校准报告签发人的签名；

l)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

m)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准证书（报告）内页格式见附录B；

校准结果测量不确定度评定示例见附表C.1、C.2。

# 8  复校时间间隔

建议矿物棉密度测定仪的复校时间间隔不超过2年，使用单位也可以根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A 记录编号：

| 矿物棉密度测定仪校准原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  |  |
| 校准用标准器信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 标准器名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.外观及装配配合检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合要求 |  |  | 不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.尺寸校准 单位（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 内筒 |  | 外径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外筒 |  | 内径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.质量校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内筒质量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸校准结果扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  | U = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k= |  |  | 2 |
| 质量校准结果扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  | U = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k= |  |  | 2 |
| 校准人员： |  |  | 核验人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期： |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

| 校准证书内页格式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、外观及装配配合检查： | 符合要求 |  |  |
| 二、校准结果： |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 | 校准结果 | 校准结果不确定度U（k=2） |
| 1 | 内筒外径 |  |  |
| 2 | 内筒高度 |  |  |
| 3 | 外筒内径 |  |  |
| 4 | 外筒内高 |  |  |
| 5 | 内筒质量 |  |  |

附录 C.1

矿物棉密度测定仪外筒内径测量不确定度评定示例

1   概述

1.1  测量环境：

温度23.0℃；相对湿度62%。

1.2  测量标准器：

游标卡尺（0~300）mm；

1.3  被测对象：

矿物棉密度测定仪 型号规格：GBT5480-8.8。

1.4  测量过程:

将矿物棉密度测定仪放置在平板上，用游标卡尺直接测量外筒内径。

2   矿物棉密度测定仪外筒内径测量不确定度评定

2.1 测量模型

外筒内径测量的测量模型

# D=Di

# 式中：

# D–外筒内径值，mm；

# Di–外筒内径三次测量的平均值，mm；

# Di–外筒内径第i次测量值，mm（i=1,2,3）；

2.2 方差和灵敏系数

依据            uc2y=∂f∂xi2u2(xi)

有              uc2D=c2Diu2（Di）

式中            cDi=∂f∂Di=1

故              uc2D=u2（Di）

2.3  标准不确定度的评定

2.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1

对外筒内径进行3次测量，取3次测量的平均值作为计算结果，用极差法计算实验标准偏差，标准不确定度u1及数据如下：

单位：mm

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 均值 | u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外筒内径 | 149.88 | 149.81 | 149.74 | 149.81 | 0.048 |

2.3.2 游标卡尺分辨率引入的标准不确定度分量u2

游标卡尺的分辨率为0.01mm，半宽为0.005mm，假设其引入的误差服从均匀分布，则有：

u2=∆3= 0.0029mm

示值重复性和仪器分辨率引入的标准不确定度分量，两者取其中较大者。

2.3.3 游标卡尺示值误差引入的标准不确定度分量u3

游标卡尺的示值误差为±0.04mm，假设服从均匀分布，则：

u3=0.043=0.023 mm

2.4 合成标准不确定度

2.4.1 标准不确定度分量汇总见下表

| 标准不确定度分量u（xi） |  | 不确定度来源 | 标准不确定度值 u（xi） | ci=∂f∂xi | ci.u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(Di) | u1 | 示值重复性 | 0.048mm | 1 | 0.048mm |
|  | u3 | 游标卡尺示值误差 | 0.023mm | 1 | 0.023mm |

2.4.2 合成标准不确定度uc的计算

ucDi=0.0482+0.0232

=0.051mm

2.4.3 扩展不确定度U

取k=2，则扩展不确定度U为：

U=0.051×2=0.11mm

附录 C.2

矿物棉密度测定仪内筒质量测量不确定度评定示例

1   概述

1.1  测量环境：

温度23.0℃；相对湿度62%。

1.2  测量标准器：

电子秤 Max：30kg， e=d=10g， 准确度等级 。

1.3  被测对象：

矿物棉密度测定仪 型号规格：GBT5480-8.8 。

1.4  测量过程:

将矿物棉密度测定仪的内筒质量放在电子秤上，等稳定后读取数值。

2   矿物棉密度测定仪内筒质量测量不确定度评定

2.1. 测量模型

内筒质量测量的测量模型

# m=mi

# 式中：

# m–内筒质量值，kg；

# mi–内筒质量3次测量的平均值，kg；

# mi–内筒质量第i次测量值，kg（i=1,2,3）；

2.2  方差和灵敏系数

依据            uc2y=∂f∂xi2u2(xi)

有              uc2m=c2miu2（mi）

式中            cmi=∂f∂mi=1

故              uc2m=u2（mi）

2.3  标准不确定度的评定

2.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1

对内筒质量进行3次测量，取3次测量的平均值作为计算结果，用极差法计算实验标准偏差，标准不确定度u1及数据如下：

单位：kg

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 均值 | u1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外筒内径 | 8.790 | 8.790 | 8.790 | 8.790 | 0.000 |

2.3.2 电子秤分辨率引入的标准不确定度分量u2

电子秤的分辨率为0.01kg，半宽为0.005kg，假设其引入的误差服从均匀分布，则有：

u2=∆3=0.0029kg

示值重复性和仪器分辨率引入的标准不确定度分量，两者取其中较大者。

2.3.3 电子秤示值误差引入的标准不确定度分量u3

本电子秤在20kg以内的最大允许误差为：±0.01kg，假设服从均匀分布，则：

u3=0.013=0.0058 kg

2.4 合成标准不确定度

| 标准不确定度分量u（xi） |  | 不确定度来源 | 标准不确定度值u（xi） | ci=∂f∂xi | ci.u(xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(mi) | u1 | 示值重复性 | 0.0029kg | 1 | 0.0029kg |
|  | u3 | 电子秤示值误差 | 0.0058kg | 1 | 0.0058kg |

2.4.1 标准不确定度分量汇总见下表

2.4.2 合成标准不确定度uc的计算

ucDi=0.00292+0.00582

=0.0065kg

2.4.3 扩展不确定度U

取k=2，则扩展不确定度U为：

U=0.0065×2=0.013kg