《智能配平仪校准规范》

不确定度评定报告

《智能配平仪校准规范》起草组

2025年10月

1概述

1.1 测量环境

环境温度：21℃；

相对湿度：55%RH。

1.2测量标准

M1等级标准砝码。

1.3校准对象

智能配平仪，最大秤量Max=5000g，实际分度值d=1g。

1.4 测量过程

采用标准砝码直接加载的方式，对试验载荷5000g点进行不确定度评定。

2 数学（测量）模型

E=I-m

式中：E——配平仪示值误差

I——配平仪的示值

m——标准砝码约定质量值

3 影响量（输入量）的标准不确定度评定

3.1示值的标准不确定度评定u(I)

3.1.2 空载示值的化整误差引入的标准不确定度u(I0)

u(I)0= EMBED Equation.KSEE3 = EMBED Equation.KSEE3 =0.29g

3.1.3 加载示值的化整误差引入的标准不确定度u(Il)

u(I)l=

3.2.2 重复性引入的标准不确定度u(Ir)

在重复性条件下对配平仪进行6次连续测量，得到测量列为5000g，5000g，5001g，5000g，5000g，5000g，则

u(I)r=s(I)= EMBED Equation.KSEE3  EMBED Equation.KSEE3

3.2.3 偏载引入的标准不确定度u(Ie)

通过载荷在不同位置的测量值计算其化整前示值见表1:

表1 载荷在不同位置的测量值

| 载荷位置 | 中间 | 左下方 | 左上方 | 右上方 | 右下方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验载荷2000g | 2000g | 2001g | 2001g | 2000g | 2000g |
| 最大偏差 | ¦Ie¦max=1g |  |  |  |  |

据表，由偏载引入的标准不确定度为：

u(I)e= EMBED Equation.KSEE3  EMBED Equation.KSEE3

3.2.4 示值的标准不确定度

u(I)=

3.3标准砝码的标准不确定度u(m）

3.3.1 载荷mc为M1等级5000g砝码，该标准砝码的检定证书中给出了扩展不确定度U及包含因子k，故其标准不确定度为：

EMBED Equation.KSEE3 = EMBED Equation.KSEE3

3.3.2 载荷mc为M1等级5000g砝码，查JJG99-2022知标准砝码的最大允许误差为±0.25g，故其不稳定性引入的标准不确定度为：

3.3.3标准砝码的标准不确定度

3.3 标准不确定度汇总表见表2：

表2 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 |  | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.92g | 示值的标准不确定度u(I) | 空载示值的化整误差u(I0) | 0.29g |
|  |  | 加载示值的化整误差u(Il) | 0.29g |
|  |  | 重复性u(Ir) | 0.41g |
|  |  | 偏载u(Ie) | 0.72g |
| 0.05g | 标准砝码的标准不确定度u(m) | 砝码的标准不确定度u(mc) | 0.007g |
|  |  | 砝码的不稳定性引入的不确定度u(md) | 0.048g |

4示值误差的合成标准不确定度

因各不确定度分量彼此独立不相关，则合成标准不确定度为：

5示值误差的扩展不确定度评定

取包含因子k=2，由于配平仪实际分度值为1g，则5000g载荷点示值误差扩展不确定度为：

U(E)=kucE=2ucE= 2×0.92≈2g，k=2。

6 校准范围内不同测量点的测量不确定度

根据上述方法，对校准范围内的其它载荷点进行测量不确定度评定，如表3所示：

表3 不确定度汇总表

| 校准点 （试验载荷） | 0g | 20g | 500g | 2000g | 5000g | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载示值的化整误差u(I0) | 0.29g | 0.29g | 0.29g | 0.29g | 0.29g | C.4 |
| 加载示值的化整误差u(Il) | / | 0.29g | 0.29g | 0.29g | 0.29g | C.5 |
| 重复性u(Ir) | 0.41g | 0.41g | 0.41g | 0.41g | 0.41g | C.6 |
| 偏载u(Ie) | / | 0.001g | 0.01g | 0.07g | 0.72g | C.7 |
| 砝码的标准不确定度u(mc) | / | 0.0004g | 0.002g | 0.004g | 0.007g | C.9 |
| 砝码不稳定性引入的不确定度u(md) | / | 0.0005g | 0.005g | 0.024g | 0.048g | C.10 |
| 合成标准不确定度u(E） | 0.50g | 0.58g | 0.58g | 0.58g | 0.92g | C.2 |
| 扩展不确定度U（E）（k=2） | 1g | 2g | 2g | 2g | 2g | C.11 |