湖南省地方计量技术规范

JJF（湘）xx－2025

智能配平仪校准规范

Calibration Specification forAutomatic Balancing Instrument

（征求意见稿）

2025-xx-xx发布　　　2026-xx-xx实施

湖南省市场监督管理局发布

智能配平仪校准规范

JJF（湘）××—2025

Calibration Specification for

Automatic Balancing Instrument

归口单位：湖南省市场监督管理局

主要起草单位：湖南省计量检测研究院

衡阳市计量测试中心

参与起草单位：娄底市计量测试检定所

湖南赫西仪器装备有限公司

本规范委托湖南省计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

贺  华（湖南省计量检测研究院）

杨小红（衡阳市计量测试中心）

罗检民（湖南省计量检测研究院）

刘洹兵（衡阳市计量测试中心）

参加起草人：

吴振兴（湖南省计量检测研究院）

王小丽（娄底市计量测试检定所）

邓建美（湖南省计量检测研究院）

承  继（湖南赫西仪器装备有限公司）

目录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1术语	1

3.2 计量单位	1

4 概述	2

4.1 用途	2

4.2 结构	2

4.3 原理	2

5 计量特性	2

5.1 分度值	2

5.2示值误差	2

5.3 偏载误差	2

5.4 重复性	2

5.5 配平误差	2

6 校准条件	2

6.1环境条件	2

6.2 标准器	3

7 校准项目和校准方法	3

7.1 校准前的准备	3

7.2 校准项目	3

7.3 校准方法	3

8 校准结果表达	5

9 复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	7

附录C	8

附录D	11

# 引　　言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范在计量性能要求、校准项目和校准方法等方面主要参考了JJG 1036-2022《电子天平》、JJF 1847-2020《电子天平校准规范》、JJG 99-2022《砝码》等相关内容。

本规范为首次发布。

智能配平仪校准规范

1 范围

本规范适用于智能配平仪、智能自动配平仪或微电脑配平仪（以下简称配平仪）的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 99-2022《砝码》

JJG 1036-2022《电子天平》

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》

JJF1181-2007《衡器计量名词术语及定义》

JJF 1847-2020《电子天平校准规范》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1术语

3.1.1 智能配平仪（intelligent balancing instrument)：一种专用于离心前样品配平的精密计量设备。

3.1.2称量单元（weighing unit）：具备承载器和称重传感器的称量部件。

3.1.3最小秤量Min（minimum capacity）：一个规定的载荷值，小于该载荷值时称量结果可能产生过大的相对误差。

3.1.4 最大秤量Max（maximum capacity）：不计添加皮重时的最大称量能力。

3.1.5 分度值d（scale interval）：相邻两个示值之差。

3.1.6 示值误差E（error of indication）：配平仪示值I与载荷质量值m之间的差值。

3.1.7 配平误差（balancing error)：配平仪全部秤量单元的示值误差中最大值与最小值之差。

3.2 计量单位

配平仪使用的计量单位应为法定计量单位，包括：千克（kg）、克（g）、毫克（mg）。

4 概述

4.1 用途

配平仪广泛应用于各级血站、医院、科研院所实验室中离心机的配平。

4.2 结构

配平仪主要由两个及两个以上偶数的用于称重的测量、数据处理、输入输出等称量单元组成。配平仪按称量单元数量的不同分为：双盘配平仪、四盘配平仪、六盘配平仪等。

4.3 原理

配平仪采用单片机控制，当多个称重的称量单元及其接口控制器与单片机连接，可以同时进行多个样品的测量与显示，控制示值、量程值和最大误差值，并最终实现差值补偿。

5 计量特性

5.1 分度值

配平仪的分度值d应以1×10k、2×10k或5×10k的形式表示，其中k为正整数、负整数或零。

5.2示值误差

配平仪任何单次测量的示值与对应输入的砝码参考量值之差应不大于±1.5d。

5.3 偏载误差

同一载荷在每个秤盘的不同区域的示值与中心位置示值之差应不大于±1.5d。

5.4 重复性

同一载荷多次称量结果的最大值与最小值之差应不大于1.5d。

5.5 配平误差

用同一标准砝码依次对各称量单元进行测量，相对应示值误差的最大值与最小值之差应不大于4d。

注：由于校准结果只给出测量结果，不判断合格与否，上述计量性能的最大允许误差仅供参考。

6 校准条件

6.1环境条件

6.1.1校准应在稳定的环境条件下进行，校准期间温度变化不大于2℃，相对湿度不大于85%RH。

6.1.2校准时周围应无影响配平仪计量性能的振动、气流和磁场（地磁场除外）的存在。

6.2 标准器

6.2.1 标准砝码

配备一组满足JJG 99要求的标准砝码，标准砝码的选择应满足表1的要求。

表1 砝码准确度等级与配平仪实际分度数关系表

| 砝码准确度等级 | 配平仪实际分度数（Max/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小 | 最大 |  |
| F1 | 10000 | 50000 |  |
| M1 | 5000 |  | 10000 |

7 校准项目和校准方法

7.1 校准前的准备

7.1.1 将配平仪放置在一平整、稳固的平台或平板上,周围无强磁场、电场干扰，无振动和无强气流影响。

7.1.2 配平仪和标准砝码应尽量避免阳光直接照射。

7.1.3 配平仪开机预热，预热时间应不少于制造厂商的规定。

7.1.4 进行一次接近最大秤量的预加载。

7.2 校准项目

配平仪的校准项目见表2。

表2 校准项目一览表

| 序号 | 校 准 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 示值误差 |
| 2 | 偏载误差 |
| 3 | 重复性 |
| 4 | 配平误差 |

7.3 校准方法

7.3.1示值误差的测量

7.3.1.1 应在需校准的称量范围内均匀选取测量点，至少选择5个不同的试验载荷点，其中应包括零点、最小秤量、最大秤量或接近最大秤量点。可根据用户的需求增加测量点。

7.3.1.2 测量时，从零点开始逐步增加至最大秤量，在测量过程中的每一步都可以卸载载荷，卸载后需检查零点，如果零点示值不为零，应将示值归零。

7.3.1.3对于每一个试验载荷，示值误差E按公式（1）计算，其结果取各秤盘中误差的最大值。

E=I-m   （1）

式中：

E——示值误差；

I——示值；

m——试验载荷的折算质量或者标称质量。

7.3.2 重复性的测量

7.3.2.1 试验载荷选择50%～100%最大秤量的单个砝码，测量次数应不少于6次；

7.3.2.2 多次称量之间的零点有偏差时，配平仪应重新置零。

7.3.2.3 按照公式（1）计算每次称量的示值误差。按照公式（2）计算重复性。

ES=Emax-Emin（2）

式中：

ES——重复性；

Emax——加载时天平示值误差的最大值；

Emin——加载时天平示值误差的最小值。

7.3.3 偏载误差的测量

7.3.3.1 对配平仪进行偏载误差校准时，按秤盘的表面积，将秤盘划分为不同区域，载荷加放在秤盘的不同位置上，如图1所示。

- (b)                   (c)

图1载荷位置

7.3.3.2试验载荷选择约为1/3最大秤量的砝码，优选个数较少的砝码，如果不是单个砝码，允许砝码叠放使用。单个砝码应放置在测量区域的中心位置，若使用多个砝码，应均匀分布在测量区域内。

7.3.3.3 按照公式（1）计算每次称量的示值误差。按照公式（3）计算偏载误差。

∆Eecci=ELi-EL1     （3）

式中：

∆Eecci——载荷在不同位置的误差；

ELi——第i个位置的示值误差；（i=1，2，3，4，5）

EL1——中心位置示值误差。

7.3.4 配平误差的测量

试验载荷选择约为1/3最大秤量的砝码，优选个数较少的砝码，如果不是单个砝码，允许砝码叠放使用。单个砝码应放置在测量区域的中心位置，若使用多个砝码，应均匀分布在测量区域内。将试验载荷依次放置于各称量单元的中心位置，测量示值误差。按公式（4）计算配平误差：

（4）

式中：

Ep——配平准确度误差；

Emax——各秤盘中示值误差最大值；

Emin——各秤盘中示值误差最小值。

8 校准结果表达

经校准的配平仪发给校准证书，校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名或等效标识；

m)校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经实验室书面批准，不得部分复印证书的声明。

校准原始记录格式见附录A，校准证书结果页格式见附录B，配平仪示值误差测量结果不确定度评定方法见附录C，评定示例见附录D。

9 复校时间间隔

配平仪的复校时间间隔根据校准结果、使用频次、使用条件等情况由用户自行确定，建议不超过1年。

附录A

智能配平仪校准记录格式（参考）

原始记录及证书编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 |  | 出厂编号 |  |  |  | 最大秤量 |  |  | 分度值 |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  | 温度 |  |  | 相对湿度 |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 设备编号 |  | 测量范围 |  | 准确度等级 |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 校准项目 （单位： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 称量单元1 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  | 示值I |  |  |  | 示值误差E |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重复性（试验载荷 g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Es |
|  | 示值I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷 g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量单元2 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  | 示值I |  |  |  | 示值误差E |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷 g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Es |
|  | 示值I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷 g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配平误差（试验载荷 g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emax |  |  |  |  | Emin |  |  |  |  |  |  |  | Ep |  |  |  |  |  |

校准员：                     核验员：                    校准日期：

附录B

智能配平仪校准证书结果页（示例）

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | 载荷m | 示值I | 示值误差E | 扩展不确定度U（k=2） |
| 偏载误差 |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |
| 配平误差 |  |  |  |  |
| 注：1、最大秤量Max= ，分度值d = ； 2、称量单元数量： 个。 |  |  |  |  |

附录C

智能配平仪示值误差测量结果不确定度评定方法

C.1校准方法

C.1.1  环境条件：环境温湿度应满足配平仪的使用条件，校准期间温度的变化不超过5℃/h。

C.1.2  校准过程：采用标准砝码直接加载的方式，对配平仪进行测量，其测量示值与标准砝码之差即为示值误差，最终的计算结果所产生的数值末位与配平仪的分辨率保持一致。

C.2数学模型

E=I-m                         （C.1）

式中：E——配平仪示值误差

I——配平仪的示值

m——标准砝码质量值

C.3  测量不确定度的来源

配平仪示值误差的测量不确定来源分析如表C.1：

表C.1 不确定度来源

| 不确定度来源 | 示值的标准不确定度u(I) | 空载示值的化整误差u(I0) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 加载示值的化整误差u(Il) |
|  |  | 重复性u(Ir) |
|  |  | 偏载u(Ie) |
|  | 标准砝码的标准不确定度u(m) |  |

C.4  测量不确定度的评定

C.4.1示值误差的标准不确定度评定

合成标准不确定度的计算公式：

（C.2）

C.4.1.1 示值的标准不确定度评定u(I)

示值的标准不确定度可通过以下公式获得：

u(I)=          （C.3）

C.4.1.1.1 空载示值的化整误差引入的标准不确定度u(I0)

空载示值化整误差的区间半宽度为d0/2，服从矩形分布，其标准不确定度为：

u(I)0= EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT （C.4）

C.4.1.1.2 加载示值的化整误差引入的标准不确定度u(Il)

加载示值化整误差的区间半宽度为dl/2，服从矩形分布，其标准不确定度为：

u(I)l=（C.5）

C.4.1.1.3 重复性引入的标准不确定度u(Ir)

重复性引入的不确定度分量采用A类不确定度的评定方法，用标准偏差s来确定：

u(I)r=s（I）（C.6）

如果只进行一组重复性测量，则该测量的重复性引入的不确定度分量可作为配平仪整个量程的重复性不确定度。

C.4.1.1.4 偏载引入的标准不确定度u(Ie)

偏载是由于试验载荷重心的偏离引起的误差，可以基于以下假设：

公式△Iecci=Ili-Il1确定的差值与载荷重心到承载器中心的距离成比例，与载荷值成比例。

按照7.3.3.3确定的最大差值，服从矩形分布，其标准不确定度为：

u(I)e= EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT  EMBED Equation.KSEE3                      （C.7）

C.4.1.2 标准砝码的标准不确定度u(m)

标准砝码的标准不确定度可通过以下公式获得：

u(m)=（C.8）

C.4.1.2.1 由标准砝码的检定证书得其标准不确定度为：

（C.9）

C.4.1.2.2 标准砝码的不稳定性引起的标准不确定度为：

标准砝码的不稳定性根据JJG 99选择最大允许误差的1/3，服从矩形分布，其标准不确定度为：

（C.10）

C.4.2 示值误差的扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度由以下公式确定：

U(E )=kucE=2ucE（C.11）

附录D

智能配平仪示值误差测量结果不确定度评定（示例）

D.1概述

D.1.1 测量环境

环境温度：21℃；

相对湿度：55%RH。

D.1.2测量标准

M1等级标准砝码。

D.1.3校准对象

智能配平仪，最大秤量Max=5000g，实际分度值d=1g。

D.1.4 测量过程

采用标准砝码直接加载的方式，对试验载荷5000g点进行不确定度评定。

D.2 数学（测量）模型

E=I-m

式中：E——配平仪示值误差

I——配平仪的示值

m——标准砝码约定质量值

D.3 影响量（输入量）的标准不确定度评定

D.3.1示值的标准不确定度评定u(I)

D.3.1.2 空载示值的化整误差引入的标准不确定度u(I0)

u(I)0===0.29g

D.3.1.3 加载示值的化整误差引入的标准不确定度u(Il)

u(I)l=

D.3.2.2 重复性引入的标准不确定度u(Ir)

在重复性条件下对配平仪进行6次连续测量，得到测量列为5000g，5000g，5001g，5000g，5000g，5000g，则

u(I)r=s(I)= EMBED Equation.KSEE3

D.3.2.3 偏载引入的标准不确定度u(Ie)

通过载荷在不同位置的测量值计算其化整前示值见表D.1:

表D.1 载荷在不同位置的测量值

| 载荷位置 | 中间 | 左下方 | 左上方 | 右上方 | 右下方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验载荷2000g | 2000g | 2001g | 2001g | 2000g | 2000g |
| 最大偏差 | ¦Ie¦max=1g |  |  |  |  |

据表，由偏载引入的标准不确定度为：

u(I)e= EMBED Equation.KSEE3

D.3.2.4 示值的标准不确定度

u(I)=

D.3.3标准砝码的标准不确定度u(m）

D.3.3.1 载荷mc为M1等级5000g砝码，该标准砝码的检定证书中给出了扩展不确定度U及包含因子k，故其标准不确定度为：

=

D.3.3.2 载荷mc为M1等级5000g砝码，查JJG99-2022知标准砝码的最大允许误差为±0.25g，故其不稳定性引入的标准不确定度为：

D.3.3.3标准砝码的标准不确定度

D.3.3 标准不确定度汇总表见表D.2：

表D.2 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 |  | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.92g | 示值的标准不确定度u(I) | 空载示值的化整误差u(I0) | 0.29g |
|  |  | 加载示值的化整误差u(Il) | 0.29g |
|  |  | 重复性u(Ir) | 0.41g |
|  |  | 偏载u(Ie) | 0.72g |
| 0.05g | 标准砝码的标准不确定度u(m) | 砝码的标准不确定度u(mc) | 0.007g |
|  |  | 砝码的不稳定性引入的不确定度u(md) | 0.048g |

D.4示值误差的合成标准不确定度

因各不确定度分量彼此独立不相关，则合成标准不确定度为：

D.5示值误差的扩展不确定度评定

取包含因子k=2，由于配平仪实际分度值为1g，则5000g载荷点示值误差扩展不确定度为：

U(E)=kucE=2ucE= 2×0.92≈2g，k=2。

D.6 校准范围内不同测量点的测量不确定度

根据上述方法，对校准范围内的其它载荷点进行测量不确定度评定，如表D.3所示：

表D.3 不确定度汇总表

| 校准点 （试验载荷） | 0g | 20g | 500g | 2000g | 5000g | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载示值的化整误差u(I0) | 0.29g | 0.29g | 0.29g | 0.29g | 0.29g | C.4 |
| 加载示值的化整误差u(Il) | / | 0.29g | 0.29g | 0.29g | 0.29g | C.5 |
| 重复性u(Ir) | 0.41g | 0.41g | 0.41g | 0.41g | 0.41g | C.6 |
| 偏载u(Ie) | / | 0.001g | 0.01g | 0.07g | 0.72g | C.7 |
| 砝码的标准不确定度u(mc) | / | 0.0004g | 0.002g | 0.004g | 0.007g | C.9 |
| 砝码不稳定性引入的不确定度u(md) | / | 0.0005g | 0.005g | 0.024g | 0.048g | C.10 |
| 合成标准不确定度u(E） | 0.50g | 0.58g | 0.58g | 0.58g | 0.92g | C.2 |
| 扩展不确定度U（E）（k=2） | 1g | 2g | 2g | 2g | 2g | C.11 |