《智能配平仪校准规范》

编制说明

《智能配平仪校准规范》起草组

2025年10月

《智能配平仪校准规范》编制说明

# 一、任务来源

2024年12月由湖南省计量检测研究院申报2025年度湖南省地方计量技术规范《智能配平仪校准规范》项目，后经湖南省市场监督管理局审批同意，根据2025年12月下达的《湖南省市场监督管理局关于下达2025年度湖南省地方计量技术规范项目计划的通知》（湘市监计量函〔2025〕22号）要求，由湖南省计量检测研究院等4家单位起草制订《智能配平仪校准规范》。

归口单位：湖南省市场监督管理局。

起草单位：湖南省计量检测研究院、衡阳市计量测试中心、娄底市计量测试检定所、湖南赫西仪器装备有限公司。

# 二、目的和意义

智能配平仪采用微电脑控制，主要用于血液离心前的批量配平，在保证称量准确的同时达到配平的目的，进而替代传统电子天平，满足离心机的平衡要求，提高血液分离的质量，大大降低工作强度，提高工作效率，目前广泛应用于各级血站、医院、科研院所实验室的离心机配平。

近年来，随着成分输血的推广普及和资源的充分利用，血液成分制备数量急剧增加。在血液成分制备过程中，普通使用设有多个容纳血液袋的大容量低温离心机，为了确保离心机正常工作，保证血液有效分离，放入离心容器的同一组血液袋重量要求基本相同。但在实际工作中，采集后的血液袋不可能完全等量，若不配平，将会加速离心机的磨损、噪音、振动增大，直接影响分离血小板和浓缩红血细胞的质量，从而影响受血者的身体健康。因此，血液配平是保证血液质量的重要前提，而配平仪的计量准确性就显得尤为重要。

目前，国内生产智能配平仪的生产企业有几十家，湖南省内主要是湖南赫西仪器、湘仪天平仪器、湘平科技公司等。在实际运用中，各级血站和医院的配备量至少三到六台，由于其计量准确性直接影响到离心机的正常工作和血液制备的质量，因此智能配平仪的计量检测是有较大的需求市场。然而，智能配平仪尚无国家检定/校准规范，面对使用单位的溯源需求，检测机构一般采用《电子天平》来进行称重部分的测试，显然对于配平这一重要计量性能并不能满足使用者的溯源需求。

因此，制定《智能配平仪校准规范》的目的有以下几点：

1 校准准确性：制定规范可以确保智能配平仪的测量结果准确可靠。准确的校准保证了产品质量的可靠性，确保生产过程中的重量测量结果准确，从而避免因测量误差而引发的问题。

2 标准化和一致性：规范确保了智能配平仪的校准过程和方法的标准化和一致性。这可以让不同厂家生产的智能配平仪能够遵循相同的校准标准，从而提高了设备之间的可比性。

3 合规性：制定规范可以确保智能配平仪符合相关的法规和标准要求。这有助于满足政府和行业监管机构对测量设备的要求，以确保产品符合质量和安全标准。

4 质量控制和过程优化：规范要求对智能配平仪进行定期校准，有助于及时发现设备的偏差或故障，并采取纠正措施。通过保持设备的准确性，可以提高血液分离制备过程的质量控制和效率，减少不良品的产生。

# 三、编写过程

湖南省计量检测研究院和衡阳市计量测试中心作为本规范的主要起草单位，2025年3月召集参加起草单位（娄底市计量测试检定所和湖南赫西仪器装备有限公司）起草人组成规范编制组。重点完成规范的申请、编写过程及围绕规范所进行试验的组织，提出了规范结构、规范主要内容，完成了规范征求意见稿的编写、测量不确定度分析报告以及试验报告的具体编写工作。

2025年4月，召开规程起草小组首次会议，就智能配平仪当前的技术发展状况和使用情况进行交流，对规程的引用文献、结构、技术指标进行讨论，并对下一步外出调研工作进行规划和安排。

编写组先后进行了广泛的调研及资料收集整理工作，根据各项试验结果进行总结，结合国内相关技术资料，于2025年7月初形成征求意见稿初稿。

2025年9月初，向同行专家以及相关企事业单位征求意见。发出征求意见稿14份，截至2025年9月30日，收到回函10份，反馈意见37条。对回函所反馈的意见，起草小组进行了认真的讨论和论证，在此基础上编写成征求意见最终稿。

# 四、参考标准/规范

在编写本规范时，编写组首先注重参考国际国内已正式发行的相关规程或规范的最新版本，本规程的编写格式遵从JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》要求，编写过程中参考了JJF1001-2011《通用计量术语及定义》及JJF1059.1 -2012《测量不确定度评定与表示》等国家技术规范基础上，同时编写过程参阅了以下文件：

JJG 99-2022《砝码》

JJG 1036-2022《电子天平》

JJF1181-2007《衡器计量名词术语及定义》

# JJF 1847-2020《电子天平校准规范》

# 五、编制的主要内容

本规范主要是对智能配平仪的范围、术语和计量单位、计量特性、校准条件、校准项目和校准结果等内容提出要求和规定，并给出对于这些规定进行的校准方法。

1范围

通过调查研究，对智能配平仪的计量特性进行分析。

2术语

# 本规范对专用术语进行了定义，解释了 “智能配平仪”、“最大秤量”、“最小秤量”、“称量范围”、“分度值”、“示值误差”、“配平误差”的概念。

3计量单位

配平仪使用的计量单位应为法定计量单位，包括：千克（kg）、克（g）、毫克（mg）。

4计量性能要求

本规范对智能配平仪的示值误差、偏载误差、重复性、配平误差进行了规定。通过对不同型号的智能配平仪计量性能进行统计分析，结合实际使用需要，本规范设定了最大允许误差的要求，但备注“校准结果只给出测量结果，不判断合格与否，上述计量特性要求仅供参考”。

5校准条件

# （1）校准条件

校准应在稳定的环境条件下进行，校准期间温度变化不大于2℃，相对湿度不大于85%RH。

（2）校准用仪器设备

校准用标准砝码应符合JJG 99的计量要求，其质量扩展不确定度应不大于配平仪最大允许误差的1/3。

6 校准项目和方法

# （1）校准项目

示值误差、偏载误差、重复性、配平误差。

# （2）校准前的准备

将配平仪放置在一平整、稳固的平台或平板上,周围无强磁场、电场干扰，无振动和无强气流影响；配平仪和标准砝码应尽量避免阳光直接照射；配平仪开机预热，预热时间应不少于制造厂商的规定；进行一次接近最大秤量的预加载。

# （3）各项计量性能的校准

本规范给出了智能配平仪示值误差、偏载误差、重复性、配平误差的校准方法和误差计算公式。

7 校准结果表达

# 对校准证书应包含的信息做出了规定。

8 复校时间间隔

应依据智能配平仪的校准结果、使用频次、使用条件以及用户要求确定复校时间间隔，建议不超过1年。

9 附录

在本规范中，为了方便技术人员校准使用，提供了校准记录参考格式、校准证书内页（示例）以及智能配平仪测量结果不确定度评定方法和示例等。附录为：

附录A：智能配平仪校准记录参考格式

附录B：智能配平仪校准证书内页（示例）

附录C：智能配平仪测量结果不确定度评定方法

附录D：智能配平仪测量结果不确定度评定示例

六 规范制定涉及“测量结果不确定度评定”说明

智能配平仪的测量结果不确定度评定详见测量结果不确定度评定报告。测量结果不确定度评定充分考虑了测量方法、测量标准、被校仪器、测量环境的影响因素，并对各项数据进行了计算和分析，遵从了统计原则和合理原则，最后确认其影响分量为空载示值的化整误差、加载示值的化整误差、重复性、偏载、标准砝码，其中重复性为A类评定，其余各项为B类评定。

智能配平仪校准的标准设备采用了M1等级标准砝码，技术指标科学合理，测量结果准确可靠。评定的测量结果扩展不确定度符合省内常用智能配平仪的校准要求。