附件4

《智能配平仪校准规范》

试验报告

《智能配平仪校准规范》试验报告

由于本规范所涉及的智能配平仪基本为血液分离制备的配套设备，绝大部分为最大量程5000g和分度值1g的计量参数，型号的区别主要在于配平仪的称量单元。因此，为验证《智能配平仪校准规范》所规定的校准项目和试验方法的可操作性和适用性，验证本规范所列计量性能指标的科学性，编制组选择湖南赫西仪器装备有限公司生产的智能配平仪（称量单元为2盘、4盘和6盘）分别进行试验验证，试验报告及结论汇总如下。

1 试验方法

根据《智能配平仪校准规范》征求意见稿的要求和方法，选择不同称量单元的智能配平仪（见表1），对其示值误差、重复性、偏载误差、配平误差进行试验。

表1 不同型号的智能配平仪

| 序号 | 型号 | 主要参数指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ES5000-2 | Max = 5000g，d = 1g |
| 2 | ES5000-4 | Max = 5000g，d = 1g |
| 3 | ES5000-6 | Max = 5000g，d = 1g |

2 试验数据

2.1 型号为ES5000-2的智能配平仪试验数据见表2。

表2 智能配平仪校准记录

| 委托单位 | 湖南赫西仪器装备有限公司 |  |  |  |  | 生产厂家 |  | 湖南赫西仪器装备有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 | ES5000-2 | 出厂编号 |  | 20250601 |  | 最大秤量 |  | 5000g | 分度值 |  | 1g |
| 校准依据 | JJF 湘（XX)-2025 |  |  |  |  | 温度 |  | 21.0℃ | 相对湿度 |  | 55%RH |
| 校准地点 | 湖南省计量检测研究院天平砝码实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 设备编号 |  | 测量范围 |  | 准确度等级 |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 标准增铊 | 041 |  | 100mg～5kg |  | M1等级 |  | 2025021205413008 |  |  | 2026.2.12 |  |
| 校准项目 （单位：g ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 称量单元1 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷 5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Es |
|  | 示值I |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5001 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷 2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  |  |  | 2001 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 称量单元2 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5001 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Es |
|  | 示值I |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5001 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷 2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 0 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 配平误差（试验载荷 g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emax |  | 0 |  |  |  | Emin |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Ep |  |  |  | 0 |  |

2.2型号为ES5000-4的智能配平仪试验数据见表3。

表3 智能配平仪校准记录

| 委托单位 | 湖南赫西仪器装备有限公司 |  |  |  |  | 生产厂家 |  | 湖南赫西仪器装备有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 | ES5000-4 | 出厂编号 |  | 20250602 |  | 最大秤量 |  | 5000g | 分度值 |  | 1g |
| 校准依据 | JJF 湘（XX)-2025 |  |  |  |  | 温度 |  | 21.0℃ | 相对湿度 |  | 55%RH |
| 校准地点 | 湖南省计量检测研究院天平砝码实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 设备编号 |  | 测量范围 |  | 准确度等级 |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 标准增铊 | 041 |  | 100mg～5kg |  | M1等级 |  | 2025021205413008 |  |  | 2026.2.12 |  |
| 校准项目 （单位：g ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 称量单元1 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷 5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Es |  |
|  | 示值I |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 0 |  |
|  | 示值误差E |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ∆Iecci |  |
|  | 示值I |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 示值误差E |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量单元2 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Es |
|  | 示值I |  |  |  | 5001 |  |  |  | 5001 |  |  |  |  |  |  | 5001 |  |  |  |  |  |  |  | 5001 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量单元3 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Es |  |
|  | 示值I |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5001 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 1 |  |
|  | 示值误差E |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ∆Iecci |  |
|  | 示值I |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 示值误差E |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量单元4 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4999 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷 5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Es |  |  |
|  | 示值I |  |  | 5000 |  | 4999 |  |  |  |  |  |  |  | 4999 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 示值误差E |  |  | 0 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | ∆Iecci |  |  |
|  | 示值I |  |  | 1999 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 1999 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |
|  | 示值误差E |  |  | -1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配平误差（试验载荷 g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emax |  | 0 |  |  |  |  |  | Emin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ep |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

2.3型号为ES5000-6的智能配平仪试验数据见表4。

表4 智能配平仪校准记录

| 委托单位 | 湖南赫西仪器装备有限公司 |  |  |  |  | 生产厂家 |  | 湖南赫西仪器装备有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 | ES5000-6 | 出厂编号 |  | 20250603 |  | 最大秤量 |  | 5000g | 分度值 |  | 1g |
| 校准依据 | JJF 湘（XX)-2025 |  |  |  |  | 温度 |  | 21.0℃ | 相对湿度 |  | 55%RH |
| 校准地点 | 湖南省计量检测研究院天平砝码实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 设备编号 |  | 测量范围 |  | 准确度等级 |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 标准增铊 | 041 |  | 100mg～5kg |  | M1等级 |  | 2025021205413008 |  |  | 2026.2.12 |  |
| 校准项目 （单位：g ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 称量单元1 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 4999 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷 5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Es |
|  | 示值I |  |  | 5000 | 4999 |  |  |  |  | 4999 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 | -1 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1999 |  |  |  | 2000 |  |  | -1 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 称量单元2 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷 5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Es |
|  | 示值I |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5001 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷 2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 0 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 称量单元3 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷 5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Es |
|  | 示值I |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 0 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷 2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 0 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 称量单元4 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5001 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷 5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Es |
|  | 示值I |  |  | 5001 |  |  | 5001 |  |  |  | 5001 |  |  |  | 5001 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷 2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  | 2001 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 称量单元5 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Es |
|  | 示值I |  |  | 5000 | 5001 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷 2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  | 2001 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 称量单元6 | 示值误差 |  | 载荷m |  |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 示值误差E |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2 ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 1999 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 4999 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 重复性（试验载荷5000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Es |
|  | 示值I |  |  | 4999 | 4999 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 1 |
|  | 示值误差E |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 偏载误差（试验载荷 2000g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载荷位置 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | ∆Iecci |
|  | 示值I |  |  | 1999 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1999 |  |  |  | 1999 |  |  |  | 2000 |  |  | -1 |
|  | 示值误差E |  |  | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 配平误差（试验载荷 g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emax |  | 1 |  |  |  | Emin |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | Ep |  |  |  | 2 |  |

3 试验数据汇总

通过对以上试验数据的比对，可得出：

示值误差的校准结果为：-1g～1g，符合参考指标±1.5d的要求；

重复性的校准结果为：0～1g，符合参考指标1.5d的要求；

偏载误差的校准结果为：-1g～1g，符合参考指标±1.5d的要求；

配平误差的校准结果为：0～2g，符合参考指标4d的要求。

4 试验结论

通过以上验证试验和对试验结果的分析和总结，验证了《智能配平仪校准规范》征求意见稿的各项指标参数能够充分满足目前智能配平仪的技术要求，本规范的指标参数科学、合理，具有可操作性。