湖南省地方计量技术规范

JJF（湘）**-2025

滚珠轴承润滑脂低温转矩测定仪校准规范

Calibration Specification for Low-temperature Torque Testers for Ball Bearing Lubricating Grease

（征求意见稿）

2025-**-**发布                        2025-**-**实施

湖南省市场监督管理局发布

JJF（湘）**-2025

滚珠轴承润滑脂低温转矩

测定仪校准规范

Calibration Specification for Low-temperature Torque Testers for Ball Bearing Lubricating Grease

归  口 单 位：湖南省市场监督管理局

主要起草单位：湖南省计量检测研究院

株洲市计量测试检定所

参加起草单位：长沙卡顿海克尔仪器有限公司

常德市计量测试检定所

本规范委托湖南省计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

肖珍芳（湖南省计量检测研究院）

袁  劲（株洲市计量测试检定所）

李浩锋（株洲市计量测试检定所）

文  颖（湖南省计量检测研究院）

参加起草人：

何  帅（湖南省计量检测研究院）

徐俊杰（常德市计量测试检定所）

周 波 （常德市计量测试检定所）

周仁发（长沙卡顿海克尔仪器有限公司）

目    录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	1

5  校准条件	2

5.1  环境条件	2

5.2  加力条件	2

6  校准项目和校准方法	3

6.1  校准前准备	3

6.2  温度校准	3

6.3  力值校准	3

7  校准结果表达	4

8  复校时间间隔	5

附录A  校准记录参考格式	6

附录B  校准结果参考格式	8

附录C  测定仪控温误差测量结果扩展不确定度评定示例	9

附录D  测定仪力值测量结果扩展不确定度评定示例	11

引　　言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编写工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

滚珠轴承润滑脂低温转矩测定仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于测定温度为-20℃以下的滚珠轴承低温转矩测定仪（以下简称测定仪）的校准。

# 2  引用文件

本规范引用下列文件：

SH/T 01338-92 滚珠轴承润滑脂低温转矩测定法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  概述

滚珠轴承润滑脂低温转矩测定仪是一种测量润滑脂在低温环境下对滚珠轴承旋转的阻碍程度的仪器，广泛应用于石油化工、汽车、铁路、航空航天及科研等领域。测定仪主要由低温箱、传动装置、转矩试验装置、测力计、数控面板、开关等组成。其结构示意图如图1所示。

1-测力计；2-测力绳；3-温度控制热电偶；4-低温箱；5-齿轮减速器；6-电动机；7-鼠笼式负荷轴承座

图1 测定仪结构示意图

# 4  计量特性

计量性能要求见表1。

表1  测定仪技术指标

| 技 术 指 标 | 项目 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 | 控温误差∆t（℃） | ±0.5 |
|  |  | 控温稳定度ε（℃） | ±0.5 |
|  | 力值 | 示值误差δ（%） | ±1.0 |
|  |  | 重复性R（%） | 1.0 |
|  |  | 回零误差Zr（%） | ±0.5 |
|  |  | 滞后H（%） | ±1.5 |

注：以上指标不用于合格性判断，仅供参考。

# 5 校准条件

## 5.1  环境条件

环境温度：15℃~35℃；

相对湿度：不大于85%；

供电电源：(380±38) V， (50±1) Hz；

气压：80kPa~106 kPa

其它：周围应无影响校准结果的振动、电磁场或其他干扰源。

## 5.2  加力条件

- 测定仪校准前应按说明书要求进行准备。

- 测定仪上的测力计的安装应保证其受力轴线与力标准器的加力轴线相重合。

- 测定仪上的测力计的两端使用环、铰联结件，应灵活可靠。

### 5.3  测量标准

校准使用的测量设备应满足表2 的技术要求。

表2  校准用设备一览表

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量标准 | 分辨力：不低于0.01℃ 最大允许误差应不大于被测设备温度最大允许误差的1/3 |
| 2 | 专用砝码（或相同允差的质量砝码） | 最大允许误差不大于被测设备力值最大允许误差的1/3 |

# 6  校准项目和校准方法

## 6.1  校准前准备

6.1.1 目测和手动检查，测定仪说明书或铭牌上应有规格型号、生产厂家、出厂编号、电源要求等信息。外观应完好，附件齐全，开关、按钮、指示等功能工作正常。

6.1.2 按使用说明书要求，调整测定仪使其处于正常工作状态。对于测定仪上的测力计带零点跟踪装置的，校准前应关闭零点跟踪装置。

6.2  温度校准

温度校准点一般选取测定仪低温箱工作范围的下限点、中间点和上限点，也可根据用户工作中常用的温度点确定。将温度测量标准的测量端放入测定仪的低温箱内，使其与仪器测温探头处于同一水平截面。当温度升至设定温度后，恒温15min。在30min内每隔3min分别记录一次实际测量温度和仪器显示温度，连续记录10次。按式（1）计算控温误差，按公式（1）计算控温误差，按公式（2）、公式（3）计算控温稳定度。

∆t=t'−t                       (1)

式中：∆t——控温误差，℃

t'——被检仪器温度读数算术平均值，℃

t——温度测量标准修正后读数算术平均值，℃

ε+=tmax−t                        (2)

ε−=tmin−t                        (3)

式中：ε+，ε−——控温稳定度，℃

tmax——温度测量标准修正后读数的最大值，℃

tmin——温度测量标准修正后读数的最小值，℃

## 6.3  力值校准

6.3.1 加载载荷应缓慢平稳，不得有冲击和超载

6.3.2 对测定仪上的测力计施加预负荷3次，每次至最大载荷，保持时间为30s～1min。每次预加载被完全卸除之后，等待回零至少30s，检查指示装置的回零情况，根据需要可重新调整零点。

校准时，通常选取测力计最大载荷的20%，40%，60%，80%，100%共5个点进行校准。开始前，将指示装置调至零点，沿测力计轴线逐点增加标准力值，至各校准点保持稳定后记录相应进程示值，至测量上限后逐点递减卸除标准力值，至各校准点保持稳定后记录相应回程示值。该校准过程连续进行3次，每次校准前均应将示值指示装置调至零点。第一次校准结束卸除标准力值后相隔30s，读取测力仪的回零示值。

6.3.3 力值校准的有关技术参数按下列各式计算：

回零误差   Zr%=X0−X0'Fr×100%

进程示值     Xi=13j=13(Xij−Xoj)，i=1,2,⋯n

回程示值       Xi'=13j=13Xij'−Xoj'，i=1,2,⋯n−1

示值误差    δ%=Xi−FiFi×100%

重复性      R%=Ximax−XiminXi×100%

滞后        H%=Xi'−XiXi×100%

式中：X0，X0'——校准前及卸除标准力值后测力仪零点示值；

Fr——测力仪下限值；

Xij，Xij'——第j次测量时，在标准力Fi作用下测力仪第i点的进程和回程示值；

Xoj，Xoj'——第j次测量时，进程与回程零负荷下的零点示值；

Xi，Xi'——在标准力Fi作用下，测力仪第i校准点的进程示值和回程示值；

Fi——校准第i点的标准力

Ximax，Ximin——在标准力Fi作用下3次重复测量的最大与最小示值。

# 7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包含以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 8  复校时间间隔

建议复校时间间隔为一年，如果测定仪经维修、更换重要部件或对被测仪器性能有怀疑时，应及时校准。

由于复校时间间隔是由测定仪的使用情况、使用者等诸多因素所决定，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

# 滚珠轴承低温扭矩测定仪校准原始记录格式

编号：

A.1 基本信息

| 送校单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址或联络信息 |  |  |  |  |
| 被校对象名称 |  | 规格/型号 |  |  |
| 出厂编号 |  | 送校日期 |  |  |
| 校准地点 |  | 校准日期 |  |  |
| 校准依据 |  | 环境条件 | 温度 ℃ | 相对湿度 % |
| 校准员 |  | 核验员 |  |  |

A.2 测量标准信息

| 名称 | 型号/规格 | 编号 | 技术性能 | 溯源机构 | 溯源证书号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.3 外观 □符合   □不符合

A.4 控温误差、控温稳定度

| 序号 | 设定温度/℃： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 仪器温度/℃ | 标准温度/℃ |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ⋯ |  |  |
| 10 |  |  |
| 平均温度/℃ |  |  |
| 控温误差/℃ |  |  |
| 控温稳定度ε+ |  |  |
| 控温稳定度ε− |  |  |

A.5测力计校准

| 试验力（） | 换算值（） | 进程示值（） |  |  | 均值（） | 示值误差（%） | 重复性（%） | 回程示值（） |  |  | 均值（） | 滞后（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Zr%= R%= δ%= H%= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

# 校准证书结果页参考格式

校准结果

Results of Calibration

B.1外观：

B.2控温误差、控温稳定度：

| 项目 | 技术要求 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 控温误差/℃ | ±0.5 |  |
| 控温稳定度/℃ | ±0.5 |  |

B.3测力计：

| 项目 | 技术要求 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 示值误差（%） | ±1.0 |  |
| 重复性（%） | 1.0 |  |
| 回零误差（%） | ±0.5 |  |
| 滞后（%） | ±1.5 |  |

# 附录C

# 测定仪控温误差测量结果扩展不确定度评定示例

C.1被校样品信息

测定仪：温度测量范围：-70℃～常温℃，最大允许偏差： ±0.5℃。

C.2校准用设备

温度测量标准：温度范围：-80℃～300℃，最大允许误差为：±0.1℃。

C.3测量模型

∆t=t'−t                           (C.1)

式中：

∆t——控温误差，℃

t'——被检仪器温度读数算术平均值，℃

t——温度测量标准修正后读数算术平均值，℃

C.4测量不确定度来源

标准不确定度主要来源如下：

- 测量重复性引入的标准不确定度u1；

b) 温度测量标准修正值引入的标准不确定度u2；

c) 温度测量标准稳定性引入的标准不确定度u3；

温度测量标准分辨力至少0.01℃，其引入的不确定度可忽略。

C.5标准不确定度评定

C.5.1测量重复性引入的标准不确定度u1

以-70℃校准点为例，对被校测定仪温度设定在-70℃温度点在重复性条件下进行10次测量，得到10次控温误差数据，采用A类方法进行评定：

s∆t=i=1n(∆ti−∆t)2n−1=0.052℃      （C.2）

∆ti—— 第i次测量结果，℃；

∆t—— 10次测量结果平均值，℃；

实际校准中取单次测量值，得到

u1(-70℃)=s(-70℃)=0.05℃                      （C.3）

C.5.2温度测量标准修正值引入的标准不确定度u2

温度测量标准在-70℃的最大允许误差为±0.1℃，但每一通道修正后使用，溯源单位给出修正值不确定U=0.10℃，k=2；则标准器误差引入的标准不确定度为：

u2(-70℃)= 0.10/2 =0.05℃                        （C.4）

C.5.3温度测量标准稳定性引入的标准不确定度u3

温度测量标准器年稳定性要求，温度变化不大于±0.10°C，服从均匀分布，则稳定性引入的标准不确定度为：

u3 =0.10/3=0.06℃                           （C.5）

C.5.5标准不确定度分量汇总表

不确定度分量一览表见C.1

表C.1测定仪温度测量不确定度分量表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 分布 | 不确定度分量/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | / | 0.05 |
| u2 | 温度测量标准修正值 | 均匀 | 0.05 |
| u3 | 温度测量标准稳定性 | 均匀 | 0.06 |

C.5.6合成标准不确定度

输入量u1、u2、u3彼此之间相互独立，则合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u32=0.10℃                     （C.6）

C.5.7扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U(-70℃)=k×uc(-70℃)=0.20℃

# 附录D

# 测定仪力值测量结果扩展不确定度评定示例

D.1被校样品信息

测定仪：测力范围：(0～50)N，最大允许偏差： ±1.0%。

D.2校准用设备

力值测量标准：测力范围：(1～611)N，最大允许误差为：±0.01%。

D.3测量模型

∆F=F−F0                           (D.1)

式中：

∆F——测力计示值误差，N

F——3次测量力值显示平均值，N

F0——砝码标称值，N

D.4测量不确定度来源

标准不确定度主要来源如下：

- 测量重复性引入的标准不确定度u1；

- 标准器专用砝码引入的不确定度u2；

测量标准分辨力至少0.01N，其引入的不确定度可忽略。

D.5标准不确定度评定

D.5.1测量重复性引入的标准不确定度u1

以50N校准点为例，对被校测定仪50N点在重复性条件下进行10次测量，得到10次数据，采用A类方法进行评定：

s∆F=i=1n(∆Fi−∆F)2n−1=0.15N          （D.2）

∆Fi—— 第i次测量结果，N；

∆F—— 10次测量结果平均值，N；

实际校准中在重复条件下连续测量3次，以该3次测量值的算数平均值作为测量结果

u1=s∆F3=0.087N                      （D.3）

D.5.2专用砝码引入的不确定度u2

标准测力砝码检定证书给出的最大力值相对误差为±0.1%，估计为均匀分布，取包含因子k=。在测量点50N处，标准不确定度为

u2=0.1%3×50N=0.028                    （D.4）

D.5.3标准不确定度分量汇总表

不确定度分量一览表见D.1

表D.1测定仪力值测量不确定度分量表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 分布 | 不确定度分量/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | / | 0.087 |
| u2 | 标准测力砝码 | 均匀 | 0.028 |

D.5.4合成标准不确定度

输入量u1、u2、u3彼此之间相互独立，则合成标准不确定度为：

uc=u12+u22=0.091N                    （D.5）

D.5.5扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=k×uc=0.18N

相对扩展不确定度为：Urel = 0.18N/(50N×100%)=0.36%