《燃料油中硫化氢含量测定仪校准规范》
试验报告

《燃料油中硫化氢含量测定仪校准规范》起草组

2025年10月

燃料油中硫化氢含量测定仪校准规范

试验报告

1. 试验目的

     验证《燃料油中硫化氢含量测定仪校准规范》校准项目技术要求及校准方法。
2. 试验被校仪器
随机选择5台典型的燃料油中硫化氢含量测定仪作为试验对象，具体出厂编号见试验数据表格。

3. 试验校准用设备

	名     称
	技术指标

	温度巡检仪
	A级四线制铂电阻温度计，测量范（-30℃~100℃），分辨率：0.01℃，最大允许误差：±0.15℃。

	便携式综合校准仪
	测量范围：（0.2~2）L/min，最大允许误差：±1%

	硫化氢其他标准物质
	Urel=2%（k=2），编号：GBW(E)061324；GBW(E)063507；GBW(E)063507


4. 试验项目
试验项目：加热器温度示值误差、加热器温度波动性、冷肼温度示值误差、冷肼温度波动性、流量计示值误差、硫化氢示值误差、硫化氢示值重复性。
5. 试验条件

	项目
	试验条件
	是否符合规范要求

	环境温度
	(10～35)℃
	符合

	相对湿度
	（40～80)%
	符合

	试验地点
	长沙卡顿海克尔仪器有限公司等实验室
	/

	试验人员
	周雄   周仁发
	/

	试验日期
	2025年7月~10月
	/


6. 试验过程

依据《燃料油中硫化氢含量测定仪校准规范》中条款6.3、6.4、6.5、6.6实施。

7. 试验数据
1、加热器温度校准结果

	编号
	R302704

	时间（min）
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	平均值
	示值误差
	波动性

	显示温度（℃）
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	0.09
	0.04

	标准温度（℃）
	59.94
	59.87
	59.91
	59.86
	59.92
	59.93
	59.91
	
	

	编号
	XF8018Z

	时间（min）
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	平均值
	示值误差
	波动性

	显示温度（℃）
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	0.10
	0.07

	标准温度（℃）
	59.82
	59.87
	59.93
	59.96
	59.95
	59.85
	59.90
	
	

	编号
	R302705

	时间（min）
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	平均值
	示值误差
	波动性

	显示温度（℃）
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	-0.07
	0.12

	标准温度（℃）
	60.13
	60.05
	59.93
	60.02
	60.11
	60.16
	60.07
	
	

	编号
	JF8018-1

	时间（min）
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	平均值
	示值误差
	波动性

	显示温度（℃）
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	0.14
	0.09

	标准温度（℃）
	59.76
	59.82
	59.94
	59.89
	59.91
	59.85
	59.86
	
	

	编号
	KD-R2032

	时间（min）
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	平均值
	示值误差
	波动性

	显示温度（℃）
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	-0.15
	0.11

	标准温度（℃）
	60.21
	60.26
	60.13
	60.05
	60.09
	60.14
	60.15
	
	


2、 冷肼温度校准数据

	编号
	R302704

	时间（min）
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	平均值
	示值误差
	波动性

	显示温度（℃）
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-0.13
	0.07

	标准温度（℃）
	-19.81
	-19.84
	-19.92
	-19.95
	-19.84
	-19.86
	-19.87
	
	

	编号
	XF8018Z

	时间（min）
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	平均值
	示值误差
	波动性

	显示温度（℃）
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-0.06
	0.15

	标准温度（℃）
	-19.88
	-19.94
	-20.11
	-19.98
	-19.93
	-19.81
	-19.94
	
	

	编号
	R302705

	时间（min）
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	平均值
	示值误差
	波动性

	显示温度（℃）
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-0.13
	0.15

	标准温度（℃）
	-19.78
	-19.83
	-19.96
	-20.07
	-19.84
	-19.86
	-19.87
	
	

	编号
	JF8018-1

	时间（min）
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	平均值
	示值误差
	波动性

	显示温度（℃）
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-0.18
	0.10

	标准温度（℃）
	-19.72
	-19.83
	-19.92
	-19.86
	-19.84
	-19.75
	-19.82
	
	

	编号
	KD-R2032

	时间（min）
	0
	2
	4
	6
	8
	10
	平均值
	示值误差
	波动性

	显示温度（℃）
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-20.0
	-0.05
	0.12

	标准温度（℃）
	-19.83
	-19.92
	-19.97
	-20.07
	-20.01
	-19.92
	-19.95
	
	


3、 流量计示值误差

	编号
	R302704

	
	1
	2
	3
	平均值
	流量计示值误差

	流量计示值（ml/min）
	375.0
	375.0
	375.0
	375.0
	1.1

	标准值（ml/min）
	373.4
	374.1
	374.4
	373.9
	

	编号
	XF8018Z

	
	1
	2
	3
	平均值
	流量计示值误差

	流量计示值（ml/min）
	375.0
	375.0
	375.0
	375.0
	2.5

	标准值（ml/min）
	371.7
	372.6
	373.2
	372.5
	

	编号
	R302705

	
	1
	2
	3
	平均值
	流量计示值误差

	流量计示值（ml/min）
	375.0
	375.0
	375.0
	375.0
	2.3

	标准值（ml/min）
	372.3
	372.8
	373.1
	372.7
	

	编号
	JF8018-1

	
	1
	2
	3
	平均值
	流量计示值误差

	流量计示值（ml/min）
	375.0
	375.0
	375.0
	375.0
	0.9

	标准值（ml/min）
	373.2
	374.5
	374.7
	374.1
	

	编号
	KD-R2032

	
	1
	2
	3
	平均值
	流量计示值误差

	流量计示值（ml/min）
	375.0
	375.0
	375.0
	375.0
	-1.9

	标准值（ml/min）
	376.4
	376.9
	377.3
	376.9
	


4、硫化氢示值误差

	编号
	R302704

	气体标准物质浓度值（μmol/mol）
	测试仪硫化氢示值（μmol/mol）
	平均值

（μmol/mol）
	硫化氢示值误差（μmol/mol）

	
	1
	2
	3
	
	

	10.0
	9.8
	9.9
	10.0
	9.9
	-0.1

	25.1
	25.4
	25.4
	25.1
	25.3
	0.2

	40.1
	40.1
	40.3
	40.5
	40.3
	0.2

	编号
	XF8018Z

	气体标准物质浓度值（μmol/mol）
	测试仪硫化氢示值（μmol/mol）
	平均值

（μmol/mol）
	硫化氢示值误差（μmol/mol）

	
	1
	2
	3
	
	

	10.0
	9.6
	9.5
	9.7
	9.6
	-0.4

	25.1
	24.8
	24.6
	24.6
	24.7
	-0.4

	40.1
	39.4
	39.7
	39.6
	39.6
	-0.5

	编号
	R302705

	气体标准物质浓度值（μmol/mol）
	测试仪硫化氢示值（μmol/mol）
	平均值

（μmol/mol）
	硫化氢示值误差（μmol/mol）

	
	1
	2
	3
	
	

	10.0
	10.3
	10.3
	10.6
	10.4
	0.4

	25.1
	25.2
	25.5
	25.3
	25.3
	0.2

	40.1
	40.7
	40.2
	40.4
	40.4
	0.3

	编号
	JF8018-1

	气体标准物质浓度值（μmol/mol）
	测试仪硫化氢示值（μmol/mol）
	平均值

（μmol/mol）
	硫化氢示值误差（μmol/mol）

	
	1
	2
	3
	
	

	10.0
	10.5
	10.7
	10.6
	10.6
	0.6

	25.1
	25.7
	25.6
	25.6
	25.6
	0.5

	40.1
	40.6
	40.9
	40.8
	40.8
	0.7

	编号
	KD-R2032

	气体标准物质浓度值（μmol/mol）
	测试仪硫化氢示值（μmol/mol）
	平均值

（μmol/mol）
	硫化氢示值误差（μmol/mol）

	
	1
	2
	3
	
	

	10.0
	10.1
	10.2
	10.2
	10.2
	0.2

	25.1
	25.5
	25.4
	25.3
	25.4
	0.3

	40.1
	40.5
	40.3
	40.5
	40.4
	0.3


5、硫化氢示值重复性

	编号
	R302704

	气体标准物质浓度值（μmol/mol）
	测试仪硫化氢示值（μmol/mol）
	平均值（μmol/mol）
	硫化氢示值重复性（μmol/mol）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	25.1
	25.4
	25.4
	25.1
	25.2
	25.2
	25.1
	25.2
	0.6%

	编号
	XF8018Z

	气体标准物质浓度值（μmol/mol）
	测试仪硫化氢示值（μmol/mol）
	平均值（μmol/mol）
	硫化氢示值重复性（μmol/mol）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	25.1
	25.2
	25.5
	25.3
	25.5
	25.4
	25.3
	25.4
	0.2%

	编号
	R302705

	气体标准物质浓度值（μmol/mol）
	测试仪硫化氢示值（μmol/mol）
	平均值（μmol/mol）
	硫化氢示值重复性（μmol/mol）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	25.1
	24.8
	24.6
	24.6
	24.9
	24.7
	24.5
	25.7
	0.9%

	编号
	JF8018-1

	气体标准物质浓度值（μmol/mol）
	测试仪硫化氢示值（μmol/mol）
	平均值（μmol/mol）
	硫化氢示值重复性（μmol/mol）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	25.1
	25.4
	25.3
	25.1
	25.2
	25.2
	25.3
	25.2
	0.5%

	编号
	KD-R2032

	气体标准物质浓度值（μmol/mol）
	测试仪硫化氢示值（μmol/mol）
	平均值（μmol/mol）
	硫化氢示值重复性（μmol/mol）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	25.1
	25.3
	25.3
	25.1
	25.1
	25.2
	25.1
	25.2
	0.4%


8. 结论

《燃料油中硫化氢含量测定仪校准规范》对于其参数的校准和技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。
 4 / 6

