《燃料油中硫化氢含量测定仪

（快速液相萃取法）校准规范》

不确定度评定报告

《燃料油中硫化氢含量测定仪（快速液相萃取法）校准规范》

起草组

2025年10月

燃料油中硫化氢含量测定仪硫化氢示值误差测量结果不确定度评定

C.1 概述

C.1.1 环境条件：温度（15～35）℃；相对湿度（35～85）%。

C.1.2 测量标准：硫化氢气体标准物质，相对扩展不确定度Urel=2%，k=2。

C.1.3 被校仪器：燃料油中硫化氢含量测定仪。硫化氢检测器测量范围：（0～50）μmol/mol

C.1.4 测量方法：分别通入浓度10.0μmol/mol、25.0μmol/mol和40.0μmol/mol的硫化氢气体标准物质，记录测试仪硫化氢稳定示值。每点测量3次，取3次的算术平均值与气体标准物质浓度值的差值作为仪器的示值误差。

C.2 测量模型：

测量模型以示值误差的型式给出:

Δχ=x-xs                                       (C.1)

式中：Δχr ——硫化氢示值误差；

x —— 测试仪硫化氢示值的算术平均值；

xs—— 硫化氢气体标准物质的浓度值。

C.3 测量不确定度来源

C.3.1 硫化氢气体标准物质引入的不确定度。

C.3.2 测量重复性引入的不确定度。环境条件、人员操作、流量控制等各种随机因素，体现在测量重复性引入的不确定度中。

C.4 标准不确定度评定

C.4.1 硫化氢气体标准物质引入的标准不确定度u(xs)

采用的硫化氢气体标准物质，其相对扩展不确定度为2%，包含因子k=2。则气体标准物质引入的标准不确定度为：

u(xs)=ak=xs×2%2                    （C.2）

校准点10.0μmol/mol：u(xs)=0.10μmol/mol；

校准点25.0μmol/mol：u(xs)=0.25μmol/mol；

校准点40.0μmol/mol：u(xs)=0.40μmol/mol。

C.4.2 测量重复性引入的不确定度u(x)

对测定仪分别通入浓度10.0μmol/mol、25.0μmol/mol和40.0μmol/mol的硫化氢气体标准物质，重复测量10次。具体测量结果见表C.1。

表C.1 各校准点测量结果                         μmol/mol

| 气体标准物质浓度 | 测定仪硫化氢示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 8.4 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 9.3 |
| 25 | 25.1 | 24.6 | 23.9 | 24.9 | 22.8 | 23.6 | 22.4 | 22.1 | 24.1 | 23.1 |
| 40 | 38.6 | 36.5 | 35.6 | 38.8 | 36.2 | 35.2 | 36.4 | 38.1 | 35.2 | 35.1 |

各校准点分别按式（C.3）计算实验标准偏差，各校准点相应的标准不确定度可按式（C.4）计算：

s=i=1nxi-x210-1                           （C.3）

u(x)=sn=s3                                (C.4）

注：本规范规定，每个校准点重复测量3次，取3次示值的算术平均值作为检测仪示值，故n=3。

各校准点的实验标准偏差s和标准不确定度u(x)的计算结果如表C.2。

表C.2 各校准点的实验标准偏差s和标准不确定度u(x)      μmol/mol

| 气体标准物质浓度 | s | u(x) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.44 | 0.25 |
| 25 | 1.06 | 0.62 |
| 40 | 1.42 | 0.83 |

C.5 合成标准不确定度

C5.1 标准不确定度分量汇总

各标准不确定度分量汇总见表C.3

表C.3 标准不确定度分量汇总表

| 不确定度来源 |  | 标准不确定度符号 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢气体标准物质引入的不确定度 | 10.0μmol/mol | u(xs) | 0.10μmol/mol |
|  | 25.0μmol/mol |  | 0.25μmol/mol |
|  | 40.0μmol/mol |  | 0.40μmol/mol |
| 测量重复性引入的不确定度 | 10.0μmol/mol | u(x) | 0.25μmol/mol |
|  | 25.0μmol/mol |  | 0.62μmol/mol |
|  | 40.0μmol/mol |  | 0.83μmol/mol |

C.5.2 合成标准不确定度

各标准不确定度分量各不相关，则合成标准不确定度为：

u（∆x）=u(xs)2+u(x)2                         （C.5）

校准点10.0μmol/mol：u（∆x）=0.27μmol/mol；

校准点25.0μmol/mol：u（∆x）=0.67μmol/mol；

校准点40.0μmol/mol：u（∆x）=0.94μmol/mol。

C.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则各校准点示值误差的扩展不确定度按式（C.6）计算：

校准点10.0μmol/mol：U= 0.6μmol/mol,k=2；

校准点25.0μmol/mol：U= 1.4μmol/mol,k=2；

校准点40.0μmol/mol：U= 1.9μmol/mol,k=2。