湖南省地方计量技术规范

# JJF（湘）xx－2025

恒温胶带保持力试验仪校准规范

Calibration Specification for Constant TemperatureAdhesive Tape

Static Shear Adhesion Testers

（征求意见稿）

2025-xx-xx发布　　　2026-xx-xx实施

湖南省市场监督管理局发布

JJF××××－××××

恒温胶带保持力试验仪

校准规范

Calibration Specification for Constant TemperatureAdhesive Tape Static Shear Adhesion Testers

归口单位：湖南省市场监督管理局

主要起草单位：益阳市计量测试检定所

湖南省计量检测研究院

沅江市计量测试检定所

参加起草单位：广东海达仪器有限公司

本规范委托益阳市计量测试检定所负责解释

本规范主要起草人：

项  毅（益阳市计量测试检定所）

侯亚平（湖南省计量检测研究院）

陈  瀛（沅江市计量测试检定所 ）

丁  阳（益阳市计量测试检定所）

参加起草人：

张  建（广东海达仪器有限公司 ）

周昌正（益阳市计量测试检定所 ）

朱新君（益阳市计量测试检定所 ）

易紫贝（益阳市计量测试检定所 ）

易×易       ×（×××

目　　录

引言	（Ⅱ）

1　范围	（1）

2　引用文件	（1）

3　术语和计量单位	（1）

4　概述	（1）

5　计量特性	（1）

6　校准条件	（2）

7　校准项目和校准方法	（3）

8　校准结果表达	（6）

9　复校时间间隔	（6）

附录A　恒温胶带保持力试验仪校准原始记录格式（推荐）	（7）

附录B　恒温胶带保持力试验仪校准证书内页格式（推荐）	（10）

附录C　示值误差的测量不确定度评定示例	（11）

引　　言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成制定本校准规范的基础性系列规范。

本规范参考了GB /T 4851-2014 《胶粘带持粘性的试验方法》、JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》等标准的相关技术内容。

本规范为首次发布。

恒温胶带保持力试验仪校准规范

# 1　范围

本规范适用于各型号恒温胶带保持力试验仪的校准，常温胶带保持力试验仪亦可参照本规范进行校准。

# 2　引用文件

本规范引用了下列文件：

GB /T 4851-2014胶粘带持粘性的试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

# JJF 1001-2011、GB /T 4851-2014、JJF1101-2019界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 保持力 static shear adhesion[3.1GB /T 4851-2014]

又叫持粘性，压敏胶粘带抵抗平行剪切外力所引起的粘接表面破坏的能力。

# 4　概述

胶带保持力试验仪是针对胶带的粘合力做静态负荷试验，工作原理是在一定的荷重及温度下对胶带所能保持的时间自动计时，以得到胶带粘合的持粘性。

胶带保持力试验仪(以下简称试验仪）主要由试验箱箱体、钢板支架、试验钢板、砝码（含夹具）、计时装置、加热与温度控制装置组成。

# 5　计量特性

5.1试验砝码（含夹具）质量：（1000±5）g，砝码夹具的质量包含在总砝码质量中。

5.2 试验钢板

5.2.1试验钢板应非常平整，不能有污点、变色或划痕较多，为镜面不锈钢板，表面粗糙度为Ra：（0.050±0.025）μm。

5.2.2 试验钢板尺寸：宽（50±1）mm,长≥125 mm，厚≥1.1 mm

5.3 试验时间计时装置

5.3.1试验仪有自动计时装置，计时装置与样件固定机械装置相连，轻轻挂上砝码后产生一定的拉力自动开始计时，当胶带粘合破坏砝码掉落后，定时器停止计时并自动保留试验时间。计时范围应不少于4h。

5.3.2 试验计时误差：±5s/d

5.4 试验温度控制部分

5.4.1 试验箱温度偏差：±1℃

5.4.2 试验箱温度均匀度：2℃

5.4.3 试验箱温度波动度：±1℃

# 6　校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1供电电源：（220±22）V，（50±1）Hz，远离强电磁干扰。

6.1.2 环境温度：(15～35)℃。

6.1.3 相对湿度：≤85%。

6.1.4 室内应防潮、避光、防热、无腐蚀性物品，通风良好。

6.1.5 被校仪器应放置水平，无明显机械振动，无电磁干扰。

## 6.2 校准器具

## 校准器具及要求见表1

## 表1

| ## 序号 | ## 名称 | ## 测量范围 | ## 技术要求 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 电子天平 | ## （0~5000）g | ## 分辨力：不低于0.1g ## 级 |  |
| ## 2 | ## 游标卡尺 | ## (0~200)mm | ## MPE：±0.03mm |  |
| ## 3 | ## 数字温度计 | ## (0~250)℃ | ## 分辨力：不低于0.01℃ ## MPE：±0.1℃ | ## 温度计传感器数量不少于5个 |
| ## 4 | ## 表面粗糙度仪或粗糙度比较样板 | ## Ra（0.001~10）μm | ## 表面粗糙度仪分辨力：不低于0.001μm ## MPE：±10% ## 粗糙度比较样板MPE：-17%～+12% |  |
| ## 5 | ## 秒表 | ## 0.1s~1h | ## 分辨力：不低于0.01s ## MPE:±0.5s/d |  |

# 7　校准项目和校准方法

## 7.1 外观及工作正常性检查

7.1.1检查试验仪外观，整机结构完整，无缺陷。仪器各调节部件应能正常工作，各紧固件无松动。控制面板各功能控制健工作正常，各显示工作正常、清晰。

7.1.2试验仪在适当部位应装有铭牌。铭牌上须标明仪器名称、型号、制造厂、出厂编号等。

7.1.3仪器通电后，应能正常工作，显示部分应清晰完整。加挂试验砝码后计时器能立即开始计时，取下试验砝码后计时器能立即停止计时。

## 7.2 校准项目

## 校准项目见表2

## 表2

| ## 序号 | ## 校准项目 | ## 计量特性条款 | ## 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 试验砝码（含夹具）质量误差 | ## 5.1 | ## 7.3.1 |
| ## 2 | ## 试验钢板表面粗糙度 | ## 5.2.1 | ## 7.3.2 |
| ## 3 | ## 试验钢板的尺寸 | ## 5.2.2 | ## 7.3.3 |
| ## 4 | ## 计时装置误差 | ## 5.3 | ## 7.3.4 |
| ## 5 | ## 试验箱温度偏差 | ## 5.4.1 | ## 7.3.5 |
| ## 6 | ## 试验箱温度均匀度 | ## 5.4.2 | ## 7.3.6 |
| ## 7 | ## 试验箱温度波动度 | ## 5.4.3 | ## 7.3.7 |

## 7.3 校准方法

## 7.3.1 试验砝码（含夹具）质量误差

## 将每个试验砝码（含夹具）分别在电子天平上称量其质量，重复测量2次，取2次测量的算术平均值m为试验砝码的质量，应符合5.1的要求。

## 7.3.2试验钢板表面粗糙度

## 用表面粗糙度仪测量试验钢板的工作面的表面粗糙度，重复测量3次，取3次实测值的算术平均值，试验钢板的工作面应符合5.2.1的要求。

## 7.3.3试验钢板的尺寸

## 用游标卡尺对试验钢板的长、宽、厚度进行测量，测量结果应满足5.2.2的要求。

## 7.3.4 计时装置误差

## 校准时对固定装置施加一定的力，计时指示灯亮，并同时启动标准秒表，当被检计时器显示达到一个特定的时间间隔（如10min）时，立即停止秒表并读数，重复测量2次，取2次实测值的算术平均值。用式（1）计算被校计时器示值误差。

## ΔT=T-                    （1）

## 式中：

## ΔT —— 计时装置误差，单位：s；

## T ——计时装置记录时间，单位：s；

## ——标准秒表实测时间，单位：s。

## 7.3.5 试验箱温度偏差

## 将温度传感器布放到试验箱内的5个测量点，测量点分布在同一校准面上，该校准面通过工作空间几何中心与实验箱背面平行。测量点1为试验箱工作空间几何中心，且位于校准面的几何中心处。其余4个测量点位于校准面的四个角，布点位置与设备内壁的距离为各边长的1/10。面向试验箱观察，布点如图1所示。传感器测量点的数量和布放位置也可根据用户实际工作需求进行布置。

2              3

1

4              5

上

## 左                       右

## 底

## 底

## 图1 测量点布点示意图

## 温度控制器设定到校准温度（通常取试验箱温度测量范围的上限、下限和中间点温度值，也可根据用户需要选择常用的温度值），启动加热装置，待试验箱的温度达到温度控制器设定值并恒温30min稳定后开始测量，记录每个测量点温度计读数，每隔2min重复测量1次，共测量30min记录16组数据，按公式（2）、（3）计算试验温度偏差。

## Δtmax=tmax-ts                                    (2)

## Δtmin=tmin-ts                        (3)

## 式中：

## Δtmax —— 温度上偏差，单位：℃；

## Δtmin —— 温度下偏差，单位：℃；

## tmax —— 各测量点规定时间内测量的最高温度，单位：℃；

## tmin——各测量点规定时间内测量的最低温度，单位：℃；

## ts ——设备设定温度，单位：℃。

## 7.3.6 试验箱温度均匀度

## 采用7.3.5校准方法，按公式(4)计算试验设备五个测量点每次测量中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值。

## Δtu=/n                            (4)

## 式中：

## Δtu——温度均匀度，单位：℃

## timax ——各测量点在第i次测得的最高温度，单位：℃

## timin  ——各测量点在第i次测得的最低温度，单位：℃

## n——测量次数。

## 7.3.7 试验箱温度波动度

## 采用7.3.5校准方法，试验箱内五个测量点规定时间内实测最高温度与最低温度之差的一半，冠以“±”号，得到每个测量点温度波动度，取全部测量点温度变化量最大值为试验箱温度波动度校准结果，按公式(5)计算。

## Δtb=                      (5)

## 式中：

## Δtb—— 试验箱温度波动度，单位：℃；

## ——第j测量点在n次测量中的最大值，单位：℃；

## ——第j测量点在n次测量中的最小值，单位：℃。

8　校准结果表达

## 8.1 校准记录

校准记录格式参见附录A。

## 8.2 校准结果的处理

校准结果应在校准证书上反映。校准证书包括的信息应符合JJF1071-2010中5.12的要求。

# 9　复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议复校时间间隔一般不超过12个月。

# 附录A

恒温胶带保持力试验仪校准原始记录参考格式

委托方：	设备编号：	原始记录号：

型号规格：	产品编号：	制造厂：

校准地点： 	 环境温度：	 环境湿度：

校准依据：

使用主要计量标准器具

| 标准器名称 | 型号 | 编号 | 证书号 | 有效期 | 技术特征 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 外观及工作正常性检查 □正常 □不正常，备注：

- 计量特性校准

| 序号 | 校准项目 | 技术要求 | 实测结果(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度U |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验砝码（含夹具）质量误差 | （1000±5）g |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
| …………… |  |  | 砝码1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砝码2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砝码3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砝码4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砝码5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砝码… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 试验钢板表面粗糙度 | Ra：（0.05±0.025）μm |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 试验钢板尺寸 | 宽（50±1）mm 长≥125 mm厚≥1.1 mm |  |  | 长(mm) |  | 宽(mm) |  |  |  | 厚(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢板… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 计时装置误差 | ±5s/d | T(s) |  | T0(s) |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔT(s) |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计时器1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计时器2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计时器3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计时器4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计时器5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计时器 … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 试验箱温度控制偏差 ` | ±1℃ | 次数 |  | 设置温度（℃）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实测温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 点1 | 点2 |  | 点3 |  | 点4 |  |  | 点5 |  |  | 点… |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上偏差 Δtmax （℃） |  |  |  | 下偏差 Δtmin（℃） |  |  |  |  | 不确定度U |  |  |  |  |
| 6 | 温度均匀度 | 2℃ | u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 试验箱温度波动度 | ±1℃ | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                核验员：                     校准日期：

# 附录B

仪校准证书内页格式（推荐）

证书编号：××××-×××× 校准结果 1.外观及工作正常性检查： 2.试验砝码（含夹具）质量误差： - 试验钢板表面粗糙度： 4. 试验钢板尺寸： 5.计时装置误差： 6.温度校准结果 6.1布点示意图 2 3 1 4 5 上 ## 左 右 ## 底 ## 底 6.2校准结果 校准参数; 温度（℃）. 设定值. 上偏差. 下偏差. 均匀度. 波动度. 不确定度.

附录C

示值误差的测量不确定度评定示例

C.1  概述

恒温胶带保持力试验仪测量原理是通过在一定的荷重及温度下对胶带所能保持的时间自动计时，以得到胶带粘合的持粘性。

影响本次校准的主要误差来源包括：标准器（电子天平、秒表、数字温度计）的测量不确定度、测量方法带来的不确定度等。

在校准过程中，游标卡尺、表面粗糙度、环境温度等其他因素对测量结果的影响可忽略不计。

C.2  依据方法

JJF(湘） xx—2025 《恒温胶带保持力试验仪校准规范》

C.3  试验砝码质量校准不确定度评定

C.3.1测量概述

测量对象：1000g的F1等级（或类似等级）砝码。

测量设备：电子天平，最大称量值=5000g，分度值d=0.1g。

测量方法：采用直接称量法。将砝码放置于天平秤盘中心位置，待示值稳定后读取测量结果。

C.3.2测量模型：

M =m                          （C.1)

其中：

M—— 砝码的实际值，单位:g;

m—— 天平的读数,单位:g。

由于电子天平与试验砝码质量彼此互不相关，因此砝码质量测量结果的标准不确定度u(M)可由式C.2计算：

u2(M）=c2u2(m)	（C.2)

灵敏系数：c =1。

则：                     u2(M）=u2(m)                      （C.3)

C.3.3 输入量m的标准不确定度u(m)来源分析和评定

由于测量模型简单，各不确定度分量将直接作用于测量结果。分析认为，在本次测量中，影响示值m的不确定度主要来源包括：

a.测量重复性引入的标准不确定度分量u1(m)；

b.电子天平分辨力引入的标准不确定度分量u2(m);

c.电子天平最大允许误差引起的标准不确定度分量u3。

C.3.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1(m)的评定

在重复性条件下，用该天平对同一个试验砝码（约1000g）进行n=10次独立重复测量，测量结果如下（单位：g）：1000.2, 1000.1, 1000.3, 1000.0, 1000.1, 1000.2, 1000.1, 1000.2, 1000.1, 1000.2。使用贝塞尔公式计算测量结果的使用标准偏差sp为：

平均值：

= = 1000.15（g）	（C.4)

标准差：

sp=（=0.0866（g）              （C.5)

实际测量中以连续2次测量结果算术平均值为测量结果，则可得到试验砝码质量测量重复性引入的标准不确定度分量u1(m)：

u1(m)==0.0612（g）（C.6)

C.3.3.2 天平分辨力引入的不确定度分量u2(m)

天平分度值d=0.1g，其分辨力导致的区间半宽为a2= d/2 = 0.05g，假设为均匀分布，包含因子k=，则由天平分辨力引入的不确定度分量u2(m)：

u2(m)===0.0289（g)	（C.7)

通常情况下，重复性引入的不确定度分量已包含分辨力的影响，为避免重复计算，因u2(m)=0.029g<u1(m)=0.0612g，取最大值u1(m)=0.0612g，不再考虑电子天平分辨力引起的标准不确定度u2(m)。

C.3.3.3 电子天平最大允许误差引起的标准不确定度分项u3(m)的评定

电子天平最大允许误差引起的标准不确定度可根据检定规程或校准证书给出的该电

子天平的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。依据 JJG 1036-2022《电子天平》检定规程，最大秤量Max=5000g，d=0.1g，e=1g,检定分度数n=，该电子天平对应准确度级别为级级,电子天平最大允许误差MPE=±0.5e=±0.5g，即a3:=0.5g，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子k=，则电子天平测量试验砝码质量最大允许误差引起的标准不确定度u3(m):

u3(m)==0.2887(g)	（C.8)

C.3.4 试验砝码质量M合成标准不确定度u(M)计算

由于电子天平与试验砝码彼此独立，互不相关，标准不确定度“u1(m)、u2(m)和u3(m)也相互独立，则试验砝码质量m合成标准不确定度u(m):

u(M)=u(m)==0.2951（g)       （C.9)

C.3.5扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，则试验砝码测量结果的扩展不确定度为：

U = k×u(M) = 2×0.2951≈0.6(g)（C.10)

C3.6测量结果不确定度的报告与表示

试验砝码测量结果的扩展不确定度为：

U=0.6g k=2

C.4  试验时间计时误差校准不确定度的评定

C.4.1测量概述

测量对象：试验箱计时装置。

测量设备：电子秒表，分度值d=0.01s。

测量方法：采用比较法。

C.4.2测量模型

## ΔT=T-                          （C.11）

## 式中：

## ΔT —— 试验时间计时器误差，单位：s；

## T ——试验仪计时器记录时间，单位：s；

## ——标准秒表实测时间，单位：s。

## 由于电子秒表与试验仪计时器彼此独立，互不相关，因此，试验时间控制误差测量结果的标准不确定度u(ΔT )可由式(  )计算:

## (ΔT )=c2(T)u2(T)+c2()u2()              （C.12)

## 灵敏系数:c(T)=1，c()=-1,则:

## (ΔT )=u2(T)+u2()	（C.13)

## C.4.3 输入量T的标准不确定度来源分析和评定

## 输入量T的标准不确定度u(T)来源主要是计时器分辨力引起的标准不确定度u1(T)。

## 计时器最小分度值1s,分辨力导致的区间半宽为a1=0.5s，假设为均匀分布，包含因子k=，则定时器设定时间分辨力引起的标准不确定度u1(T):

u(T)=u1(T)===0.289（s)                （C.14)

## C.4.4 输入量的标准不确定度来源分析和评定

## 输入量的标准不确定度u()来源主要是测量重复性引起的标准不确定度分项u1()、电子秒表示值误差引起的标准不确定度分项u2()和电子秒表分辨力误差引起的标准不确定度u3()。

## C.4.4.1测量重复性引起的标准不确定度分项u1()的评定

## 可采用连续重复多次测量直接求出标准不确定度，采用A类方法进行评定在。重复性条件下，对被检计时器的600s时间点进行n=10次独立重复测量。测量结果为标准秒表的读数（单位：s）：600.12, 599.98, 600.05, 600.20, 599.92, 600.08, 600.15, 599.96, 600.10, 600.03。

## 平均值   = =600.059(s)	（C.15)

## 实验标准差（使用贝塞尔公式计算）：ST0==0.086(s)（C.16)

实际测量中以连续2次测量结果算术平均值为测量结果，则可得到测量重复性引入的标准不确定度分量u1()：

## u1()==0.061（s）	（C.17)

## C.4.4.2 电子秒表示值误差引起的标准不确定度分项u2()的评定

## 电子秒表示值误差引起的标准不确定度可根据检定证书或校准证书给出的该电子秒表的最大允许误差来评定，属均匀分布，可采用B类方法评定。

## 电子秒表在 10min 测量间隔的最大允许误差为±0.10s，即a2=0.10s，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子k=，则电子秒表在 10min 测量间隔内示值误差引起的标准不确定度u2():

## u2()==0.058(s) （C.18)

## C.4.4.3 电子秒表分辨力误差引起的标准不确定度u3()的评定

## 电子秒表分辨力为0.01s，其量化误差以等概率分布在半宽为a3=0.005s的区间内，属均匀分布，即包含因子k=，故引入的不确定度u3()为:

## u3()==0.003(s)	（C.19)

## 因u3()=0.003s<u1()=0.061s，重复性引入的不确定度分量u1()已包含分辨力的影响，不再考虑电子秒表分辨力引起的标准不确定度u3()。

## C.4.4.4输入量合成标准不确定度u()计算

## 由于电子秒表与试验仪计时器彼此独立，互不相关，标准不确定度u1()、u2()和u3()也相互独立，则输入量合成标准不确定度u():

## u()==0.084(s) （C.20)

## C.4.5 标准不确定度分量汇总

## 各分量的标准不确定度汇总如表C.4.1所示。

## 表C.4.1标准不确定度汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度(s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验仪计时器分辨力 | u1(T) | 0.289 |  |
| 2 | 测量重复性 | u1() | 0.061 |  |
| 3 | 电子秒表示值误差 | u2() | 0.058 |  |
| 4 | 电子秒表分辨力 | u3() | 0.003 | 不考虑 |

C.4.6 合成标准不确定度计算

由式C.13得试验时间误差标准不确定度:

uc(ΔT )==0.302(s)        (C.21)

C.4.7 扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

U=k×uc(ΔT )=2×0.302=0.604≈0.6(s)	（C.22)

C.4.8 测量结果不确定度的报告与表示

试验时间10min控制误差校准的扩展不确定度为:

U=0.6s     k=2。

C.5试验箱温度测量偏差校准不确定度的评定

C.5.1测量概述

测量对象：试验箱温度偏差。温度设定分辨力:0.1℃，校准点:温度40℃。

测量标准：数字温度计，温度指示分辨力:0.01℃，测量时带修正值使用，温度不确定度U=0.04℃ k=2。

校准方法:按照本规范图1测试点要求布置。试验箱温度设定值:40℃，开启运行。试验设备达到设定值并稳定后开始记录设备的温度示值及各布点温度，记录时间间隔为 2min，30min 内共记录16组数据。计算各温度测试点 30min内测量的最高温度与设定温度的差值，即为温度上偏差;各测试点 30min内测量的最低温度与设定温度的差值，即为温度下偏差。

C.5.2测量模型

温度上偏差公式：

Δtmax=tmax -ts 	（C.23)

## Δtmax —— 温度上偏差，单位：℃；

## tmax —— 各测量点规定时间内测量的最高温度，单位：℃；

## ts  ——设备设定温度，单位：℃。

## C.5.3标准不确定度来源分析和评定

## 不确定度来源:

- 被校对象测量重复性引入的标准不确定度分量；

- 标准数字温度计分辨力引入的标准不确定度分量；

- 标准数字温度计示值误差引入的标准不确定度分量；

- 试验箱温度控制器设定值分辨力引入的标准不确定度分量。

## 由于上偏差与下偏差不确定度来源和数值相同，因此本文仅以温度上偏差为例进行不确定度评定。

C.5.4标准不确定度分量

C.5.4.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1（t)

在40℃温度校准点，重复测量10次，得到一组标准温度计读数（单位：℃）：40.05、40.01、39.98、40.07、40.03、39.95、40.10、40.02、39.96、40.03。

则测量结果的实验标准偏差s为：

S==0.057℃	（C.24)

则u1（t)=s=0.057℃

C.5.4.2标准数字温度计分辨力引入的标准不确定度分量u2（t)

标准器温度分辨力为0.01℃，不确定度区间半宽0.005℃，服从均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度分量:

u2（t)==0.003(℃)                 （C.25)

## C.5.4.3标准数字温度计示值误差引入的标准不确定度分量u3（t)

温度计最大允许误差为士0.1℃，即a=0.1℃，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子k=，则温度计示值误差引起的标准不确定度u3（t):

u3（t)==0.058(℃)                 （C.26)

C.5.4.4试验箱温度控制器设定值分辨力引入的标准不确定度分量u（ts)

试验箱温度控制器设定值分辨力0.1℃,不确定度区间半宽0.05℃，服从均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度分量:

u（ts)==0.029(℃)	（C.27)

## C.5.5 标准不确定度分量汇总

## 各分量的标准不确定度汇总如表C.5.1所示。

## 表C.5.1标准不确定度汇总一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度(℃) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | u1（t) | 0.057 |  |
| 2 | 标准数字温度计分辨力 | u2（t) | 0.003 |  |
| 3 | 标准数字温度计示值误差 | u3（t) | 0.058 |  |
| 4 | 试验箱温度控制器设定值分辨力 | u（ts) | 0.029 |  |

C.5.6 合成标准不确定度

温度上偏差校准合成标准不确定度u计算

由于u1（t)、u2（t)、u3（t)、u（ts)相互独立，则合成标准不确定度uc(Δt),按下式计算:

uc(Δt)==0.086(℃)               （C.28)

C.5.7 扩展不确定度

取包含因子k=2，温度上偏差校准扩展不确定度为:

U=k×uc(Δt)=0.18(℃)                                 （C.29)

C.5.8不确定度报告

设定校准点40℃时温度上偏差校准的扩展不确定度为:

U=0.18℃k=2。