湖南省地方计量技术规范

# JJF（湘）xx－2025

柴油十六烷值测定仪校准规范

Calibration Specification for Diesel Cetane Number Testers

（征求意见稿）

2025-xx-xx发布         　　　                2026-xx-xx实施

湖南省市场监督管理局发 布

JJF（湘）××—2025

柴油十六烷值测定仪

校准规范

Calibration Specification for Diesel

Cetane Number Testers

归口单位：湖南省市场监督管理局

主要起草单位：湖南省计量检测研究院

参加起草单位：中国检验认证集团湖南有限公司

邵阳市计量测试检定所

湖南省华朗环境检测有限公司

湖南省生态环境监测中心

本规范委托湖南省计量检测研究院负责解释

本规范主要起草人：

王　理（湖南省计量检测研究院）

曾　翔（湖南省计量检测研究院）

肖　克（湖南省计量检测研究院）

鲁　徐（中国检验认证集团湖南有限公司）

参加起草人：

何喜爱（邵阳市计量测试检定所）

伍　钢（湖南省华朗环境检测有限公司）

宋冰冰（湖南省生态环境监测中心）

陈  超（湖南省计量检测研究院）

目　　录

引言	（Ⅱ）

1　范围	（1）

2　引用文件	（1）

3　术语和定义	（1）

4　概述	（2）

5　计量特性	（2）

6　校准条件	（2）

7　校准项目和校准方法	（3）

8　校准结果表达	（4）

9　复校时间间隔	（4）

附录A　仪器参数调节与设定（推荐）	（5）

附录B　校准原始记录格式（推荐）	（6）

附录C　校准证书内页格式（推荐）	（7）

附录D　仪器示值误差测量结果不确定度评定示例	（8）

引　　言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》制定。

本规范为首次发布。

柴油十六烷值测定仪校准规范

# 1　范围

本规范适用于测量范围为（30~65）CN的马达法柴油十六烷值测定仪的校准。

# 2　引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 386　柴油十六烷值测定法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和定义

以下术语和定义适用于本规范。

## 3.1　十六烷值 cetane number

在规定的条件下表示柴油着火性能的约定数值，十六烷值简称CN。

注：着火性能是指燃料在一个标准试验发动机内,在控制燃料流速、喷油时间和压缩比的条件下,测定的着火滞后期。

## 3.2　正标准燃料 primary reference fuels

测定柴油十六烷值时,所用的正十六烷、七甲基壬烷、五甲基庚烷及其以正十六烷与七甲基壬烷或五甲基庚烷两者之一按体积比配制的二元混合物。

注1：正标准燃料用来检査副标准燃料、测取及检査由副标准燃料换算为正标准燃料的换算表以及作仲裁试验。规定正十六烷的十六烷值为100,七甲基壬烷的十六烷值为15,五甲基庚烷的十六烷值为16.3。

注2：十六烧值的最初定义为：当正十六烷与1-甲基萘混合时,正十六烷在每百份混合物中占有的体积分数。其中。正十六烷的十六烷值为100,1-甲基茶的十六烷值为0。从1962年采用具有较好储存安定性和较易得到的原料生产低十六烷值组分以后,就将1-甲基萘改为七甲基壬烷。使用正十六烷和1-甲基萘的混合物作为正标准燃料,来标定七甲基壬烷的十六烷值。七甲基壬烷十六烷值的认可参考值定为15。2018年起增加了第二个低十六烷值组分(五甲基庚烷)作为七甲基壬烷的替代物。五甲基庚烷纯度更高,适用性更好。五甲基庚烷十六烷值的认可参考值定为16.3。

## 3.3　副标准燃料 secondary reference fuels

具有稳定的十六烷值，并可替代正标准燃料，用于计算柴油十六烷值的高十六烷值烃类燃料和低十六烷值烃类燃料及其按体积比组成的混合物。

注：这两个燃料分别称为:T燃料(高十六烷值燃料)和U燃料(低十六烷值燃料)。使用正标准燃料分别对T燃料U燃料和这两个燃料的混合物进行检验校正,以确定其十六烷值的认可参考值。

## 3.4　压缩比 compression ratio

活塞在下止点时,包括预燃室在内的燃烧室体积与活塞在上止点时可比较体积之比。

## 3.5　着火滞后期 ignition delay

燃料从喷射到燃料开始燃烧之间的时间间隔,以曲轴旋转角度(°)表示。

# 4　概述

柴油十六烷值测定仪（以下简称仪器）用于测量柴油十六烷值，主要由发动机、电动机、仪表控制系统和底座组成。仪器工作原理简述如下：在控制仪器燃料流速、喷油时间和压缩比的标准操作条件下,将待测样品的着火性质与已知十六烷值的标准燃料的着火性质进行比较，从而得到待测样品的柴油十六烷值测定值。十六烷值的范围为0~100，但典型的十六烷值测试范围为30~65。

# 5　计量特性

仪器的计量特性见表1。

表1　仪器的计量特性

| 序号 | 校准项目 | 技术指标（CN） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | ±4.0 |
| 2 | 测量重复性 | ≤0.8 |
| 注：本规范中的计量特性不作合格判定，仅供参考。 |  |  |

# 6　校准条件

## 6.1　环境条件

6.1.1　环境温度：（5～35）℃。

6.1.2　相对湿度：≤85％。

6.1.3　电源：根据仪器说明书选择供电电压AC（220±22）V或AC（380±38V）；频率（50±1）Hz。

6.1.4　周围的污染、振动、电磁干扰应对校准结果无影响。

## 6.2　测量标准及其它设备

6.2.1　测量标准

柴油十六烷值标准物质（以下简称标准物质），扩展不确定度U≤2.5（k = 2）；或有证副标准燃料：T燃料和U燃料，并分别对每个标准燃料和两个燃料的混合物确定其十六烷值的认可参考值。

6.2.2　其它设备

测量范围能覆盖(0~200)g、分度值d=0.1mg、准确度等级不低于级的电子天平或其它标准器。

准确度等级为A级的分度吸量管或单标线吸量管、容量瓶。

# 7　校准项目和校准方法

## 7.1　开机前检查

7.1.1　外观检查

仪器应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。

仪器各部件齐全且连接良好，各旋钮及按键应能正常工作，无其他影响使用性能缺陷。

7.1.2　校准前检查

仪器开机启动预热后，参照柴油十六烷值机参数设定表（见附录A）检查试验条件，并核查润滑油温度（（57±8）℃）、气缸夹套冷却温度（（100±2）℃）、吸入空气温度（（66±0.5）℃）等条件是否符合试验要求。

## 7.2　试样十六烷值测定

7.2.1　标准物质选择

根据仪器常用测量范围，选择适宜的标准物质，或用称量法（或体积法）)配制的十六烷值燃料(40~56)CN。

根据标准物质的标准值，选取两个副标准燃料混合物，预期标准物质或配制的十六烷值燃料处于两个副标准燃料混合物的手轮读数之间。要求这两个副标准燃料混合物的十六烷值差,不大于5.5CN。

- 7.2.2　试样十六烷值测定和计算

按照仪器使用说明书要求，将仪器开机预热半小时以上，使仪器达到稳定状态。首先使用T、U两个副标准燃料混合物对仪器的工况进行调整，分别记录T、U两个副标准燃料混合物的手轮读数，记录3次，求其算术平均值（a1、a2）。

之后对标准物质或配制的十六烷值燃料进行测量，记录其手轮读数（a），按式(1)计算标准物质或配制的十六烷值燃料的十六烷值。

X=X1+(X2−X1)(a−a1)/(a2−a1)	（1）

式中：

X ——试样的十六烷值；

X1——低着火性质标准燃料的十六烷值；

X2——高着火性质标准燃料的十六烷值；

a ——样品三次测定手轮读数的算术平均值；

a1——U燃料3次测定手轮读数的算术平均值；

a2——T燃料3次测定手轮读数的算术平均值。

## 7.3　示值误差

按照7.2中的方法，对标准物质或配制的十六烷值燃料分别重复测量3次，按式（2）计算仪器示值误差。

∆X=X−Xs	（2）

式中：

∆X——示值误差；

X ——3次测量值的算术平均值；

Xs——标准物质的标准值。

## 7.4　测量重复性

根据7.3中3次重复测量结果，按式（3）计算仪器测量重复性。

δ=Xmax−Xmin	（3）

式中：

δ   ——测量重复性；

Xmax——测量值的最大值；

Xmin——测量值的最小值。

# 8　校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少应包括以下信息：

a） 标题：“校准证书”；

b） 实验室名称和地址；

c） 进行校准的地点（如果与实验室地址不同）；

d） 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e） 客户的名称和地址；

f） 被校对象的描述和明确标识；

g） 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h） 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i） 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j） 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k） 校准环境的描述；

l） 校准结果及其测量不确定度的说明；

m） 对校准规范的偏离；

n） 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

o） 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p） 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

推荐的仪器参数调节与设定、校准原始记录格式、校准证书内页格式分别见附录A、附录B、附录C，仪器示值误差测量结果不确定度评定示例见附录D。

# 9　复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

仪器参数调节与设定（推荐）

表A.1  柴油十六烷值机参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 参数调节/设定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试范围 |  | 30～65 |
| 2 | 气缸直径 |  | 82.22 mm（3.250in） |
| 3 | 活塞行程 |  | 114.3 mm（4.50in） |
| 4 | 气缸容量 |  | 611729 mm3（37.33in3） |
| 5 | 气门间隙 | 进气阀 | （0.20 ± 0.025）mm |
|  |  | 排气阀 | (0.20 ± 0.025) mm |
| 6 | 喷油传感器间隙 |  | (1.00 ± 0.02) mm |
| 7 | 压缩比范围 |  | 8:1～36:1 |
| 8 | 发动机转速 |  | (900 ± 9) r/min |
| 9 | 润滑油压力 |  | (172～207) kPa |
| 10 | 润滑油温度 |  | (57 ± 8)℃ |
| 11 | 气缸夹套冷却液温度 |  | (100 ± 2)℃ |
| 12 | 吸入空气温度 |  | （66 ± 0.5）℃ |
| 13 | 喷油器开启压力 |  | （10.30 ± 0.34）MPa |
| 14 | 喷油提前角 |  | 13° |
| 15 | 喷油器流速 |  | （13 ± 0.2）mL/min |
| 16 | 喷油器冷却温度 |  | （38 ± 3）℃ |

# 附录B

校准原始记录格式（推荐）

送校单位：　　　　　　　　　　　　　　仪器名称：

型号规格：　　　　　　　　　　　　　　出厂编号：

制造厂家：　　　　　　　　　　　　　　测量范围：

校准依据：　　　　　　　　　　　　　　校准地点：

环境条件：温度　　　℃ 湿度　　　％RH 其    它：

- 示值误差

| 标准物质 标准值 | 仪器测量值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |

- 测量重复性

| 标准物质 标准值 | 仪器测量值 |  | 测量重复性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最大值 | 最小值 |  |

测量结果扩展不确定度　　，。

校准：　　　　　　　　　　　 核验：　　　　　　　　　　　 日期：　　　年　　　月　　　日

# 附录C

校准证书内页格式（推荐）

证书编号：××××-×××× 校准结果 序号; 校准项目; 技术指标; 校准结果. 1; 示值误差; ±4.0. 2; 测量重复性; ≤0.8. 测量结果扩展不确定度U= ，=2。 第×页，共×页

# 附录D

仪器示值误差测量结果不确定度评定示例

D.1　测量方法

按照仪器制造商的使用说明书要求，对仪器进行预热、稳定和调整。在（30～65）CN范围内选择一种柴油十六烷值标准物质（如GBW(E)120035），重复测量3次，以3次测量值的算术平均值作为测量结果，计算测量结果与标准物质标准值之间的差值，即仪器示值误差。

D.2　测量模型

测量模型：

∆X=X−Xs	（D.1）

式中：

∆X——示值误差；

X——3次测量值的算术平均值；

Xs——柴油十六烷值标准物质的标准值或约定值。

D.3　方差和灵敏系数

全部输入量互不相关，不确定度传播率由式（D.2）得出：

uc2(∆X)=c12u2(X)+c22u2(Xs)	（D.2）

由式（D.2）得到灵敏系数，如式（D.3）所示。

c1=∂(∆X)∂(X)=1；c2=∂(∆X)∂(Xs)=−1	（D.3）

D.4　不确定度来源分析

仪器示值误差测量不确定度来源包括柴油十六烷值标准物质引入的不确定度分量u(Xs)和仪器测量重复性引入的不确定度分量u(X)，具体来源分析如表1所示。

表D.1 标准不确定度分量

| 输入量 | 不确定度来源 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 输入量Xs引入的不确定度u(Xs) | 标准物质引入的分量 | u1 |
| 输入量X引入的不确定度u(X) | 测量重复性引入的分量 | u2 |
|  | 手轮读数引入的分量 | u3 |

D.5　不确定度分量评定

D.5.1　标准物质引入的不确定度u1

柴油十六烷值标准物质（编号：GBW(E)120035）证书注明定值标称值为51.9，扩展不确定度U=2.5，包含因子k=2，其引入的标准不确定度u(Xs)：

u(Xs)=u1=Uk=2.52=1.25	（D.4）

D.5.2　测量重复性引入的不确定度u2

按照规范要求，对仪器进行重复测量2次，测量值分别为51.6、52.3。按照A类不确定度评定，采用极差法计算重复性R为0.7，则测量重复性引入的不确定度为：

u2=RCn=0.71.13×1.414=0.44	（D.5）

D.5.3　手轮读数引入的分量u3

校准时标准物质的平均手轮读数为a=1527，副标准燃料CN1=49.9的平均手轮读数为a1=1500，副标准燃料CN2=54.5的平均手轮读数为a2=1541。每刻度手轮读数影响十六烷值的量为：=（54.5－49.9）/（1541－1500）＝0.11。

手轮读数的分辨率为1刻度，区间半宽为，估计服从均匀分布，取,故：手轮读数引入的不确定度分量u3为：

u3=∆ak=0.11×0.53＝0.032	（D.6）

D.5.4　输入量X引入的不确定度u(X)

u(X)=u22+u32=0.44	（D.7）

D.6　合成标准不确定度

将式(D.4)和式(D.5)计算结果代入式(D.2)，得到合成标准不确定度uc(∆X)：

uc(∆X)=u2(X)+u2(Xs)=1.33	（D.8）

D.7　扩展不确定度

取包含因子k=2，仪器示值误差测量结果扩展不确定度U：

U=k∙uc(∆X)=2.66	（D.9）

D.8　测量不确定度报告

仪器示值误差测量结果的扩展不确定度为：U=2.7，k=2。