柴油十六烷值测定仪示值误差测量结果

不确定度评定报告

1　测量方法

按照仪器制造商的使用说明书要求，对仪器进行预热、稳定和调整。在（30～65）CN范围内选择一种柴油十六烷值标准物质（如GBW(E)120035），重复测量3次，以3次测量值的算术平均值作为测量结果，计算测量结果与标准物质标准值之间的差值，即仪器示值误差。

2　测量模型

测量模型：

∆X=X−Xs	（1）

式中：

∆X——示值误差；

X——3次测量值的算术平均值；

Xs——柴油十六烷值标准物质的标准值或约定值。

3　方差和灵敏系数

全部输入量互不相关，不确定度传播率由式（C.2）得出：

uc2(∆X)=c12u2(X)+c22u2(Xs)	（2）

由式（C.2）得到灵敏系数，如式（C.3）所示。

c1=∂(∆X)∂(X)=1；c2=∂(∆X)∂(Xs)=−1	（3）

4　不确定度来源分析

仪器示值误差测量不确定度来源包括柴油十六烷值标准物质引入的不确定度分量u(Xs)和仪器测量重复性引入的不确定度分量u(X)，具体来源分析如表1所示。

表1 标准不确定度分量

| 输入量 | 不确定度来源 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 输入量Xs引入的 不确定度u(Xs) | 标准物质引入的分量 | u1 |
| 输入量X引入的 不确定度u(X) | 测量重复性引入的分量 | u2 |
|  | 手轮读数引入的分量 | u3 |

5　不确定度分量评定

5.1　标准物质引入的不确定度u1

柴油十六烷值标准物质（编号：GBW(E)120035）证书注明定值标称值为51.9，扩展不确定度U=2.5，包含因子k=2，其引入的标准不确定度u(Xs)：

u(Xs)=u1=Uk=2.52=1.25	（4）

5.2　测量重复性引入的不确定度u2

按照规范要求，对仪器进行重复测量2次，测量值分别为51.6、52.3。按照A类不确定度评定，采用极差法计算重复性R为0.7，则测量重复性引入的不确定度为：

u2=RCn=0.71.13×1.414=0.44	（5）

5.3　手轮读数引入的分量u3

校准时标准物质的平均手轮读数为a=1527，副标准燃料CN1=49.9的平均手轮读数为a1=1500，副标准燃料CN2=54.5的平均手轮读数为a2=1541。每刻度手轮读数影响十六烷值的量为：=（54.5－49.9）/（1541－1500）＝0.11。

手轮读数的分辨率为1刻度，区间半宽为，估计服从均匀分布，取,故：手轮读数引入的不确定度分量u3为：

u3=∆ak=0.11×0.53＝0.032	（6）

5.4　输入量X引入的不确定度u(X)

u(X)=u22+u32=0.44	（7）

6　合成标准不确定度

将式(C.4)和式(C.5)计算结果代入式(C.2)，得到合成标准不确定度uc(∆X)：

uc(∆X)=u2(X)+u2(Xs)=1.33	（8）

7　扩展不确定度

取包含因子k=2，仪器示值误差测量结果扩展不确定度U：

U=k∙uc(∆X)=2.66	（9）

8　测量不确定度报告

仪器示值误差测量结果的扩展不确定度为：U=2.7，k=2。