附件4

湖南省地方计量技术规范

《新能源汽车运行安全性能检验设备校准规范》

试验报告

《新能源汽车运行安全性能检验设备校准规范》起草组

2025年10月

新能源汽车运行安全性能检验设备的校准

实验报告

- 实验目的

验证《新能源汽车运行安全性能检验设备校准规范》的校准项目的技术要求及校准方法。

- 实验项目

实验项目：扭力示值误差、滚筒速度测量误差、测功机前后滚筒速度同步性。

- 实验被校仪器

| 名 称 | 型号规格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 新能源汽车运行安全性能检验系统（底盘测功机） | NHC-03EV | 佛山市南华仪器股份有限公司 |

- 实验校准用设备

| 名 称 | 型号规格 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 非车载充电机现场测试仪 | TD1320 | MPE：±1.0% |
| 扭力校准装置 （砝码+杠杆） | 6:1，20kg | 标准杠杆，MPE：±1%； 标准砝码：M2级。 |
| 转速频率测量仪 | GZCY-1A | 0.005级 |
| 标准电阻 | NHEVT1.5 | - MPE：±1.0% |
| 数字多用表 | 34465A | MPE：±2.0% |

- 实验条件

| 项目 | 实验条件 | 是否符合规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | （0～40）℃ | 符合 |
| 相对湿度 | ≤85% | 符合 |
| 供电电源 | 周围无影响校准结果的振动、冲击、电磁场及其他干扰源。 | 符合 |
| 实验地点 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | / |
| 实验人员 | 李昱、何喜爱 | / |
| 实验日期 | 2025年9月 | / |

- 实验过程

依据《新能源汽车运行安全性能检验设备校准规范》中条款7.1~7.4实施。

- 实验数据

- 1外观及功能检查:符合要求

# 2充电安全检验设备输出功率的校准

| 被校充电 电压（V） | 被校充电 电流（A） | 被校充电 功率（kW） | 实际充电 电压（V） | 实际充电 电流（A） | 实际充电 功率（kW） | 功率误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 100 | 50 | 496 | 99.5 | 49.35 | -1.3 |
| 1200 | 40 | 48 | 1192 | 39.6 | 47.20 | -1.7 |

校准结果：输出功率示值误差为-1.7%，不确定度为U= 1.6%（k=2）。

3扭力示值误差校准

注：（杠杆L/R= 6:1），标准扭力值=mgL/R

| 标准扭力值（N） | 加载过程测功机示值（N） | 相对误差 （%） | 减载过程测功机示值（N） | 相对误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 599.9 | 0.0 | 601.9 | ＋0.3 |
| 1200 | 1201.1 | ＋0.1 | 1203.8 | ＋0.3 |
| 1800 | 1801.3 | ＋0.1 | 1803.1 | ＋0.2 |
| 2400 | 2402.0 | ＋0.1 | 2403.9 | ＋0.2 |
| 3000 | 3004.6 | ＋0.2 | / | / |

校准结果：扭力示值误差为＋0.3%，不确定度为U= 1.3%（k=2）。

4测功机车速示值误差校准（滚筒直径D=216mm）

| 速度校准点（km/h） | 测功机显示速度（km/h） | 速度测量标准装置 示值（r/min） | 速度实际值（km/h） | 相对误差 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 24.90 | 618 | 25.1 | -0.8 |
| 40 | 40.10 | 989 | 40.3 | -0.5 |
| 60 | 59.98 | 1485 | 60.4 | -0.7 |

校准结果：车速示值误差为-0.8%，不确定度为U= 0.5%（k=2）。

5测功机前后滚筒速度同步性校准（滚筒直径D=216mm）

| 速度校准点（km/h） | 前滚筒校准时标准转速表示值（r/min） | 测功机前滚筒速度实际值V1i（km/h） | 后滚筒校准时标准转速表示值（r/min） | 测功机后滚筒速度实际值V2i（km/h） | 同步误差 （km/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 618 | 25.1 | 620 | 25.2 | -0.1 |
| 40 | 989 | 40.3 | 983 | 40.0 | 0.0 |
| 60 | 1485 | 60.4 | 1490 | 60.6 | -0.2 |

校准结果：测功机前后滚筒速度同步性为-0.2 km/h,不确定度为U= 0.3 km/h（k=2）

6充电插座绝缘电阻测量误差的校准（激励电压：500V）

| 标准电阻值（MΩ） | L1端子 |  | L2端子 |  | L2端子 |  | N端子 |  | DC+端子 |  | DC-端子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rx （MΩ） | eR （%） | Rx （MΩ） | eR （%） | Rx （MΩ） | eR （%） | Rx （MΩ） | eR （%） | Rx （MΩ） | eR （%） | Rx （MΩ） | eR （%） |
| 5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 50 | 49.8 | -0.4 | 49.8 | -0.4 | 49.9 | -0.2 | 49.8 | -0.4 | 49.9 | -0.2 | 49.9 | -0.2 |
| 100 | 99.2 | -0.8 | 99.2 | -0.8 | 99.4 | -0.6 | 99.1 | -0.9 | 99.4 | -0.6 | 99.5 | -0.5 |

7等电位电阻示值误差的校准

| 标准电阻值（mΩ） | ACPE对夹 |  | DCPE对针 |  | ACPE对DCPE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RL（mΩ） | eRL（%） | RL（mΩ） | eRL（%） | RL（mΩ） | eRL（%） |
| 20 | 20.5 | +2.4 | 20.4 | +2.0 | 20.5 | +2.4 |
| 100 | 101.0 | +1.0 | 101.0 | +1.0 | 102.0 | +2.0 |
| 500 | 514.5 | +2.8 | 509.0 | +1.8 | 515.0 | +2.9 |

8等电位测试电流的校准

| 工作电流设置值（mA） | 电流实际值（mA） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 20 | 19.98 | -0.1 |
| 50 | 49.96 | -0.1 |
| 100 | 99.50 | -0.5 |
| 200 | 199.1 | -0.5 |

9测功机最大吸收功率的校准

| 测功机测量的最大功率值Pa = kW | v+10）m/s滑行到（v-10）m/s的滑行时间ACDT（s） | 惯性重量（kg） | 损耗功率（kW） | 吸收功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.5 | 18.333 | 390 | 7.10 | 60.4 |

结论

《新能源汽车运行安全性能检验设备校准规范》对于其参数的校准和技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。