附件4

《水质全自动实验室 (高锰酸盐指数、氨氮、总

磷、总氮、六价铬、氟化物) 校准规范》

试验报告

规范起草组

2025 年10月

水质全自动实验室(高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、

六价铬、氟化物) 校准规范试验报告

一、简介

为了验证本规范提出的校准项目和校准方法的可操作性和适用性，验证本规范所规定的计量指标的科学性和合理性，起草小组按照校准规范中的校准方法校准了3 个厂家6 套不同型号类别水质全自动实验室 (高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、六价铬、氟化物) 。仪器的生产厂家、型号、出厂编号等相关信息汇总在表 1。

表 1  仪器的生产厂家、型号、出厂编号等情况

| 序号 | 生产厂家 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力合科技（湖南）股份有限公司 | LIDT 1200 | L21110896（L21040784、L22020459、L21040312、L21050779、L21050361） |
| 2 |  | LIDT 1200 | L22020234（L21040311、L21040311、L21050028、L24110293） |
| 3 | 杭州谱育科技发展 有限公司 | SUPEC 8000 | 383P2490001(324P2490008、323P2110001、323P21100010、32P2470037) |
| 4 |  | SUPEC 8000 | 383P2490003(324P2490009、323P24A0001、323P24800060、32P2490003) |
| 5 | 上海北裕分析仪器股份有限公司 | XQ-01 | CP202112201002(17100056900207、16100090100104、16100000600801、16100088000104) |
| 6 |  | XQ-01 | CP202112209002 (18100065500212、18100101600104、16100001100801、17100097400104) |

二、校准结果汇总

计量校准过程中所使用的试验材料、设备、标准物质均符合本规范的要求，试验方法以水质全自 动实验室 (高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、六价铬、氟化物) 校准规范为依据，校准结果报告见表 2。

表 2 水质全自动实验室(高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、六价铬、氟化物)

校准结果汇总表

| 序 号 | 参 数 | 仪器示值误差 |  | 仪器示值重复性 (%) | 温度 示值 误差 (℃) | 消解 时间 示值 误差 (% ) | 加液 管容 量误 差 (%) | 记忆效应(mg/L) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量点 (mg/L) | 误差值 |  |  |  |  | 高锰 酸盐 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 氟化物 |
| 1 | 高 锰 酸 盐 | 0.9 | 3.6% | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0. 12 | 0.009 | 0.005 | 0.017 | 0.031 | 0.04 |
|  |  | 2.5 | 1.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | -0.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 | 0.4 | 3.2% | 1.2 | / | / | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | 2.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 1.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 磷 | 0.24 | -4.6% | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.60 | - 1.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.96 | -0.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 氮 | 1.4 | 1.6% | 1.6 | 0.7 | -1.9 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 0.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | 1.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | 0.25 | 2.6% | 0.3 | / | / | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 1.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | 1.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | 2 | 2.4% | 0.3 | / | / | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 3.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 2.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 高 锰 酸 盐 | 0.9 | -2.2% | 0.5 | 0.6 | / | -0.5 | 0. 12 | 0.003 | 0.004 | 0.017 | 0.029 | 0.04 |
|  |  | 2.25 | -0.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | - 1.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 | 0.4 | - 1.6% | 0.8 | / | / | -0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | 1.3 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 0.9 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 磷 | 0.24 | -3.2% | -1.0 | 0.6 | 0.0 | -0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.60 | - 1. 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.96 | -0.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 氮 | 1.4 | 2.6% | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | - 1.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | -0. 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | 0.25 | 1.5% | 1.5 | / | / | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 2.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | 1.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | 2 | 3.4% | 1.1 | / | / | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25 | 1.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 2.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高 锰 酸 盐 | 0.9 | 3.7% | 0.6 | 0.7 | / | 0.4 | 0.15 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.02 |
|  |  | 2.25 | 2.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 1.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 | 0.4 | 2.2% | 0.8 | / | / | -0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | 1.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | - 1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 磷 | 0.25 | - 1.5% | 0.5 | / | / | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.6 | 0.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.9 | 1.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 氮 | 1.4 | 2.6% | 0.1 | / | / | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | - 1.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | -0. 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | 0.25 | 3.3% | 0.5 | / | / | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | -2.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | -1.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | 2 | -3.4% | 0.7 | / | / | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25 | -2.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 4.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 参 数 | 仪器示值误差 |  | 仪器示值重复性 (%) | 温度 示值 误差 (℃) | 消解 时间 示值 误差 (% ) | 加液 管容 量误 差 (%) | 抗干扰性(mg/L) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量点 (mg/L) | 误差值 |  |  |  |  | 高锰 酸盐 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 氟化物 |
| 4 | 高 锰 酸 盐 | 0.9 | 2.3% | 0.4 | 0.6 | / | 0.3 | 0.22 | 0.008 | 0.003 | 0.020 | 0.011 | 0.05 |
|  |  | 2.25 | 1.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 1.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 | 0.4 | -2.5% | 0.1 | / | / | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | -1.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | -1.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 磷 | 0.24 | -5.5% | 0.7 | -0.4 | 0.0 | -0. 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.60 | -2.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.96 | 1.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 氮 | 1.4 | 1.8% | 0.4 | -0.6 | 0.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | 1.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.0 | 2.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | 0.25 | 2.6% | 0.5 | / | / | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 1.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | 1.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | 2 | 2.4% | 0.5 | / |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25 | 2.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 1.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高 锰 酸 盐 | 0.9 | 1.2% | 1.2 | 0.8 | / | -0.3 | 0. 17 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 0.035 | 0.06 |
|  |  | 2.25 | - 2.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 1.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 | 0.4 | 3.5% | 0.5 | / | / | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | 1.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | 1.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 磷 | 0.24 | 1.7% | 0. 5 | - 1.0 | 0.0 | 0. 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.60 | 0.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.96 | 0.03% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 | 1.4 | 4.3% | 0.6 | -0.8 | 0.0 | -0.6 |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 参 数 | 仪器示值误差 |  | 仪器重复性 (%) | 温度 示值 误差 (℃) | 消解 时间 示值 误差 (% ) | 加液 管容 量误 差 (%) | 抗干扰性(mg/L) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量点 (mg/L) | 误差值 |  |  |  |  | 高锰 酸盐 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 氟化物 |
|  | 氮 | 3.5 | -5.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 | 2.8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | 0.25 | 3.7% | 1.8 | / | / | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 4.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | 4.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | 2 | 5.2% | 1.2 | / | / | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25 | 3.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 1.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高 锰 酸 盐 | 0.9 | -1.6% | 0.2 | 0. 3 | / | -0.7 | 0.0013 | 0.0042 | 0.0007 | 0.0072 | 0.044 | 0.08 |
|  |  | 2.25 | 1. 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 2.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 | 0.4 | 2.7% | 0.7 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.0 | -1.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | -1.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 磷 | 0. 12 | 1.4% | 1.2 | -0.8 | 0.1 | -0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3 | 1.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.48 | -0.3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 氮 | 0.8 | 1.8% | 1.6 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.0 | 2.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | 3.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | 0.25 | 2.7% | 2.1 | / | / | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 2.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.8 | 2.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | 2 | 3.4% | 1.9 | / | / | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25 | 3.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.4 | 2.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、结论

表 3  技术指标一览表

| 校准项目 | 技术指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 六价铬 | 氟化物 |
| 温度示值误差* | 不超过±1℃ |  |  |  |  |  |
| 消解时间示值误差* | 不超过±2% |  |  |  |  |  |
| 仪器示值误差 | 不超过±10% |  |  |  |  |  |
| 仪器示值重复性 | ≤3% |  |  |  |  |  |
| 加液管容量误差* | 不超过±2% |  |  |  |  |  |
| 记忆效应 | 高锰酸盐指数＜0.3mg/L；氨氮＜0.02mg/L；总磷＜0.01mg/L；总磷＜0.05mg/L；六价铬＜0.05mg/L；氟化物＜0.1mg/L |  |  |  |  |  |
| 注：以上计量特性要求仅供参考，不作为判定依据。*项目为可适用仪器校准项目。 |  |  |  |  |  |  |

# 四、数据分析

本次试验数据覆盖了国内外水质全自动实验室 (高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、六价铬、氟化物) 的大部分厂家，包含了不同型号不同类别的仪器，数据真实有效且具有代表性。部分水质全自动实验室(高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、六价铬、氟化物)，由于未涉及消解单元，故没有进行温度示值误差、消解时间示值误差试验。本次试验的仪器，其仪器示值误差、仪器示值重复性、温度示值误差、消解时间示值误差、加液管容量误差、记忆效应的数据均符合规范的要求。故校准规范中的校准项目和校准方法，科学合理，可以满足水质全自动实验室分析系统 (高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、六价铬、氟化物) 的校准要求。