附件 4

《放射性气溶胶监测仪校准规范》
试验报告

《放射性气溶胶监测仪校准规范》起草组

2025年11月

放射性气溶胶监测仪校准规范

试验报告

试验目的

     验证《放射性气溶胶监测仪校准规范》的检定项目的技术要求及检定方法。
试验被检仪器
随机选择100台用于贸易结算的气体流量计作为实验对象，具体出厂编号见实验数据表格。

试验校准用设备

	名     称
	技术指标

	气溶胶发生装置
	液体容器：玻璃

体积流量：3L/min～10L/min

浓度：102～107个/cm3
压缩空气接口：4 bar到6 bar绝对值，1.5 m³/h

	放射源
	Ur≤10%（k=2）

	放射性气溶胶测量装置
	α探测效率≥30%

灵敏度≤0.02Bq/m3
β探测效率≥5%

灵敏度≤0.1Bq/m3


试验项目
试验项目：参考相应，响应的非线性，抗干扰性
试验条件

	项目
	实验条件
	是否符合规范要求

	环境温度
	(0～40)℃
	符合

	相对湿度
	(30～85)%
	符合

	大气压力
	(86～106) kPa
	符合

	实验地点
	南华大学氡实验室
	/

	实验人员
	蔡祥鸣 杨桧
	/

	实验日期
	2025年4月~5月
	/


试验过程

依据《放射性气溶胶监测仪校准规范》中条款7.2实施。

试验数据

	序号
	仪器型号
	活度浓度（Bq/m3）
	参考响应
	响应的非线性
	重复性
	抗干扰性

	1
	CAM-2（国产）
	1704
	0.84
	0.90
	1.44%
	6.8%

	2
	SLT-701（美国）
	1675
	0.87
	0.91
	
	2.7%

	3
	SARADAer（德国）
	1700
	0.86
	0.91
	
	1.47%

	4
	CAM-2（国产）
	1667
	0.90
	0.93
	2.37%
	6.9%

	5
	SLT-701（美国）
	1641
	0.91
	0.93
	
	2.01%

	6
	SARADAer（德国）
	1688
	0.93
	0.94
	
	1.3%

	7
	CAM-2（国产）
	1572
	0.95
	0.94
	3.5%
	7.4%

	8
	SLT-701（美国）
	1596
	0.97
	0.95
	
	2.19%

	9
	SARADAer（德国）
	1638
	0.89
	0.92
	
	1.59%

	10
	CAM-2（国产）
	775
	0.99
	0.98
	3.5%
	14.9%

	11
	SLT-701（美国）
	804
	1.03
	0.99
	
	4.1%

	12
	SARADAer（德国）
	808
	1.02
	1.01
	
	2.78%

	13
	CAM-2（国产）
	800
	1.03
	1.01
	9.14%
	14.5%

	14
	SLT-701（美国）
	821
	1.02
	1.01
	
	4.4%

	15
	SARADAer（德国）
	760
	1.08
	1.02
	
	2.96%

	16
	CAM-2（国产）
	129
	1.12
	1.04
	9.6%
	91%

	17
	SLT-701（美国）
	125
	1.15
	1.05
	
	22.9%

	18
	SARADAer（德国）
	140
	1.18
	1.08
	
	16%

	19
	CAM-2（国产）
	108
	1.13
	1.08
	15.7%
	108%

	20
	SLT-701（美国）
	109
	1.12
	1.09
	
	27%

	21
	SARADAer（德国）
	90
	1.30
	1.10
	
	24%


结论

《放射性气溶胶监测仪校准规范》对于其参数的检定和技术要求合理、检定方法正确，可操作性较强。

 1 / 3

