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一、试验目的
为了验证折光法过氧化氢在线分析仪校准规范的校准项目、校准用设备、技术指标、校准方法和校准原始记录格式等的合理性、实用性，编制组由此对过氧化氢分析仪进行实验。
二、试验仪器
1、选取了常见的仪器生产厂家、型号和量程的过氧化氢分析仪共6台，按校准规范的项目进行实验。实验仪器的相关信息汇总见表1：
表1 实验用仪器的生产厂家、型号、测量范围
	序号
	生产厂家
	型号
	测量范围

	1 
	湖南楚一
	CYR-H
	0～50%

	2 
	湖南楚一
	CYR-G
	0～50%

	3 
	湖南楚一
	CYR-C
	0～50%

	4 
	湖南楚一
	CYR-M
	0～50%

	5 
	ATAGO（爱拓）
	CM-800α
	0～50%

	6 
	维萨拉 / K-Patents
	PR-23-A
	0～50%


2、试验用标准物质及设备
水中过氧化氢溶液浓度范围：（0.1～50)%, 扩展不确定度应不大于U=2.0%，k=2（20℃）。
二次蒸馏水：折射率值为1.332986（20℃）。
样品槽及恒温装置：温度范围覆盖（5～95）℃，恒温装置波动性0.1℃/10min。

三、试验内容
根据规范的校准项目按照其规定的校准方法开展实验。实验结果汇总和原始记录见附件1，按校准项目分类，实验结果如下：
1、 示值误差的实验结果及符合性见表2。
表2过氧化氢在线分析仪示值误差测试结果汇总
	制造厂
	型号
	
标准值/%

	
测得值/%

	
绝对误差/%

	规范要求
	结论

	湖南楚一
	CYR-H
	42.283
	42.239
	42.222
	42.187
	42.102
	42.224
	-0.077
	±0.5%FS
绝对误差：±0.25%
	符合

	
	
	25.761
	25.742
	25.737
	25.698
	25.593
	25.598
	-0.117
	
	符合

	
	
	9.925
	9.919
	9.936
	9.875
	9.865
	9.854
	-0.062
	
	符合

	湖南楚一
	CYR-G
	42.283
	42.239
	42.222
	42.102
	42.221
	42.168
	-0.084
	
	符合

	
	
	25.761
	25.742
	25.737
	25.574
	25.650
	25.631
	-0.128
	
	符合

	
	
	9.925
	9.919
	9.936
	9.865
	9.872
	9.834
	-0.070
	
	符合

	湖南楚一
	CYR-C
	42.283
	42.239
	42.222
	42.224
	42.266
	42.189
	-0.021
	
	符合

	
	
	25.761
	25.742
	25.737
	25.598
	25.630
	25.672
	-0.113
	
	符合

	
	
	9.925
	9.919
	9.936
	9.854
	9.898
	9.884
	-0.048
	
	符合

	湖南楚一
	CYR-M
	42.283
	42.239
	42.222
	41.979
	41.969
	41.993
	-0.268
	
	符合

	
	
	25.761
	25.742
	25.737
	25.619
	25.625
	25.631
	-0.122
	
	符合

	
	
	9.925
	9.919
	9.936
	9.855
	9.900
	9.892
	-0.044
	
	符合

	ATAGO（爱拓）
	CM-800α
	42.283
	42.239
	42.222
	42.100
	42.125
	42.138
	-0.127
	
	符合

	
	
	25.761
	25.742
	25.737
	25.602
	25.625
	25.631
	-0.127
	
	符合

	
	
	9.925
	9.919
	9.936
	9.840
	9.901
	9.889
	-0.050
	
	符合

	维萨拉 / K-Patents
	PR-23-A
	42.283
	42.239
	42.222
	42.081
	42.120
	42.135
	-0.136
	
	符合

	
	
	25.761
	25.742
	25.737
	25.609
	25.622
	25.634
	-0.125
	
	符合

	
	
	9.925
	9.919
	9.936
	9.830
	9.824
	9.886
	-0.080
	
	符合


2、 重复性试验数据见表3
表3重复性测试结果汇总

	制造厂
	型号
	重复性/%
	规范要求
	符合性

	湖南楚一
	CYR-H
	0.24
	不大于1%
	符合

	湖南楚一
	CYR-G
	0.23
	
	符合

	湖南楚一
	CYR-C
	0.31
	
	符合

	湖南楚一
	CYR-M
	0.22
	
	符合

	ATAGO（爱拓）
	CM-800α
	0.26
	
	符合

	维萨拉 / K-Patents
	PR-23-A
	0.25
	
	符合


3、 稳定性试验数据见表4
表4稳定性测试结果汇总（20℃）
	型号
	制造厂
	稳定性
	规范要求
	符合性

	湖南楚一
	CYR-H
	0.15
	不超过±2%
	符合

	湖南楚一
	CYR-G
	0.23
	
	符合

	湖南楚一
	CYR-C
	0.21 
	
	符合

	湖南楚一
	CYR-M
	0.16 
	
	符合

	ATAGO（爱拓）
	CM-800α
	0.18 
	
	符合

	维萨拉 / K-Patents
	PR-23-A
	0.22 
	
	符合



[bookmark: _GoBack]四、试验结论
通过开展的实验，其结果表明，折光法过氧化氢在线分析仪校准规范的计量性能要求科学合理，校准条件充分有效、校准方法具体可行，具有可操作性，能够满足在线分析仪的校准要求。


