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规范编制组
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[bookmark: _Hlk209644838]《总迁移量及不挥发物测定仪校准规范》试验报告

一、简介
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK1]为验证《总迁移量及不挥发物测定仪校准规范》（征求意见稿）所规定的校准项目和校准方法的适用性和可操作性，验证规范所列计量特性指标的科学性，本规范编制组选择主流生产厂家的现有设备包括广州标际包装设备有限公司生产的ZF系列、广州西唐机电科技有限公司生产的ERT系列等总迁移量及不挥发物测定仪（以下简称测定仪）进行试验验证。仪器的生产厂家、型号、出厂编号等相关信息汇总在表 1。

表 1  仪器的生产厂家、型号、出厂编号等情况

	序号
	生产厂家
	型号
	编号

	1
	广州标际包装设备有限公司
	AUTO ZF-3600
	BJ3600660022

	2
	
	AUTO ZF-1800
	BJ1800660010

	3
	
	ZF-900
	BJZF900657657

	4
	广州西唐机电科技有限公司
	ERT-121-C
	T260825

	5
	
	ERT-121-C
	T260913

	6
	
	ERT-231
	T260902



本规范编制组与相关企业通过使用符合技术要求的温湿度场自动测试系统、标准砝码和氯化钠有证标准物质等标准器具，在本规范规定的环境条件下，按照本规范制定的校准项目和校准方法对测定仪各指标参数进行试验验证。试验准备如下：
1、环境条件：
[bookmark: OLE_LINK108]环境温度：（15~35）℃；环境湿度：≤80%RH；供电电源：（220±22）V，（50±1）Hz；周围无影响校准结果的振动、冲击、电磁场及其他干扰源。


2、 测量标准：
表2  测量标准
	标准器名称
	型号/出厂编号
	测量范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	溯源机构
	有效期至

	[bookmark: _Hlk209373331]温湿度场自动测试系统
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]DTZ-300/DW1750
	[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153](0~300)℃
	U = 0.05℃,k=2
	[bookmark: OLE_LINK110]湖南省计量检测研究院
	[bookmark: OLE_LINK207]2027.7.17

	标准砝码
	（0~200）g/3716，3595
	（0~500）g
	E2等级
	湖北省计量测试技术研究院
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]2027.3.18

	氯化钠纯度有证标准物质
	GBW06103f
	质量分数：99.996%
	U≤0.008%，k=2
	中国计量科学研究院
	2034.1.18



[bookmark: OLE_LINK106]3、温度标准器的测温探头如图1布置。
[bookmark: OLE_LINK58] (
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图1 测温标准器测温探头布置位置示意图

二、试验数据：
1、总迁移量及不挥发物测定仪试验原始记录。











[bookmark: _Hlk209646905]
总迁移量及不挥发物测定仪校准原始记录1

委托单位： 编制组	  仪器名称：总迁移量及不挥发物测定仪 原始记录号：202601
型号规格： AUTO ZF3600	  出厂编号： BJ3600660022	     生产厂家：广州标际设备包装有限公司
校准地点： 实验室	  环境温度： 20.1℃	         环境湿度：65%RH
校准依据：JJG(湘)XX－2026 总迁移量及不挥发物测定仪校准规范	    
使用主要计量标准器具
	标准器名称
	型号
	技术特征
	证书号
	有效期

	温湿度场自动测试系统
	DTZ-300/DW1750
	U = 0.05℃,k=2
	2026071003644009
	2027-07-16

	标准砝码
	（0~200）g/3716，3595
	E2等级
	2026LX042100728、2026LX029900012
	2027-03-23
2027-03-18

	氯化钠纯度有证标准物质
	GBW06103f
	U≤0.008%，k=2
	24011
	2034-01-18

	
	
	
	
	




1、称量示值误差                                                          单位：  mg
	编号
	测量点
	载荷
	示值
	示值误差
	U(k=2)

	天平1
	0
	/
	0.00
	0.00 
	/

	
	10
	10.003
	9.99
	-0.01 
	0.06

	
	1000
	999.995
	1000.05
	0.05 
	0.06

	
	10000
	10000.000
	10000.05
	0.05 
	0.06

	
	20000
	20000.034
	20000.11
	0.08 
	0.07

	
	50000
	50000.00
	50000.08
	0.08 
	0.07

	
	100000
	100000.12
	100000.01
	-0.11 
	0.10

	
	200000
	200000.18
	200000.08
	-0.10 
	0.10

	天平2
	0
	/
	0.00
	0.00 
	/

	
	10
	10.003
	10.01
	0.01 
	0.06

	
	1000
	999.995
	1000.09
	0.10 
	0.06

	
	10000
	10000.000
	10000.07
	0.07 
	0.06

	
	20000
	20000.034
	20000.01
	-0.02 
	0.07

	
	50000
	50000.00
	50000.00
	0.00 
	0.07

	
	100000
	100000.12
	100000.10
	-0.02 
	0.10

	
	200000
	200000.18
	200000.02
	-0.16 
	0.10

	天平3
	0
	/
	0.00
	0.00 
	/

	
	10
	10.003
	9.99
	-0.01 
	0.06

	
	1000
	999.995
	1000.04
	0.04 
	0.06

	
	10000
	10000.000
	10000.07
	0.07 
	0.06

	
	20000
	20000.034
	20000.04
	0.01 
	0.07

	
	50000
	50000.00
	50000.02
	0.02 
	0.07

	
	100000
	100000.12
	100000.01
	-0.11 
	0.10

	
	200000
	200000.18
	200000.10
	-0.08 
	0.10



2、称量重复性                                                            单位：  mg
	
	测量点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	s

	天平1
	100000
	99999.90
	99999.91
	99999.90
	99999.90
	99999.95
	99999.94
	0.023 

	天平2
	100000
	100000.00
	100000.00
	100000.01
	100000.01
	100000.00
	100000.04
	0.015 

	天平3
	100000
	100000.00
	100000.01
	100000.01
	100000.02
	100000.04
	100000.00
	0.015 




3、干燥温度偏差、均匀度和波动度：
干燥温度设定值：105 ℃                                                   单位：  ℃
	编号
次数
	实测温度值

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	104.987
	105.316
	104.946
	105.452
	105.067
	105.452 
	104.946 

	2
	105.051
	105.356
	104.946
	104.852
	105.132
	105.356 
	104.852 

	3
	105.062
	105.382
	104.943
	105.441
	105.185
	105.441 
	104.943 

	4
	105.044
	105.376
	104.936
	105.421
	105.217
	105.421 
	104.936 

	5
	105.037
	105.012
	104.877
	105.384
	105.224
	105.384 
	104.877 

	6
	105.388
	104.586
	104.813
	105.326
	105.158
	105.388 
	104.586 

	7
	105.446
	104.542
	104.724
	105.271
	105.094
	105.446 
	104.542 

	8
	105.455
	104.501
	104.610
	105.216
	105.038
	105.455 
	104.501 

	9
	105.457
	104.725
	104.483
	105.178
	105.121
	105.457 
	104.483 

	10
	105.460
	104.502
	104.355
	105.165
	105.114
	105.460 
	104.355 

	11
	105.473
	104.482
	104.246
	105.171
	105.087
	105.473 
	104.246 

	12
	105.478
	104.448
	104.172
	105.105
	105.052
	105.478 
	104.172 

	13
	105.474
	105.326
	104.131
	105.380
	105.020
	105.474 
	104.131 

	14
	105.301
	105.321
	104.127
	105.248
	104.962
	105.321 
	104.127 

	15
	105.156
	105.349
	104.286
	105.232
	104.843
	105.349 
	104.286 

	16
	105.104
	105.357
	104.360
	105.202
	104.901
	105.357 
	104.360 

	
	105.478
	105.382
	104.946
	105.452
	105.224
	/
	/

	
	104.987
	104.448
	104.127
	104.852
	104.843
	/
	/

	上偏差
	下偏差
	均匀度
	波动度

	0.478
	-0.873
	0.898
	0.467




4、测定仪示值误差和测定仪示值重复性                                           单位：  mg
	蒸发皿恒重质量mp
	试样溶液和恒重蒸发皿总质量mω
	迁移量及不挥发物标准值m0
	测定仪测量示值mt
	示值误差ms
	平均值
	U(k=2)
	重复性r

	57106.42
	157677.02
	5028.53
	4994.41
	-34.12
	-25.52
	31
	15.23

	56634.67
	157232.87
	5029.91
	5013.00
	-16.91
	
	
	




校准员： 邵德花               核验员：  张雨龙                校准日期：2026.7.20





总迁移量及不挥发物测定仪校准原始记录2

委托单位： 编制组	  仪器名称：总迁移量及不挥发物测定仪 原始记录号：202602
型号规格： AUTO ZF1800G	  出厂编号： BJ1800660010	     生产厂家：广州标际设备包装有限公司
校准地点： 实验室	  环境温度： 20.5℃	         环境湿度：63%RH
校准依据：JJG(湘)XX－2026 总迁移量及不挥发物测定仪校准规范	    
使用主要计量标准器具
	标准器名称
	型号
	技术特征
	证书号
	有效期

	温湿度场自动测试系统
	DTZ-300/DW1750
	U = 0.05℃,k=2
	2026071003644009
	2027-07-16

	标准砝码
	（0~200）g/3716，3595
	E2等级
	2026LX042100728、2026LX029900012
	2027-03-23
2027-03-18

	氯化钠纯度有证标准物质
	GBW06103f
	U≤0.008%，k=2
	24011
	2034-01-18

	
	
	
	
	




1、称量示值误差                                                          单位：  mg
	编号
	测量点
	载荷
	示值
	示值误差
	U(k=2)

	天平1
	0
	/
	0.00
	0.00 
	/

	
	10
	10.003
	10.08
	0.08 
	0.06

	
	1000
	999.995
	1000.03
	0.03 
	0.06

	
	10000
	10000.000
	10000.03
	0.03 
	0.06

	
	20000
	20000.034
	20000.03
	0.00 
	0.07

	
	50000
	50000.00
	50000.01
	0.01 
	0.07

	
	100000
	100000.12
	100000.04
	-0.08 
	0.10

	
	200000
	200000.18
	200000.08
	-0.10 
	0.10

	天平2
	0
	/
	0.00
	0.00 
	/

	
	10
	10.003
	10.01
	0.01 
	0.06

	
	1000
	999.995
	999.88
	-0.12 
	0.06

	
	10000
	10000.000
	9999.94
	-0.06 
	0.06

	
	20000
	20000.034
	19999.98
	-0.05 
	0.07

	
	50000
	50000.00
	49999.97
	-0.03 
	0.07

	
	100000
	100000.12
	100000.09
	-0.03 
	0.10

	
	200000
	200000.18
	200000.01
	-0.17 
	0.10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	




2、称量重复性                                                            单位：  mg
	
	测量点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	s

	天平1
	100000
	100000.00
	100000.01
	100000.00
	100000.03
	100000.00
	100000.01
	0.012 

	天平2
	100000
	99999.90
	99999.92
	99999.96
	100000.00
	100000.01
	99999.97
	0.043 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 




3、干燥温度偏差、均匀度和波动度：
干燥温度设定值：105 ℃                                                   单位：  ℃
	编号
次数
	实测温度值

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	104.680
	105.585
	104.108
	104.946
	105.418
	105.585 
	104.108 

	2
	104.690
	105.543
	104.075
	105.435
	105.234
	105.543 
	104.075 

	3
	104.578
	105.471
	104.025
	105.479
	105.284
	105.479 
	104.025 

	4
	104.574
	105.472
	103.982
	105.516
	105.222
	105.516 
	103.982 

	5
	104.681
	105.323
	104.505
	105.533
	105.163
	105.533 
	104.505 

	6
	104.568
	105.251
	104.544
	105.766
	105.118
	105.766 
	104.544 

	7
	104.950
	105.251
	104.548
	105.723
	105.092
	105.723 
	104.548 

	8
	105.102
	105.179
	104.548
	105.688
	105.072
	105.688 
	104.548 

	9
	105.255
	105.111
	104.548
	105.649
	105.038
	105.649 
	104.548 

	10
	105.244
	105.058
	104.532
	105.614
	105.011
	105.614 
	104.532 

	11
	105.236
	105.011
	104.533
	105.610
	104.920
	105.610 
	104.533 

	12
	105.249
	104.996
	104.503
	105.589
	104.943
	105.589 
	104.503 

	13
	105.249
	104.743
	104.013
	105.255
	104.896
	105.255 
	104.013 

	14
	105.283
	105.070
	103.945
	105.208
	104.799
	105.283 
	103.945 

	15
	105.251
	105.079
	103.961
	105.153
	104.865
	105.251 
	103.961 

	16
	105.256
	105.079
	103.991
	105.088
	104.795
	105.256 
	103.991 

	
	105.283
	105.585
	104.548
	105.766
	105.418
	/
	/

	
	104.568
	104.743
	103.945
	104.946
	104.795
	/
	/

	上偏差
	下偏差
	均匀度
	波动度

	0.766
	-1.055
	1.249
	0.421




4、测定仪示值误差和测定仪示值重复性                                           单位：  mg
	蒸发皿恒重质量mp
	试样溶液和恒重蒸发皿总质量mω
	迁移量及不挥发物标准值m0
	测定仪测量示值mt
	示值误差ms
	平均值
	U(k=2)
	重复性r

	60327.16
	160898.56
	5028.57
	5006.09
	-22.48
	-23.46
	31
	1.73

	63928.37
	164417.57
	5024.46
	5000.03
	-24.43
	
	
	




校准员： 邵德花               核验员：  张雨龙                校准日期：2026.7.21





总迁移量及不挥发物测定仪校准原始记录3

委托单位： 编制组	  仪器名称：总迁移量及不挥发物测定仪 原始记录号：202603
型号规格： ZF900	  出厂编号： BJZF900657657	     生产厂家：广州标际设备包装有限公司
校准地点： 实验室	  环境温度： 20.0℃	         环境湿度：67%RH
校准依据：JJG(湘)XX－2026 总迁移量及不挥发物测定仪校准规范	    
使用主要计量标准器具
	标准器名称
	型号
	技术特征
	证书号
	有效期

	温湿度场自动测试系统
	DTZ-300/DW1750
	U = 0.05℃,k=2
	2026071003644009
	2027-07-16

	标准砝码
	（0~200）g/3716，3595
	E2等级
	2026LX042100728、2026LX029900012
	2027-03-23
2027-03-18

	氯化钠纯度有证标准物质
	GBW06103f
	U≤0.008%，k=2
	24011
	2034-01-18

	
	
	
	
	




1、称量示值误差                                                          单位：  mg
	编号
	测量点
	载荷
	示值
	示值误差
	U(k=2)

	天平1
	0
	/
	0.00
	0.00 
	/

	
	10
	10.003
	10.00
	0.00 
	0.06

	
	1000
	999.995
	1000.08
	0.09 
	0.06

	
	10000
	10000.000
	10000.00
	0.00 
	0.06

	
	20000
	20000.034
	20000.01
	-0.02 
	0.07

	
	50000
	50000.00
	50000.07
	0.07 
	0.07

	
	100000
	100000.12
	100000.00
	-0.12 
	0.10

	
	200000
	200000.18
	200000.00
	-0.18 
	0.10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	




2、称量重复性                                                            单位：  mg
	
	测量点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	s

	天平1
	100000
	99999.90
	99999.90
	99999.94
	99999.96
	99999.90
	99999.92
	0.025 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 




3、干燥温度偏差、均匀度和波动度：
干燥温度设定值：105 ℃                                                   单位：  ℃
	编号
次数
	实测温度值

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	105.257
	105.067
	104.115
	105.910
	105.055
	105.910 
	104.115 

	2
	105.747
	105.085
	104.133
	105.883
	105.028
	105.883 
	104.133 

	3
	105.484
	105.101
	104.150
	105.840
	105.261
	105.840 
	104.150 

	4
	105.688
	105.104
	104.155
	105.831
	105.328
	105.831 
	104.155 

	5
	105.659
	105.094
	104.150
	105.809
	105.396
	105.809 
	104.150 

	6
	105.384
	105.096
	104.150
	105.805
	105.465
	105.805 
	104.150 

	7
	105.524
	105.091
	104.149
	105.805
	105.531
	105.805 
	104.149 

	8
	105.438
	105.061
	104.128
	105.794
	105.566
	105.794 
	104.128 

	9
	105.341
	105.048
	104.088
	105.800
	105.420
	105.800 
	104.088 

	10
	104.945
	105.055
	104.088
	105.799
	105.570
	105.799 
	104.088 

	11
	105.102
	104.820
	104.034
	105.799
	105.528
	105.799 
	104.034 

	12
	105.011
	105.042
	104.010
	105.797
	105.483
	105.797 
	104.010 

	13
	104.911
	105.027
	103.795
	105.740
	105.439
	105.740 
	103.795 

	14
	105.379
	105.028
	103.733
	105.673
	104.721
	105.673 
	103.733 

	15
	105.101
	105.030
	103.733
	105.592
	104.921
	105.592 
	103.733 

	16
	105.260
	105.021
	103.702
	105.510
	104.841
	105.510 
	103.702 

	
	105.747 
	105.104 
	104.155 
	105.910 
	105.570 
	/
	/

	
	104.911 
	104.820 
	103.702 
	105.510 
	104.721 
	/
	/

	上偏差
	下偏差
	均匀度
	波动度

	0.910
	-1.298
	1.755
	0.425




4、测定仪示值误差和测定仪示值重复性                                           单位：  mg
	蒸发皿恒重质量mp
	试样溶液和恒重蒸发皿总质量mω
	迁移量及不挥发物标准值m0
	测定仪测量示值mt
	示值误差ms
	平均值
	U(k=2)
	重复性r

	54962.65
	155512.25
	5027.48
	5000.52
	-26.96
	-21.10
	31
	10.37

	61199.47
	161497.87
	5014.92
	4999.68
	-15.24
	
	
	




校准员： 邵德花               核验员：  张雨龙                校准日期：2026.7.22





总迁移量及不挥发物测定仪校准原始记录4

委托单位： 编制组	  仪器名称：总迁移量及不挥发物测定仪 原始记录号：202604
型号规格： ERT-121-C	  出厂编号： T260825	     生产厂家：广州西唐机电科技有限公司
校准地点： 实验室	  环境温度： 25.0℃	     环境湿度：45%RH
校准依据：JJG(湘)XX－2026 总迁移量及不挥发物测定仪校准规范	    
使用主要计量标准器具
	标准器名称
	型号
	技术特征
	证书号
	有效期

	温湿度场自动测试系统
	DTZ-300/DW1750
	U = 0.05℃,k=2
	2026071003644009
	2027-07-16

	标准砝码
	（0~200）g/3716，3595
	E2等级
	2026LX042100728、2026LX029900012
	2027-03-23
2027-03-18

	氯化钠纯度有证标准物质
	GBW06103f
	U≤0.008%，k=2
	24011
	2034-01-18

	
	
	
	
	




1、称量示值误差                                                          单位：  mg
	编号
	测量点
	载荷
	示值
	示值误差
	U(k=2)

	天平1
	0
	/
	0.0 
	0.00 
	/

	
	10
	10.003
	9.9 
	-0.10 
	0.06

	
	1000
	999.995
	999.8 
	-0.20 
	0.06

	
	10000
	10000.000
	10000.0 
	0.00 
	0.06

	
	20000
	20000.034
	19999.9 
	-0.13 
	0.07

	
	50000
	50000.00
	49999.9 
	-0.10 
	0.07

	
	100000
	100000.12
	99999.9 
	-0.22 
	0.10

	
	200000
	200000.18
	200000.0 
	-0.18 
	0.10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	




2、称量重复性                                                            单位：  mg
	
	测量点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	s

	天平1
	100000
	99999.9
	100000
	100000.1
	100000
	100000.1
	99999.9
	0.089 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 




3、干燥温度偏差、均匀度和波动度：
干燥温度设定值：105 ℃                                                   单位：  ℃
	编号
次数
	实测温度值

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	105.103
	105.059
	104.860
	105.010
	105.324
	105.324
	104.860

	2
	105.221
	105.131
	105.010
	105.121
	105.030
	105.221
	105.010

	3
	105.273
	105.172
	105.156
	105.165
	105.152
	105.273
	105.152

	4
	105.258
	105.158
	105.170
	105.171
	105.173
	105.258
	105.158

	5
	105.232
	105.127
	105.089
	105.099
	105.085
	105.232
	105.085

	6
	105.218
	105.125
	105.031
	105.022
	105.056
	105.218
	105.022

	7
	105.195
	105.095
	104.598
	104.655
	104.755
	105.195
	104.598

	8
	105.218
	105.157
	104.887
	104.998
	105.012
	105.218
	104.887

	9
	105.105
	105.142
	104.901
	105.011
	104.908
	105.142
	104.901

	10
	105.003
	105.057
	104.804
	104.905
	104.901
	105.057
	104.804

	11
	104.984
	104.877
	104.724
	105.210
	104.834
	105.210
	104.724

	12
	104.958
	104.953
	104.683
	105.321
	104.997
	105.321
	104.683

	13
	104.876
	104.986
	104.950
	104.994
	104.932
	104.994
	104.876

	14
	104.912
	105.013
	104.812
	104.925
	104.977
	105.013
	104.812

	15
	105.112
	105.241
	104.732
	105.110
	105.018
	105.241
	104.732

	16
	105.212
	105.023
	104.687
	104.936
	105.134
	105.212
	104.687

	
	105.273
	105.241
	105.170
	105.321
	105.324
	/
	/

	
	104.876
	104.877
	104.598
	104.655
	104.755
	/
	/

	上偏差
	下偏差
	均匀度
	波动度

	0.324
	-0.402
	0.321
	0.333




4、测定仪示值误差和测定仪示值重复性                                           单位：  mg
	蒸发皿恒重质量mp
	试样溶液和恒重蒸发皿总质量mω
	迁移量及不挥发物标准值m0
	测定仪测量示值mt
	示值误差ms
	平均值
	U(k=2)
	重复性r

	49872.5
	150371.9
	5024.97
	4997.0
	-27.97
	-29.35
	31
	2.44

	49341.4
	149906.0
	5028.23
	4997.5
	-30.73
	
	
	




校准员： 成杰               核验员：  张雨龙                校准日期：2026.9.15





总迁移量及不挥发物测定仪校准原始记录5

委托单位： 编制组	  仪器名称：总迁移量及不挥发物测定仪 原始记录号：202605
型号规格： ERT-121-C	  出厂编号： T260913	     生产厂家：广州西唐机电科技有限公司
校准地点： 实验室	  环境温度： 23.8℃	     环境湿度：50%RH
校准依据：JJG(湘)XX－2026 总迁移量及不挥发物测定仪校准规范	    
使用主要计量标准器具
	标准器名称
	型号
	技术特征
	证书号
	有效期

	温湿度场自动测试系统
	DTZ-300/DW1750
	U = 0.05℃,k=2
	2026071003644009
	2027-07-16

	标准砝码
	（0~200）g/3716，3595
	E2等级
	2026LX042100728、2026LX029900012
	2027-03-23
2027-03-18

	氯化钠纯度有证标准物质
	GBW06103f
	U≤0.008%，k=2
	24011
	2034-01-18

	
	
	
	
	




1、称量示值误差                                                          单位：  mg
	编号
	测量点
	载荷
	示值
	示值误差
	U(k=2)

	天平1
	0
	/
	0.0 
	0.00 
	/

	
	10
	10.003
	9.9 
	-0.10 
	0.06

	
	1000
	999.995
	999.9 
	-0.10 
	0.06

	
	10000
	10000.000
	9999.9 
	-0.10 
	0.06

	
	20000
	20000.034
	19999.9 
	-0.13 
	0.07

	
	50000
	50000.00
	49999.9 
	-0.10 
	0.07

	
	100000
	100000.12
	100000.0 
	-0.12 
	0.10

	
	200000
	200000.18
	200000.0 
	-0.18 
	0.10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	




2、称量重复性                                                            单位：  mg
	
	测量点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	s

	天平1
	100000
	99999.9 
	100000.0 
	100000.0 
	100000.0 
	100000.0 
	100000.0 
	0.041 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 




3、干燥温度偏差、均匀度和波动度：
干燥温度设定值：105 ℃                                                   单位：  ℃
	编号
次数
	实测温度值

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	105.142 
	105.010 
	104.917 
	105.184 
	105.260 
	105.260 
	104.917 

	2
	105.133 
	105.077 
	104.920 
	105.256 
	105.208 
	105.256 
	104.920 

	3
	105.002 
	105.469 
	105.236 
	105.100 
	105.344 
	105.469 
	105.002 

	4
	105.324 
	105.165 
	105.102 
	105.299 
	105.117 
	105.324 
	105.102 

	5
	104.903 
	105.106 
	104.874 
	104.857 
	104.635 
	105.106 
	104.635 

	6
	105.341 
	105.203 
	105.119 
	104.982 
	105.160 
	105.341 
	104.982 

	7
	104.832 
	105.158 
	104.563 
	105.083 
	104.915 
	105.158 
	104.563 

	8
	105.407 
	105.038 
	105.161 
	105.173 
	104.912 
	105.407 
	104.912 

	9
	105.269 
	105.375 
	104.943 
	105.146 
	104.896 
	105.375 
	104.896 

	10
	105.146 
	104.934 
	105.111 
	104.983 
	105.019 
	105.146 
	104.934 

	11
	104.909 
	105.348 
	105.167 
	105.215 
	105.021 
	105.348 
	104.909 

	12
	105.303 
	104.918 
	105.127 
	105.215 
	105.082 
	105.303 
	104.918 

	13
	105.013 
	105.225 
	104.990 
	105.187 
	105.416 
	105.416 
	104.990 

	14
	105.393 
	105.206 
	105.073 
	104.869 
	104.947 
	105.393 
	104.869 

	15
	105.122 
	105.321 
	105.074 
	105.216 
	105.069 
	105.321 
	105.069 

	16
	105.004 
	104.981 
	104.907 
	105.342 
	105.284 
	105.342 
	104.907 

	
	105.407 
	105.469 
	105.236 
	105.342 
	105.416 
	/
	/

	
	104.832 
	104.918 
	104.563 
	104.857 
	104.635 
	/
	/

	上偏差
	下偏差
	均匀度
	波动度

	0.469
	-0.437
	0.403
	0.391




4、测定仪示值误差和测定仪示值重复性                                           单位：  mg
	蒸发皿恒重质量mp
	试样溶液和恒重蒸发皿总质量mω
	迁移量及不挥发物标准值m0
	测定仪测量示值mt
	示值误差ms
	平均值
	U(k=2)
	重复性r

	49881.7
	148933.1
	4952.57
	4997.7
	45.13
	35.93
	31
	16.28

	49771.5
	149188.8
	4970.87
	4997.6
	26.74
	
	
	




校准员： 成杰               核验员：  张雨龙                校准日期：2026.9.16





总迁移量及不挥发物测定仪校准原始记录6

委托单位： 编制组	  仪器名称：总迁移量及不挥发物测定仪 原始记录号：202606
型号规格： ERT-231	  出厂编号： T260902	     生产厂家：广州西唐机电科技有限公司
校准地点： 实验室	  环境温度： 22.5℃	     环境湿度：53%RH
校准依据：JJG(湘)XX－2026 总迁移量及不挥发物测定仪校准规范	    
使用主要计量标准器具
	标准器名称
	型号
	技术特征
	证书号
	有效期

	温湿度场自动测试系统
	DTZ-300/DW1750
	U = 0.05℃,k=2
	2026071003644009
	2027-07-16

	标准砝码
	（0~200）g/3716，3595
	E2等级
	2026LX042100728、2026LX029900012
	2027-03-23
2027-03-18

	氯化钠纯度有证标准物质
	GBW06103f
	U≤0.008%，k=2
	24011
	2034-01-18

	
	
	
	
	




1、称量示值误差                                                          单位：  mg
	编号
	测量点
	载荷
	示值
	示值误差
	U(k=2)

	天平1
	0
	/
	0.0 
	0.00 
	/

	
	10
	10.003
	9.9 
	-0.10 
	0.06

	
	1000
	999.995
	999.9 
	-0.10 
	0.06

	
	10000
	10000.000
	10000.0 
	0.00 
	0.06

	
	20000
	20000.034
	20000.0 
	-0.03 
	0.07

	
	50000
	50000.00
	49999.9 
	-0.10 
	0.07

	
	100000
	100000.12
	100000.0 
	-0.12 
	0.10

	
	200000
	200000.18
	200000.0 
	-0.18 
	0.10

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	




2、称量重复性                                                            单位：  mg
	
	测量点
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	s

	天平1
	100000
	100000.1 
	100000.0 
	100000.1 
	100000.0 
	100000.1 
	100000.0 
	0.055 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 




3、干燥温度偏差、均匀度和波动度：
干燥温度设定值：105 ℃                                                   单位：  ℃
	编号
次数
	实测温度值

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	105.265
	104.761
	105.024
	104.94
	105.223
	105.265 
	104.761 

	2
	105.245
	105.116
	104.723
	104.894
	105.235
	105.245 
	104.723 

	3
	105.169
	104.669
	104.841
	105.022
	105.126
	105.169 
	104.669 

	4
	105.112
	104.916
	105.252
	104.893
	105.192
	105.252 
	104.893 

	5
	104.922
	104.997
	105.156
	105.02
	105.212
	105.212 
	104.922 

	6
	105.070 
	105.186
	104.637
	105.076
	104.865
	105.186 
	104.637 

	7
	104.738
	104.819
	104.756
	105.088
	105.202
	105.202 
	104.738 

	8
	105.197
	105.015
	104.947
	105.229
	105.175
	105.229 
	104.947 

	9
	105.051
	105.172
	105.063
	104.839
	104.807
	105.172 
	104.807 

	10
	104.973
	105.119
	104.865
	104.997
	104.859
	105.119 
	104.859 

	11
	105.092
	104.982
	104.914
	105.087
	105.156
	105.156 
	104.914 

	12
	105.269
	104.956
	105.216
	104.721
	104.790 
	105.269 
	104.721 

	13
	104.776
	105.213
	105.116
	105.225
	105.063
	105.225 
	104.776 

	14
	105.225
	104.739
	104.809
	105.063
	104.799
	105.225 
	104.739 

	15
	104.928
	104.645
	105.291
	105.008
	104.890 
	105.291 
	104.645 

	16
	104.838
	104.903
	105.006
	105.148
	104.976
	105.148 
	104.838 

	
	105.269 
	105.213 
	105.291 
	105.229 
	105.235 
	/
	/

	
	104.738 
	104.645 
	104.637 
	104.721 
	104.790 
	/
	/

	上偏差
	下偏差
	均匀度
	波动度

	0.291
	-0.363
	0.424
	0.327




4、测定仪示值误差和测定仪示值重复性                                           单位：  mg
	蒸发皿恒重质量mp
	试样溶液和恒重蒸发皿总质量mω
	迁移量及不挥发物标准值m0
	测定仪测量示值mt
	示值误差ms
	平均值
	U(k=2)
	重复性r

	51143.2
	150370.2
	4961.35
	4998.2
	36.85
	39.19
	31
	4.13

	49138.7
	148284.3
	4957.28
	4998.8
	41.52
	
	
	




校准员： 成杰               核验员：  张雨龙                校准日期：2026.9.18







2、校准项目试验验证汇总如下：
总迁移量及不挥发物测定仪试验结果汇总如表4：
表4  试验结果汇总表
	校准参数
	ZF－3600
	ZF－1800
	ZF－900
	ERT－121-C1#
	ERT－121-C2#
	ERT－231

	温度上偏差（℃）
	0.478
	0.766
	0.910
	0.324
	0.469
	0.291

	温度下偏差（℃）
	-0.873
	-1.055
	-1.298
	-0.402
	-0.437
	-0.363

	温度均匀度（℃）
	0.898
	1.249
	1.755
	0.321
	0.403
	0.424

	温度波动度（℃）
	0.467
	0.421
	0.425
	0.333
	0.391
	0.327

	称量示值误差（mg）
	-0.16
	-0.17
	-0.18
	-0.22
	-0.18
	-0.18

	称量重复性（mg）
	0.023
	0.043
	0.025
	0.089
	0.041
	0.055

	测定仪示值误差（mg）
	-25.52
	-23.46
	-21.10
	-29.35
	35.93
	39.19

	测定仪示值重复性（mg）
	15.23
	1.73
	10.37
	2.44
	16.28
	4.13




三、数据分析
根据试验结果汇总表实验数据，技术指标分析情况见表5
表 5  技术指标分析表

	[bookmark: _Hlk119341934]校准项目
	技术指标

	温度偏差
	不超过±2℃

	温度均匀度
	不超过2℃

	温度波动度
	不超过±0.5℃

	称量示值误差
	不超过±0.3mg

	称量重复性
	不超过0.3mg

	仪器示值误差
	不超过±100mg

	仪器示值重复性
	不超过50mg



[bookmark: _GoBack]
四、结论：
本次试验数据覆盖了市场上主流总迁移量及不挥发物测定仪生产厂家，包含了不同型号不同类别的仪器，数据真实有效且具有代表性。参照本规范中的校准方法，通过对总迁移量及不挥发物测定仪的各项技术参数（包括温度偏差、温度均匀度、温度波动度、称量示值误差、称量重复性、仪器示值误差、仪器示值重复性等）进行了试验验证。实验结果表明，本规范能够较好的评价总迁移量及不挥发物测定仪性能，数据均符合规范的要求，其校准项目和校准方法科学合理，具有可操作性，满足总迁移量及不挥发物测定仪的校准要求。

