

附件5
卤酸气体含量测试仪温度示值误差测量不确定度评定报告
1 被校对象
卤酸气体含量测试仪，校准点：800℃。
2 标准器及配套设备
热电偶温度计。
3 校准方法
按照本规范7.2.2条执行。由于上偏差与下偏差不确定度来源和数值相同，因此本规范仅以温度上偏差为例进行不确定度评定。
4 测量模型
4.1 温度上偏差公式

式中：——温度上偏差，单位为摄氏度（℃）；
——测量的最高温度，单位为摄氏度（℃）；
——设定温度，单位为摄氏度（℃）。
5不确定度来源
被校对象测量测量重复性引人的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量，标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量。
6 标准不确定度分量
6.1 由测量重复性引入的标准不确定度分量
用热电偶温度计连续重复测量试验装置的试验温度800 ℃。10次测量值分别为：803.26℃，801.98℃，802.32℃，802.82℃，804.89℃，806.42℃，805.31℃，801.48℃，805.29℃，805.43℃。

则
6.2热电偶温度计的分辨力引入的标准不确定度分量
热电偶温度计的分辨力为0.01 ℃，不确定度区间半宽0.005°C，服从均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度分量:

6.3热电偶温度计的最大允许误差引入的标准不确定分量
热电偶温度计的最大允许误差为±0.4 %，属于B类评定，服从均匀分布，在800℃校准点的不确定度为

由于测量重复性和标准器分辨力引入的不确定度在计算过程中有重复部分，故取其较大值引入合成不确定度。
7合成不确定度
7.1 主要标准不确定度汇总
	标准不确定度分量
	不确定度来源
	标准不确定度

	u1
	测量重复性
	

	u3
	热电偶温度计的最大允许误差
	


7.2 合成标准不确定度计算

7.3 扩展不确定度
取包含因子k=2，则：
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