附件4
《卤酸气体含量测试仪校准规范》
试验报告

为验证《卤酸气体含量测试仪校准规范》所规定的校准项目和试验方法的可操作性和适用性，且验证本规范所列计量特性指标的科学性，编制组选择东莞市中诺质检仪器设备有限公司和上海诚卫仪器科技有限公司不同仪器厂商所生产的共3台卤酸气体含量测试仪校准规范进行试验验证。试验结果表明，本规范规定的校准项目和试验方法具有可操作性，计量特性指标科学合理，适用于现场校准工作。
1. 温度示值误差
	结果汇总
	技术指标

	(-6.42~8.35)℃
	±10℃


试验结果中，所有试验仪器的温度示值误差均控制在±10℃范围内。本规范的温度示值误差试验方法和指标制定合理。
2. 升温速率示值误差
	结果汇总
	技术指标

	(-2.60~-1.8)%
	±10%


试验结果中，所有试验仪器的电计示值误差均控制在±10%H范围内。本规范的升温速率示值误差试验方法和指标制定合理。
3. 气体流量示值误差
	结果汇总
	技术指标

	(-2.2~2.0)%
	±5%


试验结果中，所有试验仪器的电计重复性均控制在±5%范围内。本规范的气体流量示值误差试验方法和指标制定合理。
附件1：卤酸气体含量测试仪的试验结果汇总
附件2-4：卤酸气体含量测试仪校准原始记录

附件1：

卤酸气体含量测试仪的试验结果汇总
	仪器厂家
	仪器型号
	温度示值误差(℃)
	升温速率示值误差（%）
	气体流量示值误差（%）

	东莞市中诺质检仪器设备有限公司
	ZY6192-ZN
	-6.42
	-2.6
	2.0

	东莞市中诺质检仪器设备有限公司
	ZY6192
	6.35
	-1.8
	-2.2

	上海诚卫仪器科技有限公司
	CW-2514
	8.35
	-2.1
	1.6



附件2：
卤酸气体含量测试仪校准原始记录(参考)
委托单位：　衡阳市市场监督检验检测中心　仪器名称：卤酸气体含量测试仪　　　　　　　　　　　　　
规格型号：　ZY6192-ZN　　　　　　　　出厂编号：　19052314191　　　　　　　　　　　　　
制造厂家：东莞市中诺质检仪器设备有限公司 校准地点：　实验室　　　　　　　　　　　　　
校准依据：　JJFXX-2026卤酸气体含量测试仪校准规范　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
环境条件：温度　 25.0   　　℃ 湿度　　  63    　％RH 
	使用的标准器名称
	型号规格
	编号
	技术特征

	K型热电偶温度计
	AI-5600
	Y24060132
	MPE：±0.4%

	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
	TH-BQX
	131504037
	MPE:±1.0%

	电子秒表
	DMX-010
	YH5085138
	MPE：±0.5s/d


1.外观及功能性检查：符合要求       不符合要求
2.温度示值误差
	设定值(℃)
	800.0

	实测值(℃)
	803.26
	801.98
	802.32
	802.82
	804.89

	
	806.42
	805.31
	801.48
	805.29
	805.43

	上偏差(℃)
	-6.42
	下偏差(℃)
	-1.48

	温度示值误差(℃)
	-6.42


3.升温速率示值误差
	升温速率设定值（℃/min）
	19.5

	升温时间测量值（min）
	34.95

	升温速率测量值（℃/min）
	20.03

	升温速率示值误差（%）
	-2.6%




4.气体流量示值误差
	校准点(L/min)
	0.225

	标准流量计示值(L/min)
	1
	2
	3
	平均值

	
	0.229
	0.221
	0.212
	0.221

	流量示值误差（%）
	2.0




校准员：　　　　　　　　核验员：　　　　　　　　校准日期：　  　年　  　月　  　日

附件3：
卤酸气体含量测试仪校准原始记录(参考)
委托单位：　金杯电工衡阳电缆有限公司 　仪器名称：卤酸气体含量测试仪　　　　　　　　　　　　　
规格型号：　ZY6192　　　　　　　   　出厂编号：　22052314191　　　　　　　　　　　　　
制造厂家： 东莞市中诺质检仪器设备有限公司 校准地点：　实验室　　　　　　　　　　　　　
校准依据：　JJFXX-2026卤酸气体含量测试仪校准规范　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
环境条件：温度　 24.0   　　℃ 湿度　　  65    　％RH 
	使用的标准器名称
	型号规格
	编号
	技术特征

	K型热电偶温度计
	AI-5600
	Y24060132
	MPE：±0.4%

	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
	TH-BQX
	131504037
	MPE:±1.0%

	电子秒表
	DMX-010
	YH5085138
	MPE：±0.5s/d


1.外观及功能性检查：符合要求       不符合要求
2.温度示值误差
	设定值(℃)
	800.0

	实测值(℃)
	793.65
	796.21
	794.35
	798.32
	798.21

	7
	796.39
	794.16
	796.25
	799.24
	795.33

	上偏差(℃)
	6.35
	下偏差(℃)
	0.76

	温度示值误差(℃)
	6.35


3.升温速率示值误差
	升温速率设定值（℃/min）
	19.5

	升温时间测量值（min）
	35.26

	升温速率测量值（℃/min）
	19.85

	升温速率示值误差（%）
	-1.8



4.气体流量示值误差
	校准点(L/min)
	0.225

	标准流量计示值(L/min)
	1
	2
	3
	平均值

	
	0.226
	0.228
	0.236
	0.230

	流量示值误差（%）
	-2.2




校准员：　　　　　　　　核验员：　　　　　　　　校准日期：　  　年　  　月　  　日

附件4：
卤酸气体含量测试仪校准原始记录(参考)
委托单位：　恒飞电缆股份有限公司     　仪器名称：卤酸气体含量测试仪　　　　　　　　　　　　　
规格型号：　CW-2514　　　　　　　   　出厂编号：　CW2514-2503018　　　　　　　　　　　　　
制造厂家： 上海诚卫仪器科技有限公司    校准地点：　实验室　　　　　　　　　　　　　
校准依据：　JJFXX-2026卤酸气体含量测试仪校准规范　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
环境条件：温度　 25.0   　　℃ 湿度　　  65    　％RH 
	使用的标准器名称
	型号规格
	编号
	技术特征

	K型热电偶温度计
	AI-5600
	Y24060132
	MPE：±0.4%

	便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置
	TH-BQX
	131504037
	MPE:±1.0%

	电子秒表
	DMX-010
	YH5085138
	MPE：±0.5s/d


1.外观及功能性检查：符合要求       不符合要求
2.温度示值误差
	设定值(℃)
	800.0

	实测值(℃)
	796.26
	792.36
	794.59
	796.34
	798.22

	7
	795.23
	792.36
	791.65
	794.28
	795.38

	上偏差(℃)
	8.35
	下偏差(℃)
	1.78

	温度示值误差(℃)
	8.35


3.升温速率示值误差
	升温速率设定值（℃/min）
	19.5

	升温时间测量值（min）
	35.14

	升温速率测量值（℃/min）
	19.92

	升温速率示值误差（%）
	-2.1%



4.气体流量示值误差
	校准点(L/min)
	0.250

	标准流量计示值(L/min)
	1
	2
	3
	平均值

	
	0.246
	0.249
	0.243
	0.246

	流量示值误差（%）
	1.6



[bookmark: _GoBack]校准员：　　　　　　　　核验员：　　　　　　　　校准日期：　  　年　  　月　  　日


