附件2
《卤酸气体含量测试仪校准规范》（征求意见稿）
编制说明
[bookmark: _GoBack]一、任务来源
经湖南省市场监督管理局同意，2026年3月湖南省市场监督管理局下发了【湘市监计量函〔2026〕30号】《关于下达2026年度湖南省地方计量技术规范项目计划的通知》要求文件。由衡阳市计量测试中心负责制订《卤酸气体含量测试仪校准规范》。衡阳市计量测试中心和湖南省计量检测研究院作为主要起草单位，衡阳市市场监督管理信息中心和湘潭市工矿电传动车辆质量检验中心作为参加起草单位，共同起草《卤酸气体含量测试仪校准规范》。
二、 规范制定的目的与意义
卤酸气体含量测试仪制造原理依据GB/T 17650.1-2021《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体总量的测定》，用于开展电缆光缆燃烧释气试验，是低烟无卤线缆材料性能检测的核心设备，在电线电缆制造、轨道交通线缆、通信光缆、消防线缆等领域大量使用。该仪器的炉温控制、升温速率、载气流量直接决定卤酸气体吸收、滴定试验结果，仪器计量性能是否稳定可靠，直接影响产品判定结论。
现阶段，国内没有专门针对该类仪器的校准规范，各实验室、计量机构开展仪器核查或校准工作时，技术方法、校准项目、判定方式不统一，大多参照检测标准自行制定内部方法，量值溯源方式差异较大，测量结果可比性差，存在检测风险。为统一卤酸气体含量测试仪的校准项目、校准条件、校准方法、结果表达及不确定度评定方法，规范省内计量技术机构、企业实验室的仪器校准行为，保障电线电缆卤酸气体检测数据准确、可靠、可比，支撑本省电线电缆产业质量提升，特制定本地方计量校准规范。
三、现状分析
卤酸气体含量测试仪的市场很大，且发展呈上升趋势。主要使用者是电线电缆制造企业和一些专业的检测机构，省内主要包括金杯电工股份有限公司、湖南华菱线缆股份有限公司、长缆科技集团股份有限公司、恒飞电缆股份有限公司、金龙电缆科技有限公司、湖南神通光电科技有限责任公司等。
卤酸气体含量测试仪的制造生产主要依据GB/T 17650.1，目前国内的生产企业主要有上海诚卫仪器科技有限公司，设备型号CW-2514；东莞市牟景仪器设备制造有限公司，设备型号MU3123；东莞市中诺质检仪器设备有限公司，设备型号ZY6192-ZN；东莞市纳宇检测设备有限公司，设备型号NK8017L；上海程斯智能科技有限公司，设备型号CSI-2514等。
四、参考标准及规范
本规范的制定以国内实际情况为出发点，结合相关行业的使用需求和国家（行业）相关标准，使规范校准项目、技术要求及校准方法满足相关需求，在实施时具有可操作性。
本规范制定主要依据以下参考文件：
JJF 1071-2010国家计量校准规范编写规则
JJF1001-2011通用计量术语及定义
JJF1059.1 -2012《测量不确定度评定与表示》
GB/T 17650.1 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分：卤酸气体总量的测定
五、规范编制的主要内容
本规范按照 JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，分为引言、范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔10个部分制定，并提供了相关附录。本编制校准规范内容如下：
1.范围与概述
本规范适用于卤酸气体含量测试仪的校准。
2.计量特性
本规范制定的计量特性依据市场上不同型号，不同厂家卤酸气体含量测试仪设计结构的不同，综合考量确定本规范中的相关项目及性能指标。
2.1 温度示值误差
本项目主要测量的是仪器设定的温度和实际温度的误差值，试验一般在800℃左右进行，根据相关标准和资料温度波动±10℃范围内不会影响测试结果，当温度偏差过大时会影响最终的测量结果，温度过低时材料热解不完全导致检测结果偏低，温度过高时可能会生成额外酸性副产物，导致测量结果偏高，因此温度的准确测量是必要的。
2.2升温速率示值误差
本项目主要测量的是仪器设定的升温速率和实际升温速率的误差值，试验设置的升温速率值来源于国家标准GB/T 17650.1，还需要参考环境温度，根据相关国家标准和实验数据，升温速率示值误差≤10%时不会影响测试结果，当升温速率示值误差过大时会影响最终的测量结果，因此升温速率的准确测量是必要的。
2.3气体流量示值误差
本项目主要测量的是仪器设定的气体流量和实际气体流量的误差值，试验设置的升温速率值来源于国家标准GB/T 17650.1，根据相关国家标准和实验数据，气体流量示值误差为±5%时不会影响测试结果，当气体流量示值误差过大时会影响最终的测量结果，气体流量过大会导致卤酸气体无法被完全溶液吸收，气体流量过小卤酸气体无法有效输送到吸收液中，因此气体流量的准确测量是必要的。
3.校准环境和校准用标准物质
3.1校准环境
校准过程中需要提供稳定的供电电源：（220±22）V，（50±0.5）Hz。环境温度：(5～35)℃，环境相对湿度：（20～85）%。
3.2校准用标准器及配套设备
3.2.1热电偶温度计
K型热电偶或其它满足条件的热电偶，温度测量范围：最高温度不低于1000℃，最大允许误差：0.4 %。
3.2.2流量计
标准流量计测量范围（0～2）L/min，最大允许误差：±1%。
3.2.3 秒表
最小分度值不大于0.01s。
六、总结
在本规范的制定过程中，编制小组以技术资料及相关标准、试验数据为技术依据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，并结合不同行业领域专家的意见和建议，严格依据 JJF 1071 2010《国家计量校准规范编写规则》编写，依据丰富的实践结果，选择合理、易操作和适用性广泛的参数，结合实际使用的目的，制定了本规范。建议的技术指标符合仪器技术要求以及用户需求。
《卤酸气体含量测试仪校准规范》起草小组
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