附件4
《单试样硫化橡胶脆性温度试验机校准规范》试验报告

为验证《单试样硫化橡胶脆性温度试验机校准规范》所规定的校准项目和试验方法的可操作性和适用性，验证本规范所列计量特性指标的科学性，编制组选择山东联工检测设备有限公司、江苏明珠试验机械有限公司、海诺泰科检测仪器有限公司、高铁检测仪器(东莞)有限公司等多家仪器厂商所生产的不同型号的单试样硫化橡胶脆性温度试验机（以下简称脆性温度试验机）进行现场试验验证。试验结果表明，本规范规定的校准项目和试验方法具有可操作性，计量特性指标科学合理，适用于脆性温度试验机的校准工作。试验验证结论汇总如下，部分原始记录见附件1，试验数据汇总见附件2。
[bookmark: _Hlk170982986]1.温度偏差
试验结果中，所有脆性温度试验机校准的温度（-10℃，-30℃，-50℃，-70℃）的上下偏差均控制在±1.0℃之内。均能达到GB/T 1682-2014 硫化橡胶低温脆性的测定(单试样法)的要求。本规范工作温度偏差试验方法制定合理。
2.温度波动度
试验结果中，所有脆性温度试验机的温度波动度均控制在±1.0℃范围内，均能达到GB/T 1682-2014 硫化橡胶低温脆性的测定(单试样法)的要求。本规范工作温度波动度试验方法和指标制定合理。
3.温度均匀度
试验结果中，所有脆性温度试验机的温度均匀度均控制在1.0℃范围内。本规范工作温度波动度试验方法和指标制定合理。
4.冲击头质量
试验结果中，所有脆性温度试验机的冲击头质量均在200g±20g范围内，均能达到GB/T 1682-2014 硫化橡胶低温脆性的测定(单试样法)的要求。本规范工作温度波动度试验方法和指标制定合理。
5.冲击头压并负荷
试验结果中，所有脆性温度试验机的冲击弹簧压并负荷均在113N±5N范围内，均能达到GB/T 1682-2014 硫化橡胶低温脆性的测定(单试样法)的要求。本规范工作温度波动度试验方法和指标制定合理。
6.计时误差
试验结果中，所有脆性温度试验机的计时误差控制在±15s范围内，均能达到GB/T 1682-2014 硫化橡胶低温脆性的测定(单试样法)的要求。本规范工作温度波动度试验方法和指标制定合理。
附件1：校准原始记录；
附件2：试验结果汇总。
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附件1
单试样硫化橡胶脆性温度试验机校准原始记录（1）
生产厂家：山东联工检测设备有限公司  型号规格：DCL-70        出厂编号：L231109-03
校准地点： 株洲橡胶研究设计院 校准环境：温度23℃ 湿度 67％RH 
1、温度参数校准
	位置
次数
	温度设定值：-10 ℃
	温度设定值：-30 ℃

	
	实测温度值/℃


	实测温度值/℃



	
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	-10.05
	-9.91
	-10.06
	-10.03
	-10.15
	-30.10 
	-29.83 
	-30.06 
	-29.98 
	-29.83 

	2
	-9.94
	-10.11
	-10.07
	-10.15
	-9.90
	-29.83 
	-29.97 
	-30.09 
	-29.81 
	-30.00 

	3
	-10.01
	-9.92
	-10.04
	-9.91
	-10.03
	-30.10 
	-30.08 
	-30.09 
	-29.81 
	-30.17 

	4
	-9.99
	-10.02
	-9.88
	-9.98
	-9.90
	-29.97 
	-30.02 
	-30.22 
	-29.81 
	-30.21 

	5
	-9.96
	-9.92
	-9.97
	-9.91
	-9.86
	-30.07 
	-29.83 
	-30.04 
	-30.13 
	-30.05 

	6
	-9.87
	-9.89
	-9.91
	-9.94
	-9.85
	-30.06 
	-30.03 
	-30.16 
	-29.79 
	-29.86 

	上偏差
	0.15
	下偏差
	-0.15
	上偏差
	0.21
	下偏差
	-0.22

	均匀度
	0.16
	波动度
	±0.15
	均匀度
	0.33
	波动度
	±0.19

	位置
次数
	温度设定值：-50℃
	温度设定值： -70℃

	
	实测温度值/℃


	实测温度值/℃



	
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	-50.44 
	-49.84 
	-50.05 
	-50.15 
	-49.70 
	-70.40 
	-70.39 
	-70.50 
	-70.18 
	-70.34 

	2
	-50.04 
	-49.62 
	-50.42 
	-50.05 
	-50.33 
	-70.50 
	-70.20 
	-69.47 
	-69.52 
	-70.08 

	3
	-50.32 
	-49.68 
	-50.38 
	-49.61 
	-49.74 
	-69.51 
	-70.20 
	-70.25 
	-70.29 
	-69.81 

	4
	-49.64 
	-50.03 
	-49.72 
	-50.13 
	-49.80 
	-69.89 
	-69.92 
	-69.67 
	-69.56 
	-69.61 

	5
	-49.87 
	-50.24 
	-49.64 
	-49.95 
	-50.39 
	-70.47 
	-69.62 
	-69.86 
	-70.41 
	-69.96 

	6
	-50.21 
	-49.73 
	-49.67 
	-49.75 
	-49.74 
	-69.75 
	-69.97 
	-70.06 
	-70.25 
	-69.72 

	上偏差
	0.39
	下偏差
	-0.44
	上偏差
	0.53
	下偏差
	-0.50

	均匀度
	0.68
	波动度
	±0.39
	均匀度
	0.64
	波动度
	±0.52



2、冲击头参数
	冲击头半径检查
	冲击头质量/g

	1.5±0.1mm
	1
	2
	3
	平均值

	是     否
	200.09
	200.06
	200.13
	200.09



3、冲击弹簧参数
	冲击弹簧检查
	冲击弹簧压缩负荷/N

	直径19±1mm
	是  否
	1
	2
	3
	平均值

	长度85mm-90mm
	是  否
	114.08
	113.82
	113.83
	113.91



4、计时器误差参数校准
	设定值
	实测1
	实测2
	平均值
	示值误差

	180s
	180.58
	180.68
	180.63
	-0.63






单试样硫化橡胶脆性温度试验机校准原始记录（2）
生产厂家：海诺泰科检测仪器有限公司 型号规格：HNTK-6100CH        出厂编号：HN20241102
校准地点：长江特种材料有限公司 校准环境：温度24℃ 湿度 65％RH 
1、温度参数校准
	位置
次数
	温度设定值：-10 ℃
	温度设定值：-30 ℃

	
	实测温度值/℃


	实测温度值/℃



	
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	-10.00
	-9.75
	-10.23
	-10.14
	-9.86
	-29.94 
	-30.11 
	-30.16 
	-30.28 
	-29.90 

	2
	-10.04
	-10.08
	-10.26
	-10.27
	-9.97
	-29.82 
	-29.62 
	-30.05 
	-29.80 
	-29.65 

	3
	-9.76
	-10.05
	-9.72
	-10.13
	-10.07
	-30.19 
	-30.10 
	-29.67 
	-30.09 
	-30.26 

	4
	-10.12
	-9.86
	-10.03
	-10.10
	-10.25
	-29.69 
	-30.03 
	-29.63 
	-30.00 
	-30.06 

	5
	-9.93
	-9.96
	-9.92
	-9.74
	-10.23
	-29.72 
	-30.08 
	-29.70 
	-30.36 
	-30.32 

	6
	-10.16
	-9.98
	-10.01
	-10.01
	-10.10
	-29.73 
	-29.91 
	-29.85 
	-30.16 
	-29.86 

	上偏差
	0.28
	下偏差
	-0.27
	上偏差
	0.38
	下偏差
	-0.36

	均匀度
	0.38
	波动度
	±0.27
	均匀度
	0.49
	波动度
	±0.34

	位置
次数
	温度设定值：-50℃
	温度设定值： -70℃

	
	实测温度值/℃


	实测温度值/℃



	
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	-49.80 
	-50.09 
	-50.47 
	-50.15 
	-49.65 
	-69.71 
	-69.61 
	-70.42 
	-70.40 
	-69.93 

	2
	-50.12 
	-50.31 
	-50.43 
	-49.77 
	-49.92 
	-70.57 
	-69.65 
	-69.60 
	-70.00 
	-69.96 

	3
	-49.61 
	-50.05 
	-50.34 
	-49.66 
	-50.12 
	-70.58 
	-70.24 
	-69.85 
	-69.59 
	-70.46 

	4
	-50.42 
	-49.86 
	-50.39 
	-49.75 
	-49.71 
	-70.48 
	-70.15 
	-70.54 
	-69.59 
	-70.62 

	5
	-50.19 
	-50.23 
	-50.07 
	-50.22 
	-50.27 
	-70.49 
	-70.24 
	-70.48 
	-69.91 
	-70.63 

	6
	-50.24 
	-49.53 
	-50.42 
	-49.89 
	-49.63 
	-70.11 
	-70.09 
	-69.72 
	-70.59 
	-70.41 

	上偏差
	0.47
	下偏差
	-0.47
	上偏差
	0.41
	下偏差
	-0.63

	均匀度
	0.67
	波动度
	±0.41
	均匀度
	0.90
	波动度
	±0.50



2、冲击头参数
	冲击头半径检查
	冲击头质量/g

	1.5±0.1mm
	1
	2
	3
	平均值

	是     否
	200.12
	200.13
	200.16
	200.14



3、冲击弹簧参数
	冲击弹簧检查
	冲击弹簧压缩负荷/N

	直径19±1mm
	是  否
	1
	2
	3
	平均值

	长度85mm-90mm
	是  否
	113.96
	113.89
	113.74
	113.86



4、计时器误差参数校准
	设定值
	实测1
	实测2
	平均值
	示值误差

	180s
	180.47
	180.59
	180.53
	-0.53




附件2
单试样硫化橡胶脆性温度试验机校准试验结果汇总
	序号
	生产厂家
	规格型号
	温度偏差 (℃)
	温度波动度 (℃)
	温度均匀度 (℃)
	冲击头质量（g）
	冲击弹簧压并负荷（N）
	计时误差（s）

	1
	山东联工检测设备有限公司
	YH1814
	-0.50～+0.53
	±(0.15～0.52)
	0.64
	200.09
	113.91
	-0.63

	2
	海诺泰科检测仪器有限公司
	WXD1612T
	-0.63～+0.47
	±(0.27～0.50)
	0.90
	200.14
	113.86
	-0.53

	3
	江苏明珠试验机械有限公司
	MZ-4068B1
	-0.58～+0.49
	±(0.23～0.45)
	0.58
	200.08
	113.95
	-0.47

	4
	江苏明珠试验机械有限公司
	MZ-4068C1
	-0.46～+0.55
	±(0.26～0.52)
	0.49
	200.07
	114.07
	-0.46

	5
	高铁检测仪器(东莞)有限公司
	GT-7061-ND
	-0.48～+0.45
	±(0.26～0.43)
	0.54
	200.09
	114.13
	-0.57

	6
	江苏天源试验设备有限公司
	TY-5003A
	-0.73～+0.67
	±(0.39～0.62)
	0.79
	200.21
	113.47
	-0.79
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