《钢管称重测长仪校准规范》试验报告
附件4
《钢管称重测长仪校准规范》
试验报告

1.  概述
钢管称重测长仪是钢管生产、加工、检验过程中用于精确测量钢管长度的专用计量器具。随着我国钢铁工业的快速发展，特别是钢管制造业的技术进步，对钢管长度测量的精度要求日益提高。根据GB/T 17395—2024《钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 3091-2025《低压流体输送用焊接钢管》等国家标准，钢管长度和重量测量的精度直接影响产品质量、生产成本、贸易结算。因此被该类计量器具进行量值溯源、计量校准的重要性凸显。
2.  试验依据
本规范征求意见稿。
3.  试验对象及校准用设备
本试验的试验对象为衡阳华菱钢管有限公司产线状态良好、正在使用的钢管称重测长仪，试验中所用的测量标准器的计量特性能均符合校准规范规定的技术指标要求。
4.  试验地点及环境
本试验在衡阳华菱钢管有限公司完成，其试验环境条件均符合本规范的环境要求。
5.  试验方法
试验依据本校准规范规定的校准方法对同六台钢管称重测长仪进行了校准，完成相关的试验。
6.  试验过程记录
试验过程记录及结果见附件试验原始记录。
7.  试验结论
通过对六台钢管称重测长仪进行的校准试验（两家不同的制造单位），校准结果均在本规范规定的最大允许误差范围之内，证明规范所规定的校准项目和校准方法具有可操作性，规定的技术指标科学合理。

[bookmark: _Toc29251]校准原始记录（一）
	
送检单位
	/
	仪器名称
	钢管称重测长仪

	生产厂家
	上海耀华
	型号/规格
	XK3190-C602

	出厂编号
	/
	温度
	35℃
	湿度
	72%RH

	校准依据
	/

	校准地点
	衡阳华菱钢管有限公司

	标准器名称
	型号/规格
	编号
	技术特征

	标准样管
	1297.5kg/11330mm
	/
		（U=0.25kg，k=2）/（U=1mm，k=2）




	标准样管
	749.0kg/10653mm
	/
		（U=0.25kg，k=2）/（U=1mm，k=2）




	标准样管
	1021.0kg /9815mm
	/
		（U=0.25kg，k=2）/（U=1mm，k=2）




	砝码
	（50-500）g，10kg
	/
	M1

	称重部分（单位：kg）

	Max=2000kg 
	Min=10kg   
	分度值：d=0.5kg

	序号
	载荷值
	仪器示值
	附加载荷（g）
	钢管称重示值误差

	1
	1297.5
	1297.5
	50
	+0.20

	2
	749.0
	749.0
	100
	+0.15

	3
	1021.0
	1021.0
	100
	+0.15

	4
	10
	10.0
	50
	+0.20

	重复性
	1
	2
	3

	
	749.15
	748.65
	749.15

	
	0.50

	测量结果的不确定度U=0.08kg，k=2（L=10kg）

	测量结果的不确定度U=0.03%，k=2

	测长部分（单位：mm）

	序号
	标准值
	仪器示值
	平均值
	钢管测长示值误差

	
	
	1
	2
	3
	
	

	1
	11330
	11331
	11332
	11332
	11332
	+2

	2
	10653
	10651
	10651
	10651
	10651
	-2

	3
	9815
	9815
	9815
	9815
	9815
	0

	重复性
	1
	2
	3

	
	10651
	10651
	10651

	
	0

	测量结果的不确定度U=2mm，k=2

	校准员
	万凌锋、杨璐
	核验员
	陈寒冰、邓志品
	校准日期
	2026年7月14日　




校准原始记录（二）
	
送检单位
	/
	仪器名称
	钢管称重测长仪

	生产厂家
	上海耀华
	型号/规格
	XK3190-C602

	出厂编号
	/
	温度
	35℃
	湿度
	72%RH

	校准依据
	/

	校准地点
	衡阳华菱钢管有限公司

	标准器名称
	型号/规格
	编号
	技术特征

	标准样管
	11375mm
	/
	（U=1mm，k=2）

	标准样管
	451.0kg/10960mm
	/
		（U=0.2kg，k=2）/（U=1mm，k=2）




	标准样管
	9110mm
	/
		/U=1mm，k=2）




	砝码
	（50~500）g，（10~200）kg
	/
	M1

	称重部分（单位：kg）

	Max=2000kg 
	Min=10kg   
	分度值：d=0.5kg

	序号
	载荷值
	仪器示值
	附加载荷（g）
	钢管称重示值误差

	1
	451.0
	451.5
	350
	+0.40

	2
	250.0
	250.0
	250
	0.00

	3
	200.0
	199.5
	0
	-0.25

	4
	10.0
	10.0
	100
	+0.15

	重复性
	1
	2
	3

	
	451.40
	451.40
	451.50

	
	0.10

	测量结果的不确定度U=0.08kg，k=2（L=10kg）

	测量结果的不确定度U=0.05%，k=2（其他）

	测长部分（单位：mm）

	序号
	标准值
	仪器示值
	平均值
	钢管测长示值误差

	
	
	1
	2
	3
	
	

	1
	11375
	11375
	11376
	11375
	11375
	0

	2
	10960
	10961
	10961
	10962
	10961
	+1

	3
	9110
	9098
	9099
	9098
	9098
	-2

	重复性
	1
	2
	3

	
	10961
	10961
	10962

	
	1

	测量结果的不确定度U=2mm，k=2

	校准员
	万凌锋、杨璐
	核验员
	陈寒冰、邓志品
	校准日期
	2026年7月14日　






校准原始记录（三）
	
送检单位
	/
	仪器名称
	钢管称重测长仪

	生产厂家
	METTLER TOLEDO
	型号/规格
	XK3141

	出厂编号
	F0566391
	温度
	33℃
	湿度
	75%RH

	校准依据
	/

	校准地点
	衡阳华菱钢管有限公司

	标准器名称
	型号/规格
	编号
	技术特征

	标准样管
	435.0kg/12645mm
	/
	（U=0.2kg，k=2）/（U=1mm，k=2）

	标准样管
	10205mm
	/
	（U=1mm，k=2）

	标准样管
	8605mm
	/
	（U=1mm，k=2）

	砝码
	（50~500）g，（100~200）kg
	/
	M1

	称重部分（单位：kg）

	Max=2000kg 
	Min=10kg   
	分度值：d=0.5kg

	序号
	载荷值
	仪器示值
	附加载荷（g）
	钢管称重示值误差

	1
	435.0
	435.5
	350
	+0.40

	2
	250.0
	249.5
	0
	-0.25

	3
	200.0
	200
	0
	+0.25

	4
	10.0
	10.0
	100
	+0.15

	重复性
	1
	2
	3

	
	199.75
	199.75
	199.65

	
	 0.10  

	测量结果的不确定度U=0.08kg，k=2（L=10kg）

	测量结果的不确定度U=0.05%，k=2

	测长部分（单位：mm）

	序号
	标准值
	仪器示值
	平均值
	钢管测长示值误差

	
	
	1
	2
	3
	
	

	1
	12645
	12647
	12647
	12646
	12647
	+2

	2
	10205
	10203
	10203
	10201
	10202
	-1

	3
	8605
	8603
	8603
	8603
	9603
	-2

	重复性
	1
	2
	3

	
	10203
	10203
	10201

	
	2

	测量结果的不确定度U=2mm，k=2

	校准员
	陈寒冰
	核验员
	邓志品
	校准日期
	2026年7月15日　







校准原始记录（四）
	
送检单位
	/
	仪器名称
	钢管称重测长仪

	生产厂家
	METTLER TOLEDO
	型号/规格
	XK3141

	出厂编号
	F0566394
	温度
	33℃
	湿度
	75%RH

	校准依据
	/

	校准地点
	衡阳华菱钢管有限公司

	标准器名称
	型号/规格
	编号
	技术特征

	标准样管
	385.5kg/11176mm
	/
	（U=0.2kg，k=2）/（U=1mm，k=2）

	标准样管
	418.0kg/8096mm
	/
	（U=0.2kg，k=2）/（U=1mm，k=2）

	标准样管
	6011mm
	/
	（U=1mm，k=2）

	砝码
	（50~500）g，（10~200）kg
	/
	M1

	称重部分（单位：kg）

	Max=2000kg 
	Min=10kg   
	分度值：d=0.5kg

	序号
	载荷值
	仪器示值
	附加载荷（g）
	钢管称重示值误差

	1
	385.5
	385.0
	50
	-0.30

	2
	418.0
	417.5
	150
	-0.40

	3
	200.0
	200.0
	500
	-0.25

	4
	10.0
	10.0
	50
	+0.20

	重复性
	1
	2
	3

	
	385.20
	385.20
	385.25

	
	0.05

	测量结果的不确定度U=0.08kg，k=2（L=10kg）

	测量结果的不确定度U=0.06%，k=2

	测长部分（单位：mm）

	序号
	标准值
	仪器示值
	平均值
	钢管测长示值误差

	
	
	1
	2
	3
	
	

	1
	11176
	11176
	11175
	11175
	11175
	-1

	2
	8096
	8094
	8094
	8095
	8094
	-2

	3
	6011
	6008
	6008
	6009
	6009
	-3

	重复性
	1
	2
	3

	
	6008
	6008
	6009

	
	1

	测量结果的不确定度U=2mm，k=2

	校准员
	陈寒冰
	核验员
	邓志品
	校准日期
	2026年7月15日　





校准原始记录（五）
	
送检单位
	/
	仪器名称
	钢管称重测长仪

	生产厂家
	METTLER TOLEDO
	型号/规格
	XK3141

	出厂编号
	C017348614
	温度
	35℃
	湿度
	69%RH

	校准依据
	/

	校准地点
	衡阳华菱钢管有限公司

	标准器名称
	型号/规格
	编号
	技术特征

	标准样管
	1144.0kg/11518mm
	/
	（U=0.25kg，k=2）/（U=1mm，k=2）

	标准样管
	557.0kg/7996mm
	/
	（U=0.25kg，k=2）/（U=1mm，k=2）

	标准样管
	5003mm
	/
	（U=1mm，k=2）

	砝码
	（50-1000）g，200kg
	/
	M1

	称重部分（单位：kg）

	Max=2000kg 
	Min=10kg   
	分度值：d=0.5kg

	序号
	载荷值
	仪器示值
	附加载荷（g）
	钢管称重示值误差

	1
	1144.0
	1143.5
	200
	-0.45

	2
	557.0
	556.5
	150
	-0.40

	3
	200.0
	200.0
	50
	+0.20

	4
	10.0
	10.5
	500
	+0.25

	重复性
	1
	2
	3

	
	556.70
	556.70
	556.70

	
	0.00

	测量结果的不确定度U=0.08kg，k=2（L=10kg）

	测量结果的不确定度U=0.05%，k=2

	测长部分（单位：mm）

	序号
	标准值
	仪器示值
	平均值
	钢管测长示值误差

	
	
	1
	2
	3
	
	

	1
	11518
	11517
	11516
	11516
	11516
	-2

	2
	7996
	7996
	7996
	7996
	7996
	0

	3
	5003
	5003
	5003
	5003
	5003
	0

	重复性
	1
	2
	3

	
	7996
	7996
	7997

	
	1

	测量结果的不确定度U=2mm，k=2

	校准员
	陈寒冰
	核验员
	邓志品
	校准日期
	2026年7月16日　





[bookmark: _GoBack]
校准原始记录（六）
	
送检单位
	/
	仪器名称
	钢管称重测长仪

	生产厂家
	METTLER TOLEDO
	型号/规格
	XK3141

	出厂编号
	C053822831
	温度
	35℃
	湿度
	69%RH

	校准依据
	/

	校准地点
	衡阳华菱钢管有限公司

	标准器名称
	型号/规格
	编号
	技术特征

	标准样管
	1152.0kg/11778mm
	/
	（U=0.25kg，k=2）/（U=1mm，k=2）

	标准样管
	10734mm
	/
	（U=0.25kg，k=2）/（U=1mm，k=2）

	标准样管
	718.0kg/9850mm
	/
	（U=0.25kg，k=2）/（U=1mm，k=2）

	砝码
	（50-2000）g
	/
	M1

	称重部分（单位：kg）

	Max=3000kg 
	Min=20kg   
	分度值：d=1kg

	序号
	载荷值
	仪器示值
	附加载荷（g）
	钢管称重示值误差

	1
	1152.0
	1153
	800
	+0.7

	2
	718.0
	719
	900
	+0.6

	3
	300.0
	300
	300
	+0.2

	4
	10.0
	10
	300
	+0.2

	重复性
	1
	2
	3

	
	718.6
	718.6
	718.1

	
	0.5

	测量结果的不确定度U=0.15kg，k=2（L=10kg）

	测量结果的不确定度U=0.05%，k=2

	测长部分（单位：mm）

	序号
	标准值
	仪器示值
	平均值
	钢管测长示值误差

	
	
	1
	2
	3
	
	

	1
	11778
	11780
	11777
	11778
	11778
	0

	2
	10734
	10735
	10735
	10735
	10735
	+1

	3
	9850
	9848
	9848
	9848
	9848
	-2

	重复性
	1
	2
	3

	
	9848
	9848
	9848

	
	0

	测量结果的不确定度U=2mm，k=2

	校准员
	陈寒冰
	核验员
	邓志品
	校准日期
	2026年7月16日　




1

