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《泄漏电流测试仪检定装置校准规范》校准规范编制说明
一、任务来源
根据《湖南省市场监督管理局关于下达2026年度湖南省地方计量技术规范项目计划的通知》的要求，由湖南省计量检测研究院牵头负责，承担“泄漏电流测试仪检定装置校准规范”的编制工作。
二、采纳国际建议说明

编写组通过查询OIML网站公布的文件，未发现有关的国际建议，特此说明。
三、产品概述及制定目的和意义

泄漏电流测试仪主要用于测量电器在正常工作和单一故障条件下，通过测量网络测量人体或动物接触电气设备时的接触电流。起到预防电气事故的发生，是保障人身及电气安全的重要一环。泄漏电流测试仪主要由测量网络、信号放大及处理模块、电流指示模块、工作电源状态切换开关及声光报警开关组成。其测量网络模拟了人体的阻抗特性及对高频电流的电击反应特征。在2023年06月07日实施的JJG 843-2022 《泄漏电流测试仪检定规程》及JJG 1188-2022《医用漏电流测试仪检定规程》中梳理了多种用电器的国家标准，包括实验室电气设备、家用电器、信息技术设备、音视频电子设备、灯具以及电动工具等，总结出5种测量网络。

泄漏电流测试仪主要通过外观功能检查、绝缘电阻、介电强度试验、泄漏电流实验、泄漏电流示值误差、测量网络及试验电压示值误差几个方面进行检定。国内主要通过高精度宽量程电流表、交直流调压电源及高压高阻箱进行检定，国外主要使用多功能电气安全校准器系统进行检定。其检定的相关参数较多，需要多种类型标准器的协同工作才能完成检定，因而其检定工作较为繁杂。泄漏电流测试仪检定装置整合了多种相关的标准器，在保障检定准确性的基础上增加检定的效率，是做为检定泄漏电流测试仪的理想仪器。

目前暂无泄漏电流测试仪检定装置的检定规程，因此制定泄漏电流测试仪检定装置的检定规程对泄漏电流测试仪的量值准确及可溯源性具有重要的积极意义。

在任务下达后，起草组对编写工作进行了分工。湖南省计量检测研究院根据校准规范编写要求，结合实际校准工作，编写了校准规范。长沙天恒测控股份有限公司提供技术支撑，根据出厂检验的要求提出计量校准的技术指标，协助完成试验工作。其他单位负责对校准规范的格式、内容以及不确定度的评定进行审核。
三、适用范围

本规范适用于频率范围10Hz~1MHz，电流输出范围在10μA~50mA，电压输出范围在10mV～30V，电压测量范围在10mV～600V，直流电阻及阻抗测量范围在100Ω~3000Ω的泄漏电流测试仪检定装置的电压、电流、直流电阻、阻抗的校准。

四、规范的主要技术依据及原则

规范编制的过程中，起草组参考了下列相关的国家规程规范和标准，结合大量调研与试验，确定了本规范的主要技术要求与方法。

JJG 843-2022    泄漏电流测试仪检定规程
JJG 1188-2022   医用漏电流测试仪检定规程
五、规范起草工作过程
1．2026年3月至6月，组成起草组，进行调研工作； 

2．2026年6月至7月，调研、试验，整理试验数据，确定校准方法。
3．2026年7月至8月，根据校准规范技术方案完成主要校准项目试验验证及校准方法研究，起草组讨论并小范围征求意见。
4.  2026年8月至9月，完成《泄漏电流测试仪检定装置校准规范》初稿内审形成征求意见稿，完成意见征求并根据反馈意见完成送审稿。
六、规范要点及说明

1. 计量特性 

根据泄漏电流测试仪检定装置的相关技术指标，本规范给出了相应的计量特性参数。

测量范围为频率范围10Hz~1MHz，电流输出范围在10μA~50mA，电压输出范围在10mV～30V，电压测量范围在10mV～600V，直流电阻及阻抗测量范围在100Ω~3000Ω的泄漏电流测试仪检定装置校准。
2. 测量标准及其他设备的选择

被校装置是用于对泄漏电流测试仪检定或校准的专用装置，可用于测试泄漏电流测试仪的漏电流示值误差、测量网络和试验电压示值误差。被校装置主要由宽频恒流输出单元、宽频恒压输出单元、直阻测量单元、阻抗测量单元、电压测量单元等模块组成，工作时向被检泄漏电流测试仪的人体模拟阻抗网络施加已知的标准电流或标准电压，比对被检的显示读数与标准量值，判定其计量指标是否满足规程要求。

对应泄漏电流测试仪检定装置的标准设备的有宽频电流测量标准、宽频电压测量标准、直流标准电阻器、LCR标准装置、交流标准电压源。标准设备的测量结果扩展不确定度（k=2）应小于仪器对应功能允许误差绝对值的1/3，分辨力应小于仪器对应功能允许误差的1/5。测量范围应覆盖仪器各功能的输出或测量范围。
3. 校准方法的确定
泄漏电流测试仪检定装置的主要参数是电压、电流、直流电阻和阻抗。
对于直流电流，基本量程选取不少于3个校准点，非基本量程选取不少于2个校准点。对于交流电流，频率选点应兼顾频率限值（一般应包括50 Hz、60 Hz和1 kHz），在50 Hz、60 Hz、1 kHz频率点，基本量程选取不少于3个校准点，非基本量程选取不少于2个校准点；其它频率点，每个量程不少于1个校准点（一般包括量程的100%点）。

对于直流电压，每个量程选取不少于3个校准点（要考虑量程间的覆盖和最大误差点，一般包含量程的50%、100%点）。对于交流电压，频率选点应包含10 Hz、50 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz、1 MHz，兼顾频率上下限，每个量程选取不少于3个校准点（要考虑量程间的覆盖和最大误差点，一般包含量程的50%、100%点）。

对于直流电阻，在测量范围内，选择不少于5个校准点（兼顾量程上下限，包括1 kΩ、2 kΩ）。

对于阻抗，频率选点应包含10 Hz、20 Hz、50 Hz、60 Hz、100 Hz、200 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、5 kHz、10 kHz、20 kHz、50 kHz、100 kHz、200 kHz、500 kHz、1 MHz，兼顾频率上下限，每个频率点在测量范围内选择不少于5个校准点（兼顾量程上下限，包括1 kΩ、2 kΩ）

本技术规范拟按照泄漏电流测试仪检定装置的原理和结构特点，制定各参数的校准方案，溯源到电压、电流、直流电阻、阻抗等参量，完整的对泄漏电流测试仪检定装置的计量性能进行评价。前期我院电子通信所已编写校准方法，所列校准项目参数能较全面、科学地反映泄漏电流测试仪检定装置的计量特性，该校准方法合理可行、准确可靠，具有较好的应用价值。
《泄漏电流测试仪检定装置校准规范》编写组  
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