附件 4

湖南省地方计量技术规范

《泄漏电流测试仪检定装置校准规范》

试验报告

《泄漏电流测试仪检定装置校准规范》起草组

2026年10月

泄漏电流测试仪检定装置校准规范

试验报告

试验目的

     验证《泄漏电流测试仪检定装置校准规范》的校准项目的技术要求及校准方法。
试验项目
试验项目：电压输出校准。
试验被校仪器
	名   称
	型号规格
	技术指标
	生产厂家

	泄漏电流测试仪检定装置
	XLB-2
	输出电压(0.5V-20V)：频率≤1 kHz时 0.15%读数+0.05%量程

频率＞1 kHz时 0.3%读数+0.2%量程

输出电流(2μA-20mA）：0.15%读数+0.05%量程

交流阻抗（100-3000Ω）：频率≤1 kHz时 0.3%读数+0.5Ω频率＞1 kHz时 0.6%读数+0.5Ω

直流电阻（100-3000Ω）：0.2%读数+0.5Ω

交流电压测量（0V-600V）:0.15%读数+0.05%量程
	武汉市龙成测控技术有限公司


试验校准用设备

	名     称
	型号规格
	技术指标

	交流测量标准
	5790B
	交流电压：±(2.7×10-6～1200×10-6) 

	数字多用表
	8508A
	交流电压：±(70×10-6～190×10-6)（1Hz～10kHz） 交流电流：±(350×10-6～900×10-6)（1Hz～10kHz） 直流电压：±(2.9×10-6～4.5×10-6) 直流电流：±(8.5×10-6～400×10-6) 电阻：±(7.25×10-6～1000×10-6) 

	标准电阻
	742A-10k
	MPE:±4×10-5

	精密交流测试系统
	TD1600
	ACV、ACI: 读数×0.012％+量程×0.008％ ACW:0.02％×量程

	阻抗分析仪
	E4990A
	MPE:±0.08%


试验条件

	项目
	试验条件
	是否符合规范要求

	环境温度
	22℃
	符合

	相对湿度
	52%
	符合

	供电电源
	220 V
	符合

	试验地点
	湖南省计量检测研究院
	/

	试验人员
	徐昱 贺运九 张蓉
	/

	试验日期
	2026年09月
	/


试验过程

依据《泄漏电流测试仪检定装置校准规范》中条款7实施。
试验数据
1  外观及功能检查:

表1  外观及工作正常性检查

	检查项目
	记录

	外观
	符合

	工作正常性检查
	符合


 2.直流输入电阻：
	显示值（Ω）
	标准值（Ω）
	示值误差（Ω）
	最大允许误差（Ω）
	校准结果不确定度（k=2）

	100.0
	100
	0
	±0.7
	2×10-4

	1000.2
	1000
	0.2
	±2.5
	2×10-4

	3000.3
	3000
	0.3
	±6.5
	2×10-4


3.电压表输入校准（50Hz)：

	显示值(V)
	标准值(V)
	示值误差(V)
	最大允许误差(V)
	校准结果不确定度（k=2）

	29.995
	30
	-0.005
	±0.06
	3.0×10-4

	99.991
	100
	-0.009
	±0.2
	3.0×10-4

	299.93
	300
	-0.07
	±0.6
	4.2×10-4


4.阻抗测试（带线模式）：
	频率（Hz）
	显示值(Ω）
	标准值(Ω）
	示值误差(Ω）
	最大允许误差(Ω）
	校准结果不确定度（k=2）

	10
	99.99
	100
	-0.01
	±0.8
	8×10-4

	10
	999.9
	1000
	-0.1
	±3.5
	8×10-4

	10
	3000
	3000
	0
	±9.5
	8×10-4

	20
	100.0 
	100
	0
	±0.8
	8×10-4

	20
	1000
	1000
	0
	±3.5
	8×10-4

	20
	2999
	3000
	-1
	±9.5
	8×10-4

	50
	99.99
	100
	-0.01
	±0.8
	8×10-4

	50
	1000
	1000
	0
	±3.5
	8×10-4

	50
	2999
	3000
	-1
	±9.5
	8×10-4

	1 k
	100.0 
	100
	0
	±0.8
	8×10-4

	1 k
	999.8
	1000
	-0.2
	±3.5
	8×10-4

	1 k
	2999
	3000
	-1
	±9.5
	8×10-4

	10 k
	100.2
	100
	0.2
	±1.1
	8×10-4

	10 k
	999.8
	1000
	-0.2
	±6.5
	8×10-4

	10 k
	2997
	3000
	-3
	±18.5
	8×10-4

	100 k
	100.2
	100
	0.2
	±1.1
	8×10-4

	100 k
	999.3
	1000
	-0.7
	±6.5
	8×10-4

	100 k
	2995
	3000
	-5
	±18.5
	8×10-4

	500 k
	100.4
	100
	0.4
	±1.1
	8×10-4

	500 k
	999.1
	1000
	-0.9
	±6.5
	8×10-4

	500 k
	2992
	3000
	-8
	±18.5
	8×10-4

	1 M
	100.6
	100
	0.6
	±1.1
	8×10-4

	1 M
	998.7
	1000
	-1.3
	±6.5
	8×10-4

	1 M
	2988
	3000
	-12
	±18.5
	8×10-4


5.电压源：
	量程
	显示值(V)
	频率
	标准值(V)
	示值误差(V)
	最大允许误差(V)
	校准结果不确定度（k=2）

	5
	1
	10 Hz
	1.0003
	-0.0003
	±0.004
	3×10-4

	
	1
	1 kHz
	1.0002
	-0.0002
	±0.004
	3×10-4

	
	1
	10 kHz
	1.0012
	-0.0012
	±0.013
	3×10-4

	
	1
	100 kHz
	1.0020 
	-0.002
	±0.013
	3×10-4

	
	1
	1 MHz
	1.0046
	-0.0046
	±0.013
	3×10-4

	
	2
	10 Hz
	2.0004
	-0.0004
	±0.0055
	3×10-4

	
	2
	1 kHz
	2.0003
	-0.0003
	±0.0055
	3×10-4

	
	2
	10 kHz
	2.0004
	-0.0004
	±0.016
	3×10-4

	
	2
	100 kHz
	2.0015
	-0.0015
	±0.016
	3×10-4

	
	2
	1 MHz
	2.0061
	-0.0061
	±0.016
	3×10-4

	
	5
	10 Hz
	5.0005
	-0.0005
	±0.010
	3×10-4

	
	5
	1 kHz
	5.0003
	-0.0003
	±0.010
	3×10-4

	
	5
	10 kHz
	4.9998
	0.0002
	±0.025
	3×10-4

	
	5
	100 kHz
	5.0022
	-0.0022
	±0.025
	3×10-4

	
	5
	1 MHz
	5.0083
	-0.0083
	±0.025
	3×10-4

	10
	6
	10 Hz
	6.0009
	-0.0009
	±0.014
	3×10-4

	
	6
	1 kHz
	6.0009
	-0.0009
	±0.014
	3×10-4

	
	6
	10 kHz
	6.0001
	-0.0001 
	±0.038
	3×10-4

	
	6
	100 kHz
	6.0035
	-0.0035
	±0.038
	3×10-4

	
	6
	1 MHz
	6.0105
	-0.0105
	±0.038
	3×10-4

	
	8
	10 Hz
	8.0005
	-0.0005
	±0.017
	3×10-4

	
	8
	1 kHz
	7.9999
	0.0001
	±0.017
	3×10-4

	
	8
	10 kHz
	8.0007
	-0.0007
	±0.044
	3×10-4

	
	8
	100 kHz
	8.0031
	-0.0031
	±0.044
	3×10-4

	
	8
	1 MHz
	8.0125
	-0.0125
	±0.044
	3×10-4

	
	10
	10 Hz
	10.0007
	-0.0007
	±0.02
	3×10-4

	
	10
	1 kHz
	10.0011
	-0.0011
	±0.02
	3×10-4

	
	10
	10 kHz
	10.0035
	-0.0035
	±0.05
	3×10-4

	
	10
	100 kHz
	10.0028
	-0.0028
	±0.05
	3×10-4

	
	10
	1 MHz
	10.0137
	-0.0137
	±0.05
	3×10-4

	20
	12
	10 Hz
	12.003
	-0.003
	±0.028
	3×10-4

	
	12
	1 kHz
	12.0026
	-0.0026
	±0.028
	3×10-4

	
	12
	10 kHz
	12.0006
	-0.0006
	±0.076
	3×10-4

	
	12
	100 kHz
	12.0102
	-0.0102
	±0.076
	3×10-4

	
	12
	1 MHz
	12.0251
	-0.0251
	±0.076
	3×10-4

	
	15
	10 Hz
	15.0041
	-0.0041
	±0.0325
	3×10-4

	
	15
	1 kHz
	15.0036
	-0.0036
	±0.0325
	3×10-4

	
	15
	10 kHz
	15.0009
	-0.0009
	±0.085
	3×10-4

	
	15
	100 kHz
	15.0126
	-0.0126
	±0.085
	3×10-4

	
	15
	1 MHz
	15.023
	-0.023
	±0.085
	3×10-4

	
	20
	10 Hz
	20.0041
	-0.0041
	±0.04
	3×10-4

	
	20
	1 kHz
	20.0034
	-0.0034
	±0.04
	3×10-4

	
	20
	10 kHz
	19.9999
	0.0001 
	±0.1
	3×10-4

	
	20
	100 kHz
	20.015
	-0.015
	±0.1
	3×10-4

	
	20
	1 MHz
	20.0451
	-0.0451
	±0.1
	3×10-4


6.电流源：
	量程
	频率
	显示值
	标准值
	示值误差
	最大允许误差
	校准结果不确定度（k=2）

	20 μA
	DC
	10.000 μA
	10.0003 μA
	-0.0003 μA
	±0.025 μA
	6×10-4

	
	50 Hz
	10.000 μA
	10.0003 μA
	-0.0003 μA
	±0.025 μA
	7×10-4

	
	DC
	20.000 μA
	20.0001 μA
	-0.0001 μA
	±0.04  μA
	6×10-4

	
	50 Hz
	20.000 μA
	20.0005 μA
	-0.0005 μA
	±0.04  μA
	7×10-4

	200 μA
	DC
	100.00 μA
	99.9998 μA
	0.0002  μA
	±0.25  μA
	6×10-4

	
	50 Hz
	100.00 μA
	100.005 μA
	-0.005  μA
	±0.25  μA
	7×10-4

	
	DC
	200.00 μA
	199.999 μA
	0.001   μA
	±0.4   μA
	6×10-4

	
	50 Hz
	200.00 μA
	199.999 μA
	0.001   μA
	±0.4   μA
	7×10-4

	2 mA
	DC
	1.0000 mA
	0.99998 mA
	0.00002 mA
	±0.0025 mA
	6×10-4

	
	50 Hz
	1.0000 mA
	1.00011 mA
	-0.00011 mA
	±0.0025 mA
	7×10-4

	
	DC
	2.0000 mA
	1.99998 mA
	0.00002 mA
	±0.004  mA
	6×10-4

	
	50 Hz
	2.0000 mA
	1.99992 mA
	0.00008 mA
	±0.004  mA
	7×10-4

	20 mA
	DC
	10.000 mA
	10.0001 mA
	-0.00001 mA
	±0.025  mA
	6×10-4

	
	50 Hz
	10.000 mA
	10.0015 mA
	-0.0015 mA
	±0.025  mA
	7×10-4

	
	DC
	20.000 mA
	20.0001 mA
	-0.0001 mA
	±0.04   mA
	6×10-4

	
	50 Hz
	20.000 mA
	20.0021 mA
	-0.0021 mA
	±0.04   mA
	7×10-4


结论

《泄漏电流测试仪检定装置校准规范》对于其参数的校准和技术要求合理、校准方法正确,可操作性较强。
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